Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 10406856)
TED NUORODA: OL S NUMERIS 220/2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 787719-2026 (12/11/2026)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Sunkių kvėpavimo takų rinkinys
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Vaizdo sistema – 1 vnt.:
	
	

	1.1.
	Ekrano skersmuo
	 ne mažesnė kaip 3.5 colio
	

	1.2.
	Raiška
	 ne mažesnė kaip 640 × 480 taškų.
	

	1.3.
	Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas
	Būtina
	

	1.4.
	Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui
	Būtina
	

	1.5.
	Pakraunama baterija, leidžianti veikti be išorinio elektros tinklo
	Būtina
	

	1.6.
	Suderinamumas:

	Vaizdo sistema suderinama su visais siūlomais video laringoskopais (3–6 punktai) ir lanksčiuoju videoendoskopu (2 punktas), įskaitant vienkartinius ir daugkartinius variantus.
	

	1.7.
	Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui 
	Komplekte visi kabeliai, adapteriai ir jungtys, būtini kiekvienam siūlomam vaizdo instrumentui prijungti ir naudoti.
	

	1.8.
	Vaizdo sistemai suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	2. 
	Video endoskopas – 1 vnt.:
	
	

	2.1.
	Lankstus videoendoskopas, skirtas kvėpavimo takų vizualizacijai ir intubacijai. Gali būti daugkartinio arba vienkartinio naudojimo. Kiekis: 1 daugkartinis arba ne mažiau kaip 10 vienkartinių.
	Būtina
	

	2.2.
	Darbinis ilgis
	>60 cm
	

	2.3.
	Darbinio kanalo vidinis skersmuo
	>2,0 mm
	

	2.4.
	Distalinio galiuko skersmuo 
	<6,0 mm
	

	2.5.
	Lenkimas aukštyn/žemyn
	>(130° / 130°)
	

	2.6.
	Video endoskopui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	3.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:
	
	

	3.1.
	Hiperanguliuotas pleištas suaugusiesiems, skirtas sunkiai intubacijai
	Būtina
	

	3.2.
	Daugkartinio arba vienkartinio naudojimo. Daugkartinis turi būti valomas ir dezinfekuojamas pagal gamintojo patvirtintą metodiką; vienkartinis tiekiamas originalioje gamintojo pakuotėje. Kiekis: 1 daugkartinis arba bent 10 vienkartinių.
	Būtina
	

	3.3.
	Komplekte: pravedimo instrumentas
	10 vnt.
	

	3.4.
	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) 
	Būtina 
	

	3.5.
	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	4.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:
	
	

	4.1.
	Standartinės lenktos, nehiperanguliuotos formos vaizdo laringoskopo pleištas, 2 dydžio
	Būtina
	

	4.2.
	Daugkartinio arba vienkartinio naudojimo; daugkartinis valomas ir dezinfekuojamas gamintojo numatytu būdu; vienkartinis pristatomas gamintojo pakuotėje. Kiekis: 1 daugkartinis arba bent 10 vienkartinių.
	Būtina 
	

	4.3.
	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas)
	Būtina
	

	4.4. 
	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	5.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:
	
	

	5.1.
	Standartinės lenktos, nehiperanguliuotos formos vaizdo laringoskopo pleištas, 3 dydžio
	Būtina
	

	5.2.
	Daugkartinio arba vienkartinio naudojimo; daugkartinis valomas ir dezinfekuojamas gamintojo numatytu būdu; vienkartinis pristatomas gamintojo pakuotėje. Kiekis: 1 daugkartinis arba bent 10 vienkartinių
	Būtina
	

	5.3.
	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas)
	Būtina
	

	5.4.
	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	6.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:
	
	

	6.1.
	Standartinės lenktos, nehiperanguliuotos formos vaizdo laringoskopo pleištas, 4 dydžio
	Būtina
	

	6.2.
	Daugkartinio arba vienkartinio naudojimo; daugkartinis valomas ir dezinfekuojamas gamintojo numatytu būdu; vienkartinis pristatomas gamintojo pakuotėje. Kiekis: 1 daugkartinis arba bent 10 vienkartinių.
	Būtina
	

	6.3.
	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	7.
	Vežimėlis įrangai – 1 vnt.:
	
	

	7.1.
	Mobilus vežimėlis, kuriame yra bent viena įrangos / priedų laikymo talpa (stalčius, krepšys arba dėklas).
	Būtina
	

	7.2.
	Komplekte:
	7.2.1. Laikiklis vaizdo sistemai pritvirtinti;
7.2.2. Laikiklis video laringoskopams susidėti;
	

	7.3.
	Vežimėliui suteikiama garantija
	>24 mėn.
	

	8.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	10.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	







	2 DALIS „BRONCHOSKOPAS” 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Bronchoskopas
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Video monitorius
	1.1.  Ekrano įstrižainė >3“;
1.2. Vaizdo monitorius turi būti suderinamas su siūlomu lanksčiuoju videoendoskopu intubacijai  ir vaizdo laringoskopais;
1.3. Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas;
1.4. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti;
1.5. Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija;
1.6. Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas
	

	2.
	Lankstus daugkartinio naudojimo video endoskopas intubacijai
	2.1. Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi;
2.2. Su siurbimo vožtuvu arba lygiaverte integruota aspiracijos valdymo sistema;
2.3. Darbinis ilgis >60 cm; 
2.4. Išorinis skersmuo <7 mm; 
2.5. Lenkimo kampai:  aukštyn >140°, žemyn >110°.
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	4.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	6.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	









	3 DALIS „INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinių tirpalų šildymo priemonės
	3 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Šildytuvas infuzinių tirpalų šildymui
	Būtina 
	

	2.
	Temperatūros rodymas
	Turi būti
	

	3.
	Kameros tūris
	>30 litrų
	

	4.
	Darbinė temperatūra
	Diapazonas ne siauresnis kaip 35–42 °C
	

	5.
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	Būtina 
	

	6.
	Garsinė ir vizualinė signalizacija
	Būtina 
	

	7.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	8.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	10.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	






	4 dalis „INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinių tirpalų termostatas
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paskirtis 
	Skirtas preparatų šildymui
	

	2.
	Veikimo trukmės reguliavimas
	Būtina
	

	3.
	Temperatūros reguliavimas
	[bookmark: _GoBack]Būtina
	

	4.
	Ekrane rodoma informacija
	Temperatūros atvaizdavimas, gedimų pranešimai.
	

	5.
	Šildymo kameros talpa
	>30 l
	

	6.
	Saugos funkcijos
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	

	7.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	8.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	10.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	







	5 dalis „KRAUJO KOMPONENTŲ GREITOJO ATŠILDYMO PRIETAISAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paskirtis 
	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui
	

	2.
	Prietaisu galima šildyti:
	1. Šaldytą plazmą;
2. Kraują.
	

	3.
	Ekrane rodoma informacija
	Temperatūra, gedimų informacija
	

	4.
	Temperatūros reguliavimas 
	Ne siauresnis kaip 37–40 °C
	

	5.
	Saugos sistemos
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	

	6.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	7.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	9.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	10.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	





Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Šiuo pasiūlymu 


pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


 


1)


 


konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje si


stemoje;
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pirkimo sąlygose;


 


3)


 


kituose pirkimo dokumentuose.
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Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba 
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Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     P ASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)      „ MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK. ”     (PIRKIMO NUMERIS CVP IS  –   10 406856 )   TED   NUORODA:   OL   S   NUMERIS   220 /2026   SKELBIMO   PASKELBIMO   NUMERIS:   787719 - 2026   ( 12 /11/2026 )      

 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje si stemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elekt roninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteristi koms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo pa tikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus        

