LABORATORINĖS ĮRANGOS Techninės specifikacijos
	Eil.

Nr.
	Kriterijus
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Pirkimo dalis Nr. 1. Plokštelinė tikro laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) atlikimo sistema su programine įranga

	1.1.
	Sistemos paskirtis
	Sistema, skirta kiekybiniam ir kokybiniam DNR ir RNR nustatymui. Sistema turi užtikrinti galimybę naudoti kaip PGR prietaisą arba fluorescensijos detektorių.

Sistema turi veikti standartinės PGR (iki 2 val.) ir greitos PGR (iki 40 min.) režimu. 

	1.2.
	Sistemos valdymas
	Turi būti galimybė sistemą valdyti ir kompiuteriu, ir prietaise esančiu valdymo moduliu. 

	1.3.
	Analizės metodai
	Genetiškai modifikuotų organizmų buvimo/nebuvimo nustatymas;

Bakterijų, virusų ir kitokios kilmės DNR arba RNR kiekybinis įvertinimas; 

NGS bibliotekų kiekio nustatymas; 

SNP genotipų analizė; 

Translokacijų analizė; 

Micro RNR ekspresijos tyrimai; 

Palyginamoji CT analizė.

	1.4.
	Šildymo/šaldymo sistema
	Gradiento funkcionalumas, gradiento temperatūrinės ribos ne siauriau 30 – 100 (C, programuojamas temperatūrinis skirtumas ne siauresnis nei 1 – 24 (C.

	1.5.
	Reakcijos blokas
	Ne mažiau nei 96 šulinėlių, pritaikytas 0,1 ml mėgintuvėliams, mėgintuvėlių virtinėms ir 96 šulinėlių plokštelėms.

	1.6.
	Reakcijos tūris 
	Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 μl iki 30 μl.

	1.7.
	Temperatūros vienodumas bloke
	Paklaida ne didesnė nei (0,3 (C. 

	1.8.
	Temperatūros tikslumas šulinėlyje
	Paklaida ne didesnė nei (0,3 (C (nuo +35 (C iki +95(C temperatūros intervale).

	1.9.
	Maksimalus bloko šildymo greitis
	Ne mažiau nei 9 (C per sekundę.

	1.10.
	Vidutinis mėginio  šildymo greitis
	Ne mažiau nei 3,5 (C per sekundę.



	1.11.
	Maksimalus reakcijų skaičius (multiplex) viename šulinėlyje
	Ne mažiau 5, kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė;

Ne mažiau 6, kai nenaudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė.

	1.12.
	Šviesos šaltinis fluorescencijos žadinimui
	LED arba analogiškas.

	1.13.
	Sužadinimo ir detekcijos intervalas
	Sužadinimo intervalas ne siauresnis nei nuo 450 nm iki 680 nm; 

Detekcijos intervalas ne siauresnis nei nuo 500 nm iki 730 nm.

	1.14.
	Vidinė reakcijos kontrolė
	Turi būti galimybė naudoti rinkinius su vidine reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrole.

	1.15.
	Naudojami reagentai 
	Turi būti atvira sistema, leidžianti dirbti su universaliais reagentais.

	1.16.
	Kompiuteris
	Atitinkantis arba viršijantis minimalius prietaiso reikalavimus sistemos valdymui ir gautų duomenų analizei.

	1.17.
	Programinė įranga
	Turi būti įdiegta programinė įranga, skirta sistemos valdymui, greitam eksperimento diegimui, nuotoliniam procesų stebėjimui realiu laiku, eksperimento planavimui, duomenų kaupimui ir analizei; 

Turi būti įdiegta individuali duomenų apsauga;

Turi būti galimybė parinkti kiekvienam reakcijos šulinėliui individualius  parametrus bei keisti juos pasibaigus reakcijai; 

Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą

 gamintojo analizės programomis nuotoliniu būdu. 

	1.18.
	Duomenų analizė
	Turi būti galimybė nemokamai analizuoti duomenis nuotoliniu būdu, pasinaudojant nuotolinio prisijungimo galimybe prie duomenų saugyklos („duomenų debesies“).

	1.19.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

	1.20.
	Dokumentacija, instrukcijos
	Turi būti pateiktas detalus vartotojo vadovas anglų arba lietuvių kalba.

	1.21.
	Prekių pristatymas
	Ne vėliau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo
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