TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MIKRODIALIZĖS KATETERIAMS SU POMPOS RINKINIAIS ĮSIGYTI

- Mikrodializės kateteriai su pompos rinkiniais:

  - Intrakranijinis mikrodializės kateteris:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skirta implantacijai į smegenų audinį mikrodializato surinkimui;

- auksinis arba lygiavertis antgalis, leidžiantis nustatyti kateterio vietą kompiuterinės tomografijos metu;

- skirta darbui su mDialysis pompa;

Kateterio sudėtinės dalys:

- dializės membrana;

- darbinė dalis;

- skysčių sandūra;

- apsauginis vamzdelis;

- išleidžiamasis vamzdelis;

- mėgintuvėlio laikiklis;

- mikrobuteliukas;

- įleidimo vamzdelis;

- luer-lock arba lygiavertė švirkšto jungtis;

- kateterio membrana pagaminta ir poliarido eterio sulfono arba lygiavertės medžiagos, o darbinė dalis – iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- membranos ilgis: 10 mm ± 1 mm;

- membranos diametras: 0,6 ± 0,02 mm;

- darbinės dalies ilgis: 130 mm ± 2 mm;

- darbinės dalies diametras: 0,9 ± 0,02 mm;

- pakuotėje ne mažiau 4 rinkiniai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

  - Mikrodializės pompos rinkinys:

- skirtas darbui su smegenų audiniais;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

Rinkinyje turi būti:

- švirkštas (1 vnt.);

- baterija (1 vnt.);

- perfuzinis skystis, skirtas smegenų perfuzijai;

- rinkinio sudedamosios dalys tinkančios darbui su mDialysis pompa;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 rink.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.