[bookmark: _Toc137022251][bookmark: _Toc150417825]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. [bookmark: _Hlk243914383]Perkama mikro sistemų lazerinė vibracijų tyrimo sistema (1 komplektas) (toliau – sistema). 
2. Įranga skirta įvairių objektų virpesių characteristikų tyrimui.
3. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti įrangos pristatymas, instaliacija, pajungimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir na mažiau kaip 3 operatorių apmokymas dirbti prietaisu bei programine įranga perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. 
5. Įrangos pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, 10105 Vilniaus m. sav.
6. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.
8. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
9. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams
	Eil.
Nr.
	[bookmark: _Hlk152062021]Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	Mikro sistemų lazerinė vibracijų tyrimo sistema (toliau – sistema)
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): .........................

	1.1.
	Sistemos veikimo principas – vieno taško lazerinė Doplerio vibrometrija
	

	1.2.
	Vibracijų matavimo diapazonas ne prasčiau nei nuo DC iki 3 MHz su galimybe plėsti iki 24 MHz
	

	1.3.
	Vibracijų greičio matavimo diapazonas ne mažiau nei ±10 m/s
	

	1.4.
	Vibracijų greičio matavimo geriausia skyra ne prasčiau nei ±0,01 m/s 
	

	1.5.
	Vibracijų poslinkio matavimo diapazonas ne mažiau nei ±200 mm peak
	

	1.6.
	Vibracijų poslinkio matavimo geriausia skyra ne prasčiau nei ±31,25 pm
	

	1.7
	Matavimo jutiklis turi būti su integruota HD kamera, kurios skyra ne prastesnė nei 1920  x 1920 taškų su reguliuojamais poliarizacijos filtrais
	

	1.8
	Turi būti naudojamas matomos šviesos lazeris patogiam nusitaikymui arba pilotinis lazeris
	

	1.9.
	Matavimo taškas ne didesnis nei 3 µm
	

	1.10
	Darbinis įrangos veikimo atstumas ne mažiau nei 33 mm
	

	1.11
	Sistema turi turėti integruotą signalų generatorių, kurio išvesties signalai ne prastesni nei ±5 V @ 50 Ω, ±10 V 1 MΩ
	

	1.12
	Sistema turi turėti specialiai skirtą atskaitos įėjimą modalinei analizei ir matavimams, sinchronizuotiems pagal padėtį
	

	1.13
	Analoginiai išėjimai ne mažiau kaip 3 BNC jungtys (± 2 V @ 1 MOhm) arba lygiavertės,
analoginis įėjimas poslinkio signalo matavimui
	

	1.14
	Analoginis BNC įėjimas iš naujo nustatyti poslinkio signalą į nulį, ne  mažiau 2 režimai: analoginis režimas ir skaitmeninis režimas (TTL)
	

	1.15
	Būtina Ethernet sąsaja
	

	1.16
	Sistema turi turėti koaksialinį pašvietimą
	

	1.17
	Sistema turi turėti rankinį fokusavimą su matuojamo signalo lygio indikacija geriausiam matavimo rezultato užtikrinimui
	

	1.18
	Sistema turi būti su programine įranga, skirta sistemos valdymui, duomenų surinkimui ir analizei bei neribotu gamintojo palaikymu ir atnaujinimais
	

	1.19
	Sistema turi būti patiekiam su stovu, kurio aukščio reguliavimas ne mažesnis nei ±150 mm
	

	1.20
	Sistema turi būti patiekiama su motorizuotu pozicionavimo staliuku, kurio dydis ne mažesnis nei 50 x 50 mm, X ir Y ašių reguliavimo diapazonas ne prasčiau nei ±25 mm
	

	1.21
	Sistema turi būti sukomplektuota ir paruošta darbui su visais reikalingais kabeliais ir priedais 
	


Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.
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