ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PASTABAS

2025-02-05

1. Ar planuojamas nustatyti prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos - yra pakankamas. Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl?

Tiekėjo pastaba:

Reagentų - 15 dienų, analizatoriaus-  60 dienų.

1. ATS:

Neatsižvelgta. Dėl pasitaikančio užsakytų prekių vėlavimo, 15 dienų terminas prailgintų prekių gavimo terminą ir vėlavimo atveju dar prailgėtų visas procesas. Taip pat svarbu tai, kad ilgas gavimo terminas kai kuriais atvejais dubliuojasi su naujo užsakymo terminu, todėl apsunkina prekių gavimo ir naujų prekių poreikio atsekamumą. Dėl būtinumo užtikrinti nepertraukiamą darbo procesą, terminas neilginamas.

2. 1 PIRKIMO DALIS. Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Eritrocitų: ne > 8 RBC/ mikrolitre arba ne > 0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas - 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,016 g/l; ketonai : 0,08 g/l; baltymas - 0,12 g/l baltymo; nitritai: 0,0005 g/l nitritų jonų; gliukozė:  0,4 g/l gliukozės; leukocitai: 20 WBC/mikrolitre.

Tiekėjo pastaba:

Eitrocitų 5-10 RBC/mikrolitre, bilirubinas -0,005 g/l, ketonai-0,05 g/l, baltymas -0,15 g/l, nitritai-rasta/nerasta, gliukozė-0,25 g/l, leukocitai -25 WBC/mikrolitre.

2. ATS:

Dalinai atsižvelgta. Analičių jautrumas nustatytas remiantis 2023 metais išleistais Europos klinikinės chemijos federacijos ir Laboratorinės medicinos (EFLM) šlapimo analizės gairėmis.

Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Kraujo arba Eritrocitų - 10 eritrocitų/ mikrolitre arba  0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas - 0,005 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,02 g/l; ketonai: 0,1 g/l; baltymas - 0,2 g/l baltymo; nitritai: 0,5 mg/l nitritų jonų; gliukozė:  0,5 g/l gliukozės; leukocitai - 20 leukocitų/mikrolitre.

3. 2 PIRKIMO DALIS. Skubūs tyrimai ≤ 10 sek.

Tiekėjo pastaba:

60 sek. Riboja konkurencija. Nesuprantamas reikalavimas.

3. ATS:

Atsižvelgta. Pakeista į: „Skubūs tyrimai ≤ 60 sek.“

4. Ar turite pastabų, klausimų techninių specifikacijų projektui? Kokias sąlygas papildomai   patartumėte įtraukti arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas.

Tiekėjo pastaba:

Turime. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir panaikinti diskriminacinius reikalavimus, kurių visumą gali atitikti, galimai, tik vieno gamintojo įranga, siūlome žemiau išvardintus pakeitimus, kurie padėtų užtikrinti skaidrumą, lygiateisiškumą, konkurenciją. Nesutinkant pakeisti nurodytų parametrų kaip nurodoma, siūlytume bent jau įtraukti prašomus techninius parametrus kaip papildomus / pasirenkamuosius.

1 pirkimo dalis - 12 eilutė „Būtinieji parametrai: BLD, BIL, URO, LEU, NIT, ERY, S.G., KET, GLU, pH, VTC, PRO.“ Siūlome prie parametro VTC papildyti: VTC (arba pateikti įrodymus, kad juostelės padengtos specialia medžiaga, naikinančia arba mažinančia vitamino C poveikį šlapimo cheminės analizės testo juostelėms). Taip pat siūlome panaikinti ERY parametrą, kadangi BLD parametras susideda iš dviejų parametrų: eritrocitai arba hemoglobinas.

1 pirkimo dalis – 52 eilutė „Būtinas spausdintuvas ir galimybė jį prijungti prie analizatoriaus“. Sausos chemijos analizatorius turi vidinį spausdintuvą, kitą spausdintuvą bus galima prijungti arba prie šlapimo nuosėdų analizės analizatoriaus arba prie programinės įrangos (U-WAM). Kokiu formatu turi spausdinti šis spausdintuvas?

1 pirkimo dalis – 70 eilutė „Analizatorius privalo turėti galimybę vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, eritrocitus (su eritrociturijos ir hemoglobinurijos diferenciacija), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį.“ Siūlome pakeisti parametrą eritrocitus į kraują, kadangi kraujo parametras susideda iš dviejų parametrų: eritrocitai arba hemoglobinas.

4. ATS:

Atsižvelgta.

- 1 pirkimo dalis - 12 eilutė, bus pašalinti parametrai VTC ir ERY, ir sakinys bus pakeistas sekančiai: „Būtinieji parametrai: BLD arba ERY, BIL, URO, LEU, NIT, S.G., KET, GLU, pH, PRO.“

- 1 pirkimo dalis – 52 eilutė. Būtinas spausdintuvas galintis spausdinti atsakymus A4 formatų ir turėti galimybė jį prijungti prie analizatoriaus arba programinės įrangos;

- 1 pirkimo dalis – 70 eilutė, parametras eritrocitai bus pakeistas į kraują (eritrocitus);

- 1 pirkimo dalis – 72 eilutė,  sakinys „Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir hemoglobinui,“ bus pakeistas į „Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Kraujas arba Eritrocitai - intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui“.

- 1 pirkimo dalis – 74 eilutė,  sakinys „Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Eritrocitų:“ bus pakeistas „Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Kraujo arba eritrocitų:“

5. Ar mūsų pateiktame techninės specifikacijos projekto reikalavimuose, jūsų nuomone, yra perteklinių reikalavimų? Kurie ir kodėl?

Tiekėjo pastaba:

Taip. 1 pirkimo dalis - 15 eilutė: ”Privalomi parametrai (kiekybinis skaičiavimas ir identifikavimas automatiniu rėžimu): eritrocitai, dismorfiniai eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, pereinamo epitelio ląstelės, inkstų vamzdelių epitelio ląstelės, bakterijos, kristalai, cilindrai, grybai, sperma, gleivės.“ Siūlome panaikinti dismorfiniai eritrocitai parametrą, kadangi mūsų siūlomas analizatorius gali tik kokybiškai įvertinti esamu šlapime eritrocitų morfologija (izomorfiniai, dismorfiniai arba maišyti). Reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurenciją, todėl koreguotinas.

5. ATS:

Atsižvelgta.  Parametras dismorfiniai eritrocitai bus pašalintas;

6. Tiekėjo pastaba:

Jūsų pridėtame dokumente “Pildomas Priedas Nr. 1 Šlapimo Tyrimų TS” (toliau - techninė specifikacija) lentelėje pavadinimu “Tyrimų pavadinimai/Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pavadinimai” pirmoje grafoje “Cheminė šlapimo analizė” Jūs reikalaujate, kad būtinieji techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams būtų “ BLD, BIL, URO, LEU, NIT, ERY, S.G., KET, GLU, pH, VTC, PRO.”. Atsižvelgiant į techninę specifikaciją, pastebima, kad joje yra besidubliuojantis parametras BLD ir ERY, todėl prašome pakeisti nurodytą punktą taip “BLD arba ERY, BIL, URO, LEU, NIT, S.G., KET, GLU, pH, VTC, PRO.”

6. ATS:

Atsižvelgta, lentelėje pavadinimu “Tyrimų pavadinimai/Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pavadinimai” pirmoje grafoje “Cheminė šlapimo analizė” būtinieji techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams bus pakeisti sekančiai: “BLD arba ERY, BIL, URO, LEU, NIT, S.G., KET, GLU, pH, PRO.”

7. Tiekėjo pastaba:

Techninės specifikacijos 11 punkte Kokybiniai kriterijai, kuriame reikalaujama: “Siūlomas nuosėdų analizatorius turi gebėti nustatyti bakterijų Gram-tipą, nes tai PO svarbi informacija renkantis epmirinį šlapimo takų infekcijos gydymą.” Prašome PO paaiškinti ar Kokybiniai kriterijai bus privalomi atitikti bendrą techninę specifikaciją ar jie nėra privalomi, o už juos bus skiriami papildomi naudingumo balai? Jei šis reikalavimas yra privalomas prašome jį naikinti kaip ribojantį konkurenciją.

7. ATS:

Atsižvelgta. Techninės specifikacijos 11 punkte Kokybiniai kriterijai, kuriame reikalaujama: “Siūlomas nuosėdų analizatorius turi gebėti nustatyti bakterijų Gram-tipą, nes tai PO svarbi informacija renkantis epmirinį šlapimo takų infekcijos gydymą.“, bus pašalintas iš techninės specifikacijos.

8. Tiekėjo pastaba:

Norime atkreipti dėmesį, kad pridėtame dokumente pavadinimas “ Pildomas Priedas Nr. 1 Šlapimo Tyrimų TS”. Punkte nr. 14.1 nurodyta, kad “Tyrimų greitis ne mažiau nei 250 tyrimų per valandą”. Suprantama, kad laboratorija siekia užtikrinti sklandų ir savalaikį tyrimų atlikimą, tačiau toks sąlygos formulavimas susiaurina galimų tiekėjų ratą taip išbrangindamas būsimų pasiūlymų kainą. Siūlome šį reikalavimą keisti ir formuluoti sekančiai: “Tyrimų greitis ne mažiau nei 240 tyrimų per valandą”. Toks sąlygos formulavimas nesumenkina reikalavimo svarbos, išlaiko svarbą užtikrinti savalaikį tyrimų atlikimą ir tuo pat leis PO sulaukti platesnio tiekėjų rato pasiūlymų ir išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

8. ATS:

Atsižvelgta, reikalavimas bus formuluojamas sekančiai: “Tyrimų greitis ne mažiau nei 240 tyrimų per valandą”.

9. Tiekėjo pastaba:

Techninės specifikacijos 15 punkte prašoma, kad “Minimalus mėginio kiekis turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1 ml mėginio tūrio “. Mes prašome 15 punktą pakeisti taip: “Minimalus mėginio kiekis turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1,3 ml mėginio tūrio”, ir taip formuluojama sąlyga apsaugo nuo visų galimų rizikų susijusių su mėginio tūrio tausojimu ir užtikrina galimybes kartoti tyrimą ar atlikti kitus tyrimus iš to paties mėginio mėgintuvėlio.

9. ATS:

Atsižvelgta, 15 punktas bus pakeistas sekančiai: “Minimalus mėginio kiekis turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1,3 ml mėginio tūrio”

10. Tiekėjo pastaba:

Atkreipiame dėmesį, į techninės specifikacijos punktą pažymėtą nr 5. “Skubaus arba šlapimo, kurio tūris yra mažas, mėginio atlikimo funkcija turi būti galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš 0,6 ml tūrio mėginio.” Toks reikalavimo formulavimas yra ribojantis konkurenciją, todėl prašome punktą nr. 5, pakeisti taip” skubaus arba šlapimo, kurio tūris yra mažas, mėginio atlikimo funkcija turi būti galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš ≤ 1.2 mL tūrio mėginio”, savo prašymą motyvuojame tuo, kad ir ≤ 1.2 mL mėginio tūris taip pat yra itin mažo mėginio tūrio kategorijos, toks reikalavimo formulavimas nesumenkins reikalavimo svarbos bei galimai leis įstaigai gauti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų.

10. ATS:

Atsižvelgta, punktas nr. 5, bus pakeistas sekančiai ”skubaus arba šlapimo, kurio tūris yra mažas, mėginio atlikimo funkcija turi būti galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš ≤ 1.2 mL tūrio mėginio”.