| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Paklausimas. Tiekėjo 2023-05-17 14:17 pateiktas paklausimas: |  |
| “Laba diena, Siunčiame slaugos priemonių plovimo ir dezinfekavimo mašinų aktualios redakcijos nuo 2023-05-15 komentarus. Komentarai buvo teikti du kartus, kuomet buvo svarstomas specifikacijų projektas CPVIS. Tuomet į juos nebuvo atsižvelgta. Pateikta galutinė specifikacijų redakcija riboja konkurenciją. Pažangiausio šios įrangos gamintojų “X” slaugos priemonių plovimo ir dezinfekavimo mašinų yra sumontuota Lietuvos įstaigose daugiau, kaip 300vnt. nuo 2002m. Pateiktos specifikacijos riboja šių gamintojų įrangos pasiūlą rinkoje ir pažeidžia gamintojų teisę dalyvauti teikiant pasiūlymus. Prašome įvertinti ir atsižvelgti į pateiktas pastabas.” Pateiktos pastabos dėl pirkimo dokumentų B dalies Slaugos priemonių plovimo dezinfekavimo mašinų techninių specifikacijų reikalavimų. Techninė specifikacija (Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). Mašinos išoriniai matmenys (ne didesni už nurodytus) Plotis - ne daugiau 900 mm; Gylis - ne daugiau 700 mm; Aukštis - ne daugiau 1100 mm. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Atkreipiame dėmesi, kad tokio aukščio 1100 mm plovimo-dezinfekavimo mašina negali būti sumontuota po stalviršiu, todėl naišku kodėl reikalaujamas nepatogus/neergonomiškas vartotojui mašinos aukštis. Standartinės, daugumos gamintojų mašinos aukštis yra 1300-1500 mm. Tai susieta su patogiu pakrovimu ir naudojimusi prietaisu. Techninės specifikacijos reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). Mašina vienu metu gali plauti: 1. Vieną basoną ir du šlapimo indus; 2. Tris šlapimo indus; 3. Du basonus su dangčiais. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Dėl kryžminių infekcijų rizikos dauguma gamintojų projektuoja basonines taip, kad vienu metu būtų plaunamas vienas basonas. Plauti vieną basoną ir kelias anteles yra patogiau, nei laukti kol kas nors atneš antrą basoną. Kameroje kuri gali plauti du basonus, plauti vieną basoną neracionalu. Siūlome keisti į: Vienu metu galima plauti ir dezinfekuoti ne mažiau nei vieną basoną ir vieną šlapimo indą arba tris šlapimo indus arba vieną tuoleto kėdės kibirėlį. Techninių specifikacijų reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina ir slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė Ne daugiau 15 min. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Manome, kad tai turėtų būti ilgiausios programos trukmė. Siūlome keisti: Ilgiausios basonų plovimo programos trukmė. Techninių specifikacijų reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo -dezinfekavimo mašina ir slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau 60 litrų. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Manome, kad šitas reikalavimas yra kelis kartus viršyjantis įparstus vandens suvartojimo kiekius, nes plovimo programa susideda iš kelių fazių, ir kaip pvz., mūsų siulomose mašinose bendras programos suvartojimas yra 25 litrai. Todėl manome, kad 60 litrų yra daug, ir neracionalu įsigyti įrengimus su pasenusia, daug vandens naudojančia technologija. Siūlome kiesti į Ne daugiau 40 litrų. Techninės specifikacijos reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo -dezinfekavimo mašina). Sandarumo klasė ne mažiau IPX4 arba lygiavertė. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). IPX4 klasė įrenginys gaminamas pagal LST EN 15883 standartą, manome kad atitikimo šiam standartui pilnai pakanka, nes IPX4 reikalavimas nėra privalomas tokio tipo prietaisams. Siūlome šį reikalavimą naikinti. Techninių specifikacijų reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo -dezinfekavimo mašina ir slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). Vandens minkštinimo sistema integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą (našumo atitikties patvirtinimui pakanka tiekėjo deklaracijos). Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Akreipiame dėmesį, kad vandens minkštinimas galimas tiek vandens minkštinimo filtrų pagalba (kuriems reikai priežiūros, regenravimo druskos ir kt.) arba gali buti cheminis vandens minkstinimas, kai yra dozuojamos specialios medžiagos, kad sistema neužkalkėtų. Todėl siūlome leisti siūlyti tiek mechaninius filtrus tiek chemini minkštinimą. Taip pat pastebime, kad nėra daug gamintojų kurie į basonines yra sumontavę integruotą minkštinimo sistemą. Tai labai riboja konkurenciją, rekomenduojame leisti siūlyti abi vandens minkštinimo technologijas. Turint omenyje, kad tokio tipo mašinos instaliuojamos dažniausiai jau esamuose sanitariniuose mazguose, susiduriama su vietos trūkumu, todėl komplektuojant su išorine vandens minkštinimo sistema gali kilti nepatogumu eksploatuojant įrenginį. Rekomenduojame pakeisti į: Vandens minkštinimo sistema. Būtina. Techninių specifikacijų reikalavimas (Didelės talpos slaugos priemonių plovimo -dezinfekavimo mašina ir slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina). LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimų atitikimas mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Tiekėjo paklausimas (pateikiamas netaisytas tekstas). Rekomenduojame įtraukti atitikimą MDR (Medicinos priemonių reglamentas), kuris visiškai pakeitė MDD 93/42, bei neleidžia jokių negamyklinių pakeitimų, taip pat ir LST ISO EN 15883, 2024m. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ES nebus galima naudoti įrenginių neatitinkančių šio standarto. Tiekėjo paklausimas dėl didelės talpos slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašinos (pateikiamas netaisytas tekstas). Rekomenduojame įtraukti plovimo kokybę patvirtinančius reiakalavimus kaip pvz.: Nepriklausomos laboratorijos sertifikatas pativirtinantis atitikimą LST EN 13697 bakterijos Clostridium difficile sporų nukenksminimas. Tiekėjo paklausimas dėl didelės talpos slaugos priemonių plovimo dezinfekavimo mašinos (pateikiamas netaisytas tekstas). Siūlome įtraukti lektros energijos suvartojimo parametrus pvz: Elektros energijos suvartojimas ciklui; Ne daugiau 0,2 kWh/ciklui. 24.; Eksploatacinės medžiagos instaliuotos plovimo -dezinfekavimo mašinos išbandymui; Į plovimo – dezinfekavimo mašinos kainą įskaičiuotas startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese. | Informuojame, kad techninė specifikacija yra parengta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) ir patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-1476 „Dėl slaugos priemonių plovimo-dezinfekavimo mašinos (didelės talpos) ir slaugos priemonių plovimo-dezinfekavimo mašinos techninių specifikacijų standartizavimo“. Siekiant, kad vykdant įsakyme nurodytų mašinų viešuosius pirkimus būtų naudojamos standartizuotos techninės specifikacijos ir būtų įgyvendinti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos (toliau – Programa) 4.1.3 papunktyje nustatyti tikslai ir uždaviniai, o standartizuotų techninių specifikacijų reikalavimai nepažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, Ministerija sudarė standartizuotų slaugos priemonių plovimo-dezinfekavimo mašinos (didelės talpos) ir slaugos priemonių plovimo-dezinfekavimo mašinos techninių specifikacijų peržiūros darbo grupę. Rengdami techninių specifikacijų projektus darbo grupės nariai objektyviai vertino tiek pirminio, tiek antrinio, tiek tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų poreikius, vykdė rinkos konsultacijas. Paklausime tiekėjas nurodo, kad komentarai dėl techninės specifikacijos reikalavimų buvo teikti du kartus, kai buvo svarstomas techninių specifikacijų projektas kas suponuoja objektyviai pagrįstą išvadą, kad tiekėjo nurodytos pastabos ir pasiūlymai buvo išnagrinėti ir įvertinti darbo grupės posėdžiuose. Šios darbo grupės nariai yra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir Ministerijos atstovai, todėl abejoti darbo grupės narių kompetencija techninių specifikacijų peržiūros etape, CPO LT neturi objektyvaus pagrindo. Atsižvelgiant, į tai kas išdėstyta, į tiekėjo pateiktas pastabas ir siūlymus neatsižvelgiama. |