Techninė specifikacija

Lanksčių endoskopų džiovinimo sistema

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus |  |
| 2.2. | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius | ≥ 8 vnt. |  |
| 2.3. | Endoskopų kabinimas | Vertikaliai |  |
| 2.4. | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje |  |
| 2.5. | Vidinių kanalų džiovinamas | Suspaustu sausu oru |  |
| 2.6. | Oro filtravimas | Ne blogesnis kaip HEPA H13 filtras |  |
| 2.7. | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis arba suslėgtas sausas oras |  |
| 2.8. | Oro srauto stebėjimas | Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui |  |
| 2.9. | Oro sunaudojimas | ≤150 l/min |  |
| 2.10. | Ekranas | Spalvotas, jutiklinis (lietimui jautrus) |  |
| 2.11. | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Galimos būsenos: - Džiovinama; - Išdžiovinta; - Klaida; |  |
| 2.12. | Džiovinimo laikas | ≤ 120 min |  |
| 2.13. | Saugojimo laikas | ≥ 165 val. |  |
| 2.14. | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau kaip 130 x 50 x 225 cm |  |
| 2.15. | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 9 cm |  |
| 2.16. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 2.17. | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti užraktą |  |
| 2.18. | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis |  |
| 2.19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.21. | Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiams standartams | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma endoskopų džiovinimo sistema yra pagaminta laikantis EN16442-2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją) |  |
| 2.22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 2.23. | Prietaisui suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 2.26. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |