## TS
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
Medicininė įranga
Siūlomas parametras
3 | (DF1) Pusiau automatinis defibriliatorius | Mato vienetas - vnt.
Automatiškai nustačius defibriliuotiną širdies ritmą, defibriliacinė iškrova paleidžiama tik šį veiksmą patvirtinus vartotojui
Defibriliacijos impulsas | Bifazinis, su impulso formos (voltažo arba trukmės arba voltažo ir trukmės) korekcija priklausomai nuo paciento varžos.
Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Prietaisas turi automatinės paciento EKG analizės funkciją
Gaivinimo trukmė pusiau automatinės defibriliacijos režime | Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ būtina galimybė pusiau automatiniam defibriliatoriui nustatyti standartinę 2 min. gaivinimo trukmę
Bifazinio impulso energijos nustatymas | Ne mažiau kaip 7 lygių, maksimali impulso energija ne mažesnė kaip 200 J
Defibriliacijos režimai | Pusiau automatinė defibriliacija
Rankinė defibriliacija
Prietaiso elektros maitinimo šaltinis | Vidinis ličio (arba lygiavertis) akumuliatorius
Darbas nuo akumuliatorių baterijos (pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus talpa, nenaudojant išorinio maitinimo šaltinio) | Ne mažiau kaip 100 defibriliacijos iškrovų naudojant 200 J energiją
Defibriliatoriaus įkrovimo iki 200 J energijos trukmė | Ne daugiau kaip 10 s (arba ne daugiau kaip 12 s įkrovimui iki 360 J)
Verbalinių gaivinimo instrukcijų (pranešimų balsu) kalba | Lietuvių kalba
Prietaiso ekranas | Prietaise įmontuotas ne mažesnės kaip 140 mm įstrižainės skystųjų kristalų ekranas.
Defibriliatoriaus parengties darbui indikacija | Prietaisas turi defibriliatoriaus esamos būklės indikaciją ir baterijos įkrovos lygio indikaciją.
Prietaiso ekrane pateikiama informacija | 1. Laikas; 2. Atliktų defibriliacijų skaičius; 3. Vėliausios iškrovos energija; 4. Vartotoją instruktuojantys užrašai su grafinėmis ikonomis, lydintys pranešimus balsu.
Pranešimų balsu garso nustatymas | Keičiamas garsiakalbio garso stiprumas
EKG registravimas | Prietaisas turi EKG registravimo funkciją, EKG kreivė rodoma prietaiso ekrane
Prietaiso vidinės (integruotos) atminties talpa priklausomai nuo išsaugomų duomenų tipo | 1. Ne mažiau kaip 20 min ištisinės EKG; 2. Ne mažiau kaip 10 įvykių duomenys.
Darbui su prietaisu tinkamo paciento impedanso ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 10 – 300 Ω
Sąsajos duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį | Bevielio ryšio sąsaja arba/ir USB jungtis
Prietaiso svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 3,5 kg
Duomenų perdavimas į kompiuterį. | Komplekte su defibriliatoriumi pateikiama į vartotojo kompiuterį instaliuojama programinė įranga duomenų priėmimui bei analizei. Į kompiuterį perduodami duomenys apima EKG, įvykių laiką, krūtinės ląstos paspaudimų dažnį
Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažiau kaip IP55
Komplektacija | 1. Prietaisas su akumuliatoriumi (1 komplektas); 2. Krepšys prietaiso nešiojimui (1 vnt.); 3.Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai vaikams (vienas komplektas); 4.Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems (du komplektai). Arba Universalūs vienkartiniai elektrodai vaikams ir suaugusiems (bendrai trys komplektai).
Garantinis laikotarpis | 1. Prietaisui– ne mažiau kaip 24 mėn.; 2.Defibriliacijos elektrodams – ne mažiau kaip 12 mėn.;
Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos | Būtina
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (jei prekės turi išorinę pakuotę). | Būtinas
Informacija apie akumuliatoriaus ir (ar) baterijų perdirbimą ar šalinimą. | Būtina
Žymėjimas CE ženklu | Būtinas
Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
| 1. Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją lietuvių ir anglų kalbomis. 2.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73), 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio; 4. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5. Pateikti tiekėjo deklaraciją, arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus apie akumuliatoriaus ir (ar) baterijos perdirbimą ar šalinimą. | Įkeliami dokumentai (siūlant prekes į CPO IS katalogą)
1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
4 | (LO3) Funkcinė lova reanimacijai | Mato vienetas - vnt.
Elektrinio valdymo, reanimacinė, 4 dalių
Čiužinio platforma | Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.)
Platformos sekcijos paga-mintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti kon-strukcijų iš metalinės vielos arba strypų)
Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo
Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm
Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Valdoma elektrine pavara;
Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresnės kaip nuo 44 iki 75 cm
Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Pakėlimo kampas ≥ 60º
Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Pakėlimo kampas ≥ 25º.
Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu
Pakėlimo kampas ≥ 20o
Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥ 12°/≥ 12°
Dviguba autoregresija | Būtina
„Cardio“ gulėjimo pozicija | Būtina
Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina, ne mažiau 10 cm (į kojūgalio ir galvūgalio puses)
CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumon-tuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių
Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn
Lovos prailginimo funkcija | Būtina
Lovos funkcijų valdymo pultai
Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | Rankinis pultelis, pritaikytas pakabinti ant lovos šono arba yra sumontuotas lovos šone
Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą
Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | Skirtas medicinos personalui
Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio
Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą
Pultas turi ne mažiau kaip 3 užprogramuotas lovos pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu. Su netyčinio pulto paspaudimo apsauga (pvz. aktyvavimo mygtukas ar pan.)
Kojinis valdymo pultas | Sumontuotas ant lovos rėmo
Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo
Kojinio valdymo pultu aktyvuojamos pakėlimo/nuleidimo pozicijos
Šoniniai apsauginiai rėmai | Pagaminti iš plastiko arba metalo, atsparaus smūgiams, plovimui ir/ar dezinfekcinių medžiagų poveikiui;
Šoninės apsaugos užima ne mažiau kaip du trečdalius lovos šono ilgio, apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš dviejų dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai (pvz. pusę lovos krašto – nuleistos, pusę – pakeltos)
Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo)
Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm.
Lovos galai | Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro tipo
Nuimamos konstrukcijos, nuimami lengvai, nenaudo-jant jokių įrankių
Su užraktu apsaugai nuo atsi-tiktinio ištraukimo
Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta
Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose
Lovos važiuoklė | Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm
Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema – lovos kojūgalyje esančių ratukų (arba visų keturių) stabdžiai valdomi vienu metu, centrinio valdymo svirtimis
Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukio-jantis)
Valdymo svirtys sumontuotos prie kojūgalyje esančių ratukų
Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo.
Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 230 x 105 cm.
Lovos svoris (be priedų) | ≤ 210 kg
Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 240 kg
Lovos priedai ir konstrukciniai elementai
Infuzinis stovas | Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.
Nuimamas
Galima perdėti ant kitos lovos
Galima perdėti iš vienos lovos pusės į kitą
Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo
Standartinės lovos padėtys | Paciento apžiūros padėtis gulima (čiužinio platforma ištiesinama)
Sėdimoji pozicija
Paciento gaivinimo arba reversinio Trendelenburgo pozicija
Integruotos svarstyklės | Būtina
Reikalavimai čiužiniui | Poroloninis, skirtas ligoninės lovoms
Pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos
Tinkantis naudoti iš abiejų pusių
Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 12 cm
Pragulų profilaktikai
Reikalavimai čiužinio užvalkalui | Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga)
Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams
Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo
Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje
Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse
Atsparus dezinfekcijai
Lovos el. maitinimo šaltinis | 220V ± 10 %, 50 Hz
Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu).
Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams
Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas)
Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. * | Būtinas (privaloma pateikti tiekėjo deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus).
Lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimai (apribojimai).* | Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: • 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; • ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); • 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.
5 | (MED1) Kraujospūdžio matavimo aparatas | Mato vienetas - vnt.
Siūlomas modelis, gamintojas
| Automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) | Taip/Turi
| Statomas ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus | Taip/Turi
| Skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui | Taip/Turi
Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 280 mmHg | Nurodyti tikslius parametrus
Pulso matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 - 180 kartų/min. | Nurodyti tikslius parametrus
Matavimo tikslumas | Arterinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne didesnė kaip ±3 mmHg | Nurodyti tikslius parametrus
| Pulso matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės | Nurodyti tikslius parametrus
Matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimas | Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane
Aparato manžetė | Aparato manžetė prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties (nuo 24 cm iki 42 cm) suaugusiojo paciento rankai arba dvi manžetės, apimančios rankos apimties (nuo 24 cm iki 42 cm) diapazoną. | Nurodyti tikslų variantą
Manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas | Automatinis | Taip/Turi
Maksimalus oro slėgis manžetėje | Ne daugiau kaip 300 mmHg | Nurodyti tikslų parametrą
Matavimo tikslumą įtakojančių veiksnių aptikimas su atitinkamais informaciniais pranešimais (indikacija) aparato ekrane | Kai netinkamai uždėta manžetė, pacientas juda matavimo metu ir kai yra prieširdžių virpėjimas | Taip/Turi
Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkinimo režimas | Būtina | Taip/Turi
Matavimo rezultatų (su matavimo datos ir laiko informacija) atmintis | Ne mažiau kaip 90 matavimų | Taip/Turi
Aparato darbui tinkami elektros maitinimo šaltiniai | Standartiniai galvaniniai maitinimo elementai ir 230V, 50 Hz elektros tinklas | Taip/Turi
| Kraujospūdžio matavimo aparatas pateikiamas komplekte su adapteriu maitinimui iš elektros tinklo bei darbiniu maitinimo elementų komplektu | Taip/Turi
Ženklinimas serijiniu numeriu | Kraujospūdžio matavimo aparatas turi būti paženklintas unikaliu, nesikartojančiu serijiniu numeriu, o serijinio numerio užrašas ilgalaikis, t.y. nenusitrinantis, neišblunkantis* | Taip/Turi
Garantinis laikoktarpis | Kraujospūdžio matavimo aparato garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, manžetės (-čių) – ne trumpesnis kaip 1 metai | Nurodyti tikslų terminą
| Kartu su kraujospūdžio matavimo aparatu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Kraujospūdžio matavimo aparatas pateikiamas su galiojančia metrologine patikra* | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu | Taip/Turi
| 1. Pateikti prekės žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami
6 | (MED2) Bekontaktis termometras | Mato vienetas - vnt.
Siūlomas modelis, gamintojas
| Automatinis | Taip/Turi
| Kliniškai testuotas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) | Taip/Turi
| Rankinis, belaidis prietaisas, skirtas paciento kūno temperatūros ir kitų objektų paviršiaus temperatūros matavimui | Taip/Turi
Temperatūros matavimo būdas | Bekontaktis, paciento temperatūra matuojama kaktos arba smilkinio srityje | Nurodyti tikslų variantą
Temperatūros matavimo vienetai | °C | Taip/Turi
Temperatūros matavimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 3 sekundės | Nurodyti tikslų parametrą
Kūno paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 35 °C - 42 °C | Nurodyti tikslius parametrus
Kūno paviršiaus temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ±0,2 °C (matavimo intervale nuo 35 °C iki 42 °C) | Nurodyti tikslius parametrus
Objektų paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 5 °C iki 80 °C | Nurodyti tikslius parametrus
Objektų paviršiaus temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ±2 °C arba ne daugiau kaip ±4% (matavimo intervale nuo 5 °C iki 80 °C) | Nurodyti tikslius parametrus
Matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimas | Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane | Taip/Turi
Pranešimas apie matavimo pabaigą | Apie matavimo pabaigą prietaisas praneša garsiniu signalu | Taip/Turi
Informaciniai pranešimai prietaiso ekrane: | Išmatuota temperatūra nesiekia gamintojo numatyto matavimo diapazono apatinės ribinės vertės | Taip/Turi
| Išmatuota temperatūra viršija gamintojo numatyto matavimo diapazono viršutinę ribinę vertę | Taip/Turi
| Išseko maitinimo elementas | Taip/Turi
Prietaiso automatinio išsijungimo funkcija | Būtina | Taip/Turi
Termometro elektros maitinimo šaltinis | Standartinis (-iai) vidinis (-iai) maitinimo elementas (-ai) arba keičiamomis AA arba AAA dydžio baterijomis | Nurodyti tikslų parametrą
Ženklinimas serijiniu numeriu | Bekontaktis termometras turi būti paženklintas unikaliu, nesikartojančiu serijiniu numeriu, o serijinio numerio užrašas ilgalaikis, t.y. nenusitrinantis, neišblunkantis* | Taip/Turi
| Bekontaktis termometras pateikiamas su galiojančia metrologine patikra* | Taip/Turi
Garantinis laikoktarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai | Nurodyti tikslų terminą
| Kartu su bekontakčiu termometru pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu. | Taip/Turi
| 1. Pateikti prekės žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų kopijas; 2.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) | Įkeliami dokumentai
* Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.; ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami
7 | (MED3) Gyvybinių funkcijų monitorius | Mato vienetas - vnt.
Siūlomas modelis, gamintojas
Reikalavimai monitoriui | Su lietimui jautriu ekranu („touch screen“) | Taip/Turi
| Monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 12'' (arba ne mažesnė nei 30 cm) | Nurodyti tikslų parametrą
| Monitoriaus ekrane atvaizduojamas maksimalus kreivių skaičius vienu metu ne mažesnis nei 7 | Nurodyti tikslų parametrą
| Svoris ne didesnis nei 4,7 kg | Nurodyti tikslų parametrą
Monitoriaus valdymas | Rotacinis parametrų nustatymo ratukas (arba lygiavertė konstrukcija) | Nurodyti tikslų parametrą
| Integruoti funkciniai klavišai | Taip/Turi
Perspėjimo signalai | Garsiniai ir vizualiniai | Taip/Turi
| Galimybė vartotojui nustatyti arba pasirinkti gamintojo nustatytas perspėjimo signalų veikimo ribas. | Taip/Turi
Vidinė atmintis | Ne mažiau 240 val. | Nurodyti tikslų parametrą
Monitoruojami parametrai | EKG multiderivacinis kanalas | Taip/Turi
| Respiracinis kanalas | Taip/Turi
| Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | Taip/Turi
| Temperatūra - 1 kanalas | Taip/Turi
| Arterinis kraujo spaudimas (matuojamas neinvaziniu būdu) | Taip/Turi
| SpO2 - 1 kanalas | Taip/Turi
| ST segmento ir aritmijų analizė | Taip/Turi
Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | EKG multiderivacinio kanalo EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Taip/Turi
| EKG multiderivacinio kanalo širdies susitraukimų matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 15 – 350 k/min. | Nurodyti tikslius parametrus
| EKG multiderivacinio kanalo elektrodo atsijungimo indikacija | Taip/Turi
| EKG multiderivacinio kanalo EKG kreivės slinkimo greičiai: 12.5, 25, 50 mm/s | Taip/Turi
Reikalavimai respiraciniam kanalui | Respiracinio kanalo matuojamo kvėpavimo dažnio ribos ne siauresnės nei 10 - 120 k/min. | Nurodyti tikslius parametrus
| Respiracinio kanalo apnea aliarmas | Taip/Turi
Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo ribos ne siauresnės nei 10 - 50 ºC | Taip/Turi
| Matavimo paklaida be jutiklio ne didesnė kaip ± 0,1 ºC | Nurodyti tikslius parametrus
Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo rezultatų indikacija: temperatūra 1, temperatūra 2 ir skirtumas tarp jų
Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems ne siauresnis nei 10 - 270 mmHg | Nurodyti tikslius parametrus
| Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis | Taip/Turi
| Pasirenkami matavimo intervalai automatiniame režime ne siauresni nei nuo 1 min. iki 2 val. | Nurodyti tikslius parametrus
Reikalavimai SpO2 kanalui | SpO2 kanalo SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 % | Nurodyti tikslius parametrus
| SpO2 kanalo matavimo paklaida ne daugiau ±2% diapazone 70-100% | Nurodyti tikslius parametrus
| SpO2 kanalo matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška | Taip/Turi
| SpO2 kanalo ŠSD matavimas pagal SpO2 (ne siauresnis už nurodytą) 25 – 300 k/min., galimas neatitikimas ne daugiau 5 k/min. | Nurodyti tikslius parametrus
Su gyvybinių funkcijų monitoriumi komplektuojami priedai | 1 vnt. daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis 5-iems elektrodams prijungti, 1 vnt. vienkartinių EKG elektrodų komplektas, 1 vnt. daugkartinio naudojimo prailginimo kabelis SpO2 daviklio prijungimui, 2 vnt. daugkartinio naudojimo, pirštinis SpO2 matavimo daviklis su ne trumpesniu kaip 1 m laidu, skirtas suaugusiems, minkštas, užmaunamas ant paciento piršto, 2 vnt. daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetė (vidutinė ir didelė) suaugusiems, 1 vnt. daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti, 1 vnt. daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis, 1 vnt. mobilus stovas monitoriui su krepšiu monitoriaus priedams sudėti | Taip/Turi
Elektros maitinimo šaltiniai | Elektros energijos šaltinis, tinkamas monitoriaus maitinimui - 230 V, 50 Hz elektros tinklas | Taip/Turi
| Monitorius turi turėti vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių). Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 210 min. | Nurodyti tikslų parametrą
Garantinis laikoktarpis | Gyvybinių funkcijų monitoriaus garantinis aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. | Nurodyti tikslų terminą
| Kartu su monitoriumi pateikiamų priedų garantinis laikotarpis – ne trumpesnis nei 6 mėn. | Nurodyti tikslų terminą
| Pristatant prekes pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.* | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (jei taikoma) | Taip/Turi
| 1. Pateikti galiojančio CE sertifikato arba galiojančios gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba; 2.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
8 | (IPM1) Instrumentų plovimo mašina | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašina pastatoma atskirai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašinos modelis vienpusis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašina pakraunama iš priekio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašina ir plovimo kamera pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašinos valdymas mikroprocesorinis arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašina valdoma lietimui jautriu ekranu arba turi lygiavertį valdymą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašinos valdymo ekrane turi būti pateikiama informacija: data, laikas, plovimo ciklo parametrai, informacija apie ciklo eigą ir klaidų pranešimai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašinos išoriniai matmenys: aukštis ne daugiau nei 2000 mm, plotis ne daugiau nei 650 mm, gylis ne daugiau nei 720 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašinos plovimo kameros talpa ir krepšelių su instrumentais išdėstymas kameroje: maksimaliai talpina ne mažiau kaip 8 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) ar didesnio dydžio krepšelių, išdėstomų ne mažiau kaip 4 lygiuose | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Apšvietimas plovimo kameros viduje LED tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašina turi vienerias duris su aukštai temperatūrai atspariu stiklu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašinos durys slankiojančios arba atlenkiamos vertikaliai (aukštyn – žemyn) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašina turi ne mažiau nei 10 gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Yra galimybė vartotojui papildomai susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas plovimo/dezinfekavimo programas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Standartinio plovimo ciklo trukmė (įskaitant džiovinimą) ne daugiau nei 60 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Standartinis plovimo ciklas sudarytas iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas ne mažiau kaip 2 kartus, dezinfekcija ir džiovinimas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašina turi atitikti LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Mašinoje turi būti integruotas šilumos keitiklis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašinoje integruotas elektrinis džiovinimas su HEPA filtru | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašinoje oro filtravimas atitinka ne žemesnę kaip H13 klasę pagal EN 1822 (arba lygiavertį) standartą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Yra galimybė mašinoje naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Instrumentų plovimo mašinoje (po plovimo kamera) turi būti įmontuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Elektros maitinimas iš trifazio, 400 V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Mašina su automatine plovimo slėgio kontrole | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Instrumentų plovimo mašinos triukšmingumas ne daugiau nei 70 dB (A) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
Kartu su instrumentų plovimo mašina komplektuojami priedai:
| Rėmas instrumentų krepšeliams (kiekis 1 vnt.) Rėmas instrumentų krepšeliams su ne mažiau kaip 3 išimamomis lentynomis, talpinantis ne mažiau kaip 8 vnt. DIN standarto (480x250x50 mm) perforuotų krepšelių. Kiekvienai lentynai yra skirta rotacinė alkūnė su purkštukais. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Specializuotas įdėklas tuščiaviduriams instrumentams plauti (kiekis 1 vnt.) Specializuotas įdėklas į rėmą turi tikti siūlomiems instrumentų krepšeliams tuščiaviduriams instrumentams plauti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Instrumentų krepšeliai su rankenėlėmis DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio (kiekis 8 vnt.) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Vandens filtravimo ir paruošimo sistema (kiekis 1 kompl.) Vandens filtravimo ir paruošimo sistema atitinka instrumentų plovimo mašinos techninius reikalavimus (Pastaba: reikalavimas taikomas, jei vandens filtravimo ir paruošimo sistema nėra integruota į instrumentų plovimo mašiną) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Kartu su instrumentų plovimo mašina komplekte pateikiamas šalto vandens minkštinimo įrenginys, parinktas pagal mašinos našumą (jei šalto vandens minkštinimo sistema yra numatyta gamintojo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Instrumentų plovimo mašinos žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 36 mėnesiai* | Nurodyti tikslų terminą
| Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek instrumentų plovimo mašinos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas* | Taip/Turi
| Instrumentų plovimo mašinos pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas)* | Taip/Turi
| Kartu su instrumentų plovimo mašina pateikiami dokumentai: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba* | Taip/Turi
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą**
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
LARINGOSKOPO KOMPLEKTAS
9 | (LAR1) Laringoskopo komplektas | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Laringoskopas skirtas daugkartiniam naudojimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Vieną laringoskopo komplektą sudaro (perkančioji organizacija laringosko komplekto komponentus ir jų kiekius renkasi pagal poreikį): 3.1. Rankena su akumuliatoriumi ir šviesos šaltiniu – 2 vnt.; 3.2. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.3. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.4. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 4 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.5. Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.6. Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.7. Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Laringoskopo rankena universali, tinkama naudoti su įkraunamu ličio jonų (arba lygiaverčiu) akumuliatoriumi | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Laringoskopo rankenos korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Lenktos mentelės Macintosh tipo (arba lygiavertės) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Lenktos mentelės su integruotu šviesolaidžiu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Lenktos mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Tiesios mentelės Miller tipo (arba lygiavertės) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Tiesios mentelės su integruotu šviesolaidžiu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Tiesios mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis, skleidžiantis „šaltą“ šviesą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Šviesos šaltinio šviesos srautas ne mažiau kaip 25 lm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Šviesos šaltinio apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 3000 lux | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas ne mažiau kaip 50 000 valandų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Akumuliatorius įkraunamas, ličio jonų (arba lygiavertis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 150 min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Įkrovikliu vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip du akumuliatorius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Taip/Turi
| Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai* | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (originalo ir lietuvių kalba), jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
10 | (LAR2) Laringoskopo komplektas, kurio rankena su akumuliatoriaus būklės indikatoriumu | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Laringoskopas skirtas daugkartiniam naudojimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Vieną laringoskopo komplektą sudaro (perkančioji organizacija laringosko komplekto komponentus ir jų kiekius renkasi pagal poreikį): 3.1. Rankena su akumuliatoriumi ir šviesos šaltiniu – 2 vnt.; 3.2. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.3. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.4. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 4 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.5. Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.6. Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3.7. Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Laringoskopo rankena universali, tinkama naudoti su įkraunamu ličio jonų (arba lygiaverčiu) akumuliatoriumi | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Laringoskopo rankenos korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Laringoskopo rankena su akumuliatoriaus būklės indikatoriumi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Lenktos mentelės Macintosh tipo (arba lygiavertės) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Lenktos mentelės su integruotu šviesolaidžiu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Lenktos mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Tiesios mentelės Miller tipo (arba lygiavertės) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Tiesios mentelės su integruotu šviesolaidžiu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Tiesios mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis, skleidžiantis „šaltą“ šviesą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Šviesos šaltinio šviesos srautas ne mažiau kaip 25 lm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Šviesos šaltinio apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 3000 lux | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas ne mažiau kaip 50 000 valandų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Akumuliatorius įkraunamas, ličio jonų (arba lygiavertis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 150 min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Įkrovikliu vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip du akumuliatorius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Įkroviklis su baterijos įkrovimo indikatoriumi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą
| 22. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai* | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (originalo ir lietuvių kalba), jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai; 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
11 | (LEM1) Mobili apžiūros - procedūrų lempa | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Lempa skirta apšvietimui atliekant išorines apžiūras, įvairias manipuliacijas ar tyrimus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Lempa vieno modulio („galvos“) su įmontuotais šviesos diodais LED arba lygiaverčiais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Lempa turi turėti galimybę jos modulį sukti apie laikiklio ašį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Apšvietos reguliavimo ribos nuo ≤ 30 % iki 100 % (maksimalios apšvietos vertės) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas ne mažiau kaip 50 000 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Maksimali apšvieta (matuojant 1 m atstumu) ne mažesnė kaip 80 000 lx | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) 15 ± 5 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) ne mažesnis kaip 95 | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 4500 ± 100 K | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| 13. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą
| Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba* | Taip/Turi
| Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.* | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (originalo ir lietuvių kalba), jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
12 | (VEZ1) Multifunkcinis vežimėlis | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Vežimėlyje įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Kartu su multifunkciniu vežimėliu turi būti komplektuojami tokie priedai: 7.1. Atlenkiama arba ištraukiama šoninė lentyna; 7.2. PVC arba ABS šiukšledėžė, tvirtinama vežimėlio šone; 7.3. Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis dvi eiles po 4-6 dėžutes; 7.4. Pirštinių dėžutė. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): ne didesni kaip (80 x 60 x 110) cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Visi vežimėlio paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą
| Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai* | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (originalo ir lietuvių kalba), jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
13 | (JEG1) Jėgos instrumentų sistema stambių kaulų chirurginėms operacijoms | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Jėgos instrumentų sistema skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo funkcijoms, atliekant chirurgines kaulų operacijas ir procedūras | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Jėgos instrumentų sistemos komplektacija: | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.1. Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena – 2 vnt.; 2.2. Gręžimo antgalis – 2 vnt.; 2.3. Frezavimo antgalis – 2 vnt.; 2.4. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 2 vnt.; 2.5. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis – 1 vnt.; 2.6. Įkraunama baterija – 4 vnt.; 2.7. Baterijų įkroviklis – 1 vnt.; 2.8. Sterilizavimo krepšelis – 2 vnt.
| 3. Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena modulinė | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Galimybė naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, frezavimui, osciliuojančiam ir reciprokiniam pjovimui, Kiršnerio vielų įvedimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Galimybė pasirinkti elektros maitinimo šaltinį: įkraunamą bateriją arba 230 V, 50/60 Hz elektros tinklą, naudojant papildomą bloką (arba be papildomo bloko) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 900 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Frezavimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 250 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Osciliuojančio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 11500 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Maksimalus sukimo momentas gręžimui ne mažiau 3,8 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Maksimalus sukimo momentas frezavimui ne mažiau 16 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Galingumas ne mažiau 220 W | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Rotacija į abi (kairę ir dešinę) puses, spaudžiant vieną mygtuką arba atskirus atitinkamus mygtukus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Rankenos svoris su baterija ne didesnis kaip 1325 g | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Gręžimo antgalis „Jacobs“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Gręžimo antgalis tinkamas nuo 1 mm iki 6,35 mm diametro grąžtams (ne siauresniam grąžtų diametro diapazonui už nurodytą) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Gręžimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Frezavimo antgalis „Zimmer/Hudson“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Frezavimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Frezavimo antgalis pateikiamas komplekte kartu su papildomu adapteriu instrumentams su „Harris“ tipo jungtimi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Osciliuojančio pjovimo antgalis autoklavuojamas, skirtas naudoti su dideliais pjūkliukais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 23. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 11500 ciklų/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo galvutės padėties keitimas 360º kampu apie pjovimo plokštumai ašį, fiksuojant padėtį kas 45º kampu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 25. Osciliuojančio pjovimo antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio ≥ 10 vnt. antgalio pjūkliukais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 27. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis atsparus dezinfekavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 28. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis tinkamas nuo 0,7 mm iki 4,0 mm diametro Kiršnerio vieloms (ne siauresniam vielų diametro diapazonui už nurodytą) arba gali būti siūlomi du antgaliai nurodytam Kiršnerio vielų diametro diapazonui apimti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 29. Įkraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija su integruotu elektroniniu (arba lygiaverčiu) variklio valdymu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Baterija nesterilizuojama | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 31. Baterijos talpa ne mažiau 2,0 Ah | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 32. Pageidautina, kad baterija būtų su baterijos įkrovimo/iškrovimo indikatoriumi | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 33. Įkraunama baterija pateikiama komplekte kartu su adapteriu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 34. Baterijų įkroviklis tinkamas siūlomų (Ličio jonų arba lygiaverčių) baterijų įkrovimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 35. Baterijų įkrovikliu vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 1 bateriją | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 36. Baterijų įkroviklis su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 37. Sterilizavimo krepšelis tinkamas visiems siūlomos jėgos instrumentų sistemos komponentams sudėti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 38. Žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| 39. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 24 mėnesiai (Garantiniu laikotarpiu jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas)* | Nurodyti tikslų terminą
| Prekės pristatymo į perkačiąją organizaciją ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą* | Taip/Turi
| Kartu su jėgos instrumentų sistema pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba* | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 3. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
14 | (JEG2) Jėgos instrumentų sistemos komplektas stambių kaulų pjovimui ir gręžimui | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Jėgos instrumentų sistema, skirta kaulų pjovimo, plėtimo, gręžimo, Kiršnerio vielų įvedimo, pjaustymo ir įsriegimo funkcijoms, atliekant smulkios ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų operacijas ir procedūras. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Jėgos instrumentų sistemos komplektacija: | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.1. Universali modulinė rankena – 1 vnt.; 2.2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt.; 2.3. Resiprokinio pjovimo antgalis – 1 vnt.; 2.4. Gręžimo antgalis – 1 vnt.; 2.5. Lėto gręžimo („reaming“) antgalis – 1 vnt.; 2.6. A.O. grąžtų antgalis – 1 vnt.; 2.7. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis – 1 vnt.; 2.8. Sterilizavimo konteineris – 1 vnt.; 2.9. Įkraunama baterija – 6 vnt.; 2.10. Baterijų įdėklas – 2 vnt.; 2.11. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt.; 2.12. Osciliuojanti geležtė – 10 vnt.; 2.13. Resiprokinio pjovimo geležtė – 5 vnt.
| 3. Universali modulinė rankena elektrinė, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Universali modulinė rankena su galimybe naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, pjovimui, osciliuojančiam pjovimui, frezavimui, lėtam gręžimui („reaming“), reciprokuojančiam pjovimui bei įvesti/įgręžti Kiršnerio vielą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Universali modulinė rankena kanuliuota (kaniulės vidinis skersmuo ne mažiau kaip 4 mm) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Universali modulinė rankena su judesio reversu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Universalios modulinės rankenos maksimalus sukimo momentas gręžimui ne mažiau 3,7 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Universalios modulinės rankenos maksimalus sukimo momentas frezavimui ne mažiau 16 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Universalios modulinės rankenos pjovimo antgalių įstatymo (pasukimo) padėtis keičiama 360º kampu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Nereikia specialaus rakto universalios modulinės rankenos antgalių tvirtinimui ir nuėmimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Universali modulinė rankena su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Universalios modulinės rankenos svoris be baterijos ne daugiau 1000 g | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 11500 ciklų/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Osciliuojančio pjovimo antgalis instrumento ašies atžvilgiu gali būti užfiksuojamas ne mažiau kaip 4 skirtingose padėtyse | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Nereikia specialaus rakto pjovimo peiliuko tvirtinimui ir nuėmimui nuo osciliuojančio pjovimo antgalio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Resiprokinio pjovimo antgalio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 11500 ciklų/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Resiprokinio pjovimo antgalis instrumento ašies atžvilgiu gali būti užfiksuojamas ne mažiau kaip 4 skirtingose padėtyse | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Gręžimo antgalis „Jacobs“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Gręžimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Gręžimo antgalis su rakteliu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Gręžimo antgalio maksimalus sukimosi greitis ne mažiau 900 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Lėto gręžimo („reaming“) antgalis „Zimmer/Hudson“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Lėto gręžimo („reaming“) antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 23. Lėto gręžimo („reaming“) antgalio sukimosi greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 170 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. A.O. grąžtų antgalis AO tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. A.O. grąžtų antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. A.O. grąžtų antgalio sukimosi greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 600 aps./min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis tinkamas įvesti nuo 0,7 mm iki 3,0 mm diametro Kiršnerio vieloms (ne siauresniam vielų diametro diapazonui už nurodytą) arba gali būti siūlomi du antgaliai nurodytam Kiršnerio vielų diametro diapazonui apimti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 28. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis su galimybe rankiniu būdu užfiksuoti bei atpalaiduoti Kiršnerio vielą darbo metu be specialaus išankstinio reguliavimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 29. Sterilizavimo konteineris tinkamas visiems siūlomos jėgos instrumentų sistemos komponentams sudėti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 30. Sterilizavimo konteineris autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 33. Įkraunama baterija NiMh arba ličio jonų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 34. Įkraunamos baterijos talpa ne mažiau 1950 mAh | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 35. Įkraunama baterija nesterilizuojama | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 36. Baterijų įdėklas autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 37. Baterijų įkrovimo blokas tinkamas siūlomų (NiMh arba ličio jonų) baterijų įkrovimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 38. Baterijų įkrovimo bloku vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 4 baterijas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 39. Baterijų įkrovimo blokas su specialiu vizualiniu indikatoriumi, rodančiu realų individualios baterijos įkrovimo lygį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 40. Osciliuojanti geležtė tinkama siūlomam osciliuojančio pjovimo antgaliui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 41. Galimybė perkančiajai organizacijai užsakymo metu pasirinti osciliuojančios geležtės dydį: ilgį ir plotį (nurodyti siūlomus dydžius). | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 42. Resiprokinio pjovimo geležtė tinkama siūlomam resiprokinio pjovimo antgaliui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 43. Galimybė perkančiajai organizacijai užsakymo metu pasirinti resiprokinio pjovimo geležtės dydį: ilgį ir plotį (nurodyti siūlomus dydžius). | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 44. Žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| 45. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 12 mėnesių (Garantiniu laikotarpiu jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas)* | Nurodyti tikslų terminą
| Kartu su jėgos instrumentų sistema pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba* | Taip/Turi
| Prekės pristatymo į perkačiąją organizaciją ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą* | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 3. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
15 | (SKE1) Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Portatyvus, nešiojamas oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris, skirtas akies struktūrų vizualizacijai ir ultragarsinei biometrijai su intraokulinio lęšiuko (IOL) apskaičiavimo funkcija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris su pachimetrijos moduliu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris su integruota gydytojų ir pacientų duomenų baze | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris suderinamas su DICOM („Worklist“, „Storage“, „Print“) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris su galimybe eksportuoti vaizdus ir video sekas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris su galimybe atspausdinti ataskaitas kompiuteriniu spausdintuvu per USB ir/arba Wi-Fi sąsajas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris su integruotu spalvotu LCD (arba lygiaverčiu), lietimui jautriu ekranu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. B skenavimo režimo pilkos spalvos lygiai ≥ 256 | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. B skenavimo režimo stiprinimas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 40 dB iki 110 dB | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. B skenavimo režimo laiko stiprinimo kontrolė (TGC) reguliuojama ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 30 dB arba laiko stiprinimo kontrolė (TVG) reguliuojama ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 7 dB | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. B skenavimo režimo dinaminis diapazonas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 25 dB iki 90 dB | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. B skenavimo režime įrašomos video sekos ilgis kietame diske ne mažiau kaip 40 sekundžių arba ne mažiau kaip 50 vaizdų vienai video sekai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. B skenavimo režime vaizdo apdorojimo priemonės: 13.1. Kaliperiai; 13.2. Plotai; 13.3. Kampai arba markeriai; 13.4. Komentarai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Kartu su oftalmologiniu ultragarsiniu A/B skeneriu komplektuojami zondai: | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
14.1. B skenavimo režimo zondas – 1 vnt.; 14.2. Biometrijos zondas – 1 vnt.
| 15. B skenavimo režimo zondo dažnis 14±3 MHz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. B skenavimo režimo zondo skenavimo kampas ≥ 50o | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. B skenavimo režimo zondo skenavimo gylis ≥ 60 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. B skenavimo režimo zondo fokusas ≥ 24 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. B skenavimo režimo zondo skenavimo ašinė (į akies gylį) optinė rezoliucija ≤ 115 μm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. B skenavimo režimo zondo skenavimo lateralinė rezoliucija ≤ 400 µm; | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. B skenavimo režimo zondo kadrų dažnis ≥ 16 Hzs. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Biometrijos zondas suderinamas su kontaktiniu ir imersiniu naudojimo būdu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 23. Biometrijos zondo dažnis 11±1 MHz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Biometrijos zondo skenavimo gylis ≥ 45 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Biometrijos zondo elektroninė rezoliucija ≤ 0,03 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Biometrijos zondo vaizdo fiksavimas: rankinis arba automatinis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Biometrijos zondas su automatine skleros smailės detekcija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 28. Biometrijos zondas su automatiniu vidutinės reikšmės ir standartinės deviacijos paskaičiavimu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 29. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris turi HDMI arba lygiavertę jungtį išoriniam vaizdo monitoriaus prijungimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris turi USB arba lygiavertę jungtį išorinės klaviatūros ir pelės prijungimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 31. Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris turi „Bluetooth“ arba lygiavertę jungtį išorinės klaviatūros ir pelės prijungimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 32. Intraokulinio lęšiuko (IOL) apskaičiavimui ne mažiau kaip 6 formulės: SRK-2 SRK-T, HOLLADAY, HOFFER-Q, BINKHORST, HAIGIS | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 33. Oftalmologinio ultragarsinio A/B skenerio ekrane vienu metu atvaizduojami ne mažiau kaip 4 skirtingi apskaičiuoti IOL | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 34. Intraokulinio lęšiuko (IOL) apskaičiavimas akims po refrakcinės chirurgijos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 35. Kartu su oftalmologiniu ultragarsiniu A/B skeneriu komplektuojami priedai: 1. Valdymo pedalas; 2. Belaidė („Bluetooth“) pelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 36. Žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| 37. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą**
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 12 mėnesių* | Nurodyti tikslų terminą
| Prekės iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, likusių įpakavimo medžiagų išvežimo ir sutvarkymo atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, užsakovo medicininio personalo ir įstaigos inžinieriaus apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą* | Taip/Turi
| Kartu su preke pateikiami dokumentai: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba* | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
16 | (DEZ1) Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, didelės talpos, pastatoma | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mašina pastatoma ant grindų | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Mašina pakraunama iš priekio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mašinos valdymas mikroprocesorinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mašinos išoriniai matmenys: plotis ne daugiau 650 mm, gylis ne daugiau 650 mm, aukštis ne daugiau 1850 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mašinos kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Po plovimo kamera įmontuota spintelė plovikliui laikyti, talpinanti ne mažiau kaip vieną 5 l talpą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams (suderinama mašinos užsakymo metu) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Plovimo sistemos purkštukai stacionarūs ir besisukantys | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mašina vienu metu gali plauti: 1. vieną basoną ir du šlapimo indus; 2. Tris šlapimo indus; 3. Du basonus su dangčiais. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Garo tiekimas iš integruoto elektrinio garo generatoriaus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė ne daugiau 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau 60 litrų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Mašina turi ne mažiau kaip 2 iš anksto užprogramuotas plovimo programas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažesnė kaip 85°C | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Mašina turi automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Valdymo meniu lietuvių kalba | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Elektros pajungimas vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą ≤ 62 dB (A) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Sandarumo klasė ne mažesnė IPX4 arba lygiavertė | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Mašina turi budėjimo režimą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą, nurodant siūlomos plovimo mašinos našumą. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 28. Startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese | Taip/Turi
| 29. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 30. Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 1.tiekėjas turi pateikti informaciją (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus) apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2.tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas** | Taip/Turi
| 31. Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus*** | Taip/Turi
| 32. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių** | Nurodyti laikotarpį
| 33. Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.)**** | Taip/Turi
| 34. Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus** | Taip/Turi
| 35. Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti Užsakovą apie visuose pagal sudarytą sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad Užsakovas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti** | Taip/Turi
| 36. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) ** 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus; *** 3. Pateikti eksploatavimo vadovą arba kiti lygiaverčius dokumentus; **** 4. Pateikti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5.Pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūloma plovimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopiją. | Įkeliami dokumentai
*Pastabos. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų komplektuojančios dalys, informaciją apie gamintoją, siūlomą modelį, nurodyti prie kiekvienos komplektuojančios dalies. Komplektuojančios dalys privalo derėti tarpusavyje (pateikti gamintojo dokumentus) Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
17 | (DEZ2) Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, didelės talpos, pakabinama | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mašina kabinama ant sienos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Mašina pakraunama iš priekio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mašinos valdymas mikroprocesorinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mašinos išoriniai matmenys: plotis ne daugiau 650 mm, gylis ne daugiau 650 mm, aukštis ne daugiau 1850 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mašinos kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Po plovimo kamera įmontuota spintelė plovikliui laikyti, talpinanti ne mažiau kaip vieną 5 l talpą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams (suderinama mašinos užsakymo metu) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Plovimo sistemos purkštukai stacionarūs ir besisukantys | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mašina vienu metu gali plauti: 1. vieną basoną ir du šlapimo indus; 2. Tris šlapimo indus; 3. Du basonus su dangčiais. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Garo tiekimas iš integruoto elektrinio garo generatoriaus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė ne daugiau 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau 60 litrų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Mašina turi ne mažiau kaip 2 iš anksto užprogramuotas plovimo programas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažesnė kaip 85°C | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Mašina turi automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Valdymo meniu lietuvių kalba | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Elektros pajungimas vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą ≤ 62 dB (A) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Sandarumo klasė ne mažesnė IPX4 arba lygiavertė | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Mašina turi budėjimo režimą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą, nurodant siūlomos plovimo mašinos našumą. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus | Taip/Turi
| 28. Startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese | Taip/Turi
| 29. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 30. Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 1.tiekėjas turi pateikti informaciją (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus) apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2.tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas** | Taip/Turi
| 31. Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus*** | Taip/Turi
| 32. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių** | Nurodyti laikotarpį
| 33. Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.)**** | Taip/Turi
| 34. Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus** | Taip/Turi
| 35. Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti Užsakovą apie visuose pagal sudarytą sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad Užsakovas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti** | Taip/Turi
| 36. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) ** 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus; *** 3. Pateikti eksploatavimo vadovą arba kiti lygiaverčius dokumentus; **** 4. Pateikti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5. Pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūloma plovimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopiją. | Įkeliami dokumentai
*Pastabos. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų komplektuojančios dalys, informaciją apie gamintoją, siūlomą modelį, nurodyti prie kiekvienos komplektuojančios dalies. Komplektuojančios dalys privalo derėti tarpusavyje (pateikti gamintojo dokumentus) Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
18 | (DEZ3) Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, pastatoma | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mašina pastatoma ant grindų | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Mašina pakraunama iš priekio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mašinos valdymas mikroprocesorinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mašinos išoriniai matmenys: plotis ne daugiau 900 mm, gylis ne daugiau 700 mm, aukštis ne daugiau 1100 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mašina vienu metu gali plauti ir dezinfekuoti ne mažiau kaip vieną basoną ir vieną šlapimo indą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Mašinos kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Mašina turi integruotą spintelę priemonėms | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Plovimo sistemos purkštukai stacionarūs ir besisukantys | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Mašina turi automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams (suderinama mašinos užsakymo metu) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Mašina turi pilną plovimo sistemos vamzdžių ir kameros dezinfekciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažesnė kaip 85°C | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Mašina turi ne mažiau kaip 2 iš anksto užprogramuotas plovimo programas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė ne daugiau 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau 60 litrų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Automatinis detergento/ploviklio dozavimas standartinės plovimo fazės metu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Darbui su mašina galima naudoti ne mažiau kaip tris skirtingus ploviklius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Mašina turi automatinį darbo blokavimą užsikimšus nuotekų sistemai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 24. Sandarumo klasė ne mažesnė IPX4 arba lygiavertė | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą ≤ 62 dB (A) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Elektros pajungimas vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus | Taip/Turi
| 28. Startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese | Taip/Turi
| 29. Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą, nurodant siūlomos plovimo mašinos našumą. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 31. Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 1.tiekėjas turi pateikti informaciją (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus) apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2.tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas** | Taip/Turi
| 32. Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus*** | Taip/Turi
| 33. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių** | Nurodyti laikotarpį
| 34. Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.)**** | Taip/Turi
| 35. Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus** | Taip/Turi
| 36. Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti Užsakovą apie visuose pagal sudarytą sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad Užsakovas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti** | Taip/Turi
| 37. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus** | Taip/Turi
| 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) ** 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus; *** 3. Pateikti eksploatavimo vadovą arba kiti lygiaverčius dokumentus; **** 4. Pateikti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5. Pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūloma plovimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopiją. | Įkeliami dokumentai
*Pastabos. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų komplektuojančios dalys, informaciją apie gamintoją, siūlomą modelį, nurodyti prie kiekvienos komplektuojančios dalies. Komplektuojančios dalys privalo derėti tarpusavyje (pateikti gamintojo dokumentus) Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba) 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
19 | (DEZ4) Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, pakabinama | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Mašina kabinama ant sienos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Mašina pakraunama iš priekio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mašinos valdymas mikroprocesorinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mašinos išoriniai matmenys: plotis ne daugiau 900 mm, gylis ne daugiau 700 mm, aukštis ne daugiau 1100 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mašina vienu metu gali plauti ir dezinfekuoti ne mažiau kaip vieną basoną ir vieną šlapimo indą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Mašinos kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Mašina turi integruotą spintelę priemonėms | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Plovimo sistemos purkštukai stacionarūs ir besisukantys | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Mašina turi automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams (suderinama mašinos užsakymo metu) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Mašina turi pilną plovimo sistemos vamzdžių ir kameros dezinfekciją | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažesnė kaip 85°C | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Mašina turi ne mažiau kaip 2 iš anksto užprogramuotas plovimo programas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė ne daugiau 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau 60 litrų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Automatinis detergento/ploviklio dozavimas standartinės plovimo fazės metu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Darbui su mašina galima naudoti ne mažiau kaip tris skirtingus ploviklius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Mašina turi automatinį darbo blokavimą užsikimšus nuotekų sistemai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 24. Sandarumo klasė ne mažesnė IPX4 arba lygiavertė | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą ≤ 62 dB (A) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Elektros pajungimas vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus | Taip/Turi
| 28. Startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese | Taip/Turi
| 29. Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 31. Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 1.tiekėjas turi pateikti informaciją (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus) apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2.tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas** | Taip/Turi
| 32. Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus*** | Taip/Turi
| 33. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių** | Nurodyti laikotarpį
| 34. Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.)**** | Taip/Turi
| 35. Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus** | Taip/Turi
| 36. Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti Užsakovą apie visuose pagal sudarytą sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad Užsakovas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti** | Taip/Turi
| 37. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu 1, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) ** 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus; *** 3. Pateikti eksploatavimo vadovą arba kiti lygiaverčius dokumentus; **** 4. Pateikti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5. Pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūloma plovimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopiją. | Įkeliami dokumentai
*Pastabos. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų komplektuojančios dalys, informaciją apie gamintoją, siūlomą modelį, nurodyti prie kiekvienos komplektuojančios dalies. Komplektuojančios dalys privalo derėti tarpusavyje (pateikti gamintojo dokumentus) Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba) 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
20 | (EKS1) Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokle | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Medicininės elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle kūdikių svėrimui bei jų ūgio matavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Elektroninės kūdikių svarstyklės statomos ant stalo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Į svarstyklių pagrindo korpusą integruoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Svarstyklių tikslumo klasė: ne blogiau kaip III (vidutinio tikslumo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Maksimalus sveriamas svoris ≥ 15 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Svarstyklių matavimo diskretiškumas (mažiausia padalos vertė): ≤ 10 g, sveriant iki 10 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Svarstyklių matavimo diskretiškumas (mažiausia padalos vertė): ≤ 20 g, sveriant 10 kg ir daugiau | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Ūgio matuoklės matavimo ribos ne siauresnės kaip 40-80 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Ūgio matuoklės gradacija ≤ 1mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Svarstyklėse įdiegta funkcija: nulinės vertės nustatymas (automatinis ir/arba mygtuko paspaudimu) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Svarstyklėse įdiegta funkcija: papildomo (nereikalingo) svorio atmetimas (TARE arba lygiavertis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Svarstyklėse įdiegta funkcija: svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Svarstyklėse įdiegta funkcija: automatinis svarstyklių išsijungimas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Svarstyklių maitinimo šaltinis: vidiniai maitinimo elementai ir/arba iš 230V, 50Hz elektros tinklo (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir/arba adapteris maitinimui iš elektros tinklo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių*1 | Taip/Turi
| 16. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų terminą***
| 17. Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra.** Pastaba: Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra (atitinkančia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą), galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.*2 | Taip/Turi
| 18. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba** | Taip/Turi
| 19. Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai** | Nurodyti tikslų variantą
| 20. Svarstyklių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 21. Vartotojų apmokymas naudoti svarstykles įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*1 Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
*2 Kartu su prekėmis pateikiamas dokumentas, kuriuo būtų patvirtinta svarstyklių metrologinė patikra, galiojanti ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo svarstyklių pristatymo dienos.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai.
21 | (MPK1) Multifunkcinė paciento kėdė | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Multifunkcinė paciento kėdė skirta įvairių procedūrų atlikimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Kėdės išoriniai matmenys: ištiestos kėdės ilgis 170-200 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Kėdės išoriniai matmenys: plotis ne daugiau kaip 90 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Kėdės sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų) 50 - 65 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Kėdės sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Kėdė sudaryta iš 2 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis) arba kėdė sudaryta iš 3 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Kėdės gulimoji dalis paminkštinta | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Kėdės gulimosios dalies apmušalas besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Turi būti galimybė užsakant pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 4 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba arba elektriniu varikliu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +70° | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalies pasvirimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba arba elektriniu varikliu arba mechaniniu būdu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Kėdės porankių aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 cm iki 25 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 19. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų terminą***
| 20. Vartotojų apmokymas naudoti multifunkcinę paciento kėdę turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 21. Multifunkcinės paciento kėdės pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 22. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba** | Taip/Turi
| 23. Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai** | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu**** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. **** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami
22 | (GK1) Ginekologinė kėdė | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Skirta ginekologinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms atlikti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2.Ginekologinė kėdė sudaryta iš trijų dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis ir kojų dalis) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Ginekologinė kėdė mobili, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas epoksidiniais milteliais ar lygiaverte medžiaga | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Gulimos dalies apmušalas pagamintas iš odos arba dirbtinės odos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Gulimos dalies apmušalas besiūlis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Gulimos dalies apmušalas lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Gulimos dalies apmušalas neįgeriantis skysčių, antibakterinis, atsparus plyšimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Turi būti galimybė užsakymo metu pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 5 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Gulimos dalies paminkštinimo storis ≥ 5 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektriniu būdu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 60 – 85 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 55 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu būdu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +40° | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Kojų dalis reguliuojama hidrauline pavara arba dujinės spyruoklės pagalba | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0° | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Trendelenburgo pozicija ne mažiau kaip -10º | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Gulimojo paviršiaus (ištiestos kėdės) ilgis ≥ 165 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 180 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Kojų laikikliai/pakojai (kiekis 1 komplektas) - 22.1. „Goepel“ tipo arba lygiaverčiai; 22.2. Lengvai be įrankių uždedami ir nuimami; 22.3. Reguliuojamo aukščio; 22.4. Reguliuojamo posvyrio kampo; 22.5. Paminkštinti. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Dubuo (kiekis 1 vnt.) - 23.1. Skirtas skysčiams surinkti; 23.2. Integruotas po kėde; 23.3. Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąja dalimi; 23.4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Popieriaus laikiklis (kiekis 1 vnt.), integruotas už galvos/nugaros dalies | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 25. Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Pagalvėlė galvai (kiekis 1 vnt.) - 25.1. Išformuota pagal žmogaus anatomiją; 25.2. Paminkštinta; 25.3. Galimybė reguliuoti pagalvėlės aukštį. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Šoniniai ranktūriai (kiekis 1 komplektas) - 26.1. Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių; 26.2. Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami; 26.3. Paminkštinti. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 28. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų terminą***
| 29. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 30. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu**** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. **** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami
23 | (PLS1) Pulsoksimetras | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Skirtas suaugusiųjų ir vaikų arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimams | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Pulsoksimetro konstrukcija: belaidis matavimo prietaisas, fiksuojamas ant paciento piršto | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Matavimo rezultatų pateikimas prietaiso korpuse įmontuotame spalvotame, reguliuojamo ryškumo ekrane | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Ekrane indikuojama: skaitinės SpO2 ir ŠSD vertės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Ekrane indikuojama: pletizmogramos kreivė | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Ekrane indikuojama: maitinimo elementų išsikrovimo lygio indikatorius arba perspėjimas apie baigiančius išsikrauti maitinimo elementus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 70 – 99 % | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. SpO2 matavimo paklaida intervale nuo 70 % iki 99 % yra ne daugiau kaip ± 3% (skaitmenys) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. ŠSD matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 – 230 kartų/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. ŠSD matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 3 kartai/min., arba ne didesnė kaip ± 3% (skaitmenys) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Pulsoksimetro elektros maitinimo šaltinis: standartiniai galvaniniai maitinimo elementai, užtikrinantys nepertraukiamą prietaiso veikimą ne trumpiau kaip 20 val. (pulsoksimetras pateikiamas komplekte su maitinimo elementais**) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Pulsoksimetras su automatinio išsijungimo funkcija, kai prietaisas nenaudojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Pageidautinas, bet neprivalomas: dėklas pulsoksimetro laikymui bei nešiojimui (arba dirželis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 15. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| 16. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba** | Taip/Turi
| 17. Vartotojų apmokymas naudoti pulsoksimetrą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 18. Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai** | Nurodyti tikslų variantą
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami originalo kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad pulsoksimetro standartiniai galvaniniai maitinimo elementai užtikrina nepertraukiamą prietaiso veikimą ne trumpiau kaip 20 val. 3. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
24 | (VLGK1) Videolaringoskopo komplektas | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Videolaringoskopo komplektą sudaro: 1.1. Videomonitorius – 1 vnt.; 1.2. Mobilus stovas – 1 vnt.; 1.3. Pleištas videolaringoskopijai – 1 vnt. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Videomonitoriaus ekrano skersmuo ≥ 8 coliai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Videomonitoriaus raiška ≥ (1024 x 768) taškų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Videomonitoriaus korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko (ar lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Videomonitorius su laikikliu pritvirtinimui prie stovo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Videomonitorius su pakraunama ličio jonų (arba lygiaverte) baterija | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Videomonitorius su ne mažiau kaip 1 jungtimi instrumentams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Videomonitorius su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Videomonitorius su galimybe išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo arba lygiavertes laikmenas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Videomonitorius su galimybe iškelti video vaizdus ir nuotraukas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Mobilus stovas tinkamas videomonitoriaus pritvirtinimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mobilaus stovo aukštis 130 – 140 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 antistatiniais ratukais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Mobilus stovas su krepšiu laringoskopams susidėti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Pleištas videolaringoskopijai pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Pleištas videolaringoskopijai pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno (arba iš lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Pleištas videolaringoskopijai skirtas suaugusiems | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Pleištas videolaringoskopijai su šviesos diodų (LED arba lygiaverčiu) apšvietimu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Pleišto videolaringoskopijai kameros raiška ≥ (1280 x 800) taškų (arba ≥ 1 mln. taškų) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Pleištas videolaringoskopijai su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 22. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą***
| 23. Videolaringoskopo komplekto pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.** | Taip/Turi
| 24. Vartotojų apmokymas naudoti videolaringoskopo komplektą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 25. Videolaringoskopui suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėnesiai. ** | Nurodyti tikslų variantą
| 26. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 1 kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
25 | (MSS1) Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės skirtos pacientų svėrimui su ūgio matuokle | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės elektroninės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės koloninės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle, tvirtinama prie kolonos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Matavimo vienetai kg ir/arba g | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Svarstyklių tikslumo klasė ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Maksimalus sveriamas svoris ≥ 200 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) ≤ 100 g, sveriant iki 150 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10.Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) ≤ 200 g, sveriant 150 kg ir daugiau | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Svarstyklėse įdiegta funkcija: nulinės vertės nustatymas (automatinis ir/arba mygtuko paspaudimu) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Svarstyklėse įdiegta funkcija: svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Svarstyklėse įdiegta funkcija: automatinis svarstyklių išsijungimas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Svarstyklės komplektuojamos su ūgio matuokle | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Ūgio matuoklės matavimo ribos ne siauresnės kaip 80-200 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Ūgio matuoklės gradacija ≤ 1 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Galimybė vartotojui pasirinkti svarstyklių maitinimo šaltinį: nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo. (Komplekte kartu su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo**). | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.*1 | Taip/Turi
| 19. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą***
| 20. Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra.** Pastaba: Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra (atitinkančia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą), galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos*2 | Taip/Turi
| 21. Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai** | Nurodyti tikslų variantą
| 22. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba** | Taip/Turi
| 23. Svarstyklių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 24. Vartotojų apmokymas naudoti svarstykles turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*1 Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
*2 Kartu su prekėmis pateikiamas dokumentas, kuriuo būtų patvirtinta svarstyklių metrologinė patikra, galiojanti ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo svarstyklių pristatymo dienos.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
26 | (MSS2) Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle ir kūno masės indekso skaičiavimo funkcija | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės skirtos pacientų svėrimui su ūgio matuokle | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės elektroninės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės koloninės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle, tvirtinama prie kolonos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Matavimo vienetai kg ir/arba g | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Svarstyklių tikslumo klasė ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Maksimalus sveriamas svoris ≥ 200 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) ≤ 100 g, sveriant iki 150 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10.Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) ≤ 200 g, sveriant 150 kg ir daugiau | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Svarstyklėse įdiegta funkcija: nulinės vertės nustatymas (automatinis ir/arba mygtuko paspaudimu) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Svarstyklėse įdiegta funkcija: papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Svarstyklėse įdiegta funkcija: svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Svarstyklėse įdiegta funkcija: kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Svarstyklėse įdiegta funkcija: automatinis svarstyklių išsijungimas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Svarstyklės komplektuojamos su ūgio matuokle | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Ūgio matuoklės matavimo ribos ne siauresnės kaip 80-200 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Ūgio matuoklės gradacija ≤ 1 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Galimybė vartotojui pasirinkti svarstyklių maitinimo šaltinį: nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo. (Komplekte kartu su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo**). | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą***
| 21. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.*1 | Taip/Turi
| 22. Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra.** Pastaba: Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra (atitinkančia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą), galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos*2 | Taip/Turi
| 23. Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai** | Nurodyti tikslų variantą
| 24. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba** | Taip/Turi
| 25. Svarstyklių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 26. Vartotojų apmokymas naudoti svarstykles turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu 1, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Įkeliami dokumentai
*1 Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
*2 Kartu su prekėmis pateikiamas dokumentas, kuriuo būtų patvirtinta svarstyklių metrologinė patikra, galiojanti ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo svarstyklių pristatymo dienos.
** Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
*** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
27 | (MGA1) Mobilus gleivių atsiurbėjas I | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mobilus gleivių atsiurbėjas skirtas kūno skysčių (tokių kaip gleivės, skrepliai, kraujas) atsiurbimui. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Mobilus gleivių atsiurbėjas su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 su stabdžiais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Mobilus gleivių arsiurbėjas komplektuojamas su keturiais skysčių surinkimo indais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Yra galimybė prie mobilaus gleivių atsiurbėjo vienu metu prijungti du skysčių surinkimo indus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Skysčių surinkimo indai įstatomi į atsiurbėjo korpuse tam skirtas vietas arba prie korpuso pritvirtinami specialiais laikikliais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo, betepalinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Mobilus gleivių atsiurbėjas su vakuumo lygio indikatoriumi. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuumo lygis reguliuojamas. Maksimalus pasiekiamas vakuumas ≥ 0,90 bar (≥ 90 kPa) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maksimalus atsiurbimo našumas ≥ 80 l/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi nepertraukiamą (neribojama darbo trukmė) ir pertraukiamą (valdoma kojiniu pedalu) darbo režimus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Du skysčių surinkimo indai 2-3 l talpos ir du skysčių surinkimo indai 4-5 l talpos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Skysčių surinkimo indai autoklavuojami | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Skysčių surinkimo indai turi užsukamus, autoklavuojamus dangtelius | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Atsiurbimo indai privalo turėti apsaugą nuo indo perpildymo ir sekreto patekimo į sistemą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Mobilaus gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), daugkartinio naudojimo, autoklavuojamos* | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Mobilaus gleivių atsiurbėjo triukšmo lygis ne daugiau kaip 50 dBA | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Skysčių surinkimo indas - 4 vnt.; 3. Atsiurbimo žarnelių komplektas su jungtimis - 2 kompl.; 4. Antibakterinis-hidrofobinis filtras - 2 vnt.; 5. Koja valdomas pedalas pertraukiamam darbui - 1 vnt.; 6. El. maitinimui skirtas laidas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Žymėjimas CE ženklu*** | Taip/Turi
| 21. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 22. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 23. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 24. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 25. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 26. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Dėl atitikties šiam techninės specifikacijos reikalavimui pateikti gamintojo dokumento nereikalaujama, pakanka tiekėjo patvirtinimo apie atitiktį.
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
*** Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
28 | (MGA2) Mobilus gleivių atsiurbėjas II | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mobilus gleivių atsiurbėjas (nešiojamas arba nešiojamas su galimybe pritvirtinti prie mobilaus stovo) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Mobilus gleivių atsiurbėjas su rankena | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mobilaus gleivių astiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maksimalus pasiekiamas vakuumo gylis ≥ 80 kPa (arba ≥ 0,8 bar (600 mmHg)) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mobilaus gleivių atsiurbėjo sukuriamas oro srautas (siurbimo našumas) ne mažiau 50 l/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi nepertraukiamą darbo režimą (neribojama darbo trukmė) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indo talpa 2±0,5 litrai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Skysčių surinkimo indas autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Skysčių surinkimo indas su užsukamu, autoklavuojamu dangčiu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Mobilus gleivių atsiurbėjas privalo būti su apsauga nuo indo perpildymo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Mobilaus gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), daugkartinio naudojimo, autoklavuojamos* | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Atsiurbimo žarnelių komplektas - 2 kompl.; 3. Antibakterinis-hidrofobinis filtras - 2 vnt.; 4. Skysčių surinkimo indas - 1 vnt.; 5. El. maitinimui skirtas laidas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Žymėjimas CE ženklu*** | Taip/Turi
| 16. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 17. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 18. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 19. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 20. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 21. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu 1, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Dėl atitikties šiam techninės specifikacijos reikalavimui pateikti gamintojo dokumento nereikalaujama, pakanka tiekėjo patvirtinimo apie atitiktį.
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
*** Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
29 | (MGA3) Mobilus gleivių atsiurbėjas su dviem didelės talpos skysčių surinkimo indais | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mobilus (su ratukais) gleivių atsiurbėjas, komplektuojamas su dviem ≥ 4,0 l talpos skysčių surinkimo indais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indai įstatomi į atsiurbėjo korpuse tam skirtą vietą arba prie korpuso pritvirtinami specialiais laikikliais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuumo lygis reguliuojamas. Maksimalus pasiekiamas vakuumas ≥ 0,9 bar (≥ 90 kPa) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maksimalus našumas (siurbiant orą) ≥ 90 l/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi nepetraukiamą darbo režimą (neribojama darbo trukmė) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indai autoklavuojami | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indų talpa ≥ 4,0 litrai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Skysčių surinkimo indų dangteliai autoklavuojami, pateikiami kartu su skyčių surinkimo indais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Mobilus gleivių atsiurbėjas privalo būti su apsauga nuo indo perpildymo (būtina nurodyti, koks apsaugos mechanizmas naudojamas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Mobilaus gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Atsiurbimo žarnelės autoklavuojamos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Atsiurbimui skirta žarnelė ≥ 1,5 m ilgio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Atsiurbimo žarnelių komplektas; 3. Antibakterinis-hidrofobinis filtras – 5 vnt.; 4. Skysčių surinkimo indai su dangteliais – 2 vnt.; 5. El. maitinimui skirtas laidas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 18. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 19. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 20. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 21. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Taip/Turi
| 22. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 23. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
*** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
30 | (MGA4) Mobilus gleivių atsiurbėjas su dviem skysčių surinkimo indais | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mobilus (su ratukais) gleivių atsiurbėjas, komplektuojamas su dviem ≥ 2,0 l talpos skysčių surinkimo indais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indai tvirtinami prie atsiurbėjo korpuso tam skirtose vietose | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Reguliuojamas mobilaus gleivių atsiurbėjo vakuumo lygis. Maksimalus pasiekiamas vakuumas ≥ 0,9 bar (≥ 90 kPa) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maksimalus našumas (siurbiant orą) ≥ 60 l/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi nepertraukiamą darbo režimą (neribojama darbo trukmė) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Mobilaus gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indai autoklavuojami. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Skysčių surinkimo indų talpa ≥ 2,0 litrai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Skysčių surinkimo indų dangteliai autoklavuojami | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Skysčių surinkimo indų dangteliai pateikiami kartu su skyčių surinkimo indais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Mobilus gleivių atsiurbėjas privalo būti su apsauga nuo indo perpildymo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 12. Mobilaus gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Atsiurbimo žarnelės autoklavuojamos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Atsiurbimui skirta žarnelė ≥ 1,5 m ilgio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Mobilus gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Mobilaus gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Mobilaus gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Atsiurbimo žarnelių komplektas; 3. Antibakterinis-hidrofobinis filtras; 4. Skysčių surinkimo indai su dangteliais – 2 vnt.; 5. El. maitinimui skirtas laidas; | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 19. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 20. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 21. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 22. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 23. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 24. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
31 | (NGA1) Nešiojamas gleivių atsiurbėjas su vienu skysčių surinkimo indu | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Nešiojamas (su tam skirta rankena) gleivių atsiurbėjas, komplektuojamas su ≥ 1,0 litro talpos skysčių surinkimo indu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indas įstatomas į atsiurbėjo korpuse tam skirtą vietą arba prie korpuso pritvirtinamas specialiu laikikliu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Gleivių atsiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo, betepalinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Maksimalus pasiekiamas gleivių atsiurbėjo vakuumo lygis ≥ 80 kPa (≥ 0,8 bar) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Gleivių atsiurbėjo maksimalus našumas (siurbiant orą) ≥ 36 l/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Gleivių atsiurbėjas turi nepertraukiamą darbo režimą (neribojama darbo trukmė) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indas autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Skysčių surinkimo indo talpa ≥ 1,0 litras | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Skysčių surinkimo indo dangtelis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Skysčių surinkimo indo dangtelis pateikiamas kartu su skyčių surinkimo indu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Gleivių atsiurbėjas privalo būti su apsauga nuo indo perpildymo (būtina nurodyti, koks apsaugos mechanizmas naudojamas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Atsiurbimo žarnelės autoklavuojamos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Atsiurbimo žarnelių komplektas; 3. Antibakterinis-hidrofobinis filtras; 4. El. maitinimui skirtas laidas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 18. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 19. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 20. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 21. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 22. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 23. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
32 | (SGA1) Stalinis gleivių atsiurbėjas su vienu skysčių surinkimo indu | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Stalinis gleivių atsiurbėjas, komplektuojamas su ≥1,0 litro talpos skysčių surinkimo indu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indas įstatomas į atsiurbėjo korpuse tam skirtą vietą arba prie korpuso pritvirtinamas specialiu laikikliu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Gleivių atsiurbėjo vakuuminis siurblys nereikalaujantis techninio aptarnavimo, betepalinis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Maksimalus pasiekiamas gleivių atsiurbėjo vakuumo lygis ≥ 80 kPa (≥ 0,8 bar) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Gleivių atsiurbėjo maksimalus našumas (siurbiant orą) ≥ 40 l/min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Gleivių atsiurbėjas turi nepertraukiamą darbo režimą (neribojama darbo trukmė) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Gleivių atsiurbėjo skysčių surinkimo indas autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Skysčių surinkimo indo talpa ≥1,0 litras | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Skysčių surinkimo indo dangtelis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Skysčių surinkimo indo dangtelis pateikiamas kartu su skyčių surinkimo indu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Gleivių atsiurbėjas privalo būti su apsauga nuo indo perpildymo (būtina nurodyti, koks apsaugos mechanizmas naudojamas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Gleivių atsiurbėjo atsiurbimo žarnelės pagamintos iš silikono (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Atsiurbimo žarnelės autoklavuojamos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Gleivių atsiurbėjas turi antibakterinį-hidrofobinį filtrą, apsaugantį nuo skysčio patekimo į vakuumo siurblį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Gleivių atsiurbėjo maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Gleivių atsiurbėjo komplektacija: 1. Gleivių atsiurbėjas; 2. Atsiurbimo žarnelių komplektas; 3. Antibakterinis-hidrofobinis filtras; 4. El. maitinimui skirtas laidas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 18. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 19. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 20. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Taip/Turi
| 21. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 22. Gleivių atsiurbėjo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 23. Vartotojų apmokymas naudoti gleivių atsiurbėją įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 4. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
33 | (SI1) Stovas infuzijoms | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Mobilus, reguliuojamo aukščio stovas, pritaikytas infuzinių pompų tvirtinimui bei infuzinio skysčio talpų pakabinimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Stovas infuzijoms su 2-4 vnt. kabliukų plastikiniams maišeliams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Kabliukai plastikiniams maišeliams pagaminti iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Kabliukai plastikiniams maišeliams standžiai pritvirtinti (privirinti) stovo vamzdžio viršūnėje | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Stovas infuzijoms su laikikliais infuzinio skysčio buteliams | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Laikikliai infuzinio skysčio buteliams skirti infuzinio skysčio butelių įstatymui dugnais į viršų | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Laikiklių infuzinio skysčio buteliams kiekis ne mažiau kaip 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Laikikliai infuzinio skysčio buteliams pritaikyti skirtingos talpos (500 ml, 250 ml ir 100 ml) stikliniams infuzinio skysčio buteliams | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Stovo infuzijoms vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos). | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Stovo infuzijoms pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Stovo infuzijoms pagrindas su penkiais gumuotais (dengtais grindų dangos netepančia guma), apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais 50-70 mm skersmens ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Stovo infuzijoms pagrindo ratukai patikimai įtvirtinti pagrinde, stovo centrinės ašies atžvilgiu išdėstyti 240-290 mm spinduliu (matuojant nuo stovo centrinės ašies iki ratuko tvirtinimo varžto centrinės ašies) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Pagrindinio stovo vamzdžio sujungimas su pagrindu standus (be plastikinių ar guminių tarpinių detalių) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Stovo infuzijoms aukščio (atstumo nuo grindų iki kabliukų, skirtų infuzinio skysčio maišeliams pakabinti) keitimo ribos ne siauresnės kaip 160 – 210 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Stovo infuzijoms aukščio keitimo bei fiksavimo norimoje padėtyje mechanizmas patogus naudoti, užtikrinantis paprastą ir saugų stovo aukščio keitimą, bei padėties fiksavimą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Atlaisvinus stovo aukščio keitimo bei fiksavimo mechanizmą, viršutinė stovo dalis neturi laisvai kristi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Visi stovo infuzijoms paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant stovą, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Visi nerūdijančio plieno (arba lygiavertūs) stovo infuzijoms paviršiai turi būti lygūs (šlifuoti arba poliruoti), lengvai valomi | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Žymėjimas CE ženklu* | Taip/Turi
| 20. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 12 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 21. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 22. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams; 3. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo ir lietuvių kalba
**Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
34 | (JEG3) Jėgos instrumento sistema smulkių kaulų chirurginėms operacijoms | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| 1. Jėgos instrumento sistema skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines smulkių kaulų operacijas ir procedūras | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Jėgos instrumento sistemos komplektacija (perkančioji organizacija komplektaciją renkasi pagal poreikį): | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.1. Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt.; 2.2. Gręžimo antgalis – 1 vnt.; 2.3.Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt.; 2.4. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis – 1 vnt.; 2.5. Įkraunama baterija – 2 vnt.; 2.6. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt.; 2.7.Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt.; 2.8. Osciliuojančio pjūklo geležtės (tinkamos siūlomam osciliuojančio pjovimo antgaliui) – 10 vnt.
| 3. Gręžimo-pjovimo rankena autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Gręžimo-pjovimo rankena su galimybe naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, frezavimui, osciliuojančiam pjovimui, Kiršnerio vielų įvedimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Gręžimo-pjovimo rankena su elektros maitinimo šaltiniu – įkraunama baterija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Gręžimo-pjovimo rankenos maksimalus sukimo momentas gręžimui ne mažiau 1,5 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Gręžimo-pjovimo rankena su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Rotacija į abi (kairę ir dešinę) puses atliekama spaudžiant gręžimo-pjovimo rankenoje esančius atskirus mygtukus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Gręžimo-pjovimo rankenos svoris su baterija ne didesnis kaip 1000 g. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Gręžimo antgalis „Jacobs“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Gręžimo antgalis tinkamas nuo 0,5 mm iki 5 mm diametro grąžtams (ne siauresniam grąžtų diametro diapazonui už nurodytą) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Gręžimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 12500 ciklų/min.; | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Osciliuojančio pjovimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo galvutės (pjovimo peiliuko) padėties keitimas fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis tinkamas nuo 0,7 mm iki 3,2 mm diametro Kiršnerio vieloms (ne siauresniam vielų diametro diapazonui už nurodytą) arba gali būti siūlomi du antgaliai nurodytam Kiršnerio vielų diametro diapazonui apimti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18.Kiršnerio vielų įvedimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Įkraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija su integruotu elektroniniu (arba lygiaverčiu) variklio valdymu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Įkraunama baterija nesterilizuojama | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Baterijos įstatomos į gręžimo-pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių arba baterijos įstatomos į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijų korpusą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Baterijų pakeitimas nesudėtingas, nuspaudžiant užraktą ant gręžimo-pjovimo rankenos dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijų korpuso dangtelį | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Baterijų įkrovimo blokas tinkamas siūlomų (Ličio jonų arba lygiaverčių) baterijų įkrovimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 24. Baterijų įkrovimo bloke vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 4 baterijas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Baterijų įkrovimo blokas su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. Sterilizavimo krepšelis tinkamas visiems siūlomos jėgos instrumento sistemos komponentams sudėti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 38. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 39. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| 40. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėnesiai (Garantiniu laikotarpiu jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas)** | Nurodyti tikslų terminą
| 41. Prekės pristatymo į perkačiąją organizaciją ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 42. Kartu su jėgos instrumento sistema pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
**Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
35 | (JEG4) Jėgos instrumento sistema smulkių kaulų chirurginėms operacijoms (su rankenoje integruotu baterijos skyriumi) | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Jėgos instrumento sistema skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines smulkių kaulų operacijas ir procedūras | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Jėgos instrumento sistemos komplektacija (perkančioji organizacija komplektaciją renkasi pagal poreikį): | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.1. Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt.; 2.2. Gręžimo antgalis – 1 vnt.; 2.3.Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt.; 2.4. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis – 1 vnt.; 2.5. Įkraunama baterija – 2 vnt.; 2.6. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt.; 2.7.Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt.; 2.8. Osciliuojančio pjūklo geležtės (tinkamos siūlomam osciliuojančio pjovimo antgaliui) – 10 vnt.
| 3. Gręžimo-pjovimo rankena autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 4. Gręžimo-pjovimo rankena su galimybe naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, frezavimui, osciliuojančiam pjovimui, Kiršnerio vielų įvedimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Gręžimo-pjovimo rankena su elektros maitinimo šaltiniu – įkraunama baterija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Gręžimo-pjovimo rankenos maksimalus sukimo momentas gręžimui ne mažiau 1,5 Nm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Gręžimo-pjovimo rankena su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 9. Rotacija į abi (kairę ir dešinę) puses atliekama spaudžiant gręžimo-pjovimo rankenoje esančius atskirus mygtukus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Gręžimo-pjovimo rankenos svoris su baterija ne didesnis kaip 1000 g. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Gręžimo antgalis „Jacobs“ tipo arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Gręžimo antgalis tinkamas nuo 0,5 mm iki 5 mm diametro grąžtams (ne siauresniam grąžtų diametro diapazonui už nurodytą) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Gręžimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 12500 ciklų/min.; | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Osciliuojančio pjovimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo galvutės (pjovimo peiliuko) padėties keitimas fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 17. Kiršnerio vielų įvedimo antgalis tinkamas nuo 0,7 mm iki 3,2 mm diametro Kiršnerio vieloms (ne siauresniam vielų diametro diapazonui už nurodytą) arba gali būti siūlomi du antgaliai nurodytam Kiršnerio vielų diametro diapazonui apimti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18.Kiršnerio vielų įvedimo antgalis autoklavuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 19. Įkraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija su integruotu elektroniniu (arba lygiaverčiu) variklio valdymu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Įkraunama baterija nesterilizuojama | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 21. Baterijos įstatomos į gręžimo-pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Baterijų pakeitimas nesudėtingas, nuspaudžiant užraktą ant gręžimo-pjovimo rankenos dangtelio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Baterijų įkrovimo blokas tinkamas siūlomų (Ličio jonų arba lygiaverčių) baterijų įkrovimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 24. Baterijų įkrovimo bloke vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 4 baterijas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Baterijų įkrovimo blokas su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 26. Sterilizavimo krepšelis tinkamas visiems siūlomos jėgos instrumento sistemos komponentams sudėti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 38. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.* | Taip/Turi
| 39. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| 40. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėnesiai (Garantiniu laikotarpiu jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas)** | Nurodyti tikslų terminą
| 41. Prekės pristatymo į perkačiąją organizaciją ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 42. Kartu su jėgos instrumento sistema pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu 1, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.
**Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
36 | (EKG1) 12-os kanalų elektrokardiografas | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Elektrokardiografas skirtas ramybės EKG registravimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Elektrokardiografe integruota raidinė/skaitinė klaviatūra | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 3. Elektrokardiografo kanalų skaičius ≥ 12 | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Elektrokardiografo rašymo greitis ne prasčiau kaip 5, 12.5, 25, 50 mm/s | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Elektrokardiografo jautrumas ne prasčiau kaip 2.5, 5, 10, 20 mm/mV | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis kanalui ne mažesnis kaip 1000 Hz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Elektrokardiografo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0.05 - 150 Hz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Elektrokardiografo įėjimo varža ≥ 50 MΩ | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Elektrokardiografo laiko pastovioji ≥ 3.2 s | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Elektrokardiografo dinaminis diapazonas AC ≥ ± 10 mV arba DC ≥ ± 600 mV | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Elektrokardiografo elektrostimuliatoriaus atpažinimo diskretizavimo dažnis ≥ 15 kHz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Elektrokardiografas turi raumenų sukeliamų artefaktų filtrą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Elektrokardiografo raumenų filtro filtruojami dažniai (ne prasčiau kaip) 20 - 25 Hz diapazone, 35 Hz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Elektrokardiografo raumenų filtrą galima įjungti/išjungti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Elektrokardiografas turi el. tinklo filtrą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Elektrokardiografo dreifo filtras ≥ 0.05 Hz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Elektrokardiografas turi spalvotą ir lietimui jautrų ekraną | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Elektrokardiografo ekrano rezoliucija ≥ 800 x 480 taškų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Elektrokardiografo ekrano įstrižainė ≥ 20 cm arba ≥ 7 coliai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Elektrokardiografo ekrane vienu metu atvaizduojama ne mažiau kaip 12 derivacijų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Elektrokardiografo ekrane rodoma filtrų būsena (pageidautina, bet neprivaloma) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Elektrokardiografo ekrane rodoma širdies susitraukimų dažnis ir visos kardiogramos peržiūra | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 23. Elektrokardiografo širdies susitraukimų dažnio registravimo diapazonas ne siauresnis kaip 30 - 300 k/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Elektrokardiografas turi suaugusių ir vaikų interpretacijos programą diagnozės nustatymui EKG atliekant pagal amžių, lytį ir rasę | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 25. Elektrokardiografo interpretacijos programos algoritmas STEMI analizė pagal Glasgow ar lygiavertį algoritmą* | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Elektrokardiografas atlieka QT ir QTc analizes. QTc apskaičiavimai atliekami pasirinktinai pagal Hodges, Bazett, Fridericia ar Framingham formules | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Elektrokardiografui aptikus kritines aritmijas, ritmo analizė ir ataskaita spausdinamos su datos ir laiko indikacija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 28. Elektrokardiografas turi apsaugą nuo defibriliacijos impulso | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 29. Elektrokardiografe integruotas spausdintuvas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 30. Elektrokardiografo spausdintuve naudojamas lakštinio arba sulankstomo arba ruloninio tipo popierius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 31. Elektrokardiografo spausdintuvu atspausdinami paciento duomenys | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 32. Elektrokardiografas turi USB arba lygiavertę (galimas USB adapteris) jungtį išorinio spausdintuvo pajungimui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 33. Elektrokardiografo ryšys su kompiuteriu - laidinis (LAN) ir belaidis (Wi-Fi) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 34. Galimybė įsigyti kompiuterinę programinę įrangą EKG persiuntimui į kompiuterį ir peržiūrai arba galimybė persiųsti duomenis į ligoninėje esantį duomenų centrą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 35. Elektrokardiografe saugoma ≥ 800 elektrokardiogramų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 36. Elektrokardiografe saugomų elektrokardiogramų saugojimo formatai XML, PDF arba lygiaverčiai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 37. Elektrokardiografe paciento duomenis galima įvesti brūkšninių kodų skaitytuvu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 38. Elektrokardiografe integruotas pakraunamas Li-Ion arba lygiavertis akumuliatorius | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 39. Elektrokardiografas iš integruoto akumuliatoriaus gali atlikti ≥ 400 EKG įrašų arba dirbti ≥ 3 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 40. Elektrokardiografo svoris be vežimėlio ir popieriaus ≤ 5 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 41. Elektrokardiografo komplektacija: 1. Transportavimo vežimėlis su lentynėle priedų sudėjimui (renkasi perkančioji organizacija) - 1 vnt; 2. EKG kabelis 12-ai derivacijų - 1 vnt; 3. Krūtinės ląstos ir galūniniai elektrodai - 1 kompl.; 4. EKG kabelio laikiklis - 1 vnt; 5. El. maitinimo laidas - 1 vnt; | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 42. El. maitinimas (ne siauresnėse ribose kaip) 220-240VAC, 50-60Hz | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 43. Žymėjimas CE ženklu*** | Taip/Turi
| 44. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 45. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba** | Taip/Turi
| 46. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktulia redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu. | Nurodyti tikslų variantą
| 47. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| 48. Elektrokardiografo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 49. Vartotojų apmokymas naudoti elektrokardiografą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl galimybės įsigyti originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis; 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams. | Įkeliami dokumentai
* Jei siūlomas lygiavertis algoritmas lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas kartu pateikdamas lygiavertiškumo nurodytam algoritmui įrodymus.
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
*** Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba 1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
37 | (DSR1) DIN standarto deguonies (O2) srauto reguliatorius (0 - 15 l/min) su stulpeliniu srauto indikatoriumi | Mato vienetas - vnt.
Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Deguonies srauto reguliatorius skirtas deguonies (O2) tiekimui ir srauto reguliavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Deguonies srauto reguliatoriaus svoris (be dujų pajungimo jungties) ≤ 450 g | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3.Deguonies srauto reguliatoriaus deguonies (O2) pajungimo jungtis atitinka DIN (DIN 13260-2 (Vokišką)) ar lygiavertį standartą | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Deguonies (O2) srauto reguliatoriaus jungtis - tiesioginio pajungimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 5. Deguonies srauto reguliatoriaus dujų išėjimo jungties sriegis - 9/16" | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 6. Deguonies srauto reguliatoriaus darbinis dujų slėgis 4.5 bar ± 1.5 bar | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Deguonies srauto reguliatorius pažymėtas atitinkama spalva ir užrašais pagal naudojamas dujas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Deguonies srauto reguliatoriaus korpusas pagamintas iš bronzos/aliuminio ar lygiavertės medžiagos nesukeliančios degimo ar erozijos salytyje su deguonimi | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Deguonies srauto reguliatoriaus maksimali deguonies srauto nustatymo riba ≥ 15 l/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Tiekiamų dujų srautas tolygiai reguliuojamas rankenėlės pasukimu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Deguonies srauto reguliatoriaus stulpelinis srauto indikatorius turi būti pagamintas laikantis EN ISO 13220 ir/arba EN ISO 15002 ar lygiaverčių standartų reikalavimų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Deguonies srauto reguliatoriaus stulpelinis indikatorius graduotas ne siauresnėse ribose kaip 1-15 l/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Deguonies srauto reguliatoriaus stulpelinio indikatoriaus gradacija reguliuojamame diapazone 3-15 l/min ne didesniais intervalais kaip kas 1 l/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Deguonies srauto reguliatoriaus išorę galima valyti ir dezinfekuoti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Žymėjimas CE ženklu*** | Taip/Turi
| 16. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn.** | Nurodyti tikslų variantą
| 17. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba** | Taip/Turi
| 18. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) Tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. | Taip/Turi
| 19. Medicininio įrenginio klasifikacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| 20. Deguonies srauto reguliatoriaus pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo** | Taip/Turi
| 21. Vartotojų apmokymas naudoti deguonies srauto reguliatorių įskaičiuotas į pasiūlymo kainą** | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu1 , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams. | Įkeliami dokumentai
* Jei deguonies srauto reguliatoriaus stulpelinis srauto indikatorius pagamintas laikantis lygiaverčių standatų, lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas kartu pateikdamas lygiavertiškumo nurodytiems standartams įrodymus.
** Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu
*** Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba
1kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.