TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL SPEKTROFOTOMETRO (PLOKŠTELIŲ)

Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	TAIP/NE

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP/NE

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. 
	TAIP/NE

	4
	Prekės pristatymo terminas – 3 mėn.
	

	5.
	Aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1. Prekė turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.2. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas (kartu su Pasiūlymu) Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). 

5.3. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiu galimu maršrutu. Už Prekės priėmimą bei už sutarties įgyvendinimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma sutarties projekte nurodyto dydžio bauda.
	


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas - 
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Šviesos šaltinis
UV ksenono lempa arba lazeris, fluorescentinė UV lempa
Monochromatoriai
Turi būti ne mažiau kaip vienas monochromatorius
3.

Detektorius
Silikono fotodiodinis arba panašus ( CCD, fotodaugybinis vamzdelio detektorius)
4.
Sužadinimo bangos ilgio plotis
Ne daugiau kaip 2nm
5.
Bangos ilgių matavimo diapazonai
Absorbcijos: ne siauresnis kaip 340-850 nm.
6.
Bangos ilgių matavimo tikslumas
Absorbcijai: ±1,0 nm arba tikslesnis;
7.
Fotometriniai (absorbcijos) rėžiai
Ne mažesniame nei 0.000-4.000 OD intervale.
8.

Absorbcijos bangos ilgių atkartojamumas
Ne daugiau nei ±0.2 nm
9.

Fotometrinė rezoliucija
Ne mažiau nei 0.001 OD
10.

Temperatūros reguliavimo sensoriai
Ne mažiau nei 4
11.

Išsklaidytos šviesos parametras
Ne daugiau nei 0,08% išsklaidytos šviesos, matuojant 340nm sugertį
12.

Plokštelių formatai
Galimybė matuoti 96 ir 384 šulinėlių plokšteles.
13.

Fotometrinis stabilizavimas
Momentinis ar jam lygiavertis, dinaminis stabilumas
14.

Apšvietimo kryptis
Iš viršaus į apačią 
15.

Skenavimo greitis plokštelėje, matuojant 8 šulinėlius
Ne mažiau 33*K nm/min veikiant normaliam greičio rėžimui ir ne mažiau nei 135*K nm/min matuojant greitu skenavimo rėžimu.
16.

Maksimalūs plokštelių nuskaitymo laikai
96 šulinėlių plokštelė: ne ilgiau kaip per 10 sek.
384 šulinėlių plokštelė: ne ilgiau kaip per 30 sek.

17.

Maišymas
Linijinis
18.

Temperatūros palaikymas
Turi turėti temperatūros palaikymą. Palaikomos temperatūros ribos: apatinė – ne daugiau nei +5 oC virš kambario temperatūros, viršutinė – ne mažiau nei +40 oC.
19.

Optinio kelio ilgio jutiklis/kontrolė
Yra jutiklis ar alternatyvi technologija, normalizuojanti šulinėjo 1cm absorbcijos vertes.
Programinė įranga
20.

Duomenų eksportas
Turi būti galimybė eksportuoti duomenis 
21.

Protokolų  biblioteka
Ne mažiau nei 150 įdiegtų tyrimų protokolų, iš kurių vienas yra skirtas chromogeniniam bakterijų endotoksinų nustatymui (Pateikti tai įrodantį dokumentą). 
22.

Kompiuterio suderinamumas
Programinė įranga yra suderinama su Windows 10 arba naujesne programine įranga, ne mažiau nei 16 GB RAM darbinės atminties talpa, procesoriaus galingumas ne mažesnis nei CPU Mark 1,330 pagal https://www.cpubenchmark.net/
Kiti reikalavimai
23.

Įrangos pristatymas ir instaliavimas

Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
24.

Garantija 
24 mėn.
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