## 1-11 dalys
Medicinos priemonių techninė specifikacija PRIEDAS Nr. 2 1-11 DALYS
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 2 metams |  |  | 1 vnt. kaina Eur. be PVM | 1 vnt. kaina Eur. su PVM | Suma Eur. su PVM | Reikalavimai
1. | 1.1. Vienkartinis švirkštas įpurkšti vaistus per nosį arba burnos gleivinę | vnt. | 50 | [5 empty] | Lanksčiu stiletu.
| 1.2. Injekcinių tirpalų talpų pradūrimo tarpinė (adapteris) | vnt. | 2000 | [5 empty] | Su luer jungtimi ir kamšteliu, sterili, plastikinė, vienkartinė. Tarpinės dalis prie kurios jungiamos injekcinės sistemos turi daugkartinio naudojimo neatskiriamą nuo korpuso dangtelį.
| 1.3. Vienkartinės adatos injekcijoms | vnt. | 18000 | [5 empty] | įv. dydžių
| 1.4. Vienkartinės adatos peteliškės tipo | vnt. | 200 | [5 empty] | Dydžiai 18-24, steriliame įpakavime
| 1.5. Spinalinės adatos, pieštukinės | vnt. | 100 | [5 empty] | Spinalinė adata pieštukinė. Visiškai atraumatinė; idealiai nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius;šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais; su pravedėju; supakuota po 1 vnt. Dydžiai:-dydžiai: 22G, 24G, 25G, 27G. Ilgiai: 25mm, 35mm, 70mm, 90mm,103mm, 120mm, 123mm, 150mm. Su pravedėju
| 1.6. Spinalinės adatos quincke tipo | vnt. | 200 | [5 empty] | Vienkartinės -Sterilios -Adatos skaidria prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi gerai matomu dviejose adatos jungties plokštumose -Pagaminta iš nerūdijančio plieno -Quincke tipo -Plonos adatos sienelės užtikrina greitą skysčio pratekėjimą -Su plastikine, apsaugine mova -Spalvinis žymėjimas pagal dydį. - Dydžiai: 22Gx 90 mm (± 1-2mm) 25Gx 90 mm (± 1-2mm) 25Gx120mm (± 1-2mm) 26Gx 90 mm (± 1-2mm) 26Gx120 mm (± 1-2mm) 27Gx 90 mm (± 1-2mm) 27Gx 120 mm (± 1-2mm)
| 1.7. Punkcinė adata | vnt. | 100 | [5 empty] | Adatos dydis: 21G x 120mm
| 1.8. Lašelinių dozatorius | vnt. | 500 | [5 empty] | Srauto diapazonas nuo 2 iki 400ml/h. Tiksli srauto kontrolė. Pastovi srauto kontrolė Y tipo injekcijos vieta be latekso. Visas ilgis: 45cm. Luer Lock jungtis
| 1.9. Intraveniniai kateteriai | vnt. | 15000 | [5 empty] | Intraveniniai kateteriai iš FEP. Būtina papildoma anga injekcijai su sandariu vožtuvu, su tvirtinimo sparneliais. Spalva koduotas antgalis, atskiriantis skirtingus dydžius. Sterilūs. Be latekso, be DEHP, be PVC, nepirogeniški, netoksiški. Nerūdijančio plieno adata. Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi. Dydžiai: 14G, ilgis - 45mm, išorinis diametras - 2,1mm, tėkmės greitis 305 ml/min 16G, ilgis - 45mm, išorinis diametras - 1,7mm, tėkmės greitis 200 ml/min 18G, ilgis - 45mm, išorinis diametras - 1,3mm, tėkmės greitis 90 ml/min 20G, ilgis - 32mm, išorinis diametras - 1,1mm, tėkmės greitis 56 ml/min 22G, ilgis - 25mm, išorinis diametras - 0,9mm, tėkmės greitis 36 ml/min 24G, ilgis - 19mm, išorinis diametras - 0,7mm, tėkmės greitis 23 ml/min
| 1.10. Arterinė kaniulė | vnt. | 200 | [5 empty] | Sterili, kateteris pagamintas iš poliuterano (PUR), tėkmės greitis 49 ml/min, su sparneliais, srovės išjungikliu ir luer kamšteliu. Be latekso, CE ženklinimas. 20Gx45mm
| 1.11. 3-jų padėčių kranelis | vnt. | 2000
| 1.12. 3-jų padėčių kranelis | vnt. | 500 | [5 empty] | 3-jų krypčių kranelis. Vienkartinis, sterilus, netoksiškas, nepirogeniškas, be latekso, atsparus lipidams. Pagamintas iš polikarbonato. Nepraleidžiantis skysčių, permatomas korpusas leidžia stebėti srautą, lengvas kamštelių naudojimas, tekančių skysčių stabilumas, 2 jungtys užmaunamos, 1 jungtis užsakama, pasisukimas 360laipsnių, atlaiko spaudimą iki 65 PSI.
I dalies bendra suma su PVM ..................... €, kur PVM sudaro ....................... €. ( būtina pateikti pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
2. | 2.1. Deguonies kaukė su rezervuaru (suaugusiems) | vnt. | 100 | [5 empty] | Vienkartinė, kliniškai švari. Kaukė pagaminta nenaudojant PVC (polivilichlorido), kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos. Hermetiškai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, pagaminti iš skirtingos medžiagos negu korpusas, korpusas - tvirtas, skaidrus. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido ir yra fiksuojama žemiau ausų ir virš ausų. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, ilgis - ne mažiau 2.10 m. Deguonies kaukė su 1l talpos permatomu rezervuaru. Supakuota po 1 vnt.
| 2.2. Skaidri aerozolinė kaukė su vaistų purkštuvu (vaikams ir suaugusiems) | kompl. | 40 | [5 empty] | Kliniškai švarus rinkinys. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Tam pačiam ligioniui gali būti naudojamas ne vieną kartą – žr. naudojimo ir valymo instrukciją įpakavime. Vaistų purkštuvo tūris – 5 ml. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Vaistų purkštuvas veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1.8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Supakuota po 1kompl.
| 2.3. Skaidri deguonies kaukė su vamzdeliu (vaikams) | vnt. | 20 | [5 empty] | Vienkartinė, kliniškai švari. kaukė pagaminta nenaudojant PVC (polivinilchlorido), kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos. Hermetiškai priglunda prie veido. Pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, ilgis - ne mažiau 2.10 m. Supakuota po 1vnt.
| 2.4. Dirželis kaukėms | vnt. | 10 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, CE ženklas, neturi būti sudėtyje latekso, fiksuojamas per galvą, tinka kaukėms su Hook žiedais turinčiais keturis fiksavimo taškus, supakuoti po 1 vnt.
| 2.5. Deguonies kaukė su vamzdeliu (suaugusiems) | vnt. | 300 | [5 empty] | Vienkartinė, kliniškai švari. kaukė pagaminta nenaudojant PVC (polivinilchlorido), kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos. Hermetiškai priglunda prie veido. Pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, ilgis - ne mažiau 2.10 m. Supakuota po 1vnt.
| 2.6. Endotrachėjiniai (intubaciniai) vamzdeliai | vnt. | 100 | [5 empty] | Be manžetės 2,5; 3; 3,5; 4; 4.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7, 9 mm. be latekso.
| 2.7. Endotrachėjiniai (intubaciniai) vamzdeliai | vnt. | 400 | [5 empty] | Su manžete 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7,5; 8; 8,5, 9 mm. be latekso.
| 2.8. Orofaringiniai vamzdeliai | vnt. | 100 | [5 empty] | Vienkartiniai, kliniškai švarūs. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Vientisi. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Spalvinis kodavimas pagal dydžius. Supakuota po 1 vnt. 9 dydžiai: dydis 0(5.5), ilgis 55mm, dydis 1(6.5), ilgis 65mm, dydis 1.5(7.0), ilgis 70mm; dydis 2(8), ilgis 80mm, dydis 3(9), ilgis 90mm, dydis 4(10), ilgis - 100mm.
| 2.9. Bakteriocidiniai virusiniai filtrai su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi suaugusiems | vnt. | 500 | [5 empty] | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Elektrostatinis veikimo principas. Su Luer Lock tipo jungtis CO2 matavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti fiksuotą dangtelį, kurį atidarius, jis lieka pritvirtintas prie korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Filtro parametrai: tūris – 60 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.8cm H2O (esant 30 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 30,6 mg H2O/l (VT 500ml); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200ml.
| 2.10. Bakteriocidiniai virusiniai filtrai su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi vaikams | vnt. | 100 | [5 empty] | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Elektrostatinis veikimo principas. Su Luer Lock tipo jungtis CO2 matavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti fiksuotą dangtelį, kurį atidarius, jis lieka pritvirtintas prie korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Filtro parametrai: tūris – 26 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1.5cm H2O (esant 30 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 31,00mg H2O/l (VT 250ml); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >90ml.
| 2.11. Bakteriocidiniai virusiniai filtrai su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi paaugliams | vnt. | 100 | [5 empty] | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Elektrostatinis veikimo principas. Su Luer Lock tipo jungtis CO2 matavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti fiksuotą dangtelį, kurį atidarius, jis lieka pritvirtintas prie korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Filtro parametrai: tūris – 34 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.9cm H2O (esant 30 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 26,0mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 100ml.
| 2.12. Bakteriocidiniai virusiniai filtrai | vnt. | 400 | [5 empty] | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Elektrostatinis veikimo principas. Su Luer Lock tipo jungtis CO2 matavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti fiksuotą dangtelį, kurį atidarius, jis lieka pritvirtintas prie korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Filtro parametrai: tūris – 60 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.9cm H2O (esant 30 l/min), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200ml.
| 2.13. Kompaktiniai kvėpavimo kontūrai suaugusiems | kompl. | 200 | [5 empty] | Vienkartiniai, tinka narkozės ir DPV aparatams. Kliniškai švarūs. Gofruoti. Lengvai fiksuojami norimoje padėtyje, ilgis: ištempus – 2.0 m, sutraukus 0.54 m. Rrinkinį sudaro: 2 vamzdžiai (22mm), sujungti Y formos jungtimi, alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus - 0.41 m, ištempus – 1.50 m, 2.0l kvėpavimo maišas be latekso, papildoma jungtis 22M/22M. Luer Lock anga su fiksuotu dangteliu, t.y. atidengus dantelį, jis leika pritvirtintas prie korpuso. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos į maiš. po 1 kompl.
| 2.14. Kompaktiniai kvėpavimo kontūrai vaikams | kompl. | 50 | [5 empty] | Vienkartiniai. Kliniškai švarūs. Stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje. Ilgis ištempus 2.0m ± 15cm, suspaudus – ne daugiau nei 0.51m. Diametras 15 mm. Komplektą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos, alkūninė jungtis paciento pusėje, su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, papildoma atšaka, kurios ilgis reguliuojamas: ištempus – 1.50m±15cm suspaudus – ne daugiau nei 0.40m, 1.0L rezervinis maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra su saugiu dangteliu, t.y. jį atidengus dangtelis lieka pritvirtintas prie sistemos. Y jungties diametras 15 mm Y jungtis be papildomų angų. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Papildomos atšakos jungtys kūginės 22F-22F. Supakuotos į maišelius po 1 komplektą. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
| 2.15. Kaukė anesteziologinė | vnt. | 300 | [5 empty] | Bekvapės kaukės, susiaurintas nosies iškaubimas, minkštas pripučiamas kaukės paviršius, kontaktuojantis su paciento veidu. Dydžiai nuo 0 iki 6.
| 2.16. Kaukė anesteziologinė (be PVC) | ,, | 200 | [5 empty] | Bekvapės kaukės, susiaurintas nosies iškaubimas, minkštas nepripučiamas kaukės paviršius, kontakyuojantis su paciento veidu. Pagamintos nenaudojant PVC. Vienkartinės. Be latekso ir be PVC (polivinilchlorido) (informacija apie tai, kad sudėtyje nėra PVC ir latekso pateikta ant kaukės įpakavimo). Spalvinis kodavimas pagal dydžius – nuspalvinti kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu. Tik 4 dydžiai (atitinka standartinius dydžius nuo 0 iki 6). Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Supakuota į maišelius po 1vnt.
| 2.17. Nosies kaniulės | ,, | 1000 | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Suaugusiems ir vaikams. Atšakos lenktos, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais, o tai apsaugo nuo visiško deguonies tiekimo užblokavimo, jei atsitiktinumo dėka būtų užspaustas vienas iš vamzdelių. Ilgis 1,8 m (±10). Įpakuotos po 1vnt.
| 2.18. Nosies kaniulės | ,, | 2300 | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Suaugusiems ir vaikams. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su kūginės formos konektoriumi gale. Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais, o tai apsaugo nuo visiško deguonies tiekimo užblokavimo, jei atsitiktinumo dėka būtų užspaustas vienas iš vamzdelių. Esant 4-6 l/min srautui tiekiamas 28-36 % koncentracijos deguonis. Ilgis 1,8 m (±10). Įpakuotos po 1vnt.
| 2.19. Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka) | ,, | 10 | [5 empty] | Pilnai paruošta naudojimui, be laktekso, deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 3 m. (suaugusiems, vaikams, naujagimiams).
| 2.20. Bužas sunkiai trachėjos intubacijai | ,, | 10 | [5 empty] | Sterilus (yra simbolis ant pakuotės). Vienkartinis (pažymėta simboliu). Skirtas sudėtingai intubacijai atlikti. Tinka standartiniams endotrachejiniams vamzdeliams. Su lenktu galu. Turi atraumatinį galą. Supakuoti po 1 vnt. 15FR išorinis diametras (OD) 5.0mm, ilgis 700mm, 10FR (OD) 3.3mm, ilgis 700mm, 6FR (OD) 2.0mm 530mm
| 2.21. Stiletas sunkiai trachėjos intubacijai | ,, | 10 | [5 empty] | Sterilus, vienkartinis. Galas fiksuotai lenktas. Lenkimas formuojamas ranka. Viduje plastiko - metalas. Tinka standartiniams intubaciniams vamzdeliams. Supakuoti po 1 vnt. 14FR išorinis diematras (OD) 4.7 mm, ilgis 340mm, 10FR (OD) 3.3mm, ilgis 340mm, 6FR (OD) 2.0mm, ilgis 275mm.
| 2.22. Uždara atsiurbimo sistema | ,, | 20 | [5 empty] | Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakuumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, Su apsauginiu uždaru vožtuvu. Naudojimas - ne ilgiau kaip 72val.
| 2.23. Uždara atsiurbimo sistema | ,, | 80 | [5 empty] | Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakuumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, Vožtuvas turi 2 padėtis - atidaryta ir uždaryta. Sterilus. Dydžiai F10-F16. Naudojimas - ne ilgiau kaip 12val.
| 2.24. Vaistų purkštuvas ir kandiklis su standartiniu vamzdeliu | kompl. | 60 | [5 empty] | Kliniškai švarus. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1.8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir vientisas T formos kandiklis. Maksimalus leistinas vaistų purkštuvo tūris- 5ml (talpa 12 ml). Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Supakuota į maišelius po 1 komplektą.
| 2.25. Prailginimo linija | vnt. | 1200 | [5 empty] | Vienkartinė. Kliniškai švari. Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi (du šarnyrai). Ilgis reguliuojamas: nuo 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus). Žalingas tarpas, priklausomai nuo juntelės ilgio: nuo 26ml iki 50ml. Dvi angos: 9.5mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar viena 7.6 mm anga su gumele bronchospkopijoms. Dangteliai sandariai užsidaro. Pačios juntelės visos jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Įpakuota po 1 vnt.
| 2.26. Laringinė kaukė | vnt. | 30 | [5 empty] | Sterili, vienkartinė. Supakuota po 1vnt. Dydžiai: 1<5kg, < 1½<5-10kg, 2<10-20kg, 2½<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg, 5>70kg. Laringinės kaukės distalinės dalies forma yra klasikinė Braino. Vamzdelis, skirtas distalinei daliai išpūsti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį.
| 2.27. Viršgerklinis vamzdelis | vnt. | 20 | [5 empty] | Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai: nuo 1 iki 5. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Permatomas. Neišpučiama manžetė. Su skrandžio kanalu, einančiu išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Integruotas sukandimo blokatorius.
| 2.28. Dantų šepetėlis | vnt. | 300 | [5 empty] | Vienkartinis, kliniškai švarus. Skirtas sunkios būklės ligoniams. Dantų šepetėlis su minkštais atraumatiniais šereliais. Šepetėlio šereliai išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir šepetėlio korpusas. Su galimybe atsiurbti – rankenoje anga vakuumo kontroliavimui pirštu. Lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje. Anga atsiurbimui – šepetėlio galvutėje (dvi angos). Lankstus. Vientisas (neardomas); Supakuota po 1vnt.
| 2.29. Burnos priežiūros priemonė su silikonine galvute | vnt. | 300 | [5 empty] | Vienkartinis, kliniškai švarus. Skirtas sunkios būklės ligoniams. Vientisas (neišsiardo). Be šerelių, todėl gali būti naudojamas pacientams turintiems jautrias dantenas arba neturintiems dantų;. Puikiai tinka liežuvio apnašoms šalinti. Galvutė iš silikono. Su galimybe atsiurbti – rankenoje anga vakuumo kontroliavimui pirštu. Lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje. Supakuota po 1vnt.
| 2.30. Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu | vnt. | 200 | [5 empty] | Kliniškai švari. Vienkartinė. Maksimalus veikimo laikas – 24 h. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Jungtis - 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio). Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti. Su antiokliuziniu mechanizmu, kuris leidžia HME elementui dalinai atsijungti esant pilnai okliuzijai ar stipriam kosuliui. Tracheostominės nosytės parametrai: tūris – 19 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.2 cm H2O (esant 30 l/min), drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml), svoris – 8 g. eguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, ilgis - ne mažiau 1.80 m. Supakuotos į maišelius po 1 vnt.
| 2.31. Tracheostominė nosytė | vnt. | 500 | [5 empty] | Kliniškai švari. Vienkartinė. Maksimalus veikimo laikas – 24 h. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Jungtis - 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio). Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti. Su antiokliuziniu mechanizmu, kuris leidžia HME elementui dalinai atsijungti esant pilnai okliuzijai ar stipriam kosuliui.Tracheostominės nosytės parametrai: tūris – 19 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.2 cm H2O (esant 30 l/min), drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml), svoris – 8 g. Supakuotos į maišelius po 1 vnt.
| 2.32. Neinvazinė ventiliacijos kaukė | vnt. | 10 | [5 empty] | Skirta neinvazinei ventiliacijai, turi kaktos atramą. Kaukę sudaro: kaktos atrama, galvos diržai, kaukės rėmelis, kaukės pagalvėlė, O2 jungtelė, alkūninė jungtis besisukanti 360°, galima rinktis su alkūne turinčia antiasfikcinį vožtuvą ir su standartine alkūne.antiasfikcinis vožtuvas. Individualiai adaptuojama prie ligonio veido. Supakuotos 1 vnt, įvairių dydžių S, M, L, XL.
| 2.33. Laringoskopo mentelė | vnt. | 20 | [5 empty] | Plastikinė, vienkartinio naudojimo, fibro optika, macintosh tipo. Tvirtinimas prie laringoskopo dviejų auselių pagalba, mentelė vientisos konstrukcijos, aukštas optinės šviesos pralaidumas. Dydžiai 0-4
| 2.34. Laringoskopas | vnt. | 20 | [5 empty] | Vientisas, vienkartinis, vieno dydžio, skirtas suaugusiems, paruoštas naudoti vos tik išėmus iš pakuotės, šviesos diodų (LED) apšvietimas, TPE apsauga, macintosh tipo mentelė.
| 2.35. Video laringoskopas | vnt. | 5 | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus, visas pilnai utilizuojamas, macintosh tipo arba lygiavertė laringoskopo mentelė, paruoštas naudoti, integruotas LCD ekranas (rodomas optimalus vaizdas esant įvairioms apšvietimo sąlygoms), su kamera distalinėje dalyje. Kiekvienas prietaisas atskirai supakuotas standžiame apvalkale užtikrinant saugų transportavimą ir sandėliavimą.
| 2.36. Rezervinis maišas | vnt. | 5 | [5 empty] | Vienkartinis. Be latekso, 2 l su įdėklu kakliuke, apsaugančio nuo sulipimo, jungtis 22F
2 dalies bendra suma su PVM............................€, kur PVM sudaro .........€. (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
3. | 3.1. Centrinės venos vienkanalis kateterizacijos rinkinys | rink. | 20 | [5 empty] | Rinkinys centrinei venai, vieno kanalo. Kateteris 14G ir 16G, 20cm ilgio. Rentgenokontrastinio PU, graduotas, minkštas, lankstus, atraumatinis galiukas. Metalinis pravedėjas 0.81mm x 60-62cm, su J tipo minkštu galu. Punkcinė adata 18Ga x 6,3-6,5cm. 5ml švirkštas, dilatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius.
| 3.2. Centrinės venos dvikanalis kateterizacijos rinkinys | rink. | 40 | [5 empty] | Centrinės venos 2 kanalų kateterio rinkinys. Kateteris 7F ir 8F, 20cm ilgio. Rentgeno kontrastoinis, graduotas, minkštas, lankstus, atraumatinis galiukas. Metalinis pravedėjas 0.81mm x 60-62cm, su J tipo minkštu galu. Punkcinė adata 18Ga x 6,3-6,5cm. 5ml švirkštas, dilatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius.
| 3.3. Centrinės venos trikanalis kateterizacijos rinkinys | rink. | 20 | [5 empty] | Kateteris: 7Fr (16/18/18G) , 3 kanalų, 15-20cm ilgio, Ro kontrastinis, graduotas, minkštas atraumatinis galiukas. Metalinis pravedėjas 0,81mm x60cm, J tipo su minkštu galu. Punkcinė adata 18Ga x6.35cm. 5ml švirkštas su vožtuvu stūmoklyje pravedėjo įvedimui. Dilatorius. Kateterio spaustukas, fiksatorius
| 3.4. Perkutaninės (epicistominis) punkcijos rinkinys | rink. | 6 | [5 empty] | Sterili vienkartinė sistema. Rinkinio komplektacija: 10-16 fr. Silikoninis dviejų kanalų foley kateteris su dviem skylutėmis virš baliono. Plastikinis torokaras su aštriu metaliniu galu, skalpelis ir plastikinė mova.
| 3.5. Koniotomijos rinkinys | rink. | 10 | [5 empty] | Vienkartinis, sterilus. Sudėtyje neturi latekso, be ftalatų. Rinkinyje: troakaras su integruotu skalpeliu, kaniulė su laikikliu, kaklo raištis, prailgintojas (Normo konektorius)
| 3.6 Rinkinys perkutaninei tracheostomijai | rink. | 10 | [5 empty] | 1. Skalpelis. 2. Švirkštas. 3. Punkcinė adata 14 G su tefloniniu kateteriu. 4. Pravedėjas. 5. Diliatorius (14 ch). 6. Pravedimo kateteris. 7. Diliatorius su hidrofiline danga. 8. 4 servetėlės + tracheostominis vamzdelis (diametras 7,0 mm arba 8,0 mm, pasirenkama užsakymo metu) su atraumatine įvedimo sistema pritaikyta “Ciaglia” vieno žingsnio technikai. Atraumtinis įvedėjas turi turėti galimybę būti prijungtas prie vamzdelio, taip sukuriant vientisumą ir tolygų perėjimą, kuris sumažinantų traumų riziką ir užtikrintų maksimalų atraumatiškumą. 9. 2 vidines kaniules su 15 mm jungtimis. 10. Perforuotas obturatorius ir plati kaklo juosta. 11. 1 reinsercijos vamzdelis. 12. Sterilus lubrikantas. 13. Paženklintas CE ženklu
| 3.7. Pleuros punkcijos rinkinys | rink. | 40 | [5 empty] | Rinkinai pleuros punkcijai. Švirkštas su adata luer lock ir kamštelis. Dydžiai: G14 x 80mm, G16 x 80mm, G19 x 80mm Švirkštas 60ml. Skalės gradacija: 2ml – skalės numeracija: kas 10ml Surinkimo maišelis 2000ml su sujungimo vamzdeliu (ilgis 90cm), vožtuvu ir su besisukančia „Luer lock“ jungtimi (ABS). 3 krypčių kranelis (pasisukimas 360°) Prailginimo linija su luer lock jungtimis. Išmatavimai: skersmuo 4.8 x 6.8mm, ilgis 40cm Be DEHP
| 3.8. Ascito punkcijos rinkinys | rink. | 20 | [5 empty] | Vienkartinis. Rinkinį sudaro: 2500ml talpos maišelis; 60 ml švirkštas aspiracijai; vienakrypčio saugumo vožtuvas, kad būtų išvengta skysčio tekėjimo atgal link paciento; 3 vnt adatų, kurių ilgis 80 mm, diametrai: 2.10, 1.60 ir 1.20. Adatos skirtos specialiai krūtinės ląstos punkcijai, pagamintos iš plieno, įpakuotos viename vokelyje. Rinkinys sterilus,CE žymėjimas.
| 3.9. Pleuros drenažo sistema | rink. | 40 | [5 empty] | Sistemą sudaro: 2 litrų sugraduota talpa, pagaminta iš atsparaus plastiko; trys vamzdeliai: 1. jugiamas prie paciento 150 cm ilgio, turintis standų prailginimą, kuris gali būti naudojamas kaip vandens vožtuvas; 2. jungiamas prie centralizuoto vakuumo 40 cm ilgio; 3. 10 cm ilgio oro vamzdelis su kamšteliu, kurį galima naudoti vandens įvedimui ar palikti atvirą kaskadinio drenavimo atveju. Sistemos darbinis slėgis 250 mmHg. Be latekso. Supakuota dviguboje pakuotėje. Atitinka direktyvą 93/42/CEE.
| 3.10. Torakalinis kateteris su troakaru | vnt | 10 | [5 empty] | Be DEHP. Gradacija Gradacija - atžymos kas 5cm. Turi turėti dvi šonines akis efektyviam drenažui. Dydžiai: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 FG
| 3.11. Adata intraosalinė, sternalinė | vnt. | 4 | [5 empty] | Vienkartinė, sterili, atraumatinis, aštrus galiukas. Dydis: 16G. Su gylio reguliatoriumi; ilgis reguliuojams 50-65 mm
| 3.12. Intrakaulinės adatos | vnt. | 4 | [5 empty] | Vaikams įv. dydžių.
| 3.13. Intrakaulinės adatos | vnt. | 6 | [5 empty] | Suaugusiems G11,13,15
| 3.14. Adata laidinei anestezijai | vnt. | 60 | [5 empty] | Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus Be DEHP (simbolis ant pakuotės) Adatos nuopjovos kampas 22°±1° Adata su gylio gradacija kas 1 cm Ypač lygus, nupoliruotas paviršius Adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliatoriui Dydis: 22G X 50mm
| 3.15. Antibakteriniai/hidrofobiniai filtrai | vnt. | 200 | [5 empty] | Vakuuminiam atsiurbėjui New Hospivac
| 3.16. Filtrai | vnt. | 100 | [5 empty] | Mini bacterial/Viral HME
| 3.17. Inhaliatoriaus tarpinė | vnt. | 5 | [5 empty] | Tarpinė vaistų inhaliacijai. Vaikams
| 3.18. Inhaliatoriaus tarpinė | vnt. | 10 | [5 empty] | Tarpinė vaistų inhaliacijai. Suaugusiems
| 3.19. Blaekmoro zondas | vnt. | 2 | [5 empty] | Zondas, sterilus, vienkartinis. PVC vamzdelis, trys kanalai, proksimalinis galas piltuvėlio formos, distalinis galas su ertmėms praplovimams, du balionai, pagaminti iš latekso, su žymomis "stomach" ir "esophagus". Radiokontractiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose. Dydžiai Ch 14;16;18;21
| 3.20. Tracheostominis vamzdelis | vnt. | 80 | [5 empty] | Pagamintas iš netoksiškos, skaidrios, medicininės PVC medžiagos. Rentgenokontrastinė linija per visą vamzdelio ilgį. Obturatoriaus galiukas atraumatinis, užapvalintas. Rinkinyje - dirželis vamzdelio tvirtinimui. Įvairūs dydžiai.
| 3.19. Atsiurbimo vamzdelis skirtas vakuuminei sistemai | vnt. | 100 | [5 empty] | Įpakuotas po vieną vienetą. Vamzdelio ilgis ne mažiau kaip 2-3 m. Jungties galai FF. Vidinis vamzdelio diametras 6 mm.
| 3.20. Prailginimo linija | vnt. | 400 | [5 empty] | Iš PVC, ilgis 120 cm ±1 cm., išmatavimai - 3.0x4.1mm, linija turi būti nepirogeniška, sterili, be DEHP
| 3.21. Prailginimo linija | vnt. | 200 | [5 empty] | Iš PVC, ilgis 200 cm ±1 cm., išmatavimai - 1.5x3.0mm, linija turi būti be latekso, sterili, vienkartinė, be DEHP
| 3.22. Prailginimo linija vaistų leidimui | vnt. | 1500 | [5 empty] | ±90-120 cm ilgio
| 3.21. Atsiurbimo vamzdelis | vnt. | 100 | [5 empty] | Su piltuvėlio formos jungtimis abiejuose galuose. Vamzdelio ilgis ne mažiau kaip 2 m. Vidinis vamzdelio diametras ne mažesnis kaip 5 mm. Dydis ch25
| 3.23. Endotrachėjiniai (intubaciniai) vamzdeliai | vnt. | 400 | [5 empty] | Su manžete 3; 3.5; 4.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 mm. be latekso.
| 3.24. Atsiurbimo kateteris | vnt | 1400 | [5 empty] | su p/k įv. dydžio
| 3.25. Prailgintojas prie intubacinio vamzdelio | vnt | 200 | [5 empty] | Skirta prie intubacinio vamzdelio su alk. 15 cm. -22F-22M/15F
3 dalies bendra suma su .................€, kur PVM sudaro............ € (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
4 | 4.1. Skalpelių ašmenys | vnt. | 2000 | [5 empty] | Ašmenys yra itin aštrūs, sterilūs. Nerūdijančio plieno. Galąsti iš abiejų pusių. Neatspindi šviesos, šiek tiek matiniai. Nugaląsti iš abiejų pusių 38° (+/-1°). Atitinka standartus: ISO 7740 ir BS 2982. Reikaling KLS Martin arba lygiaverčiai skalpelio ašmenys. Įvairių dydžių
| 4.2. Parafinas | kg | 500
| 4.3. EKG elektrodai | vnt. | 5000 | [5 empty] | Vienkartiniai, apvalūs, skersmuo ≥48 mm suaugusiems
| 4.4. EKG elektrodai | vnt. | 600 | [5 empty] | Vienkartiniai, apvalūs, skersmuo ≥30 mm vaikams
| 4.5. Bachilai | vnt. | 20000 | [5 empty] | Viekartiniai, polietileniniai, ne mažesni kaip 16x40 cm. Storis 0.023 mm (+/- 0.001 mm)
| 4.6. Apavai iki kelių | vnt. | 500 | [5 empty] | Viekartiniai, polietileniniai, ilgis 40 cm, aukštis 50/29/15 cm. Storis 0.070 mm (+/- 0.001 mm)
| 4.7. Kepuraitė apvali, baretės tipo | vnt. | 8000 | [5 empty] | Vienkartinė, su gumele. Pagaminta iš polipropileno 12 gsm. Diametras ne mažiau kaip 53 cm.
| 4.8. Kepuraitė šalmo tipo chirurginė | vnt. | 200 | [5 empty] | Vienkartinė, šalmo tipo, pagaminta iš neaustinė medžiagos, su juostele prakaitui sugerti.
| 4.9. Rankogaliai | vnt. | 10000 | [5 empty] | Vienkartiniai, pagaminti iš polietileno, 20x40 cm. +/-1 cm., su elastingomis gumelėmis galuose.
| 4.10. Kelnaitės kolonoskopijai | vnt. | 200 | [5 empty] | Vienkartinės, pagamintos iš tvirto polipropileno, nepermatomos, ne trumpesnės kaip 60 cm., juosmuo su elastinga gumele. Nugarinėje dalyje - uždengiama ne mažesnė kaip 23 cm. Ilgio anga. Dydžiai: universalus ir labai didelis
| 4.11. Kaukė procedūrinė su skydeliu | vnt. | 100 | [5 empty] | Vienkartinė, su gumelėmis, 3 sluoksnių.
| 4.12. Užvalkalai pagalvėms | vnt. | 200 | [5 empty] | Vienkartiniai užvalkalai pagalvėms, pagaminti iš polietileno, nepralaidūs skysčiams. Dydis ne mažiau 60x70cm
| 4.13. Gastrostominis maitinimo zondas | vnt. | 10 | [5 empty] | Lygiavertis PEG. Rinkinį sudaro: 1) Skaidrus poliuretaninis zondas, 40cm ilgio, Su ne mažiau 3 rentgeno-kontrastinėmis juostelėmis, bei 12 cm gradacijos skale. 2) Slikoninė vidinė plokštelė. 3) Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvaplėvės. 4) Greito atlaisvinimo spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti. 5) Mėlynas apsauginis spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą. 6) Poliuretaninė juntis maisto talpai prijungti. 7) Vienkartinis skalpelis 8) Punkcinė adata su pravedėju 9) Traukimo siūlas. 10) Kelių pakopų pereinamasis konektorius skirtas sujungti sistemą, kurios jungtis ENFIT, su maitinimo švirkštu. Be latekso, be DEHP. Sterilus, vienkartinėje pakuotėje, ENFIT jungtis. Dydžiai: CH14; CH16; CH18
| 4.14. Gastrostominis maitinimo zondas | vnt | 10 | [5 empty] | Silikoninis vamzdelis gastrostomijai su balionėliu, dedamas tiesiai į skrandį, įvedant per pilvą Ilgis - 23cm Be latekso, be DEHP Su rentgeno kontrastine juostele ENFIT antgalis CH14, balionėlio talpa 5ml CH18, balionėlio talpa 15ml CH20, balionėlio talpa 15ml
| 4.15. Gastrostominis maitinimo zondas | vnt | 10 | [5 empty] | Rinkinį sudaro: 1) Skaidrus silikoninis minkštu galu, graduotas. 2) Vienkartinis skalpelis Nr. 11. 3) Dvigubo vožtuvo maitinimo adapateris. 4) Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvaplėvės. 5) Punkcinė adata 14 G adata. 6) Spaustukas. 7) 120'' Įvedimo viela. Sterilus, vienkartinėje pakuotėje. CH20 dydžio.
| 4.16. Enterinio maitinimo sistema su gravitacine lašeline | vnt. | 20 | [5 empty] | Sterili, skirta maisto įvedimui iš minkštųjų pakuočių į enterinio maitinimo zondus pastovaus lašinimo metodu (gravitacijos būdu).
| 4.17. Enterinio maitinimo zondas | vnt. | 3 | [5 empty] | Sterilus, tinkantis „Flocare“ tipo (arba lygiaverčiams) enterinio maitinimo maišams.
| 4.18. Nazojejuninis. Bengmarko zondas | vnt. | 1 | [5 empty] | ch10/145cm. Enfit jungtis
| 4.19. Maitinimo zondai | vnt. | 200 | [5 empty] | Pagaminti iš netoksiško PVC, turi ilgio žymėjimo žymes, spalva žymi skirtingus dydžius Ch4-Ch12, ne trumpesni nei 50 cm.
| 4.20. Skrandžio zondai | vnt. | 300 | [5 empty] | 14-18 dydis
| 4.21. Skrandžio zondai | vnt. | 200 | [5 empty] | 20-35 dydis
| 4.22.Varžtis | vnt. | 100 | [5 empty] | Su plastikine sagtimi, individualiame įpakavime, suaugusiems, CE sertifikatas
| 4.23. Varžtis | vnt. | 5 | [5 empty] | Vaikams
| 4.24. Varžtis | vnt. | 5 | [5 empty] | Profesionalus turniketas su metaline galvute. Metalo užraktas leidžia tiksliai reguliuoti slėgį. Galima autoklavuoti.
| 4.25. Varžtis | vnt. | 20 | [5 empty] | Turniketas suaugusiems. Minkšta juosta; dezinfekuojamas; su aukštos kokybės sagtimi (medžiaga-polikarbonatas), kuri leidžia lėtai atleisti juostą, ir turi saugiai ir greitai atsilaisvantį automatinį mehanizmą. Patogu dirbti viena ranka. Be metalinių detalių, be latekso, be ftalatų. Galimybė rinktis skirtingų spalvų. Tinkamas naudoti KT tyrimų metu. Ilgis 50-52 cm. Ženklintas CE.
| 4.26. Guminis Martenso bintas | vnt. | 4 | [5 empty] | 5m x 5.5cm (+/- 1 cm)
| 4.27. Pirmos pagalbos antklodė | vnt. | 20 | [5 empty] | Pirmos pagalbos antklodė apkloti nukentėjusiajam, viena pusė aukso spalvos, kita - sidabro. Dydis ne mažiau 160x210cm.
| 4.28. Trikampis tvarstis | vnt. | 20 | [5 empty] | Trikampis palaikomasis tvarstis, pagamintas iš neaustinės medžiagos, baltos spalvos, dydis ne mažiau 96x96x136cm.
| 4.29. Spaudžiamasis pirmos pagalbos tvarstis | vnt. | 20 | [5 empty] | Sterilus spaudžiamasis pirmos pagalbos tvarstis, elastingas, su prie žaizdos nelimpančiu padeliu, kurio dydis 10x12cm (±0.5cm), pačio tvarsčio ilgis 4m (±20cm).
| 4.30. Foley kateteriai | vnt. | 1200 | [5 empty] | įv. dydžio, 2 kanalų, lateksinis, dengtas silikonu
| 4.31. Foley kateteriai | vnt. | 60 | [5 empty] | įv. dydžio, 3 kanalų, lateksinis, dengtas silikonu
| 4.32. Foley kateteriai | vnt. | 20 | [5 empty] | įv. dydžio, 2 kanalų, silikoninis
| 4.33. Moteriški kateteriai | vnt. | 1000 | [5 empty] | įv. dydžio
| 4.34. Vyriški (nelatono) kateteriai | vnt. | 200 | [5 empty] | įv. dydžio
| 4.35. Lopetėlė gimdos kaklelio nuogramdoms | vnt. | 100
| 4.36. Ginekologinė kiuretė atsiurbimui | vnt. | 100 | [5 empty] | Kaman tipo, vienkartinė, sterili, dvi šoninės angos, 20 cm. Ilgio, Nr. 4-8.
| 4.37. Ginekologinė kiuretė atsiurbimui | vnt. | 30 | [5 empty] | Kaman tipo, vienkartinė, sterili, viena šoninė anga, su antgaliu, 23 cm. Ilgio, Nr. 10-12.
| 4.38. Ginekologinė spekulė | vnt. | 500 | [5 empty] | Vienkartinė, dydžiai S, M, L
| 4.39. Šepetėliai onkocitologijai | vnt. | 200
| 4.40. Prezervatyvai | vnt. | 2000 | [5 empty] | Pagaminti iš latekso, natūralios spalvos, sutepti silikono aliejumi
| 4.41. Fiksažas citologijai | vnt. | 4 | [5 empty] | aerozolis
| 4.42. Dėžė/konteineris | vnt. | 4 | [5 empty] | Citologinio tyrimo transportavimui, 5/10 vietų, plastikinis, sandariai uždaromas, apsaugantis nuo atsitiktinių smūgių
| 4.43. Objektyviniai stikleliai | vnt. | 5000 | [5 empty] | Vienas galas matinis.
| 4.44. Dengiamieji stikleliai | vnt. | 1000 | [5 empty] | 20x20
| 4.45. Objektyviniai stikleliai | vnt. | 600 | [5 empty] | Nešlifuoti
| 4.46. Išmatoms rinkti maišeliai | vnt. | 50 | [5 empty] | 70 mm
| 4.47. Išmatų rink lanksti plokštė | vnt. | 40 | [5 empty] | 40-70 mm
| 4.48. Hemostatinė kempinė | vnt. | 50 | [5 empty] | Absorbuojamos, sterilios, želatinos porėtos kempinėlės su hemostatiniu efektu. Netoksiškos, nesukelia alerginių reakcijų, neprilimpa prie žaizdos. Neutralus pH, kraujo absorbcija apie 50 kartų nuo savo svorio. Galima naudoti sausą, arba sudrėkintą fiziologiniu skysčiu ar antibiotikais. Netirpi vandenyje. Lengvai karpoma. Dydis: 70±1mmx50±1mmx10±1mm. Kiekviena kempinėlė yra atskirai supakuota dviguboje pakuotėje, sterili.
| 4.49. Vienkartiniai kandikliai | vnt. | 1000 | [5 empty] | Vienkartiniai (popieriniai), skersmuo 30 mm.
| 4.50. Pincetai | vnt. | 200 | [5 empty] | Pincetas vienkartinis, plastikinis, pagamintas iš PVC, sterilus, ne mažesnis kaip 14 cm, skaidrus, individualiai supakuotas.
| 4.51. Prijuostė polietileninė | vnt. | 5000 | [5 empty] | Vienkartinė, 80x160 cm. 5±cm. Baltos spalvos
| 4.52. Prijuostė polietileninė | vnt. | 4000 | [5 empty] | Vienkartinė, 80x145 cm. 5±cm. Baltos, mėlynos, geltonos, raudonos spalvos.
| 4.53. Maišai mirusiems | vnt. | 200 | [5 empty] | Maišas skirtas mirusiajam su užtrauktuku. Dydis: 90x230cm±10 cm. Maksimalus keliamas svoris: 200 kg.
| 4.54. Pagalvėlė injekcijai | vnt. | 10 | [5 empty] | Dirbtinės odos užvalkalas. Patogi forma rankai pasidėti. ≥30x45 cm.
| 4.55. Šaldymo-šildymo paketas | vnt. | 20 | [5 empty] | Gelio, 12x29 cm.
| 4.56. Šaldymo-šildymo paketas | vnt. | 20 | [5 empty] | Gelio, 16x26 cm.
| 4.57. Ledo pūslė ligoniams | vnt. | 4 | [5 empty] | Guminė
| 4.58. Maišeliai | pak. | 4 | [5 empty] | Vienkartiniai. Skirti apsaugoti visiografo sensorių. Išmatavimai 26 mmx38mm ±1mm. Supakuoti ne mažiau kaip po 500 vnt.Vienkartiniai. Skirti apsaugoti visiografo sensorių. Išmatavimai 26 mmx38mm ±1mm. Supakuoti ne mažiau kaip po 500 vnt.Vienkartiniai. Skirti apsaugoti visiografo sensorių. Išmatavimai 26 mmx38mm ±1mm. Supakuoti ne mažiau kaip po 500 vnt.Vienkartiniai. Skirti apsaugoti visiografo sensorių. Išmatavimai 26 mmx38mm ±1mm. Supakuoti ne mažiau kaip po 500 vnt.
| 4.59. Citologinio tyrimo dėklas | Vnt. | 50 | [5 empty] | 3-jų vietų dėklas, pagamintas iš polypropileno, atsparus temperatūrai -10 iki +120 C, išmatavimai ne mažesni kaip 100x84x6mm
| 4.60. Operacinis apklotas su anga | Vnt. | 100 | [5 empty] | Sterilus operacinis apklotas, ne mažiau 2 sluoksnių - viršutinės neaustinės medžiagos, sugeriančios skysčius ir apatinės skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos. 45x75cm ±2cm su 6cm ±0.5cm anga. Trijų lygių pakuotė.
| 4.61. Operacinis apklotas su lipnia anga | Vnt. | 400 | [5 empty] | Sterilus operacinis apklotas, ne mažiau 2 sluoksnių - viršutinės neaustinės medžiagos, sugeriančios skysčius ir apatinės skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos. 50x60cm ±2cm su lipnia 6cm ±0.5cm anga. Trijų lygių pakuotė
| 4.62. Operacinis apklotas su lipnia anga | Vnt. | 400 | [5 empty] | Sterilus operacinis apklotas, ne mažiau 2 sluoksnių - viršutinės neaustinės medžiagos, sugeriančios skysčius ir apatinės skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos. 75x90cm ±2cm su lipnia 6x8cm ±0.5cm anga. Trijų lygių pakuotė.
| 4.63. Operacinis apklotas su kintama lipnia anga | Vnt. | 100 | [5 empty] | Sterilus operacinis apklotas, ne mažiau 2 sluoksnių - viršutinės neaustinės medžiagos, sugeriančios skysčius ir apatinės skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos. 45x75cm ±2cm su kintamo dydžio lipnia anga. Trijų lygių pakuotė.
| 4.64. Operacinis apklotas su kintama lipnia anga | Vnt. | 100 | [5 empty] | Sterilus operacinis apklotas, ne mažiau 2 sluoksnių - viršutinės neaustinės medžiagos, sugeriančios skysčius ir apatinės skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos. 75x90cm ±2cm su kintamo dydžio lipnia anga. Trijų lygių pakuotė.
| 4.65. Chirurginis šepetėlis su nagų valikliu | Vnt. | 100 | [5 empty] | Naudojamas rankų, nagų ir rankų valymui prieš chirurgines procedūras. Šepetėliai sausi, neprisotinti antiseptikais. Kempinė 25x50x80mm±2mm, šepetys 20x50x80mm±2cm, pirštų nagų valiklis 63x10x5±1cm, vienkartiniai, sterilūs, sterilizuoti gama spinduliais.
| 4.66. Užvalkalas kamerai | vnt. | 200 | [5 empty] | Perforuotu trikampio formos galu, teleskopiškai supakuoti, sterilūs, tvirtinami lipniomis juostelėmis. Išmatavimai 15 cm. (±cm.)x 250 cm (± 10 cm.)
4 dalies bendra suma su PVM ........ €, kur PVM sudaro.............€ (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
5. | 5.1. Indas šlapimui 30 ml | Vnt. | 100 | [5 empty] | su uždengimu, sterilus
| 5.2. Indas šlapimui 30 ml | „ | 50 | [5 empty] | su uždengimu, nesterilus
| 5.3. Indas šlapimui 100 ml ±20 ml. | „ | 2000 | [5 empty] | Plačiu kakleliu, sterilus.
| 5.4. Indas pat. anatominis 1000 ml | „ | 5 | [5 empty] | Plačiu kakleliu
| 5.5. Pirštinės polietileninės | „ | 400 | [5 empty] | Vienkartinės
| 5.6. Klijuotė medicininė | m | 400 | [5 empty] | rulonuose, po ne mažiau 50 m.
| 5.7. Klijuotė medicininė | pak. | 200 | [5 empty] | pakuotėse, po 2 m.
| 5.8. Šlapimo surinkimui indai (Antelės ) | vnt | 10 | [5 empty] | Plasmasinės, vyrams, su rankenėle
| 5.9. Basonai | vnt | 5 | [5 empty] | Nerūdijančio plieno
| 5.10. Basonai | vnt | 10 | [5 empty] | Plastmasiniai
| 5.11. Vienkartiniai seilinukai | Vnt | 500 | [5 empty] | popieriniai, skirti pacientui užsegti prieš atliekant stomatologines procedūras
5 dalies bendra suma su PVM ......€, kur PVM sudaro............... € ( būtina pateikti pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
6 daliai Kokybiniai ir techniniai reikalavimai veninio ir kapiliarinio kraujo paėmimo sistemai: Gamintojas ir tiekėjas akredituotas pagal ISO 9001 arba ISO 13485, arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai, su tiksliai dozuotu vakuumu, atitinkantys ISO 6710 reikalavimus; sterilūs: atitikti EN-552 ir būti pažymėti STERILE; pažymėti CE ženklu, atitinka 2017/746 direktyvą; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu hemorepelentiniu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu.
Ant mėgintuvėlio etiketės privalo būti :
serijos numeris (LOT );
galiojimas laikas;
produkto numeris (REF);
žymė apie sterilumą (STERILE);
priedai;
mėgintuvėlio talpa;
pritraukiamo kraujo lygio žymuo - žyma žymi etiketėje minimalią mėgintuvėlio užpildymo ribą, mėgintuvėliai krešėjimui su žyma, kuri leidžia įvertinti/varijuoti paimto kraujo kiekiui ne didesnėse kaip 10% ribose.
gamintojas;
CE ženklas;
grafos pavardei, paciento ID ir datai.
Kiti reikalavimai:
Visų mėgintuvėlių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn
Iš nerūdijančio plieno pagamintos adatos turi būti multibandinės, sterilios, atitikti ISO 6009 arba lygiavertę, pažymėtos CE ženklu, skirtu invaziniams medicinos prietaisams, su ženklą suteikusios institucijos kodu, 2017/745 direktyvą ir atitinkančios EN-550 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę). Silikonizuotos, duriamoji adatos dalis nemažiau kaip dvigubo kampo.
Vakuuminė kraujo paėmimo sistema (adata+laikiklis+mėgintuvėlis) turi būti tarpusavyje suderinti – vieno gamintojo arba vieno prekės ženklo arba pateikti gamintojų dokumentus įrodančius suderinamumą.
Tiekėjas privalo pateikti galiojantį gamintojo įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais.
6. | 6.1. Mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiams tyrimams | vnt. | 25000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 3-4 ml, 13x75mm
| 6.2. Mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiams tyrimams | vnt. | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 6-6,5 ml, 13x100mm
| 6.3. Mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu | vnt. | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 3-4 ml, 13x75mm
| 6.4. Mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu | vnt. | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 7-8 ml, 16x100mm
| 6.5. Mėgintuvėliai su K3EDTA hematologiniams tyrimams | vnt | 25000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 3-4 ml, 13x75mm
| 6.6. Mėgintuvėlai su Na citratu 3,8% krešėjimo tyrimams | vnt. | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 3-4 ml. 13x75mm.
| 6.7. Mėgintuvėlai su Li –Heparinu | vnt. | 4500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 3-4 ml. 13x75mm
| 6.8. Mėgintuvėlai su Li –Heparinu ir skiriamuoju geliu | vnt. | 400 | 600 | 600 |  |  |  | 3-4 ml. 13x75mm
| 6.9. Mėgintuvėlai su thrombinu ekstr.tyrimams | vnt. | 400 | 600 | 600 |  |  |  | 3-4 ml. 13x75mm
| 6.10. Mėgintuvėlai su NaF + Kalio oksolatu | vnt. | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 9-10 ml, 16x100mm
| 6.11. Mėgintuvėlai su NaF + Kalio oksolatu | vnt. | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 5-6 ml, 13x100mm
| 6.12. Mėgintuvėlai su NaF + Kalio oksolatu gliukozės tyrimams | vnt. | 800 | 1500 | 1500 |  |  |  | 3-4 ml. 13x75 mm
| 6.13. Adatų laikiklis įsukamai adatai | vnt. | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | Vnk. įsukamai veno adatai
| 6.14. Adatos kraujo paėmimui | vnt. | 25000 | 25000 | 25000 |  |  |  | Multibandinė adata 23G, 22G, 21G, 20G 38x40 mm
| 6.15. Adatos kraujo paėmimui | vnt. | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Multibandinė adata su venos punkcijos verifikavimo funkcija 21G 38x40 mm
| 6.16. Adatos kraujo paėmimui | vnt. | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Saugi multibandinė kraujo paėmimo adata 21G, 22G 38x40 mm integruota į vienk. lailiklį su saugiu užraktu panaudotai adatai. Adata sujungta su vienkartiniu laikikliu sterilioje pakuotėje.
| 6.17. Veno rinkinys smulkių venų perforacijai | vnt. | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 21-23G su saugiu užraktu panaudotai adatai (adata-peteliškė + 170-190 mm vamzdelis + Luer adapteris)
| 6.18. Metaliniai lancetai (skarifikatoriai) | vnt. | 4000 | 1500 | 1500 |  |  |  | Supakuoti po 1 saugiai, sterilūs
| 6.19. Saugus lancetas | vnt. | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Aktyvuojamas paspaudus kepurėlę, spyruoklių pagalba adatėlė "šauna" ir pradūrus grįžta į korpusą atgal, vienkartinis, sterilus. 1,8mm x 21G
| 6.20. Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujui su EDTA | vnt. | 600 | 500 | 500 |  |  |  | 150-200 mkl, dugnas ovalus, su įstatytu kapiliaru ir dviem dangteliais.
| 6.21. „Luer“ adapteris | vnt. | 11000 | 3500 | 3500 |  |  |  | Įsukamas
6 dalies bendra suma su PVM ...........eur., kur PVM sudaro .........eur. (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
7. | 7.1. Apvalkalas kamerai | vnt. | 150 | [5 empty] | Apvalkalas kamerai skaidrus, teleskopiškai sulankstytas; su elastinga 0,5(±0,1)cm skersmens skylutė gerai apspaudžiančia įrangą, galiukas trikampio formos; Matmenys: 15x240 cm (±2) cm. Integruota dvigubos fiksacijos lipni juosta. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. Pakuotėje: : 1/ 20-30 /80-120 (pirminė/antrinė/tretinė). Atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
| 7.2. Galūnės apklotas | vnt. | 960 | [5 empty] | Apklotas pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos; vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams; apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicininės priemonės. Apklotas gali turėti specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Apklotas 230(±2) x300(±2) cm su apvalia elastine anga 7 ((±1) cm. Padidintos apsaugos dalis ne mažesnė nei 50x100cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukai su gamybos duomenimis, brūkšniniu ar QR kodu; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
| 7.3. Universalus apklotas | vnt. | 360 | [5 empty] | 100x150 cm. Sterilus instrumentų stalo apklotas yra tvirtas ir patvarus universalus apklotas su 75 cm absorbcijos plotu. Apklotas yra iš ne mažiau dviejų sluoksnių hidrofilinės neaustinės absorbuojančio medžiagos, mikrobų įsiskverbimas 6,0, dalelių išsiskyrimas 4,0 (log 10), skysčių skverbtis 100 cm H2O, matmenys 100x150 cm (±2cm). Atitinka EN 13795-1, MDR 2017/745. Trijų lygių pakuotė su brūkšniniais kodais. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis įskaitant prekės brūkšninį kodą). Sterili pakuotė turi aiškius atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Antrinė kartoninė pakuotė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas*, galiojimas, LOT kodas. Pirminė sterili pakuotė, antrinė 18 vnt (±2 vnt), tretinė 72 vnt (±2 vnt).
| 7.4. Absorbuojantis tvarstis | vnt. | 1200 | [5 empty] | Absorbuojantis tvarstis 15 (±2) x20 (±2)cm pagaminta iš ne mažiau 3 sluoksnių. Vidinis sluosknis pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos arba lygiavertės. Absorbuojanti dalis pagaminta iš medvilnės ir popieriaus. Išorinis sluoksnis iš polipropileno neaustinės medžiagos vandeniui atsparios arba lygiavertės. Supakuota ne daugiau nei 25 vnt dėžutėje, transportinėje dėžėje ne daugiau 300 vnt. supakuota 3 lygių pakuotėje, brūkšniniu ar QR kodu; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
| 7.6. Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai | vnt. | 60 | [5 empty] | Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai 32 ±2 x 120 ±2cm sterili, vienkartinio naudojimo; turi du sluoksnius: išorinis - tvirta skysčiams atspari polietileno plėvelė, kurios storis ne mažiau kaip 70 µm, vidinis – minkšta, prakaitą sugerianti medžiaga; supakuota 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukai su gamybos duomenimis, brūkšniniu ar QR kodu; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
| 7.6. Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai | vnt. | 480 | [5 empty] | Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai 25 ± 3 x 80 ±5cm sterili, vienkartinio naudojimo; turi du sluoksnius: išorinis - tvirta skysčiams atspari polietileno plėvelė, kurios storis ne mažiau kaip 70 µm, vidinis – minkšta, prakaitą sugerianti medžiaga; supakuota 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau 2 lipdukai su gamybos duomenimis, brūkšniniu ar QR kodu; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
7 dalies bendra suma su PVM ........... €, kur PVM sudaro ............... € (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
8. | 8.1.Tualeto kėdė | vnt | 15 | [5 empty] | Maksimali apkrova: 135 kg ± 5 kg. Svoris: 6 kg ± 0,2 kg. Sėdynės aukštis reguliuojamas: 420-570 mm. Sėdynės plotis: 480 mm ±10 mm.Plotis tarp porankių: 450 mm ±10 mm. Išpjovos dydis nemažesnis kaip : 240x210 mm. Naktipuodžio talpa: ne mažiau 7 litrų. Kojelių reguliavimo padėtys ne mažiau : 7.
8 dalies bendra suma su PVM ..........€, kur PVM sudaro .........€ (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
9. | 9.1. Formaldehidas 4 % (formalinas 10%) | ltr. | 20
9 dalies bendra suma su PVM ............... €, kur PVM sudaro .............. € (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
10. | 10.1. Inkstų formos indas | vnt | 40 | [5 empty] | Pagamintas iš plastikos, baltos spalvos, ilgis (±1 cm) 24 cm., galima autoklavuoti.
| 10.2. Stovas kraujo transportavimui (Portatyvas) | vnt | 10 | [5 empty] | Pagamintas iš polipropileno medž., tinkamas autoklavavimui, megintuvėlio laikymo talpos skersmuo ne mažiau 16 mm.
| 10.3. Padėklas vaistams dalinti | vnt | 8 | [5 empty] | Skirtas tvarkingai susidėti dispancerius ir taureles. Turi pasidėti ne mažiau 19 taurelių ir ne mažiau 19 dėklų. Išmatavimai (±1 cm) 44x34 cm.Skirtas tvarkingai susidėti dispancerius ir taureles. Turi pasidėti ne mažiau 19 taurelių ir ne mažiau 19 dėklų. Išmatavimai (±1 cm) 44x34 cm.
| 10.4. Vaistų dispanceris | vnt | 76 | [5 empty] | Su stumdomu dangteliu. Išmatavimai (±1 cm) 6x22 cm.
| 10.5. Tacelė | vnt | 10 | [5 empty] | Plieninė, išmatavimai (±10 mm) 320x240x50 mm.
| 10.6. Tacelė | vnt | 10 | [5 empty] | Plieninė, išmatavimai (±10 mm) 460x360x55 mm.
| 10.7. Tacelė | vnt | 10 | [5 empty] | Plieninė, išmatavimai (±10 mm) 280x200x50 mm.
| 10.8. vienkartiniai paklotai rulonuose | rul. | 100 | [5 empty] | Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Rulonuose po 100m (±1 m), su perforacija patogiam atplėšimui kas 50 cm (±1 cm). Plotis 60 cm (±1 cm)
| 10.9. Inkstų formos indas | vnt | 10 | [5 empty] | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgis (±1 cm) 25 cm, autoklavuojamas.
10 dalies bendra suma su PVM ............ €, kur kur PVM sudaro....... € (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
11. | 11.1. Chirurginis pincetas | vnt. | 10 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, dantukai 2x3, ilgis 145 ±2mm. Autoklavuojamas
| 11.2. Anatominis pincetas | vnt. | 10 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, tiesus nerūdijančio plieno, ilgis 11,5-16 cm ±2mm. Autoklavuojams
| 11.3. Žirklės | vnt. | 5 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, atraumatiniu galu, (tinkamos gipsui kirpti) nesužeidžiant paciento, nerūdijančio plieno darbinio galo ilgis ≥6 cm, ilgis 14 cm +/- 2 cm. Autoklavuojamos
| 11.4. Žirklės | vnt. | 5 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, atraumatiniu galu, (tinkamos gipsui kirpti) nesužeidžiant paciento, nerūdijančio plieno darbinio galo ilgis 5 cm +/-2mm, ilgis 14 cm +/- 2 cm. Autoklavuojamos
| 11.5. Žirklės | vnt. | 40 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, tiesios, bukais galais, nerūdijančio plieno, ilgis 14,5-16,5 cm ±2mm. Autoklavuojamos
| 11.6. Žirklės | vnt. | 20 | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, vienas galas bukas, kitas galas aštrus, nerūdijančio plieno, ilgis 14,5-16,5 cm ±2mm. Autoklavuojamos
11 dalies bendra suma su PVM ............... €, kur PVM sudaro.................. € (būtina pateikti visų pozicijų pavyzdžius perkančiosios organizacijos prašymu per 3 d.d.)
Visi gaminiai turi būti su CE ženklu,tiekėjo ženklinti lietuvių kalba. Pateikti siūlomų prekių atitikties deklaracijas, naudojimo instrukcijas, specifikacijos reikalavimams atitikimą įrodančius dokumentus originalo kalba bei vertimus. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. Pastaba : vertinama kiekviena dalis atskirai. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti pageidaujamų dalių visų pozicijų siūlomų prekių pavyzdžius per 3 dienas. Tiekėjui nepateikus prašomo nurodytai pirkimo daliai prekės pavyzdžio, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas. Specifikaciją pateikė ligoninės slaugos administratorė Loreta Šiugždinienė, tel (0-319) 60465

## 12 ir 13 dalys
Eil.Nr | Prekės pavadinimas | Poreikis 2 metams | Mato vnt. | Vieneto kaina be PVM, Eur. | Vieneto kaina su PVM, Eur. | Suma su PVM, Eur.
12 DALIS
1. | Marlė (fasuota po 10 m) siūlo storis 40‘s, audinio tankumas – 28x24(±1) | 8000 | m
2. | Bintai (nesterilus) 7cm x14m , siūlo storis 40’s, audinio tankumas – 28x24 (±1) | 5000 | vnt.
3. | Bintai (nesterilus) 5cm x10m , siūlo storis 40’s , audinio tankumas – 28x24(±1) | 5000 | vnt.
4. | Bintai gipsiniai ne mažesni kaip 15cm x 2,70m. Greitai kietėjantys (3-5 min.) | 2000 | vnt.
5. | Bintai gipsiniai ne mažesni kaip 20cm x2,70m. Greitai kietėjantys (3-5min.) | 300 | vnt
6. | Elastinis bintas ne mažesnis kaip 7m–8cm Tamprumas ne mažiau kaip 170 proc. Komplektacijoje su tvirtinimo segtukais. | 5 | Vnt
7. | Guminis bintas plotis 5 m (±0,3 m) x 5,5 cm (±0.3 cm) | 4 | Vnt
12 dalies bendra suma su PVM............................€, kur PVM sudaro .........€.
Vertinama visa 12 dalis. Visi gaminiai turi būti ženklinti tiekėjo, lietuvių kalba, marlės ir bintų atžymėtas siūlo storis ir išmatavimai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti visų pozicijų siūlomų prekių pavyzdžius per 3 dienas. Tiekėjui nepateikus prašomo nurodytai pirkimo daliai prekės pavyzdžio, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas.
13 DALIS
1 | Vata (fasuota po 100g) | 200 | kg
2 | Vatos krapštukai. Apsukti vata iš abiejų pusių. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. | 50 | pak.
3 | Aligninas ( fasuotas po 1kg) | 700 | kg
4 | Tinklelis rankai. 2 cm (±0,3 cm) x 25 m (±1 m) dydis įv. (pageidautina 5 dydis) | 100 | m.
5 | Tinklelis rankai. 5-6 cm (±0,3 cm) x 25 m (±1 m) dydis įv. (pageidautina 9 dydis) | 200 | m.
6 | Tinklelis rankai. 6,5 cm (±0,3 cm) x 25 m (±1 m) dydis įv. (pageidautina 10 dydis) | 50 | m.
7 | Tinklelis kojai. 3,5 cm (±0,3 cm) x 25 m (±1 m) dydis įv. (pageidautina 8 dydis) | 50 | m.
8 | Tinkliniai tvarsčiai galvai, užmaunami kaip kepurėlė. M ir L dydžiai | 200 | Vnt.
9 | Pleistras neaustinės medžiagos, kateterio fiksavimui 6 x 8 cm (±0,5 cm). Nealergizuojantis. | 600 | Vnt.
10 | Pleistras skirtas į nosį įvedamų vamzdelių ir zondų fiksavimui. Specialiai išformuotas (H raidės tipo). Dydžiai: kūdikiams, vaikams, suaugusiems. | 400 | Vnt.
11 | Kateterio fiksatorius. Sterilus. Gali būti klijuojamas ant bet kokio tipo pleistrų kateteriams. Pagamintas iš neaustinės medžiagos. Labai tvirtai fiksuoja kateterį. Dydis 8,5 cm (±0,2 cm) x 4,2 cm (±0,2 cm). Viename ilgajame krašte turi 3 cm (±0,2 cm) ilgio ir 1,5 cm (±0,1 cm) pločio stačiakampio formos įpjovą, kitame - užapvalinto trikampio formos įpjovą su šoniniais grioveliais 2 cm (±0,2 cm) x 1 cm (±0,1 cm). Tvarsčio viduryje yra 4,8 cm ilgio (±0,3 cm), 3-4 mm pločio lankstaus plastiko juostelė kateterio fiksavimui. Apsauginis popierius pažymėtas skaičiais „1“, „2“, kurie leidžia tinkamai uždėti fiksatorių. | 200 | Vnt.
12 | Pleistras popieriniu pagrindu 2,5 cm (±0,3 cm) x 9,1 m (±0,5 m) | 1000 | Vnt.
13 | Lipni medžiaga, švelnios neaustinės medžiagos pagrindu. Sugraduota kas 1 cm. Nealergizuojanti. 2,5 cm (±0,3 cm) x 10m (±0,3 m) | 400 | Vnt.
14 | Lipni medžiaga, švelnios neaustinės medžiagos pagrindu. Sugraduota kas 1 cm. Nealergizuojanti. 15 cm (±0,3 cm) x 10m (±0,3 m) | 400 | Vnt.
15 | Lipni medžiaga, švelnios neaustinės medžiagos pagrindu. Sugraduota kas 1 cm. Nealergizuojanti. 20 cm (±0,3 cm) x 10m (±0,3 m) | 100 | Vnt.
16 | Lipnios juostelės žaizdų suglaudimui. Permatomos. Sutvirtintos išilginiais siūleliais. 3 x 75 mm (±1 mm) N5 | 100 | Pak.
17 | Lipnios juostelės žaizdų suglaudimui. Permatomos. Sutvirtintos išilginiais siūleliais. 6 x 38 mm (±1 mm) N6 | 100 | Pak.
18 | Hidrogelinis tvarstis nudegimams 10x10cm. Sterilus (±1 cm) | 20 | Vnt.
19 | Hidrogelinis tvarstis nudegimams 20x20cm. Sterilus (±1 cm) | 20 | Vnt
20 | Hidrogelinis tvarstis nudegimams 40x60cm. Sterilus (±1 cm) | 20 | Vnt.
21 | Parafininis tvarstis nudegimams 10x10cm (±1 cm) | 100 | Vnt.
22 | Parafininis tvarstis nudegimams 10x20cm (±1 cm) | 20 | Vnt.
23 | Parafininis tvarstis nudegimams 10x40cm (±1 cm) | 20 | Vnt.
24 | Parafininis tvarstis nudegimams 20x20cm (±1 cm) | 20 | Vnt.
25 | Pamušalinis tvarstis: nesterilus pamušalinis tvarstis po gipsu, sintetinės medžiagos, dydžiai: | 450 | Vnt.
25.1 | 10cm x 2,7m | 200 | vnt.
25.2 | 15cm x 2,7m | 50 | vnt.
25.3 | 20cm x 2,7m | 200 | vnt.
26 | Sausos celiuliozinės servetėlės paciento priežiūrai. Pagamintos iš vieno sluoksnio 50-70 gsm celiuliozės (pagamintos be chloro). Dydis 20x26 cm ±1cm. Supakuotos ritinėliuose su perforacija nuplėšimui. | 50 | Pak.
13 dalies bendra suma su PVM ................ €, kur PVM sudaro ............... €.
Vertinama visa 13 dalis. Visi gaminiai turi būti ženklinti tiekėjo, lietuvių kalba, marlės ir bintų atžymėtas siūlo storis ir išmatavimai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti visų pozicijų siūlomų prekių pavyzdžius per 3 dienas. Tiekėjui nepateikus prašomo nurodytai pirkimo daliai prekės pavyzdžio, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas.

## 14 dalis
SIŪLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
14 pirkimo dalis
Eil. Nr. | Rezorbcija | Filamentingumas | Medžiaga | Storis | Ilgis (cm) | Adata | Adatų kiekis pakelyje | Adatų lenktumas | Adatų ilgis (mm) | Siūlų kiekis dėžutėje | 1-o siūlo kaina su PVM | Poreikis 2 metams , jei dėž. 12 siūlų | Mato vnt dėžutėmis | Galutinė vienos dėž. kaina su PVM (€) | Bendra suma (€.)
[15 empty] | Be PVM | Su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siūlai su adatomis/be adatų
1.1. | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 1 | 90 | Apv. | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.2 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 1 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 65 | 12 |  | 2 | Dž.
1.3 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 1 | 150Kilpa | Apv. | 1 | 1/2 | 50 | 12 |  | 1 | Dž.
1.4 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 0 | 75-90 | apv | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.5 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 0 | 75-90 | Apv. | 1 | 1/2 | 77 | 12 |  | 2 | Dž.
1.6 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 2/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 20 | 12 |  | 2 | Dž.
1.7 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 2/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 76 | 12 |  | 2 | Dž.
1.8 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 2/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
1.9 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 2/0 | 90 | Aštri | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.10 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 2/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.11 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 20 | 12 |  | 2 | Dž.
1.12 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 22 | 12 |  | 2 | Dž.
1.13 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 30 | 12 |  | 2 | Dž.
1.14 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
1.15 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 30 | 12 |  | 2 | Dž.
1.16 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 75 | Aštriu galu | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
1.17 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 3/0 | 2x75 | Ligatūra | - | - | - | 12 |  | 2 | Dž.
1.18 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 4/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 19 | 12 |  | 2 | Dž.
1.19 | Rezorbuojasi per 60-90d. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis iš Poliglikolio rūgšties su padengimu | 4/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 21 | 12 |  | 2 | Dž.
1.20 | Rezorbuojasi per 56-70 ±15% dienų. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 75±5% pirminio stiprumo, po 3 savaičių siūlas išlaiko apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis Poliglaktinas su padengimu | 4/0 | 12x45 | Ligatūra | - | - | - | 12 |  | 2 | Dž.
1.21 | Rezorbuojasi per 56-70 ±15% dienų. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 75±5% pirminio stiprumo, po 3 savaičių siūlas išlaiko apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis Poliglaktinas su padengimu | 0 | 150Kilpa | Apv. | 1 | 1/2 | 45 | 12 |  | 2 | Dž.
1.22 | Rezorbuojasi per 56-70 ±15% dienų. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 75±5% pirminio stiprumo, po 3 savaičių siūlas išlaiko apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis Poliglaktinas su padengimu | 4/0 | 6x45 | Ligatūra | - | - | - | 12 |  | 2 | Dž.
1.23 | Rezorbuojasi per 56-70 ±15% dienų. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 75±5% pirminio stiprumo, po 3 savaičių siūlas išlaiko apie 50±5% pirminio stiprumo. | Multifilamentinis | Sintetinis Poliglaktinas su padengimu | 4/0 | 45 | Aštri | 1 | 3/8 | 12 | 12 |  | 1 | Dž.
1.24 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis Polidioksanono dantytas siūlas nereikalaujantis mazgo | 0 | 130Kilpa | Apv. | 1 | 1/2 | 50 | 12 |  | 2 | Dž.
1.25 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis Polidioksanono dantytas siūlas nereikalaujantis mazgo | 1 | 130Kilpa | Apv. | 1 | 1/2 | 50 | 12 |  | 2 | Dž.
1.26 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis Polidioksanono dantytas siūlas nereikalaujantis mazgo | 0 | 130Kilpa | Aštriu galu | 1 | 1/2 | 48 | 12 |  | 2 | Dž.
1.27 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis, polidioksanonas | 2/0 | 70 | Aštri | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
Monofilamentinis
1.28 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis, polidioksanonas | 2/0 | 70 | Aštri | 1 | 1/2 | 36 | 12 |  | 2 | Dž.
Monofilamentinis
1.29 | Rezorbuojasi per 180-210±5% dienų. | Monofilamentinis | Sintetinis, polidioksanonas | 1 | 70 | Apvali | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
Monofilamentinis
1.30 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 36 | 12 |  | 2 | Dž.
1.31 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 2 | 75 | Apv.pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.32 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 36 | 12 |  | 10 | Dž.
1.33 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 2/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 30 | 12 |  | 2 | Dž.
1.34 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 2 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 40 | 12 |  | 2 | Dž.
1.35 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 1 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 40 | 12 |  | 5 | Dž.
1.36 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 2/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 30 | 12 |  | 2 | Dž.
1.37 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 3/0 | 75 | Apv. | 1 | 1/2 | 26 | 12 |  | 2 | Dž.
1.38 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 24 | 12 |  | 2 | Dž.
1.39 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 30 | 12 |  | 5 | Dž.
1.40 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 4/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 19 | 12 |  | 2 | Dž.
1.41 | Nesirezorbuojantys | Multifilamentinis | Sintetinis polyesteris | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 1/2 | 48 | 36 |  | 1 | Dž.
1.42 | Nesirezorbuojantys | Monofilamentinis | Sintetinis puliuretanas | 2/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 26 | 12 |  | 5 | Dž.
1.43 | Nesirezorbuojantys | Monofilamentinis | Sintetinis puliuretanas | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 19 | 12 |  | 2 | Dž.
1.44 | Nesirezorbuojantys | Monofilamentinis | Sintetinis nailonas | 3/0 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 30 | 12 |  | 10 | Dž.
1.45 | Nesirezorbuojantys | Monofilamentinis | Sintetinis nailonas | 1 | 75 | Aštri | 1 | 3/8 | 77 | 12 |  | 2 | Dž.
1.46 | Nesirezorbuojantys | Monofilamentinis | Sintetinis nailonas | 0 | 150Kilpa | Apv. | 1 | 1/2 | 50 | 12 |  | 2 | Dž.
14 dalies bendra suma su PVM.............. €, kur PVM sudaro ............. €.
Gamintojas privalo turėti ISO arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą
Pažymėta CE ženklu. Adatos ilgio leistina paklaida ±1mm. Leistina siūlo ilgio paklaida ±5 cm.
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti visų pozicijų prekių pavyzdžius per 3 dienas. Tiekėjui nepateikus prašomo nurodytai pirkimo daliai prekės pavyzdžio, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas.