Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| 1 PIRKIMO DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS“ (šioje lentelėje nurodoma 1 vieneto komplektacija) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1. | Full HD monitorius – 1 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Ekranas IPS technologijos, su LED foniniu pašvietimu (arba lygiavertis) |  |  |
| 1.2. | Skirtas naudoti medicinoje |  |  |
| 1.3. | Kontrastas ≥1000:1 |  |  |
| 1.4. | Įstrižainė ≥ 27 colių |  |  |
| 1.5. | Šviesumas ≥ 800 cd/m2 |  |  |
| 1.6. | Raiška ≥1920 x 1080 taškų, formatas 16:9 |  |  |
| 1.7. | Signalų įvestys: 1. DVI; 2. HDMI. |  |  |
| 1.8. | Signalų išvestys: DVI |  |  |
| 1.9. | Suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 2. | Vaizdo sistema – 1 vnt.: |  |  |
| 2.1. | Ekrano skersmuo ≥ 8“ |  |  |
| 2.2. | Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų |  |  |
| 2.3. | ≥ 2 jungtys instrumentams |  |  |
| 2.4. | Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) |  |  |
| 2.5. | Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas |  |  |
| 2.6. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas |  |  |
| 2.7. | Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo |  |  |
| 2.8. | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko |  |  |
| 2.9. | Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui |  |  |
| 2.10. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija |  |  |
| 2.11. | Suderinamumas: 1. Videdo laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |  |
| 2.12. | Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui – 1 vnt. |  |  |
| 2.13. | Vaizdo sistemai suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 3. | Video monitorius – 1 vnt.: |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus dydis ≥ 3,5” |  |  |
| 3.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) |  |  |
| 3.3. | Automatinis fokusavimas |  |  |
| 3.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui |  |  |
| 3.5. | Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje |  |  |
| 3.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo |  |  |
| 3.7. | Apsaugos nuo skysčių klasė: ne žemesnė kaip IPX8 |  |  |
| 3.8. | Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis |  |  |
| 3.9. | Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 5 vnt., baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., baterija – 2 vnt., apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. |  |  |
| 3.10. | Monitoriui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 4. | Video endoskopas – 1 vnt.: |  |  |
| 4.1. | Lankstus video endoskopas |  |  |
| 4.2. | Matymo kryptis: 0 |  |  |
| 4.3. | Matymo kampas: ≥ 100 |  |  |
| 4.4. | Darbinis ilgis: 65 2 cm |  |  |
| 4.5. | Bendras ilgis: 100 cm |  |  |
| 4.6. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo 2,0 – 2,5 mm |  |  |
| 4.7. | Distalinio galiuko skersmuo 5,0 – 6,0 mm |  |  |
| 4.8. | Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 140/140 |  |  |
| 4.9. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: 1. Video vaizdų įrašymas; 2. Nuotraukų įrašymas. |  |  |
| 4.10. | Komplekte: 1. Video endoskopo lagaminas; 2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas 3. Sandarumo matuoklis 4. Šepetėlis valymui 5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas, 60 vnt. |  |  |
| 4.11. | Video endoskopui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 5.1. | Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) |  |  |
| 5.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 5.3. | Suaugusiems |  |  |
| 5.4. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) |  |  |
| 5.5. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu |  |  |
| 5.6. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų |  |  |
| 5.7. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui |  |  |
| 5.8. | Komplekte: pravedėjas, 10 vnt. |  |  |
| 5.9. | Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.) |  |  |
| 5.10. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  | - |
| 6. | Vežimėlis įrangai – 1 vnt.: |  |  |
| 6.1. | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti |  |  |
| 6.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti |  |  |
| 6.3. | Su 2 stalčiais |  |  |
| 6.4. | Komplekte: 1. Su laikikliais Full HD monitoriui p.1 ir vaizdo sistemai p.2 pritvirtinti 2. Su laikikliu video laringoskopams susidėti 3. Su laikikliu lanksčiam video endoskopui pakabinti 4. Vežimėliui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pirkimo dalies kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys | 4 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 2 PIRKIMO DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS“ (šioje lentelėje nurodoma 1 vieneto komplektacija) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1. | Full HD monitorius – 1 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Ekranas IPS technologijos, su LED foniniu pašvietimu (arba lygiavertis) |  |  |
| 1.2. | Skirtas naudoti medicinoje |  |  |
| 1.3. | Kontrastas ≥1000:1 |  |  |
| 1.4. | Įstrižainė ≥ 27 colių |  |  |
| 1.5. | Šviesumas ≥ 800 cd/m2 |  |  |
| 1.6. | Raiška ≥1920 x 1080 taškų, formatas 16:9 |  |  |
| 1.7. | Signalų įvestys: 1. DVI; 2. HDMI. |  |  |
| 1.8. | Signalų išvestys: DVI |  |  |
| 1.9. | Suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 2. | Vaizdo sistema – 1 vnt.: |  |  |
| 2.1. | Ekrano skersmuo ≥ 8“ |  |  |
| 2.2. | Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų |  |  |
| 2.3. | ≥ 2 jungtys instrumentams |  |  |
| 2.4. | Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) |  |  |
| 2.5. | Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas |  |  |
| 2.6. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas |  |  |
| 2.7. | Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo |  |  |
| 2.8. | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko |  |  |
| 2.9. | Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui |  |  |
| 2.10. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija |  |  |
| 2.11. | Suderinamumas: 1. Videdo laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |  |
| 2.12. | Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui – 1 vnt. |  |  |
| 2.13. | Vaizdo sistemai suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 3. | Video monitorius – 1 vnt.: |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus dydis ≥ 3,5” |  |  |
| 3.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) |  |  |
| 3.3. | Automatinis fokusavimas |  |  |
| 3.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui |  |  |
| 3.5. | Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje |  |  |
| 3.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo |  |  |
| 3.7. | Apsaugos nuo skysčių klasė: ne žemesnė kaip IPX8 |  |  |
| 3.8. | Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis |  |  |
| 3.9. | Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 5 vnt., baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., baterija – 2 vnt., apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. |  |  |
| 3.10. | Monitoriui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  | - |
| 4. | Video endoskopas – 1 vnt.: |  |  |
| 4.1. | Lankstus video endoskopas |  |  |
| 4.2. | Matymo kryptis: 0 |  |  |
| 4.3. | Matymo kampas: ≥ 100 |  |  |
| 4.4. | Darbinis ilgis: 65 2 cm |  |  |
| 4.5. | Bendras ilgis: 100 cm |  |  |
| 4.6. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 – 1,8 mm |  |  |
| 4.7. | Distalinio galiuko skersmuo 3,8 – 4,2 mm |  |  |
| 4.8. | Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 140/140 |  |  |
| 4.9. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: 1. Video vaizdų įrašymas; 2. Nuotraukų įrašymas. |  |  |
| 4.10. | Komplekte: 1. Video endoskopo lagaminas; 2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas 3. Sandarumo matuoklis 4. Šepetėlis valymui 5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas, 60 vnt. |  |  |
| 4.11. | Video endoskopui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 5.1. | Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) |  |  |
| 5.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 5.3. | Suaugusiems |  |  |
| 5.4. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) |  |  |
| 5.5. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu |  |  |
| 5.6. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų |  |  |
| 5.7. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui |  |  |
| 5.8. | Komplekte: pravedėjas, 10 vnt. |  |  |
| 5.9. | Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.) |  |  |
| 5.10. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  | - |
| 6. | Vežimėlis įrangai – 1 vnt.: |  |  |
| 6.1. | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti |  |  |
| 6.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti |  |  |
| 6.3. | Su 2 stalčiais |  |  |
| 6.4. | Komplekte: 1. Su laikikliais Full HD monitoriui p.1 ir vaizdo sistemai p.2 pritvirtinti 2. Su laikikliu video laringoskopams susidėti 3. Su laikikliu lanksčiam video endoskopui pakabinti 4. Vežimėliui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pirkimo dalies kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |