Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – ultragarsiniu virinimo aparatu suformuotų vielyčių stiprumo matuoklis kartu su jo pristatymu, įdiegimo ir apmokymo paslaugomis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Ultragarsiniu virinimo aparatu suformuotų vielyčių stiprumo matuoklis | 1 kompl. | ☐ | ☒ | - mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsiniu virinimo aparatu suformuotų vielyčių stiprumo matuoklis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Suderinamumas su vielyčių ultragarsinio virinimo aparatu | Matuoklis turi būti suderinamas su Bondtec 56xxi serijos aparatais ir juose naudojama valdymo programine įranga. |  |
| 3. | Matavimo būdas | Traukimas (angl. pull testing) |  |
| 4. | Vielų tipai, su kuriais gali dirbti aparatas | plona aliuminio viela; turi turėti funkciją tikrinti aliuminio vielą, kurios skersmuo yra nuo 20 iki 75 µm |  |
| 5. | Darbinis plotas (X ir Y kryptimis) | X/Y darbinis plotas yra ne mažiau kaip 100 x 100 mm |  |
| 6. | Darbinė eiga Z ašimi | Programuojamas atstumas ne mažiau kaip 60 mm |  |
| 7. | Mažiausia programuojamo X/Y žingsnio vertė, µm | Mažiausias programuojamas X/Y žingsnis turi būti ne didesnis nei 1 µm |  |
| 8. | Didžiausias leidžiamas vielų tikrinimo nuokrypis 100x100 mm plote (vielų tikrinimo tikslumas) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 9. | Veikimo režimai (pavyzdžiui, pusiau automatinis, arba visiškai automatinis | Turi turėti pusiau automatinį (rankinis tikrinimas su vėlesniu automatiniu matavimu) arba visiškai automatinį veikimo režimą |  |
| 10. | Veikimo greitis (išreikštas kaip privirintų vielų skaičius per sekundę) | Ne mažiau kaip 1 viela per 3 sekundes |  |
| 11. | Mažiausia išmatuojama vielutės traukimo jėga | Ne daugiau kaip 110 cN |  |
| 12. | Vartotojo sąsaja (pavyzdžiui, vairasvirtė su mygtukais rankiniam matavimo stalo pozicijos koregavimui, stereo mikroskopas optiniam bandinio patikrinimui, realaus laiko CCD kamera su jungtimi į monitorių, ir pan.) | Turi būti valdoma Bondtec 56xxi serijos aparatuose įdiegta vartotojo sąsaja |  |
| 13. | Matavimo proceso valdymas | Turi būti galimybė valdyti matavimo procesą naudojant kompiuterinę programą |  |
| 14. | Reikalavimai matavimo proceso kompiuterinio valdymo programai | Matavimo proceso kompiuterinio valdymo programa turi: leisti vienos vielos ir kelių vielų matavimo užduoties įrašymą ir vykdymą bei matavimo nustatymų ir veiksmų išsaugojimą ir atkūrimą; leisti kaupti matavimų statistiką ir palyginti naują matavimą su ankstesniais matavimais. Turi būti galimybė kompiuterinio valdymo programą papildyti funkcionalumu, kuris: leistų greitai atkartoti (dubliuoti) matavimo užduotis jei komponentės išdėstytos matrica; turėtų šablono atpažinimo funkciją greitam matavimo taškų priderinimui. |  |
| 15. | Jungtis su elektros lizdu | 200-240 VAC, 1 fazė, 50 Hz |  |
| 16. | Reikalavimui laikymo sąlygoms | Matavimo prietaisas turi būti suderinamas su Bondtec 56xxi virinimo aparate įtaisytomis priedų laikymo vietomis: tvirtinimo bėgiais ir gnybtais |  |
| 17. | Reikalavimai matavimo proceso sąlygoms * | Matavimo procesas neturi reikalauti papildomų cheminių reagentų. Aparatui gali reikėti išorinės sauso oro ar žemo vakuumo tiekimo linijos. Šiame pirkime išorinis vakuuminis siurblys nėra reikalaujamas. |  |
| 18. | Komplektacija * | Turi būti komplektuojama su: a) tinkamais traukimo testo galvos kabliukais, skirtais užkabinimui už vielytės (ne mažiau kaip 3 vnt.); b) Laikikliu, skirtu aparato saugiam pritvirtinimui prie virinimo sistemos. |  |
| 19. | Matavimo aparato pristatymas ir parengimas darbui, apmokymai * | Matavimo aparatas turi būti pristatytas į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Tiekėjas atsako už matavimo aparato įdiegimą ir tinkamą parengimą darbui. Jei matavimo aparato veikimui reikia technologinių linijų (sauso oro ar žemo lygio vakuumo), tiekėjas apie tai turi informuoti Pirkėją teikdamas pasiūlymą ir turi nurodyti tinkamą informaciją šios lentelės 17 punkte „Reikalavimai matavimo proceso sąlygoms“. Įdiegimo procesas bus laikomas baigtu, kai reikiamos technologinės linijos bus prijungtos ir matavimo aparato veikimas atitiks gamintojo standartus. Turi būti numatyti ne mažiau kaip 4 akademinių valandų gyvi arba nuotoliniai personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis matavimo aparatu ir jo valdymo programine įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |  |
| 20. | Garantija * | Vielyčių stiprumo matavimo aparatui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Kvietimo 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.