Pirkimo sąlygų 1 priedas

SKERSINIŲ-BĖGINIŲ LUBINIŲ KĖLIMO SISTEMŲ SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Skersinės-bėginės lubinės kėlimo sistemos (8 vnt.) su montavimo darbais:

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai | Įrangos/Prekių techninių rodiklių reikšmės | Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras) (pildant nurodyti gamintoją modelį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje. |  |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema montuojama prie lubų, elektrinis keltuvas(1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas. |  |
| 3. | Bėginės sistemos bėgiai | Darbo zonos išmatavimai pagal pateiktą brėžinį (techninės specifikacijos 1 priedas). Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. |  |
| 4. | Keltuvo keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg. |  |
| 5. | Kėlimo greitis | Pilnai pakrauto ne mažiau kaip 4 cm/s |  |
| 6. | Keltuvo diržo ilgis | 250 (±10) cm. |  |
| 7. | Keltuvo valdymas | Pultelio pagalba. |  |
| 8. | Bendras keltuvo variklio svoris | Ne daugiau kaip 10 kg. |  |
| 9. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Virvės pagalba, patempus nuleidžiamas. Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas. |  |
| 10. | Įspėjamieji signalai | Turi būti įspėjantys signalai apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. |  |
| 11. | Pultelis | Pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ Pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio. |  |
| 12. | Baterija | 24V, 2,6-3,0Ah, baterijos įkroviklis 100-240V 50-60 Hz, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos |  |
| 13. | Apsaugos klasė | Keltuvui ne žemesnė nei IP 20, valdymo pulteliui IP 44. |  |
| 14. | Triukšmas | Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. |  |
| 15. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO arba kitas produkto kokybės atitikimą patvirtinantis sertifikatas. |  |
| 16. | Akreditacija | Tiekėjas turi būti akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems lubiniams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą. |  |
| 17. | Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams. | Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams. Įstaigai pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius. |  |

2. Sumontuotoms skersinėms-bėginėms lubinėms kėlimo sistemoms ir montavimo darbams turi būti taikoma 2 (dviejų) metų garantija.

3. Tiekėjas privalo taikyti bent vieno iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

3.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti bei montavimo darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

3.2. Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti bei montavimo darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

3.3. Prekei pagaminti bei montavimo darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

3.4. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

3.5. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4. Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti globos namų patalpas, kuriose bus atliekami perkėlimo sistemų įrengimo darbai. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu pirkimo dalyviu atskirai, taip, kad apžiūra įvyktų ne vėliau kaip 3 (trys) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino. Dėl planuojamos  apžiūros būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį:  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šapokas, tel. +370 604 79775, el. p.: arvydas.sapokas@skemai.lt.

__________________