TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Pirkimo vertė be PVM | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Techninis aprašymas | Tiekėjų pastabos | Atsakymai į tiekėjų pastabas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijinis tiesus pjovėjas. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms su 3D ir GST technologijomis , skirtas 60 mm kabutėms | 1 500,00 | 18 | Vnt. | - Linijinis pjovėjas , susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. - Abi instrumento pusės gali būti fiksuojamos, todėl prietaisą galima naudoti viena ranka. - Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. - Instrumentą galima įššauti 8 kartus. - Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio. - Kabutės yra 3D formos, geresnei hemostazei pasiekti. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma išauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti jei peilis nėra pradinėje padėtyje. - Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų. - Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį. - Vienkartinis. - Sterilus. | Panaikinti reikalavimą: Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis _____________ | Panaikinta ___________ |
| 1.2. | Kasetės linijiniam pjovėjui 60 mm | 21 000,00 | 180 | Vnt | - 60mm kasetė, - Uždarytos kabutės aukštis 1.5mm; 2,0 mm; - Atviros kabutės aukštis 3.7mm; 4,5 mm tinkamos audiniams 1.5-2.4mm; 2,0-3,3 storio, 60 kabučių kasetėje. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 60 mm. |  |  |
| 1.3. | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms su 3D ir GST technologijomis, skirtas 80 mm kabutėms | 1 500,00 | 18 | Vnt | - Linijinis pjovėjas , susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. - Abi instrumento pusės gali būti fiksuojamos, todėl prietaisą galima naudoti viena ranka. - Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. - Instrumentą galima įššauti 8 kartus. - Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio. - Kabutės yra 3D formos, geresnei hemostazei pasiekti. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma išauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti jei peilis nėra pradinėje padėtyje. - Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų. - Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį. - Vienkartinis. - Sterilus. |  |  |
| 1.4. | Kasetės linijiniam pjovėjui 80 mm | 21 000,00 | 180 | Vnt. | - 80mm kasetė, - uždarytos kabutės aukštis 1.5mm; 2.0 - atviros kabutės aukštis 3.7mm; 4.5mm tinkamos audiniams 1.5-2.4mm; 2,0-3,3 mm storio, 60 kabučių kasetėje. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 mm. |  |  |
| 1.5. | Chirurginės siūlės sutvirtintojas | 2 700,00 | 12 | Vnt. | - Staple Line Reinforcement“ skirtas naudoti chirurginių procedūrų metu, kai norima atlikti minkštųjų audinių pjūvį ar rezekciją ir sutvirtinti kabučių siūlę. - Tai sterilus, absorbuojamas kabučių siūlės sutvirtinimas. - Aplikatoriuje yra sutvirtinimo medžiagų rinkinys, po vieną viršutinėms ir apatininėms endoskopinio pjovėjo žiotims. - Sutvirtinimo medžiaga sudaryta iš poliglaktino 91 medžiagos (25 %), laminuotos plona polidioksanono plėvele (10 %) iš abiejų pusių. - Kabučių siūlės sutvirtinimo medžiagoje yra iš anksto užtepti klijai, sudaryti iš vandenyje tirpių alkeno oksido kopolimerų mišinio (65 %), kuriais sutvirtinimo medžiaga pritvirtinama prie endoskopinio pjovėjo žiočių. - Paprastas „click-and-go“ aplikatorius skirtas greitam ir lengvam sutvirtinimo uždėjimui. - Kabučių siūlės sutvirtinimas naudojamas tik su ECHELON ENDOPATH™ 60 mm endoskopiniais pjovėjais. - Pilna absorbcija 120 dienų. | Rekomenduojame 1.5 poziciją perkelti į 2 produktų grupę, kadangi chirurginės siūlės sutvirtintojas naudojamas su Endoskopiniais linijiniais 60mm pjovėjais ____________ | Perkelta į 2 poziciją „ Endoskopiniai linijiniai pjovėjai“ 2.6 p. ________ |
| 2. | Endoskopiniai linijiniai pjovėjai. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Endoskopinis linijinis pjovėjas 45 – 60 mm | 4 500,00 5 300,00 | 15 | Vnt | - Lankstus artikuliuojamas ne mažiau kaip 450 į abi puses bent po tris padėtis (ne blogiau kaip 150,300,450). - Peilis integruotas į aparatą. - Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. - Siūlės ilgis 45 mm arba 60 mm (pasirenkama užsakant). - Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, vienodas visame žiočių ilgyje. - Aparatas yra 345 ±5 mm ilgio. - Rotuojamas 3600. - Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. - Tinka trokarui 12 mm skersmens. - Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 5 skirtingoms kasetėms (balta, mėlyna, geltona, žalia, juoda. - Sterilus. - Vienkartinis. | Panaikinti reikalavimą: Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis __________ Prašome padidinti biudžetą iki 5 300.00€ | Panaikinta ___________ Padidinta |
| 2.2. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | 62 000,00 | 360 | Vnt | - Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 42 mm, 4-5 kabutės už peilio ribos. - Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. - Minkštųjų audinių kasetė, atviros kabutės kojos ilgis pasirinktinai 2.6, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2 ±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3 ±0,1 mm (nurodoma užsakymo metu). - Ne mažiau kaip 70 kabučių, ne mažiau kaip 6 kabučių eilės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 2.3. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 60 mm | 33 000,00 | 192 | Vnt | - Siūlės ilgis 60 mm. - Pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4-5 kabutės už peilio ribos. - Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. - Minkštųjų audinių kasetė, atviros kabutės kojos ilgis pasirinktinai 2.6, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2 ±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3 ±0,1 mm (nurodoma užsakymo metu). - Ne mažiau kaip 88 kabučių, ne mažiau kaip 6 kabučių eilės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 2.4. | Endoskopinio linijinio lankstaus pjovėjo sistema skirta stambioms kraujagyslėms | 2 300,00 | 6 | Vnt | - Lankstus (natūrali artikuliacija) 50-55 laipsniai į abi puses (po tris padėtis į abi puses). - Lankstomas viena ranka pasukant rankenėlę. - Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. - Siūlės ilgis 35mm±0,2 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - 4 eilės kabučių. instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. - Viena iš branšų lenktu galiuku, skirtu lengviau apkabinti kraujagyslę. - Aparato ilgis 320mm±1 mm, koto diametras 9mm±0,2 mm, darbinių branšų plotis 7mm±0,2 mm. - Rotuojamas 360 laipsnių. - Yra atskira galimybė perjungėjo pagalba grąžinti peilį avariniam peilio grąžinimui. - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Peilis integruotas į aparatą. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Aparatas užtaisytas baterija. - Skirtas 12 šūvių, užtaisomas balta kasete. |  |  |
| 2.5. | Kasetės linijiniam pjovėjui 35mm | 2 100,00 | 12 | Vnt | - Kasetės kabučių eilė 35 mm±1 mm. - Pjūvio ilgis 30 mm±1 mm. - Kraujagyslinė kasetė (baltos spalvos). - Atviros kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0. - 36 kabutės, 4 kabučių eilės. - Formuojamos B formos kabutės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 2.6 | Chirurginės siūlės sutvirtintojas | 2 700,00 | 12 | Vnt | - Staple Line Reinforcement“ skirtas naudoti chirurginių procedūrų metu, kai norima atlikti minkštųjų audinių pjūvį ar rezekciją ir sutvirtinti kabučių siūlę. - Tai sterilus, absorbuojamas kabučių siūlės sutvirtinimas. - Aplikatoriuje yra sutvirtinimo medžiagų rinkinys, po vieną viršutinėms ir apatininėms endoskopinio pjovėjo žiotims. - Sutvirtinimo medžiaga sudaryta iš poliglaktino 91 medžiagos (25 %), laminuotos plona polidioksanono plėvele (10 %) iš abiejų pusių. - Kabučių siūlės sutvirtinimo medžiagoje yra iš anksto užtepti klijai, sudaryti iš vandenyje tirpių alkeno oksido kopolimerų mišinio (65 %), kuriais sutvirtinimo medžiaga pritvirtinama prie endoskopinio pjovėjo žiočių. - Paprastas „click-and-go“ aplikatorius skirtas greitam ir lengvam sutvirtinimo uždėjimui. - Kabučių siūlės sutvirtinimas naudojamas tik su ECHELON ENDOPATH™ 60 mm endoskopiniais pjovėjais. - Pilna absorbcija 120 dienų. |  |  |
| 3. | Harmoninio ultragarsinio skalpelio generatoriaus „GEN11“ instrumentai. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos atvirai chirurgijai | 13 000,00 | 30 | Vnt | - Instrumentas 17±1 cm arba 9± cm ilgio, matuojant nuo ašmenų galiuko. - Lenkta darbinė dalis. - Ašmenų ilgis 16 mm±1 mm. - Atraminis padelis apačioje. - Žirklių tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. - Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. | Panaikinti reikalavimą: Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. _____________ | Panakinta ___________ |
| 3.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos laparoskopinei chirurgijai | 53 000,00 | 120 | Vnt | - Instrumentas 36±1 cm ilgio. - Lenkta darbinė dalis. - Atraminis padelis apačioje. - Pistoleto tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. - Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 3.3 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos laparoskopinei chirurgijai | 9 000,00 | 15 | Vnt | - Instrumentas 36±1 cm ilgio. - Lenkta darbinė dalis. - Atraminis padelis apačioje. - Pistoleto tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo; - Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. 12. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija. |  |  |
| 3.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 16 000,00 | 8 | Vnt | - 3.2 m ±10 cm ilgio. - Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. - Autoklavuojamas. - Mėlynas. - Daugkartinio naudojimo, skirtas nemažiau 100 operacijų atlikti. - Likusių procedūrų skaičius rodomas generatoriaus ekrane. - Nesterili, prieš naudojimą sterilizuojama. - Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai abdominalinei chirurgijai. |  |  |
| 3.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 20 000,00 | 10 | Vnt | - 3,2 m ±10 cm ilgio. - Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. - Autoklavuojamas. - Mėlynas. - Daugkartinio naudojimo, skirtas nemažiau 95 operacijų atlikti. - Likusių procedūrų skaičius rodomas generatoriaus ekrane. - Nesterili, prieš naudojimą sterilizuojama. 8. Rankena tinka instrumentams skirtiems laparoskopinei chirurgijai |  |  |
| 4. | Pirštinės sterilios | 58 000,00 | 100 000 | Porų | - Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo arba lygiavertės sudėties. Vidinis sluoksnis iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos, nealergizuojančios, be pudros ( talko kiekis ≤2.0 mg/pirštinėje pagal ASTM D 1624 ir ISO21171 reglamentą). - Išorinis sluoksnis iš latekso, vidurinis iš latekso ir nitrilo mišinio, vidinis – nitrilo sluoksnis. - Vidinis sluoksnis papildomai dengtas antiseptiku CPS (Cetilpiridino chloridu) sintetiniais polimerais ir silikonu ar lygiaverčiais, ypač lengvam užsimovimui. - Anatominė pirštinės forma su nepriklausomu nykščio dizainu, nevaržo natūralaus pirštų ir delno judėjimo, nes ligoninėje atliekamos ir ilgai trunkančios operacijos - Rankogalis su susisukusiu krašteliu - užsidėjus pirštinę, rankogalis priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu. - Pirštinės storis ties pirštų galais 0,19 mm ± 0,01 mm, delno srityje 0,21 mm ± 0,01 mm, riešo sityje 0,16mm ± 0,01 mm. Pirštinės ilgis 5.5 – 6.5 dydžio, ne mažiau 280 mm, 7.0 – 9.0 dydžio, ne mažiau 290 mm.. - AQL prieš pakavimą ir po pakavimo ne daugiau 0,65. - Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu. - Dydžiai nuo 5,5 iki 9,0. - Turi atitikti Europos standarto EN 455 -1,-2,-3 -4 dalis arba lygiaverčius reikalavimus. - Gamybos įranga sertifikuota pagal EN ISO 13485 arba lygiavertį standartą. | Tiekėjas, vadovaudamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. nuostatomis, bei manydamas, kad Perkančiosios organizacijos rinkos konsultacijos dalies „Pirštinės sterilios“ techninė specifikacija yra itin detali ir neatitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei riboja konkurenciją. Tiekėjas atkreipia Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad 4 pozicijos prekių aprašymas yra itin detalus, ribojantis tiekėjų galimybes teikti panašių savybių lygiaverčius produktus, taip pat kai kurie šių reikalavimų (2.Išorinis sluoksnis - lateksinis, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis - sintetinis (nitrilinis); 3.Vidinis sluoksnis ypač lengvam užsimovimui lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu.) yra pritaikyti ir atitinka vieno konkretaus prekės ženklo (Cardinal Health) savybes ir charakteristikas ir dėl šios priežasties prekių techninis aprašymas bei keliami reikalavimai pažeidžia LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, neužtikrina racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo ir galimybės įsigyti prekes už mažiausią kainą, taip pat neužtikrina tinkamos tiekėjų konkurencijos. Nagrinėjant pateiktą 4 dalies specifikaciją, galima suprasti, kad pirštinės vidinis sluoksnis yra nitrilinis – tai reiškia – nealergizuojantis. Taip pat, pirštinės yra gana plonos, nors specifikacijoje neaprašyta, kokioms procedūroms jos bus naudojamos. Todėl siūlome keisti pirštinės pagaminimo medžiagą į neopreną– sintetinį lateksą, arba nitrilą kurie nealergizuoja, o pati pirštinė yra plona. Siūlome keisti: 1.Sterilios. 2.Anatominės konfigūracijos. 3. Be pudros; 4. Pirštinės pagamintos iš latekso arba lygiavertės medžiagos, nealergizuojančios odos. 5.Vidinis sluoksnis ypač lengvam užsimovimui lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu arba alternatyvia medžiaga ar technologija, leidžiančia pirštines užsimauti lengvai. 6.Turi būti ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ne daugiau: ties pirštų galais 0,17 mm; delno 0,14 mm; riešo 0,14 mm. 7. Rankogalis su susisukusiu krašteliu - užsidėjus pirštinę, rankogalis priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu. 8.AQL prieš pakavimą ir po pakavimo ne daugiau 0,65. 9.Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu. 10.Dydžiai nuo 5,5 iki 9,0. 11.Turi atitikti Europos standarto EN 455 -1,-2,-3 -4 dalis arba lygiaverčius reikalavimus. 12.Gamybos įranga sertifikuota pagal EN ISO 13485 arba lygiavertį standartą. | Ligoninėje yra atliekamos įvairios aukščiausio lygio operacijos, todėl siekiama įsigyti sterilias chirurgines pirštines, kurios būtų tinkamos ligoninėje atliekamoms operacijoms. Detalus pirštinės aprašymas neriboja konkurencijos, nes tokio tipo ir modelio pirštines gali pasiūlyti ne vienas tiekėjas. -Atmesti siūlymą – „keisti pirštinės pagaminimo medžiagą į neopreną”, nes ligoninė jau yra įsigijusi sintetines chirurgines pirštines, kurios skirtos lateksui alergiškiems darbuotojams. -Atmetame siūlymus: 2. Anatominės konfigūracijos . Keičiame į : 4.Anatominė pirštinės forma su nepriklausomu nykščio dizainu, nevaržo natūralaus pirštų ir delno judėjimo, nes ligoninėje atliekamos ir ilgai trunkančios operacijos. –Atmetame siūlymą: 4. Pirštinės pagamintos iš latekso arba lygiavertės medžiagos, nealergizuojančios odos. Keičiame į 1. Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo arba lygiavertės sudėties. Vidinis sluoksnis iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos, nealergizuojančios, be pudros. -Atmetame siūlymą: 5. Vidinis sluoksnis ypač lengvam užsimovimui lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu arba alternatyvia medžiaga ar technologija, leidžiančia pirštines užsimauti lengvai. Keičiame į 3. Vidinis sluoksnis papildomai dengtas antiseptiku CPS (Cetilpiridino chloridu) sintetiniais polimerais ir silikonu ar lygiaverčiais, ypač lengvam užsimovimui. -Atmetame 6. Turi būti ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ne daugiau: ties pirštų galais 0,17 mm; delno 0,14 mm; riešo 0,14 mm – siūloma pirštinė per plona, neatitinka ligoninės poreikių. Paliekame 6 punktą - Pirštinės storis ties pirštų galais 0,19 mm ± 0,01 mm, delno srityje 0,21 mm ± 0,01 mm, riešo sityje 0,16mm ± 0,01 mm. Pirštinės ilgis 5.5 – 6.5 dydžio, ne mažiau 280 mm, 7.0 – 9.0 dydžio, ne mažiau 290 mm. Tenkinti - 7-10,11 punktai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Tenkinti 12. Gamybos įranga sertifikuota pagal EN ISO 13485 arba lygiavertį standartą. |
| 5. | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 7 700,00 | 320 | Vnt | - Vienkartinis. - Su dviem asistento vamzdžiais/ stereo tiltu, kamera/video. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirurginiu mikroskopu OPMI Vario NC33. - Išmatavimai 124x210 ± 2 cm. - Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas neįtakojantis stebimo vaizdo kokybės – be aberacijų ir be atspindžių. - Būtina galimybė operacijos metu greitai pakeisti aptaškytą/išpurvintą stikliuką nauju pakaitiniu, steriliu stikliuku, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. - Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |
| 6. | Pleuros/ascito drenažo rinkinys su vakuumine talpa, ilgalaikio naudojimo | 14 500,00 | 50 | Vnt | - Skirtas periodiniam, ilgalaikiam simptominio, pasikartojančios pleuros efuzijos, nereaguojančio piktybinio pleuros išskyrų ir pilvo ascito drenažui. - DRENAVIMO RINKINYS: Komplektas su metaliniu pravedėju, optimaliam įvedimui ir paciento komfortui. Paprastas, ekonomiškas, ilgalaikis pleuros išskyrų gydymas. - Rinkinį sudaro: - 1 pora pirštinių (be latekso); - 1 x skalpelis; - 1 x 12 ml švirkštas; - 1 x chirurginis apklotas lipnia anga; - 2 x kvadratiniai apklotai; - 2 x saugios žalios adatos; - 1 x saugi oranžinė adata; - 8 x marlės pagalvėlės; - 1 x „NeedleVise“ aštrių daiktų apsaugos; - 1 x adatkostis/spaustukas; - 1 x drenavimo indas; - 2 x kempininiai tamponai; - 1 x stiletas. 4. SILIKONINIS KATETERIS: - Minkšta, neperlenkiama medžiaga, užtikrinanti ilgalaikį naudojimą ir didesnį paciento komfortą. - 16Fr x 40 cm kateteris, kurio 24 cm su didelio skersmens skylutėmis, kad būtų maksimaliai padidintas drenažas ir sumažinta užsikimšimo rizika. - Poliesterio manžetė, skatinanti greitą audinių įaugimą, mažinanti infekcijos riziką ir padedanti užtikrinti kateterio saugumą. 5. Sterilus. |  |  |
| 7. | Ultragarsinis skalpelis (Ultragarsinio skalpelio generatorius teikiamas panaudai nemokamai) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ultragarsinės žnyplės | 45 000,00 | 150 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės laparoskipinėms operacijoms Surgnova 35C+. - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens. - Žnyplių ilgis 35 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.2. | Ultragarsinės žnyplės | 30 000,00 | 100 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės atviroms operacijoms Surgnova 23C+. - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens - Žnyplių ilgis 23 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.3. | Ultragarsinės žnyplės | 15 000,00 | 50 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės atviroms operacijoms Surgnova 13C+ - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens. - Žnyplių ilgis 13 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.4. | Pjezokristalinis keitiklis | 15 000,00 | 10 | Vnt | - Pjezokristalinis keitiklis Surgnova generatoriui. - Pjezokristalinis keitiklis ultragarsiniam Surgnova generatoriui. - Pakeičia elektros energiją į mechaninį ultragarsinį vibravimą 55500 Hz dažniu. - Gali būti panaudojamas 99 operacijoms. - Autoklavuojamas. |  |  |
| 8. | Endoskopiniai linijiniai siuvimo aparatai ir kasetės |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas | 12 000,00 | 50 | Vnt | - Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas S Series 45mm. - Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360º, artikuliuojama 45º į abi puses rankenos pagalba, artikuliacija neturi fiksuotos pozicijos, vadinasi instrumentą galima sustabdyti bet kuriame kampe tarp 0 ir 45 laipsnių; - Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; - Aparatas užtaisytas 1550 mAh talpos baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. - Žiotys uždaromos mechaninės rankenos pagalba, o atidaromos paspaudus atidarymo rankenėlę iš vienos arba iš kitos instrumento pusės. - Instrumentas turi mechaninę apsaugą nuo atsitiktinio iššovimo, kuri pasidaro prieinama tik uždarius instrumento žiotis ir nuimama paspaudus raudona rankenėlę. - Su tuo pačiu instrumentu ir baterija leidžiama panaudoti imtinai iki 15 kasečių. - Pjovimo peilis yra įmontuotas kasetėje; - Formuojamos siūlės ilgis 45 mm; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Visos instrumento kasetės tinka 12 mm skersmens troakarams. - Instrumentas formuoja 6 kabučių eiles - po 3 iš kiekvienos pjovimo pusės. - Instrumentas gali būti naudojamas su 4 skirtingomis kasetėmis - baltomis, smėlio, violetinės ir juodos spalvos - Instrumento darbinės dalies ilgis 340 mm. - Instrumentas turi baterijos indikatorių bei peilio krypties keitimo rankenėlę. - Baterija tiekiama su plastikine apsauga nuo išsikrovimo. - Sterilus. |  |  |
| 8.2. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas | 12 000,00 | 50 | Vnt | - Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas S Series 60mm. - Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360º, artikuliuojama 45º į abi puses rankenos pagalba, artikuliacija neturi fiksuotos pozicijos, vadinasi instrumentą galima sustabdyti bet kuriame kampe tarp 0 ir 45 laipsnių; - Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; - Aparatas užtaisytas 1550 mAh talpos baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. - Žiotys uždaromos mechaninės rankenos pagalba, o atidaromos paspaudus atidarymo rankenėlę iš vienos arba iš kitos instrumento pusės. - Instrumentas turi mechaninę apsaugą nuo atsitiktinio iššovimo, kuri pasidaro prieinama tik uždarius instrumento žiotis ir nuimama paspaudus raudona rankenėlę. - Su tuo pačiu instrumentu ir baterija leidžiama panaudoti imtinai iki 15 kasečių. - Pjovimo peilis yra įmontuotas kasetėje; - Formuojamos siūlės ilgis 60 mm; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Visos instrumento kasetės tinka 12 mm skersmens troakarams. - Instrumentas formuoja 6 kabučių eiles - po 3 iš kiekvienos pjovimo pusės. - Instrumentas gali būti naudojamas su 4 skirtingomis kasetėmis - baltomis, smėlio, violetinės ir juodos spalvos. - Instrumento darbinės dalies ilgis 340 mm. - Instrumentas turi baterijos indikatorių bei peilio krypties keitimo rankenėlę. - Baterija tiekiama su plastikine apsauga nuo išsikrovimo. - Sterilus. |  |  |
| 8.3. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Balta kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. - Siūlės ilgis 45 mm, - 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Sterilios. |  |  |
| 8.4. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Smėlio spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2,5 mm, antroje eilėje 3,0 mm, trečioje eilėje 3,5 mm. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Siūlės ilgis 45 mm. - Sterilios. |  |  |
| 8.5. | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Violetinės spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3,5 mm, antroje eilėje 3,8 mm, trečioje eilėje 4,1 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.6. | Kasetė | 6 000,00 | 50,00 | Vnt | - Juodos spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4,1 mm, antroje eilėje 4,4 mm, trečioje eilėje 4,8 mm. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Siūlės ilgis 45 mm. - Sterilios. |  |  |
| 8.7. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Balta kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. - Siūlės ilgis 60 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabutės. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Sterilios. |  |  |
| 8.8. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Smėlio spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2,5 mm, antroje eilėje 3,0 mm, trečioje eilėje 3,5 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.9. | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Violetinės spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3,5 mm, antroje eilėje 3,8 mm, trečioje eilėje 4,1 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.10 | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Juodos spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4,1 mm, antroje eilėje 4,4 mm, trečioje eilėje 4,8 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios. |  |  |
| 9. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys | 58 000,00 | 2000 | Vnt | - Tinkantys ligoninėje esamai ConMed Linvatec 10 k tipo pompai - Sterilus - Vienkartinis - Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. - Kasetinio tipo; - Irigacinis ir atsiurbimo vamzdelių pora; - Luer tipo jungtis artroskopinių instrumentų pajungimui; - Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais; |  |  |
| 10. | Intraveniniai kateteriai | 70 000,00 | 200 000 | Vnt | - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos (ant pakuotės būtinas medžiagos ženklinimas); - Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; - Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre; - Su vožtuvu; - Trijų krypčių adatos ašmenys; - Konusinis kateterio galas; - Kaniulės turi būti be latekso komponentų; - Kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu; - Supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos. - Kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis; - Oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 25mm²; - Patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas; - Ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. | Paklausimas: 3. Prašome patikslinti šį punktą sekančiai: Pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos (ant pakuotės būtinas medžiagos ženklinimas). Šis patikslinimas leis lengviau ir paprasčiau įvertinti siūlomą prekę ir jos kokybę neribojant konkurencijos. _______ Paklausimas: Siūlytume pakoreguoti TS atitinkamai: 3. Pagaminta iš poliuretano, arba teflono arba lygiavertės medžiagos; 5. Papildoma anga injekcijoms; 12. Kateteris turi būti su ne mažiau kaip 2-4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis; Išimti iš specifikacijos: 11.Supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos. 13. Oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 25mm²; 14. Patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas; _______ | Atsakymas: Atsižvelgiame į tiekėjo pastabą. 10.3 punktą koreguojame sekančiai: 3. Pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos (ant pakuotės būtinas medžiagos ženklinimas). _______ Atsakymas: 3.Poliuretanas lengviau prisitaiko prie kraujagyslės anatomijos, mažiau ją traumuoja. Daugelis gerų gamintojų tefloninius kateterius nurodo naudoti tik arterijoms punktuoti. Nekoreguojama. 5. Papildoma anga injekcijoms tvirtinimo sparnelių geometriniame centre užtikrina stabilumą norint prisukti papildomą prietaisą prie papildomos angos. Nekoreguojama. 12. 4-ios rentgeno kontrastinės juostelės padeda lengviau įdentifikuoti kateterio atplaišos buvimo vietą, kadangi bet kokioje padėtyje rentgeno nuotraukoje matysis 2 lygiagrečios juostelės. Nekoreguojama. 11.Labai svarbus parametras dėl bakterinės taršos. Jei konusas yra išlindęs daugiau nei jo kamštuko kraštas, jį numetus reiktų imti naują, o daugelis slaugytojų to nedaro, prisuka tą patį kamštuką. Nekoreguojama. 13.Labai svarbus parametras, kadangi šio filtro pagalba galima lengvai įdentifikuoti kada adata jau yra kraujagyslėje ir taip išvengiant jos perforacijos. Visų gerų gamintojų šis filtras yra 20 ar daugiau mm². Nekoreguojama. 14.Funkcija būtina, kateteriai, kurių kamšteliai nesifiksuoja turi labai aukštą bakterinės taršos riziką. Žinomi gamintojai turi savo technologijas, todėl pažymėta lygiavertis sprendimas. Nekoreguojama. ________ |
| 11. | Maišelis instrumentams | 1 500,00 | 2 000 | Vnt | - Sterilus. - Dviejų dalių. - Pagamintas iš tvirto permatomo polietileno. - Su lipnia juostele fiksavimui. - Dydis 42x35±1 cm. |  |  |
| 12. | Osciliuojančios geležtės |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Osciliuojančios geležtės | 24 000,00 | 600 | Vnt | - Tinka pjūklui Aculan 3Ti. - Sterilios. - Supakuotos po 1 vnt. - 2-3 apvalios formos skylės darbiniame paviršiuje. - Danteliai dviejuose plokštumose. - Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. - Darbinis ilgis 90±2 mm. - Plotis 23 mm. - Storis 1,27 mm. - Vienkartinės. - Pagamintos iš medicininio plieno. |  |  |
| 12.2. | Osciliuojančios geležtės | 24 000,00 | 600 | Vnt | - Tinka pjūklui Aculan 3Ti. - Sterilios. - Supakuotos po 1 vnt. - 2-3 apvalios formos skylės darbiniame paviršiuje. - Danteliai dviejuose p0lokšumose. - Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. - Darbinis ilgis 100±2 mm. - Plotis 19 mm. - Storis 1,27 mm. - Vienkartinės. - Pagamintos iš medicininio plieno. |  |  |
| 13. | Ureterinių šlapimtakių rinkinys | 53 000,00 | 300 | Rinkinys | - Sterilus. - Rinkinį sudaro 6 plėtikliai. - Dydžiai – 6, 8, 10, 12, 14, 16. - Plėtiklio ilgis 70±2 cm. - Pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos - Rentgeno kontrastiniai. - Dengti hidrofiline danga |  |  |
| 14. | Endoskopinis tinklelio prišaudytojas | 4 500,00 | 30 | Vnt | - Endoskopinis tinklelių prišaudytojas - Užtaisytas 20 titaninių kabučių - Tinkantis naudoti su 10/11 mm trokaru - Instrumento darbinės dalies ilgis 37,5±0,5 cm - Rotuojamas 3600 - Tinkamas stipriai audinių fiksacijai. |  |  |
| 15. | Aktyvios drenažo talpos |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | 200-250 ml | 3 500,00 | 1000 | Vnt | - Smulkiai gofruotos. dalies aukštis nuo dugno 3,4 cm ± 0,5cm; - Su prijungimo žarnele 120-125 cm ilgio, kuri tinkama CH6-18 Redon drenams. - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. | Pasiūlymas: Siūlytume išimti dėl aukščio dugno, nes svarbiausia, kad būtų stabilus šis indas: 1.Smulkiai gofruotos dalies aukštis nuo dugno 3,4 cm ± 0,5cm; | Atsakymas: Tenkiname tiekėjo siūlymą. Koreguojame sekančiai: 1. Smulkiai gofruotos. |
| 15.2. | 500 ml | 6 000,00 | 1 500 | Vnt | - Smulkiai gofruotos. dalies aukštis nuo dugno 4 cm ± 0,5 cm; - Su prijungimo žarnele 120-125 cm ilgio, kuri tinkama CH6-18 Redon drenams - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. | Pasiūlymas Siūlytume išimti dėl aukščio dugno, nes svarbiausia, kad būtų stabilus šis indas: 1.Smulkiai gofruotos dalies aukštis nuo dugno 4 cm ± 0,5 cm; | Atsakymas: Tenkiname tiekėjo siūlymą.. Koreguojame sekančiai: 1. Smulkiai gofruotos. |
| 15.3. | 500 ml su Y konektoriumi | 5 000,00 | 1000 | Vnt | - Gofruota, - Pajungimo žarnelė su Y konektoriumi, - 2 redon drenai Nr. 18 ir pravedėjas. - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. |  |  |
| 16. | Lipni juosta | 300,00 | 800 | Vnt | - Vienkartinė. - 10x50±1 cm. - Sterili. - Medžiaga: neaustinė, poliesteris padengtas lipniu sluoksniu. - Supakuotos po vieną. - Supakuota steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. - Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili : antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui - Trijų lygių pakuotė: sterilus įpakavimas, dėžė pritaikyta prekės išemimui po 1 vnt, transportinė dėžė. - Supakuota 1/ 100±20 /400 ±20. |  |  |
| 17. | Drenai krūtinės ląstos drenažui |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Drenas krūtinės ląstos drenažui | 3 500,00 | 600 | Vnt | - Silikoninis ar iš PVC - Tiesus - Atviru atraumatiniu galu - Su pravedėju - Graduotas kas 5 cm - Rentgenokontrastiškas - Sterilus - Pakuotėje popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys - Dydžiai CH 18; 20; 22; 24; 28; 32. | Siūlymas: Siūlome pakoreguoti į: 1.Silikoninis ar iš PVC _______ | Atsakymas: Tenkiname tiekėjo siūlymą.. Koreguojame sekančiai: 1. Silikoninis ar iš PVC ______ |
| 17.2. | Drenas krūtinės ląstos drenažui | 2 000,00 | 300 | Vnt | - Silikoninis ar iš PVC - Tiesus - Atviru atraumatiniu galu - Be pravedėjo - Graduotas kas 2 cm - Rentgenokontrastiškas - Sterilus - 45 cm ilgio - Pakuotėje popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys - Dydžiai CH 18; 20; 22; 24; 28;30; 32:34;36 | Siūlymas: Siūlome pakoreguoti į: 1.Silikoninis ar iš PVC ______ | Atsakymas: Tenkinti tiekėjo siūlymą. Koreguojame sekančiai: 1. Silikoninis ar iš PVC _____ |

_______________________________