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	Techninės specifikacijos punktas
	Techninės specifikacijos reikalavimas
	Siūlymas / pastaba *
	Atsakymas

	1.
	18.
	Darbinis dažnių diapazonas
	Darbinis dažnių diapazonas Ne siauresnis kaip 0.04-300 Hz” reikšmę keisti į ,,Darbinis dažnių diapazonas Ne siauresnis kaip 0.05-300 Hz (± 0.01 Hz)”, kadangi tokia parametro išraiška neribotų konkurencijos ir leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui.
	Siūlymas netenkinamas. Didesnis darbinis dažnių diapazonas suteikia galimybę gauti aukštesnės rezoliucijos EKG ir su mažiau triukšmo artefaktų.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, galinčių pasiūlyti reikalaujamą dažnių diapazoną.

	2.
	6.
	Elektrokardiogramos stabdymo ekrane funkcija - BŪTINA
	Siūloma  naikinti
	Siūlymas netenkinamas. EKG stabdymas ekrane yra greitas ir patogus būdas darbuotojui sustabdyti EKG neieškant išorinių fizinių mygtukų.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	3.
	18.
	Darbinis dažnių diapazonas: Ne siauresnis kaip 0.04-300 Hz
	ne siauresnis kaip 0.05 -150 Hz
	Siūlymas netenkinamas. Žr. atsakymą Nr. 1.

	4.
	28.
	Įmontuota rankena pernešimui – BŪTINA
	Siūloma  naikinti
	Siūlymas netenkinamas. Dalis perkamų EKG bus naudojama slaugos namuose paslaugoms teikti, todėl rankena suteikia mobilumą ir saugų transportavimą.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	5.
	29.
	Integruotas Glasgow interpretacijos algoritmas arba lygiavertis - BŪTINA
	Integruotas Glasgow arba HES interpretacijos algoritmas arba lygiavertis - BŪTINA
	Siūlymas netenkinamas. Glasgow interpretacijos algoritmas yra geresnis ir labiau informatyvus nei HES (Heart Evaluation System). Glasgow algoritmas leidžia suteikti automatizuota EKG analizę atsižvelgiant į paciento amžių ir lytį.

	6.
	30.
	R-R analizės režimas:
Spausdinama R-R histograma ir R-R tendencijų grafikas
	Naikinti
	Siūlymas netenkinamas. R-R analizė leidžia aptikti aritmijas pagal atstumą tarp R-R impulsų bei jas konstatuoti aritmijos faktą atspausdintoje EKG. Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	7.
	Bendrieji reikalavimai 1.3.
	Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais
	Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais
	Siūlymas netenkinamas.
Perkančioji organizacija įvertinusi galimą riziką ir siekdama įsitikinti konkrečiam pirkimui siūlomos prekės techninės specifikacijos reikalavimų, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais, atitiktimi konkurso sąlygų reikalavimams, patikslina, kad bendrųjų reikalavimų „1.3. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais” ir „1.4. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).” 


	8.
	Bendrieji reikalavimai 1.4.
	Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).
	Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).
	

	9.
	37.
	Komplektacija: EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 15 kontaktų DB15 tipo jungties 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt., galūniniai elektrodai 4 vnt., vežimėlis aparatui – 1vnt.
	siūlome panaikinti reikalavimą dėl „15 kontaktų DB15 tipo jungties“
	Siūlymas tenkinamas.
Patikslintas reikalavimas:
„Komplektacija: EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt., galūniniai elektrodai 4 vnt., vežimėlis aparatui – 1vnt..

	10.
	3.
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas: Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 800 x 558. Įstrižainė 20 cm, ne mažiau, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas
	Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 800 x 480. Įstrižainė ne mažiau 17 cm, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas
	Siūlymas tenkinamas.
Patikslintas reikalavimas.
Lietimui jautrus ekranas: Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 800 x 480. Įstrižainė ne mažiau 17 cm, vienalaikis ne mažiau dvylikos derivacijų vaizdavimas“.

	11.
	12.
	EKG signalo kokybės indikacija - BŪTINA
	Atsijungusio elektrodo indikacija
	Siūlymas netenkinamas.                                                      EKG signalo kokybės indikacija yra naudinga tuo, kad leidžia stebėti signalo pokyčius ir artefaktus, kurių būtų neįmanoma pastebėti tik su elektrodo atjungimo indikaciją.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	12.
	17.
	Diskretizacijos dažnis - Ne mažiau 32 kHz
	Ne mažiau 1000 Hz kanalui, ne mažiau 8 kanalų
	Siūlymas netenkinamas. 
Kuo daugiau kHz, tuo daugiau impulsų / signalo mėginių yra nuskaitoma ir tuo tikslesnė paciento EKG. 32 kHz leidžia atlikti 32 000 mėginių per sekundę, o 1 kHz tik 1000 mėginių per sekundę, kas stipriai mažina EKG tikslumą.

	13.
	18.
	Darbinis dažnių diapazonas - Ne siauresnis kaip 0.04-300 Hz	
	Ne siauresnis kaip 0.05-200 Hz
	Siūlymas netenkinamas. 
Žr. atsakymą Nr. 1.

	14.
	20.
	Įėjimo varža - Ne mažiau 50 MΩ
	Ne mažiau 100 MΩ
	Siūlymas netenkinamas. Mažesnė įėjimo varža užtikrina aukštesnė signalo kokybę ir sumažina artefaktų atsiradimo tikimybę, palyginus su didesne varža.

	15.
	23.
	Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas - Nuo 30 iki 300 k/min., ne siauresnis
	Nuo 30 iki 240 k/min., ne siauresnis
	Siūlymas netenkinamas.
Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas nuo 30 iki 300 k/min. yra svarbus parametras, kadangi tai leidžia tiksliau užfiksuoti ir analizuoti ekstremalius širdies veiklos atvejus. Pvz., labai didelį širdies dažnį būdingą tam tikriems tachikardijos tipams. Ribojant diapazoną iki 240 susitraukimų per minutę, trimo rezultatai gali nepilnai atspindėti kai kurių greitų ar netipiškų širdies aritmijų dinaminių pokyčių, o platesnis diapazonas užtikrina kad įranga bus naudinga platesniam pacientų spektrui.

Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	16.
	27.
	Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus - Ne mažiau 300 automatinių elektrokardiogramų spausdinimas arba 3 valandos darbo
	Ne mažiau 300 automatinių elektrokardiogramų spausdinimas arba 150 min darbo
	Siūlymas netenkinamas.
Svarbu, kad elektrokardiografas iš baterijos galėtų užrašyti bent 300 EKG arba dirbti 3 valandas, nes tai užtikrina didesnį prietaiso patikimumą ir lankstumą įvairiose klinikinėse situacijose, ypač ten, kur nėra galimybės greitai pasikrauti. Ilgesnis veikimo laikas ar didesnis įrašų kiekis užtikrina, kad įranga galėtų aptarnauti daugiau pacientų ir būtų pasirengusi netikėtiems krūvio padidėjimams, palyginti su ribotu 1.5 val., veikimo laikotarpiu. Taip pat EKG užrašomos įvairios trukmės ar/ir sudėtingumo, tad perkančioji organizacija siekia įsigyti įrangą su didelę baterijos talpa, todėl šis parametras nekeičiamas.

Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	17.
	28.
	Įmontuota rankena pernešimui - BŪTINA
	Įmontuota rankena pernešimui arba transportinis krepšys
	Siūlymas netenkinamas.
Nuolat įdedant ir išimant įrangą iš krepšio gali greičiau nei įprasta nusidėvėti ir nulūžinėti laidai, taip pat kyla pavojus įrangą išmesti iš rankų ir sudaužyti.  

	18.
	30.
	R-R analizės režimas: Spausdinama R-R histograma ir R-R tendencijų grafikas
	Ritmo analizės režimas
	Siūlymas netenkinamas, nes ritmo analizės režimas suteikia tik abstrakčią informaciją apie širdies aktyvumą, o R-R analizė konkretizuoja širdies aktyvumo parametrus, tokiu būdų suteikiant daugiau diagnostikai vertingos informacijos.

	19.
	3.
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas: Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 800 x 558. Įstrižainė 20 cm, ne mažiau, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas
	Siūlome 3.2. reikalavimą keisti į: Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1024x600, kad būtų užtikrintas geros kokybės prietaiso ekranas, kuriame būtų geresnis vaizdas.
	Siūlymas netenkinamas, nes padidinus rezoliuciją būtų apribojama konkurencija. Tiekėjai gali siūlyti ir didesnės nei reikalaujam rezoliucijos ekranus.


	20.
	13.
	12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 arba Letter dydžio popieriaus - BŪTINA
	Siūlome 13. Parametrą naikinti, kadangi yra perteklinis
	Siūlymas netenkinamas.
Paaiškiname, kad 12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 arba Letter dydžio popieriaus yra svarbus dėl aiškaus visų kanalų informacijos pateikimo. Toks formatas užtikrina patogų rezultatų skaitymą, tikslų mastelį bei lengvą integraciją į pacientų medicininius įrašus.

	21.
	17.
	Diskretizacijos dažnis: ne mažiau 32 kHz
	Keisti į Ne mažiau 8 kHZ
	Žr. atsakymą Nr. 12.

	22.
	18.
	Darbinis dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 0.04-300 Hz
	Keisti į Ne siauresnis kaip 0.05-200 Hz
	Žr. atsakymą Nr. 1.

	23.
	19.
	A/D konverteris: ne mažiau kaip 24 bitai
	Naikinti 19. Reikalavimas perteklinis
	Siūlymas netenkinamas.
A/D konverterio 24 bitų reikalavimas yra iškeltas tam, kad būtų galimybė gauti tikslesnį EKG signalą, gebėjimą nuskaityti įvairaus stiprumo signalus be artefaktų ir išgauti didesnį kiekį skirtingų signalų konvertuojant iš analoginės informacijos (A) į skaitmeninę (D) informaciją.
Pvz. 24 bitų konverteris gali atskirti ~16 mln. vienetų informacijos, o 16 bitų tik ~65 tūkst.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	24.
	21.
	Laiko pastovioji: ne mažiau 3.2 s
	Naikinti 21. Reikalavimas perteklinis
	Siūlymas netenkinamas.
Didesnė laiko pastovioji EKG užrašyme naudinga analizuojant bendrus pakitimus ir paciento būklės stebėjimą dinamikoje.
Atlikus rinkos tyrimą buvo nustatyta, kad yra daug tiekėjų / gamintojų, kurių prekė atitinka keliamą reikalavimą.

	25.
	30.
	R-R analizės režimas: Spausdinama R-R histograma ir R-R tendencijų grafikas
	Naikinti 30. Reikalavimas perteklinis
	Žr. atsakymą Nr. 6.



* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas
