## Lapas1
Pirkimo sąlygų 5 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | PAVADINIMAS | Specifikacija | Mato vnt. | Numatomas kiekis 24mėn. | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Gaminio kodas | Gamintojas | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM | Adatų skaičius pakuotėje | Siūlo storis | Adatos dydis mm | Adatos lenktumas | Adatos tipas | Siūlo ilgis cm
1 | Nailono siūlas. | Cheminė medžiaga nailonas (poliamidas) 6 ir nailonas (poliamidas) 6.6 polimeras. Monofilamentas. Siūlas stiprus. Adatos tvitrtos, nelinksta ir nelūžta. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
1.1 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 2 | 10/0 | 6-6,5 | 1/2 arba 3/8 | Premium spatula | 30
1.2 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 120 | [7 empty] | 1 | 5/0 | 24-26 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 45
1.3 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 480 | [7 empty] | 1 | 4/0 | 24-26 | 3/8 | Pjaunanti | 45-75
1.4 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1800 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 25-30 | 3/8 | Pjaunanti | 45-75
1.5 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1500 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.6 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1992 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 30 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.7 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1992 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.8 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 156 | [7 empty] | 1 | 0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.9 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 120 | [7 empty] | 1 | 1 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma
2 | Siūlai (PGA) 56-70p. | Besirezorbuojantis polifilomentinis siūlas. Gali būti išmirkytas gliukonato tirpale. Siūlo cheminė sudėtis - glikolido polimeras arba glikolio laktato kopolimeras. Siūlas gali būti padengtas medžiaga gerinančia siūlo svybes. Po 21p. išlieka 30-50% stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtas medžiaga gerinančia adatos savybes. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
2.1 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 84 | [7 empty] | 1 | 4/0 | 17 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.2 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 84 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 20-22 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.3 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 300 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 25-26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.4 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 24 | [8 empty] | 3/0 |  |  |  | 6x45
2.5 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | [8 empty] | 2/0 |  |  |  | 6x45
2.6 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 504 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.7 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 408 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.8 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 804 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.9 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 696 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.1 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 480 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 40 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.11 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 324 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.12 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 180 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 48 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.13 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 96 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 76 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.14 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 96 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 6x45
2.15 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 204 | [7 empty] | 1 | 0 | 30 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.16 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | [7 empty] | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.17 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | [7 empty] | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.18 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 432 | [7 empty] | 1 | 0 | 48 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.19 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | [7 empty] | 1 | 1 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.2 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | [7 empty] | 1 | 1 | 40 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.21 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | [7 empty] | 1 | 1 | 48 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.22 | Siūlai (PGA) 56-70p. Antimikrobinis | Besirezorbuojantis polifilomentinis siūlas. Gali būti išmirkytas gliukonato tirpale. Siūlo cheminė sudėtis - glikolido polimeras arba glikolio laktato kopolimeras. Siūlas gali būti padengtas medžiaga gerinančia siūlo svybes. Po 21p. išlieka 30-50% stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtas medžiaga gerinančia adatos savybes. Siūlas padengtas antibakterine chlorheksidino diacetato ar lygiaverte danga. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 12 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma
3 | Siūlai (PDS) 170-200d. | Besirezorbuojantis monofilomentinis siūlas. Siūlo cheminė sudėtis - polidioksanono polimeras. Rezorbcijos trukmė 170-200d. Labai stiprus, lankstus, slidus. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
3.1 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 4/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.2 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | pjaunanti | 70-75
3.3 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.4 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.5 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.6 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 96 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.7 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 96 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.8 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 300 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.9 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 204 | [7 empty] | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.1 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 204 | [7 empty] | 1 | 0 | 40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
3.11 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 300 | [7 empty] | 1 | 0 | 40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-90
3.12 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 0 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
3.13 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | [7 empty] | 1 | 0 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 130-150kilpa
3.14 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | [7 empty] | 1 | 1 | 40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-90
3.15 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | [7 empty] | 1 | 1 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 130-150kilpa
Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma
4 | Poliesterio siūlai (Premicron) | Nesirezorbuojantis polifilamentinis siūlas supintas iš gijų, kuriuos tarp savęs yra supintos. Cheminė medžiaga – poliesteris. Siūlas silikonizuotas. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtas medžiaga gerinančia adatos savybes. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
4.1 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 48 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 22 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
4.2 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 48 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 25-26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
4.3 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 24-26 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
4.4 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 72 | [7 empty] | 1 | 0 | 35-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
4.5 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 204 | [7 empty] | 1 | 2 | 23-26 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
4.6 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 324 | [7 empty] | 1 | 3 | 37-40 | 1/2 | Apvali pjaunačiu galu arba pjaunanti | 70-75
4.7 | Poliesterio siūlai (Premicron) |  | vnt. | 204 | [7 empty] | 1 | 5 | 37-40 | 1/2 | Apvali pjaunačiu galu arba pjaunanti | 70-75
Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma
5 | Šilko siūlai. (Silkam) | Nesirezorbuojantis polifilamentinis pintas siūlas pagamintas iš natūralaus šilko. Padengtas vašku arba/ir silikonu. Sterilizuotas gama spinduliais. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtos medžiaga gerinančia adatos savybes. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
5.1 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 120 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.2 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 432 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.3 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 35-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
5.4 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 288 | [7 empty] | 1 | 0 | 35-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.5 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 408 | [7 empty] | 1 | 1 | 37-39 | 1/2 | Pjaunanti arba durianti | 70-75
5.6 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 204 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1x150
Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma
6 | Polipropileno siūlai | Nesirezorbuojantis monofilomentinis siūlas. Cheminė medžiaga - polipropilenas, sudėtyje gali tūrėti polietileno. Siūlas stiprus, lankstus, neplyšta, aplik jį nesusidaro granuliacijos. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
6.1 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 12 | [7 empty] | 2 | 5/0 | 16-17 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.2 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 4/0 | 24 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.3 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 36 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 30 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.4 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 420 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26-30 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.5 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 156 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 26-30 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.6 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 144 | [7 empty] | 1 | 2/0 | 35-40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-100
6.7 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 324 | [7 empty] | 1 | 0 | 35-40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.8 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 480 | [7 empty] | 1 | 1 | 36-40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma
7 | Besirezorbuojantis 23mm ilgio monofilomentinis dantytas siūlas su kilpa gale | Sterilu. Besirezorbuojantis 23mm ilgio monofilomentinis dantytas siūlas su kilpa gale, adatos storis 3/0, ilgis 26mm, lenktumas 1/2, apvali -dūrianti adata. Rezorbcijos trukmė ne mažiau 14d. Vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 24 | [7 empty] | 1 | 3/0 | 22-26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 20-30 gale kilpa
8 | Išvaržų tinklelių fiksavimo instrumentas su besirezorbuojančiomis kabutėmis | Vienkartinis, sterilus, 5 mm skersmens ir 320÷370mm darbinės dalies ilgio instrumentas, užtaisytas ne mažiau 12 besirezorbuojančių kabučių, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, arba sraigto formos. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, likusių kabučių skaičių. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 36
9 | Tinklelis išvaržų plastikai 15x15cm | Sterilus. 15x15cm, paklaida ±10mm. Tinklelis megztas, pagamintas iš nesirezorbuojančio monofilamentinio polipropileno. Tankis 35÷37g/m2. Porų dydis 1÷1,5mm. Tinklelis elastingas, originalioje pakuotėje nesulankstytas arba neperlenktas. Kerpant kraštai nesuyra. Individualiai supakuotas. Sterilizacija EO garais. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 300
10 | Kabutės polimerinės apendikso kulties klipsatoriui Click'aV Grena. | Vienoje sterilioje kasetėje yra XL dydžio (7-16mm) šešios polimerinės kabutės su užrakinimu. Kabučių vidiniai paviršiai su dantukais. Pakuotėje gali būti 10 kasečių. Polimerinės kabutės turi tikti ligoninės naudojamam „Grena“ laparoskopiniam polimerinių XL dydžio kabučių klipatoriui, kasetės spalvinis žymėjimas turi sutapti su klipatoriaus spalviniu žymėjimu. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | kasetė | 42
11 | Tinklelis išvaržų oper 10x15cm | Sterilus. 10x15cm, paklaida ±10mm. Tinklelis megztas, pagamintas iš nesirezorbuojančio monofilamentinio polipropileno. Tankis 35÷37g/m2. Porų dydis 1÷1,5mm. Tinklelis elastingas, originalioje pakuotėje nesulankstytas arba neperlenktas. Kerpant kraštai nesuyra. Individualiai supakuotas. Sterilizacija EO garais. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 60
12 | Audinių išėmimo maišelis su įvedimo kaniule. | Laparoskopinis vienkartinis, savaime atsidarantis, sterilus audinių išėmimo maišelis 150-170x150-170mm dydžio arba 800±50ml talpos. Atsivėrimo diametras 100±10mm. Maišeliai permatomi, tvirti, nepralaidūs skysčiams. Maišelis integruotas į 200-280mm įvedimo kaniulę pritaikytą 10mm trokarui. Individualiai supakuotas sterilioje pakuotėje. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 260
13 | Tracheostominiai vamzdeliai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
13.1 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,0mm |  | vnt. | 15
13.2 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,5mm |  | vnt. | 35
13.3 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,0mm |  | vnt. | 20
13.4 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,5mm |  | vnt. | 5
13.5 | Tracheostomijos rinkinys su dviguba kaniule ir pripučiama manžete 7,0-8,0mm | Sterilus. Pagamintas iš PVC, lenktos formos, lankstus, skaidrus, su išilgine rentgeno kontrastine juosta. Užapvalintas atrauminis galiukas. Besisukanti sparnelių fiksavimo jungtis. Manžetė žemo slėgio su pripūtimo balionėliu bei vožtuvu. 2 vidinės atrauminės keičiamos kaniulės užapvalintais kraštais. Rinkiny yra: 1 obturatorius užapvalintu galiuku; konusinis kamštelis; dangtelis kosulio palengvinimui, platus kaklo raištis vamzdelio tvirtinimui. Be latekso. Be ftalatų. Supakuotas po vieną. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 2
Bendra 13 pirkimo objekto dalies įkainių suma
14 | Skubios krikotirotomijos rinkinys | Sterilus. Rinkinio sudėtis: skalpelis, 14Fr bužas 40cm, tracheostominis vamzdelis 6mm diametro su pripučiama manžete, prailginimo vamzdelis, švirkštas 10ml, vamzdelio tvirtinimo kaklo juosta. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3
15 | Torakalinio kateterio ir torokalinio trokaro rinkinys | Sterili rinkinio pakuotė.Torokalinis kateteris pagamintas iš permatomo, termointensyvaus polivinilchlorido. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. Piltuvėlio formos distalinis kateterio galas, skirtas tiesiogiai kateteriui sujungti su torokalinio drenažo butelio vamzdelių sistema be papildomų sujungėjų. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas ne rečiau kaip 50mm. Trokaras pagamintas iš aliuminio. Chirurgiškai aštrus trokaro galas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
15.1 | Torakalinio kateterio ir trokaro rinkinys CH16 |  | vnt. | 40
15.2 | Torakalinio kateterio ir trokaro rinkinys CH20 |  | vnt. | 70
Bendra 15 pirkimo objekto dalies įkainių suma
16 | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai-laringinės kaukės | Sterilūs, vienkartiniai, supakuoti po 1vnt. Pagaminta iš ypač minkštos be PVC medžiagos (termoplastinio elastomero). Lengvai prisitaiko prie anatominių formų. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Neišpučiama distalinė dalis pagaminta iš ypač minkštos medžiagos, savo savybėmis į gelį panašiomis savybėmis. Kaukėje yra kanalas į skrandį skarandžio zondui įvesti. Kaukę sukandimo vietoje apsaugo sukandimo blokatorius. Kukės viršutinė dalis turi tvirtą 15mm jungtį. Vartotojui reikalinga informacija turi būti matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas (kad būtų apsaugotas viršgerklinis vamzdelis ir palaikoma optimali kvėpavimo vamzdelio forma). Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
16.1 | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai CH3 (paciento svoris 30-60kg) |  | vnt. | 120
16.2 | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai CH4 (paciento svoris 60-90kg) |  | vnt. | 1100
16.3 | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai CH5 (paciento svoris >90kg) |  | vnt. | 320
Bendra 16 pirkimo objekto dalies įkainių suma
17 | Anesteziologinės kaukės be PVC ir be latekso | Vienkartinės, kliniškai švarios, lengvos, skaidrios. 17.4-17.7 patogiam kaukės uždėjimui ir laikymui – turi būti grublėtas paviršius. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento kaklu, minkšti ir neaštrūs. Turi būti spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, t.y.: atitinkamai pagal dydį yra nuspalvinta kaukės paviršius (kontaktuojantis su paciento veidu). Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Turi būti supakuota į maiš. po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
17.1 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 1 (kūdikiams) |  | vnt. | 60
17.2 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 2 (vaikams) |  | vnt. | 200
17.3 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 3 (maža suaugusiems) |  | vnt. | 200
17.4 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 4 (vidutinio dydžio suaugusiems) |  | vnt. | 4000
17.5 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 5 (suaugusiems) |  | vnt. | 200
17.6 | Anesteziologinės kaukės be PVC su spalvotu priegalviu; dydis 6 (didelė suaugusiems) |  | vnt. | 200
Bendra 17 pirkimo objekto dalies įkainių suma
18 | Dirželiai anestezinei kaukei suaugusiems | Dirželiai 4 taškų anestezinei kaukei tvirtinti. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 120
19 | CPAP kaukės ir priedai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
19.1 | CPAP kaukė maža vaikams | Kaukė turi būti vienkartinė, kliniškai švari, skaidri, su reguliuojama pagalvėle (pripučiama), gerai priglunda prie veido. Kaukėje turi būti 3 vožtuvai (įkvėpimo, iškvėpimo ir atsarginis), šeši fiksavimo taškai ir monitoringo anga su dangteliu deguoniui pajungti. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 vnt. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
19.2 | CPAP kaukė maža suaugusiems | Kaukė turi būti vienkartinė, kliniškai švari, skaidri, su reguliuojama pagalvėle (pripučiama), gerai priglunda prie veido. Kaukėje turi būti 3 vožtuvai (įkvėpimo, iškvėpimo ir atsarginis), šeši fiksavimo taškai ir monitoringo anga su dangteliu deguoniui pajungti. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 vnt. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
19.3 | Dirželiai CPAP kaukei maži | Turi būti kliniškai švarūs, vienkartiniai. Ne medžiaginiai. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
19.4 | Dirželiai CPAP kaukei vidutiniai/didelei | Turi būti kliniškai švarūs, vienkartiniai. Ne medžiaginiai. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 24
19.5 | C-PEEP vožtuvai įsijungiantys esant 12,5cm vandens stulpelio slėgiui | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5
19.6 | C-PEEP vožtuvai įsijungiantys esant 15cm vandens stulpelio slėgiui | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5
19.7 | C-PEEP vožtuvai įsijungiantys esant 20cm vandens stulpelio slėgiui | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5
Bendra 19 pirkimo objekto dalies įkainių suma
20 | Aerozolinės ir kitos kaukės | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
20.1 | Aerozolinės kaukės be PVC su vaistų purkštuvu rinkinys suaugusiems | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Maksimalus leistinas purkštuvo vaistų tūris - 5ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Rinkinys trijų dalių: nebulaizeris, 1.8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė hermetiskai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 500
20.2 | Aerozolinės kaukės be PVC su vaistų purkštuvu rinkinys vaikams | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Maksimalus leistinas purkštuvo vaistų tūris - 5ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Rinkinys trijų dalių: nebulaizeris, 1.8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė hermetiskai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydis atitinka europietiško vaiko veido anatomiją. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 300
20.3 | Vaistų purkštuvas su T-tipo jungtimi 22mm kvėpavimo sistemai | Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio.Gaminio sudėtyje nėra latekso. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkšuvas, 1,8m deguonies vamzdelis (neygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir T-formos jungtis, jungiama į 22mm kvėpavimo sistemą. T-tipo jungtis - dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 2M sujungiumui su vaistų purkštuvu Cirrus. Maksimalus leistinas Cirrus vaistų purkštuvo tūris 5ml (talpa 12ml). Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozsolį. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25g vaistinės medžiagos, kuri išpurškiama per 1 minutę, esant oro/deguonies srautui 8 l/min. Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 300
20.4 | Kaukė suaugusiems su venturi vožtuvu 40% | Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio. Gaminio sudėtyje nėra PVC. Elastingi kaukės kraštai ypač tiksliai priglunda prie nosies ir veido. Standartinė deguonies vamzdelio jungtis. 40% deguonies koncentracijos Venturi vožtuvas raudonos spalvos. Individualiai supakuotas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30
20.5 | Aerozolinė kaukė be PVC suaugusiems | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Kaukė hermetiskai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 250
20.6 | Aerozolinė kaukė be PVC vaikams | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Kaukė hermetiskai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 50
20.7 | Bronchoskopinė kaukė suaugusiems dydis 4 | Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Kaukė skaidri, lankstus korpusas ir minkšta pripūsto oro pagalvėlė. Kaukė turi turėti spalvotą žiedą su kabėmis dirželio tvitinimui. i. Turi būti supakuota į maiš. po 1 vnt. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Kaukė lengavai išimama iš praplėštos pakuotės. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
20.8 | Tracheostominė kaukė suaugusiems be PVC | Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. Hermetiškai priglunda. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento kaklu, minkšti ir neaštrūs. Su sutvirtinimo juostele (gumele). Kaukė su besisukančia 360°kampu alkūne,skaidri. Kaukės jungtis - 22M. Individualiai supakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
Bendra 20 pirkimo objekto dalies įkainių suma
21 | Kvėpavimo sistemos | Sistemos kliniškai švarios, be latekso, sudarytos iš gofruotų kintamo ilgio vamzdžių, lengvai išskleidžiamų ir stabiliai išlaikančių jiems suteiktą forma. Gaminys nesunkus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
21.1 | Kompaktinė kintamo ilgio 2m kvėpavimo sistema suaugusiems | Vienkartinis. Ilgis ištempus 1,8÷2m. Vamzdelio diamteras 22mm. Sistema turi būti sudaryta iš 2 kintamo ilgio gofruotų vamzdžių (sujungtų Y formos jungtimi) ir alkūninės jungties (su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui). Luer lock anga turi būti su dangteliu. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Pasipriešinimas esant 60 1/min srautui turi būti ne didesnis kaip 0,3cm H2O (kai sistema suspausta) ir ne daugiau kaip 1,0 cm H2O (kai sistema ištempta). Turi būti supakuotos į maiš. po 1vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 800
21.2 | Kompaktinė kintamo ilgio 2m kvėpavimo sistema suaugusiems su 2l rezerviniu maišu ir papildoma atšaka 1.5m ilgio | Vienkartiniė. Ilgis ištempus 1,8÷2m. Vamzdelio diametras 22mm. Sistema turi būti sudaryta iš: 2 kintamo ilgio vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi ir alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, 1.4÷2m ilgio papildomos atšakos, 2l rezervinio maišo be latekso. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Papildomos atšakos jungtys 22M/22F. Luer lock anga turi būti su dangteliu. Turi būti supakuotos į maiš. po 1vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 2300
21.3 | Kvėpavimo sistema vaikams 1.5m ilgio su 1l rezerviniu maišu ir papildom atšaka | Vienkartinis. Ilgis ištempus 1,5÷2m. Vamzdelio diametras 15mm. Sistema turi būti sudaryta iš: 2 kintamo ilgio vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi ir alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; 1.4÷2m ilgio gofruotos papildomos atšakos; 1l rezervinio maišo be latekso. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Papildomos atšakos jungtys 22M/22F. Luer lock anga turi būti su dangteliu. Turi būti supakuotos į maiš. po 1vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 100
21.4 | Kvėpavimo sistema vaikams 1.5m ilgio | Vienkartinis. Ilgis ištempus 1.5÷2m. Vamzdelio diametras 15mm. Sistema turi būti sudaryta iš 2 kintamo ilgio vamzdžių sujungtų Y formos jungtimiir alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F su luer lock anga. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Luer lock anga turi būti su dangteliu. Turi būti supakuotos į maiš. po 1vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 200
21.5 | Kvėpavimo sistemų laikikliai suaugusiųjų/vaikų kvėpavimo sistemoms | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | vnt. | 2
Bendra 21 pirkimo objekto dalies įkainių suma
22 | Prailginimas prie intubacinio vamzdelio su šarnyrine alkūne | Vienkartinė paciento jungtis su šarnyrine alkūne, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Turi būti 9.5mm anga atsiurbimams ir bronchoskopijai su dvigubu dangteliu, tai yra dangtelyje papildoma 7.6mm ir anga. Paciento pusėje konusinė jungtis 22M/15F sukasi apie savo ašį. Aparato pusėje 22F juntis gofruotu 70mm (sutraukus) iki 150mm (ištempus) vamzdeliu sujungta su alkune, kuri turėdama šarnyrinę jungtį gali suktis apie savo ašį. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3000
23 | Deguonies tiekimo sistemos pacientams | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
23.1 | Deguonies vamzdelis 2m ilgio | Vienkartinės, kliniškai švarios. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Ilgio paklaida ±20cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
23.2 | Deguonies vamzdelis 4m ilgio | Vienkartinės, kliniškai švarios. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Ilgio paklaida ±20cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
23.3 | Deguonies kaukė su vamzdeliu vaikams | Vienkartinės, kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi hermetiskai priglusti prie veido. Kaukės kraštai priglundantys prie veido, turi būti minkštesni už kaukės korpusą, ir hermetiškai atraumiškai priglusti prie veido. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku. Kaukė turi būti pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydžiai atitinkamai turi atitinkti europietišką vaiko veido anatomiją. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis - 180±20cm.Turi būti supakuotos į maiš. po 1 komplektą. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 400
23.4 | Deguonies kaukė aukštos koncentracijos su vamzdeliu ir maišu vaikams | Vienkartinės, kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi hermetiskai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku, 1 litro talpos permatomu rezervuaru ir kvėpavimo indikatoriumi. Kaukė turi būti pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydžiai atitinkamai turi atitinkti europietišką vaiko veido anatomiją. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Rinkinį turi sudaryti: aukštos koncentracijos deguonies kaukė ir 180±20cm deguonies vamzdelis. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 komplektą. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
23.5 | Nosies kaniulės suaugusiems ilgis 1.5-2,1m | Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Atšakos turi būti tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis - su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi, įpakuotos po 1vnt. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5000
23.6 | Nosies kaniulės suaugusiems ilgis 5m ±10cm | Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Atšakos turi būti minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis - su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi, įpakuotos po 1vnt. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30
23.7 | Nosies kaniulės vaikams ilgis 1.5-2,1m | Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Atšakos turi būti lenktos, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis - su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi, įpakuotos po 1vnt. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30
Bendra 23 pirkimo objekto dalies įkainių suma
24 | Deguonies kaukė su vamzdeliu suaugusiems be PVC M-L dydžių | Vienkartinės, gaminio sudetyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota.Turi atitinkti europietišką suaugusio žmogaus veido anatomiją.Turi hermetiskai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs, ant kraštų visu perimetru papildomai turi būti ypač minkšto palastiko apvadas dar labiau sumažinantis kaukės nuospaudą veidui. Turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele). Gumelė turi tvirtintis po paciento ausimis. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Duonies vamzdelio galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis - 210±15cm. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 komplektą. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 6500
25 | Deguonies kaukė aukštos koncentracijos su vamzdeliu ir maišu suaugusiems L-XL dydžio | Vienkartinės, kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi hermetiskai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs, ant kraštų visu perimetru papildomai turi būti ypač minkšto, kitos struktūros nei kaukės korpusas, plastiko apvadas dar labiau sumažinantis kaukės nuospaudą veidui. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku, 1 litro talpos permatomu rezervuaru. Kaukė turi būti pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydžiai atitinkamai turi atitinkti europietišką veido anatomiją, L-XL dydžio. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Rinkinį turi sudaryti: aukštos koncentracijos deguonies kaukė ir 160÷220cm deguonies vamzdelis. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 komplektą. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 900
26 | Ambu maišai vienkartiniai | Kliniškai švarūs, be latekso. Pilnai paruošta naudojimui. Ambu maišo detalės neišardomos, ir patikimai sujungtos į bendrą sistemą. Ambu maišas sudarytas iš: skaidrios anatominės kaukės su minkštu pripūstu priegalviu; 360° kampu besisukančios jungties su slėgio numetimo vožtuvu, jei maišo talpa mažesnė kaip 1,5 litro; ventiliavimo maišo; rezervinio deguonies maišo; deguonies vamzdelio ne mažesnio kaip 1,8m ilgio. Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka. Supakuota į atskirus maišelius po 1 komplektą. Turi būti galimybė ventiliaciją atlikti ir be deguonies. Kai rezervinis maišas mažesnis nei 1.5l turi būti slėgio numetimo vožtuvas, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio. Į rinkinį įeina atitinkamo dydžio skaidri kaukė be latekso. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
26.1 | Ambu maišas kūdikiams; rezervinis maišas - 280ml |  | vnt. | 10
26.2 | Ambu maišas vaikams; rezervinis maišas - 550ml, kaukė 3 dydžio |  | vnt. | 10
26.3 | Ambu maišas suaugusiems; rezervinis maišas - 1500ml, kaukė 4 dydžio |  | vnt. | 150
Bendra 26 pirkimo objekto dalies įkainių suma
27 | Tracheostominės nosytės be vamzdelio (Filtras HME - drėgmės reguliotorius) | Vienkartinės, kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Parametrai: tūris apie 18-19 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1,3cm H2O (esant 60l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500ml). Skaidrus korpusas. Turi būti anga (su dangteliu) atsiurbimams; apsauginis mechanizmas, apsaugantis nuo visiško t. nosytės užsikišimo. Kūginė jungtis pajungimui prie tracheostominio vamzdelio - 15F. Turi būti integruota šarnyrinė jungtis deguonies vamzdelio pajungimui. Supakuotos į maišelius po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 2500
28 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai | Turi būti kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti dangtelį. Dangtelis turi būti pritvirtintas prie Luer Lock angos, tam, kad jį atidengus nepasimestų. Turi būti testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas (pateikti Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijas). 24 val. Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Jungtys 22M/15F-22F/15M. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
28.1 | Kombinuotas kvėpavimo filtras suaugusiems | filtro parametrai: tūris – 55÷60 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 2,6cm H2O (esant 60 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 30,6 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml. Pateikti filtrų testavimo protokolus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 11250
28.2 | Kombinuotas kvėpavimo filtras vaikams | filtro parametrai: tūris – 28 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1,6cm H2O (esant 20 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 32,0mg H2O/l (VT 250ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 75ml. Pateikti filtrų testavimo protokolus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 400
Bendra 28 pirkimo objekto dalies įkainių suma
29 | Jungtys kvėpavimo sistemoms | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
29.1 | Monitoringo linija CO2 matavimui 2.45m ilgis | Ilgis 245±10cm. Vamzdelis skaidrus, minkštas, lankstus. Vamzdelio galuose luer jungtis. Supakuotas po vieną. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 200
29.2 | MDI jungtis 22M-22M | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Tiesi jungtis skirta dozuojamam vaistų inhaliavimui į paciento pusę. Turi būti su kryptiniu purkštuku ir apsauginiu dangteliu. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
29.3 | MDI jungtis 22F-22F | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Tiesi jungtis. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
29.4 | MDI jungtis 22M-22F | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Tiesi jungtis skirta dozuojamam vaistų inhaliavimui nuo paciento pusės. Turi būti su kryptiniu purkštuku ir apsauginiu dangteliu. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
29.5 | MDI jungtis 15M-15F | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Tiesi jungtis skirta dozuojamam vaistų inhaliavimui į paciento pusę. Turi būti su kryptiniu purkštuku ir apsauginiu dangteliu. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
29.6 | Paciento jungtis su dvejomis šarnyrinėmis jungtimis, alkūne ir papildoma anga dangtelyje | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Turi būti 9.5mm anga atsiurbimams ir bronchoskopijai su dvigubu dangteliu, tai yra dangtelyje papildoma 7.6mm ir anga. Paciento pusėje konusinė jungtis 22M/15F sukasi apie savo ašį. Aparato pusėje 22F jungtis gofruoto vamzdelio jungtimi nuo 65÷75mm (sutraukus) iki 130÷150mm (ištempus) sujungta su alkune, kuri turėdama šarnyrinę jungtį gali suktis apie savo ašį. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20
29.7 | Vandens (drėgmės) rinktuvas | Vienkartinis, kliniškai švarus. Kūginės jungtys 22M/15F - 22M/15F. Universalus. Savaime užsidarantis, t.y.nuėmus drėgmės rinktuvo apatinę dalį, kur kaupiama drėgmė, viršutinė dalis turi automatiškai užsidaryti, kad būtų užtikrintas sistemos sandarumas. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
Bendra 29 pirkimo objekto dalies įkainių suma
30 | Absorbentas darbui su Sevofluranu 4,5-5 ltr. | Skirtas darbui su Sevofluranu. Turi būti pagamintas iš sferinės arba "D" formos žemo dulkėtumo granulių. Vienas kilogramas absorbento turi absorbuoti mažiausiai 120 litrų anglies dvideginio. Spalvų indikatorius: baltas arba žalias - keičiasi į violetinį. Sudėtyje nėra kalio hidroksido, bendras šarminių metalų kiekis ne didesnis kaip 5%. Turi būti supakuotas 4,5-5 l kanistruose. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
* - Gaminio kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.
Pastaba: Visos pasiūlyme nurodytos Bendros įkainių sumos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).