KLAUSIMYNAS

GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti priemonių pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos priemonės kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geležtės jėgos instrumentams |  |
| 1.1. | Geležtės osciliuojančiam pjūklui |  |
| 1.1.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.1.2. | Steriliai įpakuotos po 1 vnt. |  |
| 1.1.3. | Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. |  |
| 1.2. | Geležtės osciliuojančiam pjūklui |  |
| 1.2.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.2.2. | Steriliai įpakuotos po 1 vnt. |  |
| 1.2.3. | Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 20 mm, storis 0,7 mm. |  |
| 1.3. | Geležtės osciliuojančiam pjūklui |  |
| 1.3.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.3.2. | Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. |  |
| 1.3.3. | Danteliai dvejose plokštumose. |  |
| 1.3.4. | Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. |  |
| 1.3.5. | Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 23 mm, storis 1,27 mm. |  |
| 1.4. | Geležtės osciliuojančiam pjūklui |  |
| 1.4.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.4.2. | Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. |  |
| 1.4.3. | Danteliai dvejose plokštumose. |  |
| 1.4.4. | Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. |  |
| 1.4.5. | Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 19 mm, storis 1,27 mm. |  |
| 1.5. | Geležtės osciliuojančiam pjūklui |  |
| 1.5.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.5.2. | Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. |  |
| 1.5.3. | Danteliai dvejose plokštumose. |  |
| 1.5.4. | Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. |  |
| 1.5.5. | Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 13 mm, storis 1,27 mm. |  |
| 1.6. | Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini |  |
| 1.6.1. | Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu. |  |
| 1.6.2. | Darbinis ilgis 25 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. |  |
| 1.7. | Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini |  |
| 1.7.1. | Steriliai įpakuotos po 1 vnt. |  |
| 1.7.2. | Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 5 mm, storis 0,5mm. |  |
| 1.8. | Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini |  |
| 1.8.1. | Steriliai įpakuotos po 1 vnt. |  |
| 1.8.2. | Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. |  |
| 1.9. | Geležtės tiesiaeigio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini |  |
| 1.9.1. | Galiukas užapvalintos formos. |  |
| 1.9.2. | Steriliai įpakuotos po 1 vnt. |  |
| 1.9.3. | Geležtės ilgis 105 ± 1 mm, geležtės darbinis ilgis 27 ± 1 mm, storis 0,25 mm. |  |