## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI VI
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Kobalto chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema dengtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga | vnt. | 30 | 9450 | 1. Stento ilgis (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm,38 mm) 2. Stento diametras (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm, 3,5 mm, 4 mm); 3.Stento dizainas - atviros gardelės tipo; 4.Sistemos ilgis-144 cm (± 2 cm); 5. Vaisto padengimo kiekis -3.9µg/mm stento ilgyje; 6.Polimero skilimo ir vaisto išskyrimo laikas 3-4 mėnesiai; 7. Vaistus išskiriančio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai arterijose; 8.Stentas pagamintas iš L-605 kobalto chromo lydinio; 9. Stentas dengtas bioapsorbuojančių PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; 10. Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; 11. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis 14-16 atm (priklausomai nuo dydžio). 12. Introdiuseris: ne daugiau 5 F.
2 | Mikrokateteriai be vielos pravedėjos | vnt. | 15 | 5118.75 | 1. Ilgiai: 130 cm, 150 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras 2,4 Fr/0,80 mm; 3.Vidinis diametras 0,023“/ 0,57"; 4.Distalinė galas – tiesus; 5. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; 6. Pritaikytas naudoti su 0,018“ ir 0,016“ vielomis pravedėjomis; 7. Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5, 171 kPa
3 | Mikrovielos pravedėjos | vnt. | 60 | 13671 | 1. Ilgis 180 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras: 0,012“, 0,016“; 3.Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Distalinis, ne mažiau 2 cm ilgio, rentgenokontrastinis markeris; 6. Padengta išorine hidrofiline danga; 7. Viršūnės modifikacijos: 45° kampu, 90° kampu x 4 mm, 90° kampu x 6 mm, 1,5 cm „J“ formos, dvigubas lenkimas: 90°+ 150°; 8. Lankstus galas: 25 cm ir 35 cm.
4 | Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai | vnt. | 240 | 10080 | 1. Skirti periferinei ir cerebralinei angiografijai, atraumatiniai; 2. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga; 3. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę; 4. Minkštas galiukas; 5. Rentgenokontrastinis; 6. Kateterio dydis 4 FR; 5 FR; 7. Slėgis -750 psi (4 Fr); 1000 psi (5 Fr); 8.Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm (± 1 cm); 9. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson –Hanafee Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Nontapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip.
5 | Dviejų dalių konstrukcijos PTKA vielos totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms | vnt. | 450 | 30712.5 | 1. Ilgis 180 cm (± 2 cm); 2. 0.014“ (0,36 mm) diametro; 3. Dviejų dalių konstrukcija. Šios dalys turi būti sujungtos tiesiogine jungtimi, virš jungties – silikonine danga; 4. Distalinės vielos dalies šerdis, ne mažiau 400 mm turi būti pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas); 5. Proksimalinės vielos dalies šerdis turi būti pagaminta iš standaus, nerūdijančio plieno; 6. 25 cm distalinio vielos galo šerdis turi būti padengta nerūdijančio plieno vijomis ir distalinė jo dalis vijomis, pagamintos iš platinos; 7. 25 cm ilgio distalinė vielos dalis turi būti padengta hidrofiline danga; 8. Visa viela, išskyrus galiuką, turi būti padengta specialia, gera sliduma garantuojančia, PTFE danga; 9. „Floppy“ tipas.
6 | Specialus PTA pravedėjas sudėtingoms stenozėms, okliuzijoms, vingiuotoms kraujagyslėms | vnt. | 60 | 5418 | 1. Distalinis galiukas sukuria precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo; 2. Vidutinės atramos "Stainless steel" šerdis; 3. Rentgenokontrastinis distalinis markeris nuo 2,0 iki 2,5 cm; 4. Distalinis galiuka (ne mažiau 35 cm) padengtas hibridine hidrofiline danga; 5. Diametras: 0,014" (0,36 mm), 0,018" (0,457 mm); 6. Ilgis: 195 cm, 300 cm (± 2 cm) ; 7. Distalinis galas 4 tipų (svorio) - 12 g, 18 g, 25g, 30 g.
7 | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 60 | 20916 | 1. Baliono diametras - 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm; 2. Baliono ilgis - 15, 20, 25, 30 mm; 3. Kateterio ilgis - 140 cm (± 1 cm); 4. Pravedėjas - 0,014" (0,36 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maksimalus slėgis - 16 atm.; 7. Vidutinis plyšimo slėgis: 22-24 atm.; 8. Nukreipiantis kateteris - 5 F; 9. Kateterio distaliunio galiuko ilgis- 5 mm; 10. Distalinio galiuko praeinamumo profilis: 0,016"; 11. Proksimalios kateterio dalies diametras iki 1,8 F; 12. Distaliosios kateterio dalies diametras 2,5 F; 13. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 14. Veikliosios medžiagos koncentracija: ne mažiau 3 mcg/mm².
8 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 1338.75 | 1. Baliono diametras -3,0, 4,0, mm 2. Baliono ilgis - 300 mm 3. Kateterio ilgis - 75, 130 cm. ( ± 3 cm) 4. Pravedėjas- 0,035" (0,89 mm) 5. Introdiuseris: ne daugiau 5F 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 19 atmosferų.
9 | "Pigtail" tipo graduotas diagnostinis kateteris | vnt. | 15 | 787.5 | 1. Graduotas kas 1 cm rentgenokontrastiniais markeriais; 2. Diametras: 5 F; 3. Graduotas segmentas 20 cm proksimaliniame gale; 4 . Ilgis nuo 65 cm iki 100 cm (± 2 cm).
10 | Mikropunkcijos rinkiniai | vnt. | 15 | 992.25 | 1. 21G adata su echopozityviniu galiuku; 2. Adatos ilgiai: 4 cm, 7 cm; 3. Nitinolinis pravedėjas 0,018", t.b. įvairių ilgių: 40, 50, 70, 100, 130 cm; 4. Įvedėjo išorinis diametras - 4 Fr, vidinis diametras - 2,9 Fr; 5. Įvedėjo ilgiai: 10, 20, 30, 45, 60 cm (± 1 cm).
11 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 3150 | 1. Baliono diametras 1,5, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm; 2. Baliono ilgis 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm; 3. Kateterio ilgis 140 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm); 5. Turi atlaikyti slėgį iki 16 atmosferų; 6. Introdiuseris 5F.
12 | Periferiniai, balionu išplečiami, dengti stentai | vnt. | 3 | 5670 | 1. Stentas pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių; 3. Naudojami su 9 F ir 11 F introdiuseriais; 4. Naudojamas su 0,035" viela - pravedėja; 5. Stento diametras įvairus: nuo 12 mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22 mm); 6. Stento ilgis įvairus: nuo 29 mm iki 61 mm; 7. Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F; 8. Gamintojo užmautas ant balioninio kateterio; 9. Sistemos kateterio ilgis nuo 80 cm iki 120 cm (± 1 cm).
13 | Kraujagyslinis ištraukėjas | vnt. | 3 | 1039.5 | 1. Skirtas vielų ir kitų svetimkūnių ištraukimui iš kraujagyslių spindžio. 2. Sudarytas iš 4 persidengiančių nitinolinių kilpų, kilpos diametras ne mažiau nei 40 mm; 3. Kateterio diametras ne daugiau 8F; 4. Ilgis nuo 55 cm iki 100 cm (± 1 cm); 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm).
14 | Self-Expanding stentas su įvedimo sistema (pakinklio arterijai) | vnt. | 3 | 2646 | 1. Diametras 5,0, 6,0 mm; 2. Ilgis 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 120 cm. (± 2 cm); 4. Pravedėjas 0,018" (0.457 mm); 5. Rentgenokontrastiniai stento ilgio ir distalinio įvedėjo markeriai; 6. Introdiuseris: ne daugiau 6F; 7.Supintas iš ne mažiau 6 porų, elastinių nitinolinių vielų su uždaro gardelės tipo geometrija.
15 | A. Radialinio introdiuserio ir A. Radialis užspaudėjo rinkinys | vnt. | 30 | 1606.5 | Radialinis introdiuseris: 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale. 2. Įmova padengta specialia ,,m" hidrofiline danga. 3. Įmovos vidaus diametras: 5F; 6F; 7F; (koduota pagal spalvą). 4. Pravedėjas: 0,018", 0,021", 0,025". 5. Pravedėjo ilgis: 45 cm., 80 cm., galas tiesus. 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal ,,Flash Back" technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 20 G (0,9 mm) x 51 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm. 7. Introdiuseris ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už standartą. 8. Ilgis: 10 cm; 16 cm. a. radialis užspaudėjas: 1. Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos-kraujavimo kontrolei stebėti 2. Selektyviai užspaudžiama a. Radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; 3.Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu lipniu segtuvu; 4. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymeniu. 5. Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai; 6. Užspaudėjas turi užtikrinti gerą a. ulnaris veninę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. 7. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: normalus tūris - 12 ml, maksimalus -18 ml. 8. Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte); 9. Užspaudėjas sterilus.
16 | Kobalto chromo lydinio stentai dengti fluorintu polimeru | vnt. | 12 | 3439.8 | 1.Stento diametrai: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 mm; 2. Stento ilgiai: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm; 3.Kateterio ilgis 145 cm (± 3 cm); 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Introdiuseris: ne daugiau 5 F 6. Atlaiko spaudimą iki 18 atmosferų; 7. Vaistai citostatiniai, antiproliferaciniai; 8. Stento sienelės storis 0,0032" 9. Stento segmentai jungiami ne linijiškom 3-3-3 tipo jungtimis.
17 | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | vnt. | 20 | 19950 | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 25 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų (kolageno ir PLGA jungiklio), sujungtų polisterio siūlu. Viršutinioji (kolageno pagrindo) dalis prispaudžiama plieniniu užraktu.
18 | Angiografinis švirkštas rankiniam kontrastinės medžiagos suleidimui | vnt. | 30 | 157.5 | 1. Tūris -iki 3 ml.
19 | Balioninis dilatacinis kateteris su vaistais | vnt. | 15 | 6300 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0 mm;. 2. Baliono ilgis 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm;. 3. Kateterio ilgis 80 cm (± 2 cm); 4. Pravedėjas 0,035 " (0,89 mm); 5. Veiklioji medžiaga - paklitakselis su polietilen glikoliu arba analogiškas; 6. Sunaudojimo dozė ne didesnė 2 mcg/mm²; 7. Introdiuseris 6 F; 8. Tuti atlaikyti slėgį iki 20 atmosferų.
20 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 87 | 9591.75 | 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 90 cm, 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 20 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris 5F.