## Lapas1
Pirkimo sąlygų 5 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | PAVADINIMAS | Specifikacija | Mato vnt. | Numatomas kiekis 24mėn. | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Gaminio kodas | Gamintojas | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM
1 | Suprapubinei kateterizacijai - epicistostomijai, skirtas rinkinys CH14 | Sterilus. Pusiau atviras, dalinamas pusiau metalinis trokaras su pjaunančiu galu. Nereikalinga papildoma incizija. 100% silikoninis dvikanalis Foly kateteris su 5ml talpos balionėliu; kateterio galas pažymėtas rentgeno kontrastine juostele, skirta kateterio padėčiai nustatyti. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 80
2 | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai (PEG) CH18÷22 | Sterilus. Rinkinį sudaro: 1) Skaidrus graduotas poliuretaninis zondas, ilgis – 40±2cm, su žymeklio juostele, matoma atliekant RTG tyrimą, su stabilia vidine silikonine plokštele, su distaliniu, hidromeriniu antgaliu, užsibaigiančiu kilpa. 2) Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvaplėvės. 3) Spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti. 4) Spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą. 5) Vienkartinis skalpelis. 6) Punkcinė adata su vedliu. 7) Traukiamas siūlas, skirtas zondui ištraukti. Vienetinėje pakuotėje. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 25
3 | Pleuros punkcijos rinkinys | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
3.1 | Pleuros punkcijos rinkinys 80mm adata | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 50÷60ml, 20÷50cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 80mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 150
3.2 | Pleuros punkcijos rinkinys 50÷55mm adata | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 50÷60ml, užspaudėjas, 50cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 50÷55mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 50
Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma
4 | Drenavimo priemonės | Atraumiški, su rentgeno kontrastine linija, ne trumpesni kaip 45cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
4.1 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH15-18 |  | vnt. | 600
4.2 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH21-22 |  | vnt. | 180
4.3 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH24-25 |  | vnt. | 80
4.4 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH27-28 |  | vnt. | 10
4.5 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH30 |  | vnt. | 10
4.6 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH32-33 |  | vnt. | 10
4.7 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH35-36 |  | vnt. | 10
4.8 | Drenas Redon CH16 | Sterilus. 50±5cm ilgio graduotas, su kontrastingomis juostelėmis, su atrauminiu atviru galu. Kintama perforacija 15±3cm. Vienetinis įpokavimas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
4.9 | Dviejų drenų sujungėjas (konektorius) Ø4x10mm | Diametras 4mm pereinantis į 10mm ±1mm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
4.1 | Dviejų drenų sujungėjas (konektorius) Ø7x13mm | Diametras 7mm pereinantis į 13mm ±1mm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30
Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma
5 | Drenažinės sistemos | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
5.1 | Rinkinys, skirtas krūtinės lastos drenažinei sistemai su 2000ml plastikine talpa ir vamzdeliais | Talpa pagaminta iš polivinilchlorido; vamzdelių ilgis 140-150cm, spec.smailėjantis galas skirtas sujungimui su torokaliniu kateteriu, sterilus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 70
5.2 | Drenažo sistema žemo vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir drenu CH14 200ml | Talpa gofruota per visą ilgį, su prailginimo vamzd.,bei drenu CH14. Sterili, vienetiniame įpakavime. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 200
5.3 | Drenažo sistema žemo vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir drenu CH16 500ml | Talpa gofruota per visą ilgį, su prailginimo vamzd., bei drenu CH16(18). Sterili, vienetiniame įpakavime. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 650
5.4 | Drenažo sistema aukšto vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir 450ml talpa | Talpa kieta 400-450ml, su prailginimo vamzd., bei drenu CH16(18). Sterili, vienetiniame įpakavime. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 350
5.5 | Drenažo aukšto sistemos vakuumo 450ml talpa | Talpa kieta 400-450ml. Sterili, vienetiniame įpakavime. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 450
Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma
6 | Atsiurbimo sistemos | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
6.1 | Gleivių atsiurbėjas su 25ml talpa ir dviem vamzdeliais (naujagimiams) | Sterilūs. Gleivių atsiurbimo vamzdelis sujungtas su 25ml talpa, turinčia antrą vamzdelį su konusinės jungties galu. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 400
6.2 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis Yankauer CH24 su antgaliu "Bulb" tipo galu (apvalus) ir su vakuumo kontrole | Sterilus. Vamzdelio ilgis 180÷220cm. (Vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm) Vazdelio galuose piltuvėlio tipo konektoriai (jungtys). Antgalio diametras Ø9,5/4,0mm± 1mm, ilgis 24-26cm. Antgalis su vakuumo kontrole,antgalio galas su bumbuliuku. Antgalio sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3000
6.3 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis Yankauer CH24 su antgaliu CH20 | Sterilūs. Vamzdelio ilgis 180÷220cm. (Vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm) Vamzdelio galuose piltuvėlio tipo konektoriai (jungtys). Antgalio sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø6,7/4,3mm± 1mm. Antgalio galas be bumbuliuko. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 1000
6.4 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis CH24 | Sterilus. Ilgis 200÷220cm (vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm) Vazdelio galuose piltuvėlio tipo konektoriai (jungtys). Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5800
6.5 | Atsiurbimo antgalis Yankauer "Bulb" tipo galu (apvalus) ir su vakuumo kontrole | Sterilus. Antgalio ilgis 24-26cm, sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø9,5/4,0mm± 1mm. Antgalis su vakuumo kontrole, atsiurbėjo galas su bumbuliuku. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 1000
6.6 | Atsiurbimo antgalis Yankauer CH20 (Ø6,7/4,3mm), be vakuumo kontrolės | Sterilus. Antgalio ilgis 24-26cm, sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø6,7/4,3mm± 1mm. Antgalis be vakuumo kontrolės. Antgalio galas be bumbuliuko. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 200
Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma
7 | Irigacijos vamzdelių rinkinys skirtas ultragarsiniam žaizdų valymo aparatui SonicOne | Irigacijos vamzdelių rinkinys skirtas ultragarso principu veikiančiam žaizdų valymo aparatui SonicOne. Supakuoti sterilioje vienetinėje pakuotėje. Priemonės turi turėti CE ženklinimą ir atitikti 2017/745 EEB (93/42 EEB) direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 150
8 | Zondai skrandžiui plauti be dangtelio | Strerilūs, atrauminiais galais vienkartiniai; ilgis 75÷105cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
8.1 | Zondai skrandžiui plauti CH12 |  | vnt. | 400
8.2 | Zondai skrandžiui plauti CH16 |  | vnt. | 20
8.3 | Zondai skrandžiui plauti CH18 |  | vnt. | 100
8.4 | Zondai skrandžiui plauti CH20 |  | vnt. | 2000
8.5 | Zondai skrandžiui plauti CH22 |  | vnt. | 350
8.6 | Zondai skrandžiui plauti CH24 |  | vnt. | 150
8.7 | Zondai skrandžiui plauti CH30-CH32 |  | vnt. | 700
8.8 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH24 |  | vnt. | 20
8.9 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH26 |  | vnt. | 20
8.1 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH28 |  | vnt. | 20
Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma
9 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys | Sterilu. Rinkinį sudaro punkcinė adata, dilatatorius , 0,032-0,035" 50÷70cm J formos pravedėjas. Kateteris su atraumatiniu antgaliu pagamintas iš poliuretano, minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
9.1 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 14G / 20cm ilgio |  | vnt. | 80
9.2 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 16G / 20cm ilgio |  | vnt. | 40
9.3 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 14G / 30cm ilgio |  | vnt. | 10
9.4 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 16G / 30cm ilgio |  | vnt. | 10
Bendra 9 pirkimo objekto dalies įkainių suma
10 | Centrinės venos dvikanalis kateterizavimo rinkinys CH14-CH18 20cm ilgio | Sterilu. Dvikanalis; viena jungtis luer-lock, kita luer slip arba luer lock. Rinkinį sudaro punkcinė adata, diliatorius; pravedėjas 500÷700mm ilgio J formos minkštu galu. Kateteris su atrauminiu minkštu galiuku; pagamintas iš poliuretano, Ro-kontrastinis, graduotas; 5ml švirkštas; kateterio spaustukas; fiksatorius. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 200
11 | Prailginimo linijos | Sterili, vamzdelio diametras 1,3-1,6 x 2,5-2,7mm. Vienetinis sterilus įpakavimas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
11.1 | Prailginimo linijos 30-50cm ilgio |  | vnt. | 300
11.2 | Prailginimo linija 90cm |  | vnt. | 8500
11.3 | Prailginimo linija 150cm |  | vnt. | 7500
11.4 | Prailginimo linija tamsi 150cm |  | vnt. | 100
Bendra 11 pirkimo objekto dalies įkainių suma
12 | Infuzinė sistema, skirta darbui su Infusomat Space volumetrine tūrine pompa | Sterili infuzinė sistema, tinkama darbui su Infusomat Space volumetrine tūrine pompa. Be latekso. Filtro porų dydis 15mcr. Žarnelė minkšta, skaidri, atspari persilenkimui. Žarnelės ilgis ne trumpesnis 180cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 1000
13 | Infuzinė sistema dozatoriui Intrafic SafeSet | Sterili. Infuzinė sistema, tinkama darbui su Intrafic SafeSet. Be latekso. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 2500
14 | Kranelis trijų krypčių be prailginimo linijos | Individualiai supakuota, sterili. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5000
15 | Kasetė su kabutėmis (ligatūriniais veržtukais) automatiniam klipatoriui Micro line PENTAX | Sterilioje kasetėje turi būti 20±1 kabučių. Kabutės skliauto aukštis 7,39mm, kabutės apžiotis 4,24mm. Kabutės turi būti titaninės, su rėveliais. Kasetė su kabutėmis tinka Micro line PENTAX klipatoriui. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | kasetė | 100
16 | Kraujavimą stabdančios (hemostatinės) kempinėlės cilindro formos | Sterilu. Cilindro ilgis 80÷5mm, diametras 30÷5mm. Vienetinis įpokavimas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 100
17 | Pagalbinės priemonės | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
17.1 | Mediniai pagaliukai su vatos galvute 140-160mm ilgio | Sterilūs. 140-160mm ilgio, 2,5-4mm diametro. Supakuoti sterilioje vienetinėje pakuotėje po vienetą arba du. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | pok. | 3000
17.2 | Burnos kandiklis-sukandimo fiksatorius | Skirtas esant nevalingiems burnos raumenų spazmams. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
17.3 | Prezervatyvai | Supakuoti sterilioje pakuotėje po vienetą. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10080
Bendra 17 pirkimo objekto dalies įkainių suma
18 | Kitos pagalbinės priemonės
18.1 | Mediniai pagaliukai su vatos galvute 60mm ilgio (ausų krapštukai) | Vienkartiniai, plastikiniai su vatos galiukais abiejose krapštuko galuose; kliniškai švarus. | vnt. | 10000
18.2 | Pipetės be futliaro | Stiklinė pipetė. Lašinimo galas - normalinis lašintuvas. Guminis antgalis; kliniškai švarus. | vnt. | 4000
18.3 | Diurezės matavimo indas 2,5l | Sugraduotas 0,1 litro reikšmėmis; kliniškai švarus. | vnt. | 10
Bendra 18 pirkimo objekto dalies įkainių suma
19 | Maišeliai vėmimui | Nesterilus, be latekso, kliniškai švarus. Maišelis plastikinis 1-2 litro talpos su žiedu, graduotas kas 100 ml. Žiedas esantis aplink maišelį ne mažesnis 10cm, turi 4 įpjovas. Maišelio kraštai patikimai sujungti su sutvirtinančiu žiedu, sukonstruota taip, kad po panaudojimo maišelis būtų uždaromas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. | vnt. | 7000
20 | Gipsiniai (bintai) tvarsčiai 10cmx2,7-3m | Priemonės turi turėti CE ženklinimą ir atitikti 2017/745 EEB (93/42 EEB) direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 4000
21 | Priemonės kardiostimuliatoriui Metronic 5392 | Priemonės turi turėti CE ženklinimą ir atitikti 2017/745 EEB (93/42 EEB) direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
21.1 | Elektrodas laikinai širdies stimuliacijai ir kardio potencialų registracijai. | Vidinė dalis AISI nerūdijantis plienas,išorinė Pebax polimeras, lankstus distalinis galas.Galimybė rinktis Josephson,Cournand,Domato lenktumo elektrodą.Ilgis 125cm, jungtis EN60601-1 standarto 2mm kištukai. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
21.2 | Elektrodo įvedimo rinkinys | Rinkinį sudaro introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu,trijų krypčių kranelis,dilatorius, kreipiančioji viela J formos galiuku, švirkštas,adata. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10
Bendra 21 pirkimo objekto dalies įkainių suma
22 | Epidūrinis rinkinys 18G | Sterilūs. Sudėtyje neturintys laktekso. Komplekatą sudaro: 18G x 90mm Tuohy epidūrinė adata; Epidūrinis kateteris su 3 šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, 90±2cm ilgio; 10ml automatinis švirkštas su spyruokle ir 2 tūrio padėtimis; Epidūrinis ovalus filtras 0,2 mikrono; Lipnus kateterio ir filtro fiksatorius su tvirtinimo plokštele; Tuohy Brost adapteris. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 150
23 | Matuoklio microlINR kasetė INR tyrimui | Tinkamas analizatoriui microlINR. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 350
24 | Šlapimo vakuuminio paėmimo rinkinys | Rinkinį sudaro: vienkatinis plastikinis mėgintuvėlis konusiniu dugnu (centrifuginis) su tiksliai dozuotu vakuumu ir priemonė šlapimui paimti, kuri suderinta su mėgintuvėliu. Priemonės yra paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/746 (98/79) EEB direktyvą. | vnt. | 2000
25 | Antgaliai dozatoriui Eppendorf research plus | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
25.1 | Antgaliai 10-200 µI tūrio dozatoriams Eppendorf research plus | Antgaliai 10-200 µI tūrio dozatoriams. Kliniškai švarūs. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 20000
25.2 | Antgaliai 100-1000 µI tūrio dozatoriams Eppendorf research plus | Antgaliai 100-1000 µI tūrio dozatoriams. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10000
25.3 | Antgaliai 100-5000 µI tūrio dozatoriams Eppendorf research plus | Antgaliai 100-5000 µI tūrio dozatoriams. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 6000
25.4 | Antgaliai 10mI tūrio dozatoriams Eppendorf research plus | Antgaliai 10ml tūrio dozatoriams. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3000
Bendra 25 pirkimo objekto dalies įkainių suma
26 | Priemonės ėminiams
26.1 | Cytofix tepinėlių fiksacijai | Fiksažas "Bio-fix" tepinėlių fiksacijai. sterilus tirpalas 200ml talpos flakonėliuose. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | ml | 200
26.2 | Stikliukai dengiamieji 18x18mm | Stikliukai dengiamieji 18x18mm. Stikliukų storis 0,13 - 0,16 mm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10000
26.3 | Stikleliai objektyviniai be šlifuotų kraštų su matine dalimi | Stikleliai objektyviniai be šlifuotų kraštų su matine dalimi. Stikliukų storis 1.0mm - 1,2mm; Dydis: 25x75 mm; su dvipuse matine dalimi. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 17000
26.4 | Inokuliacinė kilpa 10 mikrolitrų, steril | Inokuliacinė kilpa 10 mikrolitrų, steril. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3000
Bendra 26 pirkimo objekto dalies įkainių suma
27 | Lazerinio šviesolaidžio rinkiniai
27.1 | Lazerinio šviesolaidžio rinkinys varikozinių venų operacijoms | Rinkinio sudėtis: lazerio šviesolaidis; 6F vienkartinis pravedėjas ne ilgesnis nei 11±1cm su papildoma atšaka Luer-Lock jungčiai; praplėtėjas 17±1cm ilgio; biopsinė adata 18G 7±1cm ilgio; zondo nukreipėjas 45±1cm ilgio 0,95÷1mm skersmens. Lazerinis šviesolaidis: ilgis ne mažiau 2,5 metro; užtikrina 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją dvejais žiedais; pritaikytas darbui su 980nm±30nm ir 1470nm±30nm lazerinėms sistemoms ir neleidžiantis šviesos spinduliavimo į priekį; turintis kontrolines ilgio žymas kas 1mm ir kas 1cm. Tinkantys Leonardo dual 45 aparatui. Visi rinkinio komponentai vienkartinio naudojimo, supakuoti vienetinėje sterilioje pakuotėje. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 440
27.2 | Lazerinio šviesolaidžio rinkinys hemoroidoplastikai | Rinkinio sudėtis: lazerio šviesolaidis, vienkartinis pravedėjas, proktoskopas. Lazerinis šviesolaidis hemoroidoplastikai užtikrina homogeninę energijos emisiją, pritaikytas darbui su 980nm±30nm ir 1470nm±30nm lazerinėms sistemoms. Ilgis ne mažiau 2,3m. Visi rinkinio komponentai vienkartinio naudojimo, supakuoti vienetinėje sterilioje pakuotėje. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 70
Bendra 27 pirkimo objekto dalies įkainių suma
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
* - Gaminio kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.
Pastaba: Visos pasiūlyme nurodytos Bendros įkainių sumos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).