TSD-1211, VPP-3814

Magnetoterapijos aparato ir kompresinės terapijos aparato techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Magneto terapijos aparatas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas gydyti žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku |  |
| 2. | Funkcijos | - Greiti protokolai; - Kūno dalių navigacija. |  |
| 3. | Kanalų skaičius | ≥ 2 kanalai |  |
| 4. | Ekranas | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertės technologijos); - ≥ 7'' (colių) įstrižainė; - Spalvotas; - Lietimui jautrus ekranas. |  |
| 5. | Valdymas | Programas galima paleisti, įvesti, išeiti iš jų ir grįžti į pradinę fazę naudojant: - Mechaninius mygtukus; - Lietimui jautrų ekraną. |  |
| 6. | Magnetinio lauko technologija | - Fokusuota; - Nesukelianti pašalinio poveikio personalui. |  |
| 7. | Aparate integruotos programos | - Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; - Paciento duomenų bazė. |  |
| 8. | Programų nustatymas | Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus |  |
| 9. | Intuityvus programų valdymas | Greitas dažniausiai naudojamų programų iškvietimas ekrane |  |
| 10. | Magnetinio lauko režimai | Galima pasirinkti magnetinio lauko režimą iš ne mažiau, kaip išvardinti: - Nuolatinis; - Pulsinis; - Pulsų serijos. |  |
| 11. | Magnetinio lauko pulsų formos | ≥ 4 formų pulsai |  |
| 12. | Didžiausia indukcija | ≥ 125 mT |  |
| 13. | Dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip 2–160 Hz |  |
| 14. | Automatinė patikra ir klaidų pranešimai | Automatinis patikros testas įjungus aparatą ir klaidų pranešimai |  |
| 15. | Priedų atpažinimas | Automatinis prijungtų priedų atpažinimas |  |
| 16. | Priedai komplektacijoje | - Dviejų diskų magneto aplikatorius fiksuojamas diržu – 2 vnt.; - Solenoidas, ≥ Ø30 cm – 1 vnt.; - Kušetė su ≥ Ø70 cm solenoidu (visoms kūno dalims) – 1 vnt.; - Vežimėlis aparatui – 1 vnt. |  |
| 17. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

2 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparatas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją |  |
| 2. | Kanalų skaičius | ≥ 12 kanalų |  |
| 3. | Ekranas | Skaitmeninis |  |
| 4. | Valdymas | Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |
| 5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai |  |
| 6. | Procedūros trukmė | - Integruotas laikmatis; - Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |
| 7. | Individualus parametrų nustatymas | Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus |  |
| 8. | Slėgio nustatymas | - Nuoseklus; - Elektroninė slėgio kontrolės sistema; - Ne siauresnėse ribose kaip 20–120 mmHg. |  |
| 9. | Slėgio nustatymas kamerose | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai |  |
| 10. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |
| 11. | Priedai komplektacijoje | - Kojų aplikatorius, ≥ 10 kamerų – 2 vnt.; - Rankų aplikatorius, ≥ 8 kamerų – 1 vnt.; - Paskirstymo jungtis ≥ 2 aplikatoriams prijungti vienu metu – 1 vnt.; - Vežimėlis aparatui – 1 vnt. |  |
| 12. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 13. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesiai kompresinės terapijos aparatui; - ≥ 12 mėnesių aplikatoriams. |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |