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Magnetoterapijos aparato ir kompresinės terapijos aparato techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Magneto terapijos aparatas, kiekis 1 vnt.
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Prietaisas skirtas gydyti žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku
	

	2.
	Funkcijos
	1. Greiti protokolai;
2. Kūno dalių navigacija.
	

	3.
	Kanalų skaičius
	≥ 2 kanalai
	

	4.
	Ekranas
	1. LED arba LCD tipo (arba lygiavertės technologijos);
2. ≥ 7'' (colių) įstrižainė;
3. Spalvotas;
4. Lietimui jautrus ekranas.
	

	5.
	Valdymas
	Programas galima paleisti, įvesti, išeiti iš jų ir grįžti į pradinę fazę naudojant:
1. Mechaninius mygtukus;
2. Lietimui jautrų ekraną.
	

	6.
	Magnetinio lauko technologija
	1. Fokusuota;
2. Nesukelianti pašalinio poveikio personalui.
	

	7.
	Aparate integruotos programos
	1. Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija;
2. Paciento duomenų bazė.
	

	8.
	Programų nustatymas
	Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus
	

	9.
	Intuityvus programų valdymas
	Greitas dažniausiai naudojamų programų iškvietimas ekrane
	

	10.
	Magnetinio lauko režimai
	Galima pasirinkti magnetinio lauko režimą iš ne mažiau, kaip išvardinti:
1. Nuolatinis;
2. Pulsinis;
3. Pulsų serijos.
	

	11.
	Magnetinio lauko pulsų formos
	≥ 4 formų pulsai
	

	12.
	Didžiausia indukcija
	≥ 125 mT
	

	13.
	Dažnis
	Ne siauresnėse ribose kaip 2–160 Hz
	

	14.
	Automatinė patikra ir klaidų pranešimai
	Automatinis patikros testas įjungus aparatą ir klaidų pranešimai
	

	15.
	Priedų atpažinimas
	Automatinis prijungtų priedų atpažinimas
	

	16.
	Priedai komplektacijoje
	1. Dviejų diskų magneto aplikatorius fiksuojamas diržu – 2 vnt.;
2. Solenoidas, ≥ Ø30 cm – 1 vnt.;
3. Kušetė su ≥ Ø70 cm solenoidu (visoms kūno dalims) – 1 vnt.;
4. Vežimėlis aparatui – 1 vnt.
	

	17.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	18.
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	19.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	20.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	21.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	22.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	23.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	




2 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparatas, kiekis 1 vnt.
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją
	

	2.
	Kanalų skaičius
	≥ 12 kanalų
	

	3.
	Ekranas
	Skaitmeninis
	

	4.
	Valdymas
	Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu
	

	5.
	Kompresijos greičiai
	Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai
	

	6.
	Procedūros trukmė
	1. Integruotas laikmatis;
2. Automatinis išsijungimas po procedūros.
	

	7.
	Individualus parametrų nustatymas
	Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus
	

	8.
	Slėgio nustatymas
	1. Nuoseklus;
2. Elektroninė slėgio kontrolės sistema;
3. Ne siauresnėse ribose kaip 20–120 mmHg.
	

	9.
	Slėgio nustatymas kamerose
	Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai
	

	10.
	Oro pašalinimas
	Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros
	

	11.
	Priedai komplektacijoje
	1. Kojų aplikatorius, ≥ 10 kamerų – 2 vnt.;
2. Rankų aplikatorius, ≥ 8 kamerų – 1 vnt.;
3. Paskirstymo jungtis ≥ 2 aplikatoriams prijungti vienu metu – 1 vnt.;
4. Vežimėlis aparatui – 1 vnt.
	

	12.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	13.
	Garantinis terminas 
	1. ≥ 24 mėnesiai kompresinės terapijos aparatui;
2. ≥ 12 mėnesių aplikatoriams.
	

	14.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	15.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	16.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	17.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	18.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
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