2 priedas Techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Lazerinės sistemos Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38636100 (Lazeriai).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2025-12-31 (imtinai).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 pirkimo dalis. Lazerinio mikroapdirbimo sistema su priedais

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Lazerinio mikroapdirbimo sistema 2. Programinė įranga 3. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1. | Lazerinio mikroapdirbimo sistema - 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 1.2 | Sistemos bazės konstrukcija | - Granito rėmas arba analogiškas - Rėmo viršuje korinė plokštė (platforma) su standartinėmis M6 kiaurymėmis (periodiškai kas 25 mm) arba analogiška optomechanikos tvirtinimui numatant galimybę keisti optinių elementų išdėstymą ateityje - Kiaurymės Z ašies tvirtinimui - Kiaurymės tipinių XY ašių tvirtinimui |  |
| 1.3 | Numatytos sistemos funkcionalumo praplėtimo galimybės | - Visi komponentai turi būti lengvai prieinami pakeitimui, reguliavimui - Numatyta galimybė pritvirtinti motorizuotas XY ašis - Numatyta galimybė aukščiau tvirtinti galvanometrinį skanerį keičiantis sistemos konfigūracijai ir dėl to darbiniam atstumui - Numatyta galimybė plėsti sistemos funkcionalumą: - integruojant pluošto fokusavimą per mikroobjektyvą - bandinio paviršiaus vaizdinimas per nepriklausomą nuo apdirbimo ašį |  |
| 1.4 | XY pozicionavimas | - Galvanometrinis XY skeneris - Įvedamo pluošto diametras iki 14 mm - Didžiausias skenavimo kampas ne mažesnis nei ±20° - Skenavimo atsikartojamumas ne mažiau kaip 0,4 µrad - Didžiausiais skenavimo greitis (angl. Positioning speed) ne mažiau 4 000 mm/s (su 160 mm židinio nuotolio f-Theta lęšiu) - Didžiausias eksponavimo greitis (angl. marking speed) ne mažiau 30 000 mm/s su 160 mm židinio nuotolio f-Theta lęšiu) - Veidrodžiai suderinami su 515 nm ir 1030 nm spinduliuote. - Geba apjungti galvanometrinį XY skenavimą ir mechaninį XY skenavimą nepaliekant tapdinimo siūlių, t.y. skenavimo lauko neberiboja lęšio apertūra |  |
| 1.5 | Z pozicionavimas | - Mortorizuota ašies eiga ne mažesnė nei 50 mm - Didžiausia horizontali apkrova ne mažiau kaip 40 kg - Z pozicionavimo atsikartojamumas ne mažiau kaip ±1 µm - Tikslumas ne mažiau kaip ±2 µm - Didžiausias greitis ne mažesnis nei 300 mm/s |  |
| 1.6 | Motorizuotų ašių valdiklis | - Trijų ašių valdiklis suderinamas su pateikiama Z ašimi - Su laisvomis ne mažiau kaip 2 jungtimis XY ašių prijungimui ateityje - Suderinamas su galvanometrinio XY skenavimo ir mechaninio XY skenavimo valdymu nepaliekant tapdinimo siūlių bei taip praplečiant apdirbimo lauką |  |
| 1.7 | Šviesos fokusavimas | - Telecentrinis f-Theta lęšis - Židinio nuotolis ne ilgesnis nei 130 mm - Difrakcijos apriboto pluošto dėmės dydis ne didesnis nei 13 µm - Skenuojamas plotas ne mažesnis nei50 mm x 50 mm - Tinkamas 515 nm bangos ilgio spinduliuotei - Su atspindį mažinančia danga, kurios optinio pramušimo savybės ne prastesnės nei 2,5 J/cm2 (1 ns, 50 kHz). - Suderinamas naudojimui su ultra trumpų impuslų lazerio šviesa |  |
| 1.8 | Mašininė rega | - Integruota mašininė rega per f-Theta lęšio traktą - Integruotas bandinio apšvietimas |  |
| 1.9 | Lazerio pluošto diametro valdymas | Mechaninis pluošto plėstuvas reguliuojamas plėtimas tarp 1x - 3x |  |
| 1.10 | Bandinio laikiklis | - Ne mažesnis nei 100 mmx 100 mm ploto vakuumuojamas porėto akmens mechaniškai derinamos plokštumos laikiklis arba analogiškas - Iš sistemos valdoma vakuuminė pompa bandinio tvirtinimui |  |
| 1.11 | Sistemos valdiklis (sistemos maitinimo ir valdymo blokai) | - Sistemos maitinimo blokas, valdymo blokas ir specializuotas kompiuteris integruojami vienoje spintoje - Sistema pateikiama su ne mažiau kaip 2 monitoriais - Valdikliuose integruotas visų sistemos komponentų valdymas |  |
| 1.12 | Lazerių sauga | - Lazerinė sistema uždengta optinės saugos korpusu - Lazerio korpuse numatytos angos lazerio pluošto įvedimui ir išvedimui (Dizainas derinama su užsakovu). - Lazerio korpuse yra anga bandinio keitimui su optiškai apsaugotu langu - Korpuso atidarymo stebėsena (lazerinei saugai) su atjungimo galimybe - Pateikiami apsauginiai akiniai apsaugantys nuo 1030 nm, 515 nm ir 343 nm Yb:KGW lazerio spinduliuotės (2 vnt.) |  |
| 1.13 | Sistemos integravimas | - Lazerinė mikroapdirbimo sistema integruojama ant užsakovo optinio stalo bei priderinama prie užsakovo femtosekundinio lazerio (modeliai bus patikslinti įvykus konkursui) - Sistemos konfigūracija ant optinio stalo bei lazerio pluošto užvedimo schema derinama su užsakovu |  |
| 2 | Programinė įranga | - Pateikiama su specializuota lazerinio mikroapdirbimo programine įranga visų išvardintų prietaisų valdymui per vieną vartotojo sąsają - Programa privalo turėti programuojamą įvestį lazerinio fabrikavimo algoritmų kūrimui naudojant pseudo kodą įskaitant teksto generavimą bei standartinių bylų įkėlimą - Lazerinio fabrikavimo algoritmai turi būti ruošiami valdymo programinės įrangos vartotojo sąsajoje. Taip pat turi būti galimybė paruošti fabrikavimo algoritmus kitame kompiuteryje ir juos įkrauti į sistemos programinę įrangą - Algoritmai turi būti sudaromi naudojant aukšto lygio komandas objektams įvesti (linija, apskritimas, brėžinio importavimas ir pan.) - Kiekvienam fabrikuojamam objektui (linijai, arkai, kontūrui, importuotam brėžiniui) turi būti galimybė nustatyti atitinkamus parametrus: - Naudojama lazerio galia - Naudojamas lazerio impulsų tankis į bandinio mm - Bandinio/Pluošto judėjimo greitis - Turi būti galimybė fabrikavimo komandas dėti į ciklus - Turi būti galimybė naudoti kintamuosius parametrams įvesti, pvz.: priskirti kintamajam „v“ skaitinę reikšmę ir ją keisti algoritmo viduje, o fabrikavimo komandose naudoti „v“ vietoje greičio vertės - Programa privalo turėti trimačių ir dvimačių brėžinių įkėlimo ir realizavimo galimybę, t. y. palaikyti DXF, STL, DWG, PLT arba analogiškus formatus - Programa privalo turėti informacijos įvestį iš duomenų masyvo TXT arba analogiško failo - Programa privalo integruoti projekto atvaizdavimo ir realaus bandinio atvaizdavimo bei jų sutapatinimo funkcionalumą - Privalo būti pateikiamas išsamus programinės įrangos aprašymas su programavimo kodų pavyzdžiais - Garantuojamas atsakymas į pagalbos užklausą per ne ilgiau nei 4 val. |  |
| 3.1 | Garantinis terminas | ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 3.2 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 3.3 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |

2 pirkimo dalis.  Femtosekundinis lazeris su parametrika

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Femtosekundinis lazeris su integruotu harmonikų generatoriumi 2. Optinis parametrinis stiprintuvas 3. Programinė įranga 4. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1. | Femtosekundinis lazeris su integruotu harmonikų generatoriumi. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 1.2 | Fundamentinis bangos ilgis | 1030 ± 10 nm |  |
| 1.3 | Optinė galia | Ne mažiau nei 10 W, 25 – 1000 kHz pasikartojimo dažnių intervale |  |
| 1.4 | Impulso trukmė (vertinant pusplotį, angl. Full Width at Half Maximum, FWHM) | Ne ilgesnė nei 100 fs |  |
| 1.5 | Programiškai valdomas impulso trukmės derinimo intervalas | Derinama nuo trumpesnės nei 100 fs iki ne mažiau kaip 10 ps |  |
| 1.6 | Didžiausia impulso energija | Ne mažiau kaip 400 µJ, 1 – 25 kHz pasikartojimo dažnių intervale |  |
| 1.7 | Lazerio pluošto kokybė | Ne mažiau nei TEM00 moda ir M2 ne didesni nei 1,2 išilgai abiejų ašių |  |
| 1.8 | Pluošto diametras 1/e2 lygyje | Ne didesnis nei 4,5 ± 0,5 mm |  |
| 1.9 | Impulsų energijos stabilumas(lyginant gretimus impulsus) | Vidutinės kvadratinės šaknies paklaida (RMS) per 24 h mažesnė nei 0,5% |  |
| 1.10 | Didžiausias pasikartojimų dažnis | Ne mažiau kaip iki 1 MHz |  |
| 1.11 | Integruota antra ir trečia harmonikos, jų konversijos našumas | Ne mažiau nei 50% (515 nm) Ne mažiau nei 25% (343 nm) |  |
| 1.12 | Impulsų papliūpų valdymas | Privalo turėti galimybę valdyti pasirenkamo impulsų skaičiaus papliūpas GHz ir MHz eilės pasikartojimų dažniu |  |
| 1.13 | Impulsų valdymas | Ne mažiau kaip iki pavienių impulsų |  |
| 2. | Optinis parametrinis stiprintuvas. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 2.2 | Kaupinimo galia | Ne mažesnė nei iki 20 W |  |
| 2.3 | Kaupinimo impulsų energija | Ne mažesnė nei nuo 20 – 400 µJ |  |
| 2.4 | Impulsų pasikartojimų dažnis | Ne mažiau kaip iki 1 MHz |  |
| 2.5 | Bangos ilgių derinimo diapazonas | 640 – 1000 nm (Signalinė banga) 1050 – 2600 nm (Šalutinė banga) 320 – 500 nm (Signalinės bangos antroji harmonika) 525 – 640 nm (Šalutinės bangos antroji harmonika) |  |
| 2.6 | Konversijos efektyvumas | Ne mažiau kaip 7% ties 700 nm (antroji harmonika ne mažiau kaip 1% ties didžiausiu intensyvumu) |  |
| 2.7 | Spektrinis plotis | Ne blogesnis nei 120 – 250 cm-1, 700 – 2600 nm intervale. |  |
| 2.8 | Impulsų trukmė | Ne daugiau kaip 100 fs, 700 – 1000 nm spektriniame intervale Ne daugiau kaip 120 fs, 1060 – 2000 nm intervale |  |
| 2.9 | Pluošto kokybė (M2) | Ne daugiau nei 1,3 ties 800 nm |  |
| 2.10 | Ilgalaikis galios stabilumas (8 val.) | RMS ne daugiau 1% ties 800 nm |  |
| 2.11 | Impulsų energijos stabilumas(1 min.) | RMS ne daugiau 1% ties 800 nm |  |
| 3 | Programinė įranga | Pateikiama su specializuota programine įranga prietaisų valdymui |  |
| 4.1 | Garantinis terminas (visiems sistemos elementams) | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 4.2 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 4.3 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |