## Lapas1
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
VIENKARTINIŲ PRIEDŲ ANGIOPLASTIKAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Preliminaruskiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto/rinkinio įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Vieneto/rinkinio kaina Eur su PVM | Suma Eur, su PVM | Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Pageidautina, kad originaliame firmos gamintojos dokumente būtų atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Šviesolaidis | 1. Radialinis šviesolaidis 600 µm ± 10µm | 400 | vnt.
2. Sterilus, ilgis ≥ 2,5 m, žymėjimas - pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 10 cm; SMA905 jungtis, tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui; ilgis ≥ 2,5 m
3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. | Vienkartinis pravedėjų rinkinys | 1. Rinkinį sudaro: įvedimo kateteris 6F x110 mm ± 10 mm, pravedėjas 0,038”± 0,01” (0,93 mm ± 0,5 mm). Seldingerio adata 18 G x 70 mm ± 10 mm | 400 | rinkinys
2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. | Šviesolaidis | 1. Radialinis šviesolaidis 400 mikronų. | 5 | vnt.
2. Sterilus, ilgis ≥ 2,5 m, žymėjimas - pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 10 cm; SMA905 jungtis, tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui;
3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. | Rinkinys hemarojaus operacijoms | 1. Skirtas darbui su diodiniais lazeriais | 50 | rinkinys
2. Vienkartinis, sterilus
3. Rinkinį sudaro: -šviesolaidis (šerdies skersmuo 600µm ± 10µm; ilgis 2500mm±200 mm; šviesolaidžio jungtis SMA 905, šviesolaidžio antgalis stiklinis kūgio formos, jo skersmuo 1.8 mm ± 0.04 mm); -apsauga nuo sulenkimo; -Luerlock adapteris (galima sujungti ir užfiksuoti su kaniule); -Šviesolaidis tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui; -kaniulė-pravedėjas (skersmuo 14G, ilgis 6 cm ± 1 cm, kaniulės žymėjimas kas 1 cm);
4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. | Drenas | 1. Drenas ilgis 4 m prie aparato Dispenser DP30 Nouvag. | 400 | vnt.
2. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Maksimali pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM* | [7 empty] | 0
___________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė)