1 priedas Techninė specifikacija

Spektroskopinis detektorius su monochromatoriumi

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Spektroskopinis detektorius su monochromatoriumi Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38433000-9 Spektrometrai.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2025-12-31 (imtinai).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Parametras | Techninis reikalavimas | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Spektroskopinis detektorius 2. Spektroskopinio detektoriaus monochromatorius 3. Programinė įranga 4. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1 | Spektroskopinis detektorius. Kiekis 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Aktyvių pikselių skaičius | Ne mažiau kaip 1400 x 200 |  |
| 1.2 | Pikselio dydis (plotis x aukštis) | Ne mažiau kaip 15 x 15 μm |  |
| 1.3 | Pikselio dydis (plotis x aukštis) | Ne daugiau kaip 20 x 20 μm |  |
| 1.4 | Maksimalus registruojamų elektronų kiekis (Register well depth) standartiniame režime | Ne mažiau kaip 400 000 e- |  |
| 1.5 | Maksimalus registruojamų elektronų kiekis (Register well depth) EM | Ne mažiau kaip 800 000 e- |  |
| 1.6 | Mažiausia sensoriaus temperatūra su termoelektriniu šaldymu | Ne aukštesnė arba lygi -100˚C |  |
| 1.7 | Mažiausia tamsinė srovė su maksimaliu šaldymu | Ne daugiau kaip 0,0003 e-/pikseliui/s |  |
| 1.8 | Maksimalus spektrų skaičius per sekundę nuskaitant kamerą su pilnu vertikaliu pikselių surišimu (FVB) | Ne mažiau kaip 600 |  |
| 1.9 | Žemiausias tipinis nuskaitymo triukšmas standartiniame režime nuskaitant 50 kHz greičiu | Ne daugiau kaip 5 e- |  |
| 1.10 | Reguliuojamas elektroniškai stiprinamo (EM) režimo jautrumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 20 e-/ įskaitymui |  |
| 1.11 | Reguliuojamas standartinio režimo jautrumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 3 e-/įskaitymui |  |
| 1.12 | Tiesiškumas | Ne mažiau kaip 99% |  |
| 1.13 | Didžiausias nuskaitymo dažnis | Ne mažiau kaip 3 MHz |  |
| 1.14 | Trumpiausias vertikalus skaitiklio periodas | Ne didesnis kaip 9,8 μs |  |
| 1.15 | Maksimalus kvantinis efektyvumas diapazone nuo 500 iki 700 nm | Ne mažiau kaip 90 % |  |
| 1.16 | NIR spektrinio diapazono triukšmų (signalo moduliacijos) slopinimo technologija | Jutiklis su NIR signalo moduliacijos slopinimo technologija (fringe suppression technology) arba lygiavertiška technologija |  |
| 1.17 | Sąsaja | USB 2.0 jungtis arba lygiavertė |  |
| 1.18 | Detektoriaus kameros vakuumo vientisumo garantija | Ne mažiau kaip 5 metai |  |
| 1.19 | Suskaitmeninimo skyra | Ne mažesnė kaip 16-bit |  |
| 1.20 | Nuskaitymo režimai | CCD ir EMCCD nuskaitymo režimai arba lygiaverčiai |  |
| 1.21 | Garantija | Ne trumpiau kaip 12 mėn. |  |
| 2 | Monochromatorius. Kiekis 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Židinio nuotolis | Ne mažiau kaip 180 mm ir ned daugiau kaip 200 mm |  |
| 2.2 | Adaptyvi autofokusavimo sistema | Monochromatorius su automatine fokusavimo sistema, skirta signalo optimizavimui keičiant gardeles ir gardelių būgnus |  |
| 2.3 | Gardelių būgnų skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 2.4 | Gardelių būgno valdymas | Motorizuotas |  |
| 2.5 | Gardelių būgno pakeitimas | Monochromatorius su anga leidžiančia vartotojui pakeisti gardelių būgną |  |
| 2.6 | Gardelių atpažinimas | Automatinis |  |
| 2.7 | Gardelės išmatavimai (plotis x aukštis) | Ne mažiau kaip 48 x 48 mm |  |
| 2.8 | Gardelių skaičius būgne | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 2.9 | Rankinis signalo įėjimo plyšys | Su SMA arba lygiaverčiu adapteriu turinčiu šviesolaidžio pozicijos reguliavimą XY ašyse |  |
| 2.10 | Tiesioginis išėjimo plyšys | Su adapteriu spektroskopijos detektoriaus tvirtinimui |  |
| 2.11 | Šoninis išėjimo plyšys | Tvirtinimo jungtis papildomam spektroskopijos detektoriui arba išėjimo plyšiui |  |
| 2.12 | Bangos ilgio tikslumas mažiau kaip: | Ne mažiau kaip 0,2 nm |  |
| 2.13 | Bangos ilgio atsikartojamumas : | Ne mažiau kaip 80 pm |  |
| 2.14 | Spektrinė sritis (keičiant gardeles) | Ne siauresnė nei 300–1000 nm |  |
| 2.15 | Difrakcinių gardelių efektyvumas (derinant difrakcines gardeles) visoje spektrinėje srityje | Ne mažiau nei 20% |  |
| 2.16 | Naudojamos gardelės (linijos skaičius į mm) | Ne mažiau kaip 300 l/mm (1 vnt.) ir ne mažiau kaip 1800 l/mm (1 vnt.) |  |
| 2.17 | Didžiausia spektrinė skyra (su 1800 l/mm gardele) | < 0,2 nm |  |
| 2.18 | Monochromatoriaus valdymo jungtis | USB 2.0 jungtis arba lygiavertė |  |
| 3 | Papildomi priedai | - Maitinimo šaltinis; - Duomenų perdavimo kabelis; - Specializuotas kompiuteris su programine įranga ir tvarkyklėmis leidžiančiomis vartotojui valdyti visas monochromatoriaus ir spektroskopijos funkcijas Windows 10 arba naujesnės OS aplinkoje. Su programine įranga LabView suderinami valdikliai leidžiantys valdyti visas monochromatoriaus modulio funkcijas |  |
| 4.1 | Garantija | - Ne trumpiau kaip 12 mėn. |  |
| 4.2 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 4.3 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |