## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI IV
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 13 | 4095 | 1. Diametras 6,0 mm. 2. Ilgis 14, 18 mm. 3. Kateteris 4F. 3. Kateterio ilgis 90, 150 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 5F. 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų.
2 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 22050 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Ilgis 80 mm (± 2 mm). 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 80, 120 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 6. Introdiuseris: ne daugiau 6F. 7. Turi atlaikyti slėgį: iki 15 atmosferų.
3 | A. Carotis WALL stentas | vnt. | 3 | 7938 | 1. Diametras 7,0 mm. 2. Ilgis 40 mm. 3. Kateterio ilgis 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6,4 F. 6. Su filtru.
4 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 26460 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Ilgis 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm. 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6 F. 7. Turi atlaikyti slėgį: iki 13 atmosferų 5-6 mm diametro stentui; iki 12 atmosferų 7-10 mm diametro stentui. 8.Stentas lankstus, pasižymi didele radialine jėga, 2 rentgenokontrastiniai žymekliai.
5 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 105 | 44100 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Ilgis 12, 17, 26, 36, 57, 59 mm. 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 80, 120, 150 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,018" (0,457 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6 F. 7. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 8. OTW sistema, pagamintas iš nerūdijančio plieno, semi compliant tipo. 9. Inert technologija užtikrinanti žemą restenozių dažnį, taip pat 0% trombozę per 24 mėn. Inert technologijos principu vakume jonai įterpiami į metalo vidų, pakeičiant metalo sudėtį, taip pat stentas dengtas jonais išorėje išorėje. Antialerginis, antikorozinis. 10. Stentas aktyviai slopina trombino sintezę ir saugo nuo kraujo krešėjimo.
6 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 18 | 7560 | 1. Diametras 10,0 ir 12,0 mm. 2. Ilgis 18, 28, 38, 48, 59 mm. 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 8F. 7. Turi atlaikyti slėgį iki 10 atmosferų. 8. OTW sistema, pagamintas iš nerūdijančio plieno, semi compliant tipo. 9. Inert technologija užtikrinanti žemą restenozių dažnį, taip pat 0% trombozę per 24 mėn. Inert technologijos principu vakume jonai įterpiami į metalo vidų, pakeičiant metalo sudėtį, taip pat stentas dengtas jonais išorėje išorėje. Antialerginis, antikorozinis. 10. Stentas aktyviai slopina trombino sintezę ir saugo nuo kraujo krešėjimo.
7 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 30 | 10458 | 1. Diametras 6,0, 7,0 mm. 2. Ilgis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm. 3. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F. 6. Konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema.
8 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 18 | 7560 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Ilgis 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 130 cm (± 3 cm). 4. Pravedėjas 0,035 " (0,89 mm) 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F, vidinis skersmuo 1,25 mm. 6. Stentas su 3 dideliais (0,208 mm) markeriais kiekviename gale.
9 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 15 | 5355 | 1. Diametras 8,0 mm. 2. Ilgis 80 mm. 3. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,03 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F, vidinis skersmuo 1,25 mm 6. Stentas su markeriais. 7. Stentas su 3-4 markeriais kiekviename gale.
10 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 3 | 2709 | 1. Diametras 3,0 mm. 2. Ilgis 40 mm. 3. Kateterio ilgis 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 4F.
11 | Periferinis Stent Graft | vnt. | 3 | 3969 | 1. Su įvedimo sistema. 2. Diametras 9 mm. 3. Ilgis 70 mm. 4. Introdiuseris: ne daugiau 11F. 5. Jei kraujagyslės D 7 mm, stento ilgis 100 mm. 6. Jei kraujagyslės D 8 mm, stento ilgis 91 mm. 7. Kateterio ilgis 116 cm (± 1 cm).
12 | Periferinis Stent Graft | vnt. | 3 | 3969 | 1. Su įvedimo sistema. 2. Diametras 12 mm. 3. Ilgis 70 mm. 4. Introdiuseris: ne daugiau 11F. 5. Jei kraujagyslės D 10 mm - stento ilgis 94 mm. 6. Jei kraujagyslės ilgis 11 mm - stento ilgis 87 mm. 7. Kateterio ilgis 116 cm (± 1 cm).
13 | Self-expanding stentas su įvedimo sistema (pakinklio arterijai) | vnt. | 12 | 5670 | 1. Stento diametras 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm 2. Stento ilgis 20, 30, 40, 50, 60, 70,80, 90, 100, 110, 120, 150 mm 3.Kateteris 5 F 4. Kateterio ilgis -135 cm. (± 2 cm) 5. Pravedėjas - 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6F.
14 | Aortos didelio diametro stentgraftas | vnt. | 3 | 8820 | 1. Kobalto - chromo stentas dengtas spec. ePTFE danga. 2. Stento ilgis: 19; 29; 39; 49; 59 mm 3. Stento diametras: 14 mm 4. Kateterio ilgis: 75 cm, 120 cm (± 2 cm) 5. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris 11F 7. Slėgis- iki 10 atmosferų 8. Balionas su rentgeno kontrastiniais žymekliais. 9. Stentas užmautas ant OTW tipo balioninio kateterio.
15 | Sistema periferinei embolizacijai | vnt | 30 | 5134.5 | 1. Pagaminta iš platino vielos dengtos hidrogelio polimeru; 2. Embolizacinės spiralės nustumiamos, užtikrinančios ilgalaikę mechaninę okliuziją; 3. Geras mechaninis stabilumas; 4. Spiralės dydis – 0,018''; 0,035''; 5. Kilpelės diametras – 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 6. Spiralės ilgis – 2 cm; 4 cm; 6 cm; 10 cm; 14 cm; 7. Tinkančios vielos pravedėjos dydis atitinkamai 0,016''/0,018''; 0,035''/0,038''; 8. Tinkamo kateterio dydis atitinkamai 2,4 Fr; 2,7 Fr; 2,8 Fr.
16 | PVA nesirezorbuojančios emboliazinės dalelės | vnt | 12 | 1411.2 | 1. Dalelės supakuotos sandariame uždarytame buteliuke. 2. Dalelių dydis 45-1180 mikr. 3. Pakuotė 1 cc.
17 | Mikrosferos embolizacijai | vnt | 24 | 5367.6 | 1. Apvalios, kamuolio formos; 2. Sintetinės, pagamintos ir polieteleno glikolio; 3. Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; 4. Kalibruotos pagal dydį; 5. Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75 µm ± 15 µm; 200 µm ± 50 µm; 400 µm ± 50 µm; 600 µm ± 50 µm; 800 µm ± 50 µm; 1100 µm ± 50 µm. 6. Tūris 2 ml ir 4 ml; 7. Pateikiamos 20 cc švirkštuose.
18 | Hemostazinis vožtuvas kateteriui 4-9 F | vnt | 30 | 258.3
19 | Suktukas pravedėjui | vnt | 250 | 1207.5 | 1. Nuo 0,014" iki 0,035" (nuo 0,36 mm iki 0,89 mm) 2. Užsukami ant pravedėjo. 3. Nedeformuojantys pravedėjo.
20 | Kraujagyslės diliatatorius | vnt | 2100 | 18081 | 1. Ilgis 155 mm (± 1 mm). 2. Diametras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F. 3. Visi diametrai pažymėti skirtingomis spalvomis. 4. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm).