1 priedas Techninė specifikacija

Superkontinuumo lazeris su valdomu filtrų rinkiniu

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Superkontinuumo lazeris su valdomu filtrų rinkiniu Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38636100-3 Lazeriai.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2025-12-31 (imtinai).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Superkontinuumo lazeris 2. Filtrų sistema 3. Programinė įranga 4. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1. | Superkontinuumo lazeris. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 1.2 | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip 415 – 2000 nm |  |
| 13 | Suminė viso spektrinio diapazono optinė galia | Ne mažiau kaip 1,8 W |  |
| 1.4 | Optinė galia matomos šviesos spektriniame diapazone (350-850 nm) | Ne mažiau kaip 350 mW |  |
| 1.5 | Galios konversijos iš elektrinės į optinę efektyvumas | Lazeris turi sunaudoti mažiau kaip 80 W elektrinės galios, tam kad sugeneruotų daugiau kaip 350 mW optinės galios matomos šviesos spektriniame diapazone (350-850 nm) |  |
| 1.6 | Veikimo dažnis | Ne mažiau kaip 20 MHz |  |
| 1.7 | Optinės galios fliuktuacijos | Mažiau kaip ± 1,5% |  |
| 1.8 | Poliarizacija | Nepoliarizuota |  |
| 1.9 | Pluošto kokybės parametro (M2) vertė | Mažiau kaip 1,12 |  |
| 1.10 | Pluošto modų skaičius | Viena moda |  |
| 1.11 | Pluošto nuokrypio paklaida kolimatoriaus centro atžvilgiu (415 – 1100 nm diapazone) | Mažiau kaip 4 mrad |  |
| 1.12 | Kompiuterinės valdymo jungtys | USB 2.0/RS-232/Ethernet arba lygiavertės |  |
| 1.13 | Sinchronizacijos jungtis išoriniams įrenginiams su programiškai valdomu vėlinimu | BNC tipo jungtis skirta NIM (arba analogiškiems) signalams su ne mažesniu nei 5 ns vėlinimu valdomu per programinę įrangą |  |
| 1.14 | Jungtis išorinei filtrų sistemai | Turi būti jungtis leidžianti prijungti ir valdyti išorinę filtrų sistemą be papildomo filtrų sistemos maitinimo šaltinio |  |
| 1.15 | Optinis išėjimas | Ne trumpesnis nei 1,5 m šviesolaidis su integruotu kolimatoriumi |  |
| 1.16 | Maitinimo šaltinis | Komplekte turi būti suderinamas maitinimo šaltinis |  |
| 1.17 | Aušinimas | Oru |  |
| 1.18 | Nepertraukiamo veikimo trukmė | Ne trumpesnė kaip 10 000 val. |  |
| 2 | Filtrų sistema. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 2.2 | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip 415-840 nm |  |
| 2.3 | Filtro spektrinio pločio diapazonas | Ne siauresnis kaip 10 – 100 nm |  |
| 2.4 | Bangos ilgio keitimo greitis | > 5 nm/s |  |
| 2.5 | Bangos ilgio padėties atsikartojamumas | < 0,5 nm |  |
| 2.6 | Bangos ilgio pozicijos temperatūrinis stabilumas | < 0,1 nm/deg |  |
| 2.7 | Pralaidumo našumas | > 65% |  |
| 2.8 | Filtravimo efektyvumas | ≥ 40 dB |  |
| 2.9 | Poliarizacija | Nepoliarizuota |  |
| 2.10 | Signalas optiniame išėjime | Kolimuotas pluoštas |  |
| 2.11 | Mechaninė sklendė | Optinis išėjimas turi turėti mechaninę sklendę |  |
| 2.12 | Optinio įėjimo apertūra | Suderinama su siūlomos superkontinuumo lazerio (1 dalis) kolimatoriumi ir turinti integruotą saugos blokavimo jungiklį (angl. Interlock Switch), kuris blokuotų spinduliuotę įėjime, jei kolimatorius nebūtų tinkamai pozicionuotas |  |
| 2.13 | Valdymo jungtis | Turi būti valdymo jungtis leidžianti prijungti filtrų sistemą prie siūlomo superkontinuumo lazerio (1 dalis) nenaudojant papildomo maitinimo šaltinio |  |
| 3 | Programinė įranga | (i) Viena programinės įrangos platforma, leidžianti valdyti superkontinuumo lazerį ir filtrų sistemą per vieną vartotojo sąsają; (ii) Sistemos tvarkyklės turi būti programuojamos LabView, C++/C# ar lygiavertėmis programavimo kalbomis |  |
| 4.1 | Garantinis terminas (abiems sistemos elementams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 4.2 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 4.3 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |