Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MATAVIMO PRIETAISAS ARBA JŲ SISTEMA KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ FIZINĖMS SAVYBĖMS TIRTI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – Matavimo prietaisas arba jų sistema kietųjų medžiagų fizinėms savybėms tirti:

- tikrajam tankiui ir tūriui nustatyti įvertinant tiek atviras, tiek uždaras poras;

- kietųjų medžiagų aktyviajam lyginamajam paviršiaus plotui BET (Brunauerio, Emmeto ir Tellerio teorijos) metodu nustatyti.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes suderinus pirkimus tarpusavyje siekiama optimizuoti bei atpiginti jų integravimą į laboratorijoje įdiegtą sistemą: suderinus prietaisus ir jų darbo metu naudojamas analitines dujas, bus reikalingas mažesnis balionų skaičius, todėl atpigs pirkimas, nereikės plėsti laboratorijoje įdiegtos balionų laikymo ir dujų paskirstymo sistemos (pakaks esamų techninių pajėgumų), bus mažiau potencialiai pavojingų priemonių (balionų) laboratorijos patalpoje.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matavimo prietaisas arba jų sistema kietujų medžiagų fizinėms savybėms tirti | Kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Matavimo prietaisas arba jų sistema kietųjų medžiagų fizinėms savybėms tirti turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai | Atitikimą pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Prekės antrinės ir tretinės, jei tokių bus, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Prekės gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su PRISTATOMA PREKE. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas. Studentų g. 15A-309, Akademija, Kauno r.

    - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

    - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai medžiagų tikrojo tankio ir tūrio nustatymo procesui ir prietaiso techninėms charakteristikoms bei komplektacijai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Galimybė nustatyti tikrąjį tankį ir tūrį tiek kietųjų medžiagų, tiek kietųjų medžiagų miltelių ir standžių putų (deformuojamų kietųjų medžiagų). | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė matuojant įvertinti atviras ir uždaras poras bei nustatyti jų kiekį. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Matavimo proceso valdymo sistema. | Automatinė. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė prietaisą ir matavimo procesą valdyti tiesiogiai nenaudojant išorinio kompiuterio ir matavimo rezultatus pateikiant prietaiso ekrane. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta mėginių prieš matavimą paruošimo – prapūtimo nuolatiniu ir impulsiniu dujų srautu funkcija su galimybe vartotojui pasirinkti prapūtimo būdą. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta matavimo kartojimo automatiniu režimu funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta automatinė slėgio jutiklio nulio nusistatymo prieš kiekvieną matavimą funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta automatinė prietaiso kalibravimosi funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta prietaiso/matavimo proceso savidiagnostikos funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė keisti ir matavimams naudoti skirtingo tūrio matavimo talpas. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra matavimo talpa, kurios tūris: | ne mažesnis kaip 90 cm3, bet ne didesnis kaip 500 cm3 | Siūlomas parametras – _______cm3. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra matavimo talpa, kurios tūris: | ne mažesnis kaip 25 cm3, bet ne didesnis kaip 40 cm3 | Siūlomas parametras – _______cm3. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 12.1. | Mažesnio tūrio talpa privalo būti pritaikyta darbui su miltelių (frakcinė sudėtis nuo 0,25 mm iki 1,25 mm imtinai) mėginiais ir turėti dangtelį arba kitas priemones miltelių nuostoliams (išnešimui su dujų srautu) iš matavimo talpos apriboti. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Prietaise privalo būti integruotos kompensacinės talpos. | Ne mažiau kaip dvi kompensacinės talpos. | Siūlomas parametras – ___________vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.1. | Kompensacinių talpų parinkimą ir integravimą į matavimo procesą prietaisas atlieka autonomiškai, be vartotojo pagalbos. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Analitinių dujų srauto kryptis prietaise matavimo metu: | iš kompensacinės (-ių) talpos (-ų) į matavimo talpą. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Matavimo metu atliekamas nepertraukiamas analitinių dujų temperatūros matavimas ir fiksavimas. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Analitinių dujų temperatūros matavimo tikslumas: | ne didesnis kaip ±0,1 °C | Siūlomas parametras – ____________°C. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra komplektas eksploatacinių priemonių (jei tokios yra. Analitinių dujų sąnaudos nevertinamos), kurios susidėvi per 6 mėnesius ir privalo būti keičiamos atliekant prietaiso techninį aptarnavimą. | Ne mažiau kaip vienas komplektas. | Siūlomas parametras – komplektacijoje yra eksploatacinės priemonės ______________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra priemonės/priemonių komplektas prietaiso kalibravimui. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Matavimo rezultatų tikslumas: | ne didesnis kaip ± 0,03 % | Siūlomas parametras – _________ %. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Matavimo rezultatų atkuriamumas: | ne didesnis kaip ± 0,02 % | Siūlomas parametras – _________ %. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |

Reikalavimai medžiagų aktyviojo lyginamojo paviršiaus ploto nustatymo procesui ir prietaiso techninėms charakteristikoms bei komplektacijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Matavimo proceso valdymo sistema: | automatinė. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė prietaisą ir matavimo procesą valdyti tiesiogiai nenaudojant išorinio kompiuterio ir matavimo rezultatus pateikiant prietaiso ekrane. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė prietaisą ir matavimo procesą valdyti nuotoliniu būdu su išoriniu kompiuteriu. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimybė matuoti mažus ėminius, kurių masė: | mažesnė kaip 1 g | Siūlomas parametras – ___ g. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegtas masės srauto valdiklis/reguliatorius matavimo procesui reikalingam dujų mišiniui paruošti naudojant grynų analitinių dujų, t. y. ne dujų mišinių, balionus. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta automatinė prietaiso kalibravimosi ir nulinės bazinės linijos nusistatymo prieš kiekvieną matavimą funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta automatinė aplinkos sąlygų (temperatūros ir barometrinio slėgio) kompensavimo funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta automatinė indo su LN2 (indo su skystu azotu) pakėlimo ir nuleidimo technologija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įdiegta prietaiso/matavimo proceso savidiagnostikos funkcija. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Prietaise esančios mėginių paruošimo (degazavimo) stotelės su jungtimis matavimo kameroms (vamzdeliams) prijungti. | Ne mažiau kaip trys. | Siūlomas parametras – ____________ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Prietaise esanti (-ios) mėginių tyrimų stotelė (-ės) su jungtimi (-is) matavimo kamerai (-oms) (vamzdeliui (-iams)) prijungti. | Ne mažiau kaip viena stotelė. | Siūlomas parametras – ____________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje nuotoliniam prietaiso valdymui yra programinė įranga be vartojimo teisių apribojimų. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje nuotoliniam prietaiso valdymui yra su prietaisu suderinamas kompiuteris. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| Kompiuteris, tenkina šiuos reikalavimus: |  |  |  |
| 13.1. | Branduolių skaičius procesoriuje | Ne mažiau kaip 8 branduolių | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.2. | Procesoriaus dažnis | Ne mažesnio kaip 1,6 GHz dažnio. | Siūlomas parametras – _________ GHz dažnio. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.3. | Operatyviosios atminties talpa | ne mažesnė kaip 16 GB. | Siūlomas parametras – _________ GB. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.4. | Operatyviosios atminties tipas | DDR4 tipo. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.5. | Atminties disko talpa | ne mažesnės kaip 512 GB talpos. | Siūlomas parametras – _______GB talpos. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.6. | Įdiegta integruota arba autonominė vaizdo plokštė | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.7. | USB jungtys | ne mažiau kaip trys. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.8. | Instaliuota operacinės sistemos Windows versija | 10 arba 11 versija | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.9. | Komplektacijoje yra pelė, klaviatūra ir LED monitorius | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.10. | LED monitoriaus įstrižainė | ne mažesnė kaip 23’’, | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 13.11. | LED monitoriaus raiška | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra matavimo kamerų (vamzdelių): | Ne mažiau kaip 20 vienetų. | Siūlomas parametras – __________ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra diuaro’o indų, kurie iprastai yra naudojami matavimo proceso metu dirbant su prietaisu. | Ne mažiau kaip du vienetai. | Siūlomas parametras – ____________ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra diuaro indas (-ai) suskystintoms N2 dujoms laikyti. | Ne mažiau kaip vienas. | Siūlomas parametras – __________ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 16.1. | Diuaro indo talpa: | Ne mažesnės kaip 10 litrų | Siūlomas parametras – __________ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 16.2. | Azoto laikymo nuostoliai: | Ne didesni kaip 0,25 litrai azoto per dieną. | Siūlomas parametras – __________ litrai azoto per dieną. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Aktyviojo paviršiaus ploto fiksavimo ribos: | Ne mažesnės kaip nuo 0,12 m2 iki 45 m2. | Siūlomas parametras – __________ m2. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Lyginamosios aktyviojo paviršiaus ploto fiksavimo ribos | Ne mažesnės kaip nuo 0,15 m2/g iki 1800 m2/g; | Siūlomas parametras – __________ m2/g. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Mėginių paruošimo (degazavimo) temperatūra. | Ne mažesnė kaip 190℃. | Siūlomas parametras – __________ ℃. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Matavimo rezultatų atkuriamumas. | Ne didesnis kaip ± 1 % | Siūlomas parametras – __________ %. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra komplektas eksploatacinių priemonių (jei tokios yra. Analitinių dujų sąnaudos nevertinamos), kurios susidėvi per 6 mėnesius ir privalo būti keičiamos atliekant prietaiso techninį aptarnavimą. | Ne mažiau kaip vienas komplektas. | Siūlomas parametras – komplektacijoje yra eksploatacinės priemonės_________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra priemonės/priemonių komplektas prietaiso kalibravimui. | Būtina. | Siūlomas parametras – ______________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |

Kiti reikalavimai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prietaiso (-ų) darbo metu naudojamos analitinės dujos: | Matavimai gali būti atliekami naudojant azoto ir helio arba kitas inertines dujas. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Komplektacijoje yra matavimo metu naudojamų dujų balionas (-ai), reduktorius (-iai) ir kitos balionui (-ams) prie prietaiso prijungti reikalingos priemonės. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Baliono (-ų) talpa: | Ne mažesnė kaip po 10 l. | Siūlomas parametras – ___ l. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Dujų kokybė atitinka prietaiso gamintojo pateikiamus reikalavimus/rekomendacijas. | Būtina. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Prietaiso (-ų) maitinimas iš tinklo. | 220 V ± 20 V ir 50/60 Hz. | Siūlomas parametras – _______ V ir _______ Hz. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Visai tiekiamai įrangai suteikiama garantija. | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. | Siūlomas parametras – _______ mėn. |
|  | Prietaisui (-ams) yra suteiktas CE sertifikatas. | Būtina. | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |

_______________