TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Faktiniai ir deklaruojami siūlomos prekės duomenys [tiekėjas privalo įrašyti faktinius ir deklaruojamus duomenis šiame stulpelyje (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija |  |
| 2. | Matavimo principas: varžos ir riboto tūrio principas |  |
| 3. | Ne mažiau kaip: 19 parametrų ir 3 histogramos: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO% 14.LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA% 17. NEUT# arba GRA#“ 18. RDW arba RDW-CV ir RDV-SD 19. RDW-SD (eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis) Pateikiamos histogramos: 1. WBC (leukocitai), 2. RBC (eritrocitai), 3. PLT (trombocitai) |  |
| 4. | Tikslumas: WBC ne blogiau kaip CV <2,0% RBC ne blogiau kaip CV <2,0% HGB ne blogiau kaip CV <1,5% HCT ne blogiau kaip CV <2,0 % PLT ne blogiau kaip CV <5,0% LYM% ne blogiau kaip CV <5% MON% ne blogiau kaip CV <10% GRA ne blogiau kaip CV <3% |  |
| 5. | Matavimo ribos ne blogiau kaip: WBC- 0-100 10³/mm³ (WBC- 0-100 10⁹/L) RBC 0,1-8 10⁶/mm³ (RBC 0,1-8 10¹²/L) HGB 0,5-24 g/dl (HGB 5-240- g/L) PLT 5-2000 10³/mm³ (PLT 5-2000 10⁹/L) HTC 5-70% |  |
| 6. | Našumas ne mažiau kaip 60 tyr./val. |  |
| 7. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują. Atviro tipo. Iš atidarytų mėgintuvėlių. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. |  |
| 8. | Mėginio (bendro kraujo) įsiurbimo tūris ne daugiau kaip 10 µl. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. |  |
| 9. | Darbui su analizatoriumi naudojama ne daugiau kaip trys skirtingi reagentai. Diagnostiniai reagentai netoksiški, biologiškai suyrantys. Tiekėjai turi pateikti visų siūlomų diagnostinių reagentų saugos duomenų lapus (SDS). Diagnostiniai reagentai negali turėti cianido. Naudojami reagentai turi būti sertifikuoti ir validuoti naudoti su siūlomu analizatoriumi. Visi reagentai ir kontrolinės, kalibracinės medžiagos turi būti vieno gamintojo (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| 10. | Reagentai pateikiami patogiosiose nedidelėse pakuotėse (skiediklis ne daugiau kaip 10L, lizuojantis ne daugiau kaip 1L ir valymo reagentas ne daugiau kaip 1L). |  |
| 11. | Komplektuojamas kartu su išoriniu lazeriniu spausdintuvu |  |
| 12. | Paciento identifikacija: paciento vardas, paciento ID, mėginio ID |  |
| 13. | Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinimi kartu su normomis bei histogramos |  |
| 14. | Galimybė naudoti (suprogramuoti) ne mažiau kaip 3 skirtingų kraujo bankų |  |
| 15. | Atmintis – ne mažiau 1000 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų, atsarginė duomenų kopija yra laikoma USB atmintyje |  |
| 16. | Automatinė ir rankinė kalibracija |  |
| 17. | Kokybės kontrolės sistema: 3 lygių, Levey Jennings kreivė |  |
| 18. | Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, (USB jungtis x 2, RS232 jungtis, Ethernet) |  |
| 19. | Galimybė papildomai komplektuoti: barkodų skaitytuvą |  |
| 20. | Maitinimas: 220V, 50-60 Hz |  |
| 21. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 22. | Turi būti pateikta gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas. |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių. |  |
| 24. | CE certifikato kopija (pagal ES direktyvos reglamentą 217/746) |  |

Įrenginiui suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantiją.