TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Anestezijos sistema (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ aprašymo) puslapį, gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anestezijos sistema/aparatas |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Aparatas pritaikomas vaikų ir suaugusių grupių pacientams |  |  |
| 2. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. ~230V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |  |
| 3. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | 1. Elektroninis arba mechaninis maišytuvas 2. Dujų srauto matuokliai į aparatą tiekiamoms dujoms (O2 ir oras); 3. Suminė naudojamų dujų tėkmės indikacija nuo ≤ 0,2 l/min |  |  |
| 5. | Paduodamų dujų srauto diapazonas | Ne siauresnis kaip 0,3 – 10 l/min |  |  |
| 6. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Būtina. |  |  |
| 7. | Papildomas O2 išvadas su srauto reguliatoriumi ir indikacija O2 padavimui į veido kaukę | Būtina |  |  |
| 8. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas su galimybe jį išjungti | Būtina |  |  |
| 9. | Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine slėgio sumažinimo galimybe vienu veiksmu nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės | Būtina |  |  |
| 10. | Priverstinės ventiliacijos aplinkos oru galimybė sutrikus centralizuotam visų medicinių dujų tiekimui | Būtina |  |  |
| 11. | Ventiliavimo režimai: |  |  |  |
| 11.1. | Tūriu kontroliuojama ventiliacija | Būtina |  |  |
| 11.2. | Slėgiu kontroliuojama ventiliacija | Būtina |  |  |
| 11.3. | Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu | Būtina |  |  |
| 11.4. | Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu | Būtina |  |  |
| 11.5. | Rankinė/spontaninė ventiliacija | Būtina |  |  |
| 12. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį | ≤ 3.3 litro |  |  |
| 13. | Galimybę tęsti mechaninę ventiliaciją nepakitusiu nustatytu kvėpavimo tūriu, sutrikus srauto matavimo funkcijai | Būtina |  |  |
| 14. | Rankinės ventiliacijos galimybė su O2 ir anestetinių dujų kontrole galima gedimo metu arba esant išjungtam aparatui (avarinis paleidimas) | Būtina |  |  |
| 15. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus: |  |  |  |
| 15.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 20-1400 ml |  |  |
| 15.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 5 - 80 k/min. |  |  |
| 15.3. | Įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | ≤ 2:1 – ≥ 1:4 |  |  |
| 15.4. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | Nuo 0,2 iki 5 sek. |  |  |
| 15.5. | Slėgis įkvėpime (parametro pasirinkimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 10 - 60 cmH2O |  |  |
| 15.6. | Teigiamas slėgis iškvėpimo gale (PEEP) (parametro pasirinkimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 5 - 30 cmH2O |  |  |
| 16. | Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, sensorinis, 38 cm įstrižainės su rotaciniu parametrų nustatymų ratuku. |  |  |
| 17. | Grafininis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | 2 kreivių ekrane vienu metu |  |  |
| 18. | Automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai (visų daviklių kalibracija) | Būtina |  |  |
| 19. | Galimybė pasirinkti iš išanksto sukonfigūruotų parametrų langų išsidėstymo ekrane variantų | Ne mažiau 3 pasirinkimų |  |  |
| 20. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Maksimalus slėgis įkvėpime 5. Plato slėgis 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 7. PEEP 8. Pasipriešinimas 9. Tamprumas 10. Elastingumas 11. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 12. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės 13. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 14. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (xMAC/eMAC) |  |  |
| 21. | Aktyvus atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |  |  |
| 22. | Paramagnetinė deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |  |
| 23. | Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visus reikalaujamusas funkcijas ir monitoruoti visas reikalaujamus parametrus |  |  |
| 24. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina. ≥ 3 metrų ilgio su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi |  |  |
| 25. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina. ≥ 3 metrų ilgio su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi |  |  |
| 26. | Aparatas ant vežimėlio, mobilus su ne mažiau kaip vienu stalčiumi | Būtina |  |  |
| 27. | Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas | 1 vnt. Sevoflurano dujoms |  |  |
| 28. | Kartu komplektuojamas paciento gyvybinių funkcijų monitorius su tvirtinimo prie siūlomo anestezijos aparato sistema | Būtina |  |  |
| 29. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 180 min. |  |  |
| 30. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvoto vaizdo, ne mažiau kaip 30 cm įstrižainės, su sensoriniu, lietimui jautriu paviršiumi (TouchScreen); 2. Skiriamoji geba ne mažiau kaip (800x600) vaizdo elementų; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 10 |  |  |
| 31. | Monitoriaus techninės savybės ir valdymas | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Greitos prieigos klavišai. |  |  |
| 32. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (tendencijos) ne mažiau kaip 48 val.; 2. Perspėjimų (aliarmų) sistema garsinė ir vizuali. |  |  |
| 33. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Temperatūra; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2 – 1 kanalas. |  |  |
| 34. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III; aVL, aVR, aVF, V; 2. ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 20 - 300 k/min.; 3. Matavimo paklaida ne daugiau kaip ± 2 %. |  |  |
| 35. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 20 – 45C |  |  |
| 36. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą): 10 – 270 mmHg; 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. Automatiniame režime matavimai atliekami intervalais, pasirenkamais ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 120 min. |  |  |
| 37. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): 40 -100 ; 2. Matavimo paklaida diapazone 70-100 , matuojant suaugusiems ± 3% |  |  |
| 38. | Su monitoriumi komplektuojami priedai: |  |  |  |
| 39. | EKG elektrodų kabeliai | 1 vnt., daugkartinio naudojimo, 3-jų elektrodų, skirtas suaugusiems; |  |  |
| 40. | SpO2 matavimo davikliai | 2 vnt., daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems; |  |  |
| 41. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 3 vnt., daugkartinio naudojimo, , suaugusiems vidutinė 2 vnt. ir suaugusiems didelė 1 vnt. |  |  |
| 42. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |  |  |
| 43. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |  |  |
| 44. | Garantinis laikotarpis | # 1. ≥ 24 mėn. Anestezijos sistemai/aparatui; 2. ≥ 12 mėn. jungiamiems priedams. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

1.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

_____________________________