| Endoskopinė vaizdo sistema, 1 komplektas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma techninio parametro reikšmė, nurodant konkrečią reikšmę ir atitikimo įrodymą pridedamame dokumente, pvz. vartotojo vadovas, lankstinukas ar pan. Atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama, nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos (pažymimas puslapis) |
| 1. |  | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1 |  | Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1 |  | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |
| 1.1.2 |  | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas |  |
| 1.1.3 |  | Vaizdo pagerinimo funkcija | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška |  |
| 1.1.4 |  | Vaizdo ekrane funkcija | vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.1.5 |  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus |  |
| 1.1.6 |  | Diafragmos režimas: | - Automatinis - Didžiausios reikšmės (maksimalus) - Vidutinis |  |
| 1.1.7 |  | Signalų išvesties formatas: | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV ( arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas |  |
| 1.1.8 |  | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
| 1.1.9 |  | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.10 |  | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.1.11 |  | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 4LED (šviesos diodai) |  |
| 1.2. |  | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. |  | Dydis | ≥ 31 ” įstrižainė |  |
| 1.2.2. |  | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina |  |
| 1.2.3. |  | Įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |  |
| 1.2.4. |  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.2.5. |  | Skiriamoji geba | ne blogiau 3840x2160 |  |
| 1.2.6. |  | Spalvų skaičius | ne blogiau 1000 mln. |  |
| 1.3. |  | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. |  | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |
| 1.3.2. |  | Endoskopų laikiklis endoskopams | ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti |  |
| 1.3.3. |  | Lentynos įrangai sudėti | ≥4 |  |
| 1.3.4. |  | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 1.3.5. |  | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.3.6. |  | Laikiklis CO2 dujų balionui | Būtina |  |
| 1.3.7. |  | Surinkimo indo laikiklis | ne mažiau kaip dviem surinkimo indams kabinti |  |
| 1.4. |  | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
| 1.4.1. |  | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
| 1.4.2. |  | Reguliuojamas vandens srautas | - per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; - per instrumento kanalą : ≥700 ml/min. |  |
| 1.4.3. |  | Komplektacija: | - Ne mažiau kaip 1 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt. - Peristaltinės pompos galvos vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt. - Valdymo pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.5. |  | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.5.1. |  | Vakuumas | ≥ 93 kPa |  |
| 1.5.2. |  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 50 l/min. |  |
| 1.5.3. |  | Indas skysčiams | ≥ 2 L |  |
| 1.5.4. |  | Komplekte | - Indas skysčiams, autoklavuojamas, ne mažiau kaip 2vnt. - Filtras, ne mažiau kaip 10vnt. - Siurbimo žarnelės, ne mažiau kaip 20vnt. |  |
| 1.6. |  | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | 1 vnt. |  |
| 1.6.1. |  | Prietaiso taikymo sritys | endoskopinis CO2 reguliavimo įrenginys yra skirtas tiekti dujas į virškinamąjį traktą |  |
| 1.6.2. |  | Komplekte | Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.7. |  | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.7.1. |  | Regėjimo laukas | 140° |  |
| 1.7.2. |  | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.7.3. |  | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/100°/ 100° |  |
| 1.7.4. |  | Distalinės dalies diametras | 9,9 mm |  |
| 1.7.5. |  | Įvedamo vamzdelio diametras | 9,9 mm |  |
| 1.7.6. |  | Kanalo diametras | 2,8 mm |  |
| 1.7.7. |  | Darbinis ilgis | 1000 mm |  |
| 1.7.8. |  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |
| 1.8. |  | Vaizdo kolonoskopas, 2 vnt. |  |  |
| 1.8.1. |  | Regėjimo laukas | 140 o |  |
| 1.8.2. |  | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.8.3. |  | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180 o 180 o/160 o/ 160 o |  |
| 1.8.4. |  | Distalinės dalies diametras | 13,2 mm |  |
| 1.8.5. |  | Įvedamo vamzdelio diametras | 13,2 mm |  |
| 1.8.6. |  | Kanalo diametras | 3,7 mm |  |
| 1.8.7. |  | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |
| 1.8.8. |  | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.8.9. |  | Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas | Būtina |  |
| 1.8.10. |  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |
| 1.9. |  | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. |  |
| 1.9.1. |  | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją |  |
| 1.9.2. |  | Jutiklinis ekranas | Jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). |  |
| 1.9.3. |  | Darbo režimai: |  |  |
| 1.9.4. |  | Monopolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.5. |  | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.6. |  | Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.7. |  | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.8. |  | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas | ≥ 100 W |  |
| 1.9.9. |  | Aparato komplektacija: |  |  |
| 1.9.10. |  | Neutralaus paciento elektrodo laidas | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.11. |  | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.12. |  | Kojinio valdymo pedalas | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.13 |  | Neutralus paciento elektrodas | ≥ 100 vnt. |  |
| 2. |  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus reikšmė su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | 60 balų |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) | 40 balų |
| Pirmas parametras (T1) Vaizdo procesorius. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 11 balų |  |
| Antras parametras (T2) Vaizdo procesorius ir elektrochirurginis generatorius Prietaiso valdymo kalba: lietuvių. Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 10 balai |  |
| Trečias parametras (T3) Vaizdo procesorius. Turi ≥ 5 LED (šviesos diodai). Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 10 balai |  |
| Ketvirtas parametras (T4) Vaizdo procesorius. Turi 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas. Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 3 balai |  |
| Penktas parametras (T5) Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema. Komplekte yra ryšio kabelis, skirtas sujungti su vaizdo centru, - nuotoliniu būdu valdo CO2 įrenginį ir vaizdo centą/šviesos šaltinį. Apsauga nuo dvigubo dujų padavimo, kol veikia vienas siurblys, kitas sustabdomas automatiškai, kad vienu metu netiektų ir oro, ir CO2 dujų. Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 3 balai |  |
| Šeštas parametras (T5) Elektrochirurginis generatorius Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) arba analogiškas ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) arba analogiškas. Aukštesnio naudotojo lygis,- kai vartotojas pats nori tiksliai sureguliuoti savo elektrochirurginio generatoriaus nustatymus ir maksimaliai valdyti. Pagrindinio naudotojo lygis,- kai teikiama pirmenybė paprastam naudojimui ir galimybei greitai pritaikyti procedūrai reikalingus nustatymus. Jei neatitinka – balų neskiriama; Jei atitinka – 3 balai |  |