2 priedas

PROCEDŪRINIŲ KĖDŽIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili funkcinė kėdė pritaikyta medicinos įstaigoms kraujo paėmimui, trumpalaikėms ir ilgalaikėms infuzinėms procedūroms atlikti. | Būtina |  |
| 2. | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu | Būtina |  |
| 3. | Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje | Ne daugiau 2000 mm, ne mažiau 1850 mm |  |
| 4. | Kėdės bendras plotis | Ne daugiau 860 mm, ne mažiau 800 mm |  |
| 5. | Kėdės gulimosios dalies plotis | Ne mažiau 510 mm |  |
| 6. | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau 3 |  |
| 7. | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės arba lygiavertės odos, minimalus siūlių skaičius, gulėjimo plokštuma besiūlė, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis | Būtina |  |
| 8. | Gulimos dalies paminkštinimo storis | Ne mažiau 6 cm |  |
| 9. | Kėdės dalių ir aukščio reguliavimas | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu |  |
| 10. | Rankinio valdymo pultelis su užrakinimo funkcija turi mygtukus šioms funkcijoms valdyti: | - Kėdės aukščiui - Kojų daliai - Nugaros daliai - Sėdimajai daliai (reguliuojamas pasvirimo kampas) Atskiras mygtukas trendelenburgo nustatymui |  |
| 11. | Maitinimo šaltinis | 220V/ 50 Hz +/-10% |  |
| 12. | Pultelio apsaugos klasė nuo drėgmės | Ne blogiau nei IPX6 |  |
| 13. | Kėdės triukšmingumas | Ne daugiau 69 dB |  |
| 14. | Kėdės aukščio reguliavimo ribos (elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 58 – 75 cm |  |
| 15. | Nugaros dalies nuolydžio kampo reguliavimas (elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 0º/+78º |  |
| 16. | Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas (elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip -75°/+15° |  |
| 17. | Trendelenburgo pozicija (elektriniu būdu) | Ne siauresnės kaip 0°-18° |  |
| 18. | Kėdės svoris | Ne daugiau 80 kg |  |
| 19. | Maksimali leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 180 kg |  |
| 20. | Kėdės korpusas sumontuotas ant 4 ratukų ne mažesnio kaip Ø 100 mm diametro su centriniu stabdžiu | Būtina |  |
| 21. | Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais): |  |  |
| 21.1 | Visomis kryptimis reguliuojami, paminkštinti ranktūriai aptraukti tos pačios spalvos dirbtine oda arba lygiaverte, kaip ir kėdė. Ergonomiškai išformuoti. Ranktūrių išmatavimai Ne mažesni kaip 450x130 mm (±10 mm) | 1 pora |  |
| 21.2 | Pagalvėlė galvai | 1 vnt. |  |
| 21.3 | Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas su keturiais kabliais, integruotas kėdės konstrukcijoje. Galima sumontuoti kairėje arba dešinėje kėdės pusėje | 1 vnt. |  |
| 21.4. | Skaidraus plastiko kojų dalies uždangalas, apsaugai nuo nešvarumų | 1 vnt. |  |
| 21.5 | Staliukas montuojamas prie kėdės | 1 vnt. |  |
| 21.6 | Popieriaus rulono laikiklis | 1 vnt. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (anglų ir lietuvių k.), įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti (spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.3. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.4. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija:

1.4.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

1.5. Garantinis laikotarpis:

1.5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

___________________________________