Pirkimo dokumentų priedas Nr. 5

Techninė specifikacija

    - Pirkimo objektas

Pirkimo objektą sudaro:

  - Programinė įranga ir jos licencija/-os,

  - Laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) diegimo paslaugos.

  - LIS sistemos priežiūros (palaikymo) paslaugos – 36 mėnesiai po LIS įdiegimo.

  - LIS vystymo ir modifikavimo paslaugos po LIS įdiegimo – 100 valandų.

  - LIS diegimo paslaugos suteikiamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos;

  - Bandomosios eksploatacijos laikotarpis įskaičiuojamas į 1 mėn. diegimo laikotarpį;

  - Už licencijas apmokėjimai vykdomi kas mėnesį lygiomis dalimis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalios apimtys | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM 36 mėn. |  | PVM suma 36 mėn. |  | Bendra kaina Eur su PVM 36 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIS serverio licencija | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jei LIS programinė įranga licencijuojama pagal sistemos funkcinius modulius, tai turi įeiti šie moduliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendras laboratorinių tyrimų modulis; | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kokybės kontrolės valdymo modulis; | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Archyvavimo modulis; | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Mėginių paskirstymo modulis | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LIS programinės įrangos vartotojų licencijos (vienalaikės). | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | LIS laboratorinės techninės įrangos integracijos licencijos. Turi būti prijungta Pirkėjo laboratorijoje veikianti arba nauja pagal specifikacijos pateiktą prietaisų sąrašą. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instaliacija | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Palaikymo kaštai | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Prijungiamų prie LIS prietaisų sąrašas:

      - Dirui H- 500 - 1 vnt.

      - iSED - 1 vnt.

      - QuikRead go - 1 vnt.

      - i-Smart 30 Pro - 1 vnt.

      - STA Satellite Max - 1 vnt.

      - Sysmex XN 1000 - 1 vnt.

      - Cobas e 411 - 1 vnt.

      - Accu-Chek InformII - 5 vnt.

      - Cobas Integra 400 Plus - 1 vnt.

      - ABL 80 BASIC - 1 vnt.

      - VIDAS3 - 1 vnt.

    - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta

      - Tiekėjas privalės įdiegti ir visiškai sukonfigūruoti siūlomą LIS sprendimą Pirkėjo patalpose.

      - Tiekėjas paslaugas teikia naudodamas Pirkėjo turimą IT struktūrą, arba, esant poreikiui, LIS gali būti diegiama nutolusiame duomenų centre.

      - Šalims susitarus, Tiekėjui gali būti suteiktos prisijungimo prie Pirkėjo sistemos (gamybinės ir testavimo aplinkų) galimybės, sistemos darbo stebėjimui, pakeitimų įkėlimui į sistemos testavimo aplinką.

    - Informacijos duomenų judėjimas

      - Gydytojai pateikia užsakymą į ESIS sistemą.

      - Slaugytojos peržiūri užsakymą iš ESIS sistemos ir atlieka ėminių paėmimą ir Barkodo spausdinimą, kad visi mėgintuvėliai būtų suženklinti.

      - Ėminiai pristatomi į laboratoriją.

      - Biomedicinos technologas sistemoje nuskanuoja jau esamą ėminio Barkodą ir mato informaciją, kokie gydančio gydytojo yra paskirti tyrimai. Sistemoje turi būti galimybė pažymėti neatitiktį ar pastabą, kuri gali įtakoti tyrimo rezultatus. Šią informaciją turi matyti gydymo skyriai bei gydantys gydytojai.

      - Automatiniai analizatoriai turi pasiimti informaciją iš sistemos apie būtent jiems galimus atlikti tyrimus. Atlikus tyrimus, rezultatai turi grįžti atgal į sistemą.

      - Tyrimų tvirtinimas atliekamas kiekvienai tyrimų grupei ar atskiram tyrimui. Turi būti galimybė perži9rėti pacientų duomenis ir buvusius seniau.

      - Patvirtinti laboratorijoje tyrimų atsakymai turi grįžti į ESIS.

      - Barkodų skaitytuvus ir spausdintuvus įsigyja Pirkėjas savo lėšomis.

    - Laboratorinių tyrimų mėginių judėjimo valdymas

      - Sistema turi užtikrinti mėginių paskirstymą rankiniu būdu pagal laboratorijos nustatytas taisykles:

        - pagal mėginio prioritetą

        - pagal mėginiui užsakytų tyrimų skaičių

        - pagal mėgintuvėlio tipą

        - pagal analizatoriaus maskavimo būseną

        - pagal tyrimo maskavimo būseną

        - pagal mėgintuvėlio centrifugavimo būseną

      - Sistema turi užtikrinti mėginių paskirstymą šiems objektams:

        - instrumentams;

        - rankiniams tyrimams ir virtualiems taikiniams;

        - atpilamiems antriniams mėginiams, nurodant atpilamo mėginio kiekį

        - pre-analitiniams įrenginiams,

        - post-analitiniams įrenginiams,

        - skirtingiems mėginių archyvams

      - Sistema turi turėti rankinį mėginių paskirstymo langą, kurį naudojant galima skenuoti ir rūšiuoti mėginius pagal naudotojo nustatytą darbo eigą. Kiekvienam skenuojamam mėginiui turi būti vizualiai pateikiama kuriose paskirstymo vietose mėginys jau buvo ir į kurias vietas dar turi būti paskirstytas.

      - Sistema turi turėti galimybę naudotojui parinkti alternatyvias mėginių skirstymo sekas, kaip pvz. naktinės pamainos, savaitgalio pamainos ir t. t

      - Sistema turi turėti galimybę maskuoti tyrimus ir analizatorius automatiniu ir rankiniu būdu, kad būtų išvengta tyrimų atlikimo ir (arba) išrūšiavimo konkretiems analizatoriams.

    - Keitimasis duomenimis su gydymo įstaigos informacine sistema

      - Sistema turi palaikyti sujungimo sąsajas: TCP/IP, Web servisai ar failais.

      - Sistema turi palaikyti šiuos protokolus: HL7 (v2.3, v2.4), ASTM (E1381-91, E1394-91), XML

      - Sistema turi turėti galimybę konfigūruoti komunikacijos protokolus, išsamiai apibrėžiant komunikacijos pranešimus ir laukus.

      - Sistema turi turėti galimybę prisijungti prie įstaigos informacinės sistemos paketinio atsisiuntimo režimu (angl. batch download) ir užklausos perdavimo režimu (angl. query forward).

      - Sistema turi priimti laboratorinių tyrimų užsakymų duomenis iš gydymo įstaigos informacinės sistemos ir išsiųsti atsakymus į gydymo įstaigos informacinę sistemą;

      - Sistema turi priimti duomenis apie pacientą (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, amžius, asmens kodas), laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis (užsakymo nr., diagnozės kodas, ligos istorijos/ambulatorinės kortelės nr., tyrimą užsakęs padalinys, gydytojas), užsakytų analičių kodus,

ėminio paėmimo laiką, ėminio tipą tyrimo skubumo žymuo ir komentarus;

      - Sistema turi turėti galimybę priimti iš įstaigos informacinės sistemos laboratorinių tyrimų užsakymų atnaujinimus, tyrimų pakartojimus, tyrimų atšaukimus.

      - Sistema turi išsiųsti informaciją į gydymo įstaigos informacinę sistemą apie atliktų laboratorinių

tyrimų rezultatus: analitės kodas, rezultato reikšmė, norminiai dydžiai, analizatoriaus ID, analizatoriaus aliarmai, tyrimo komentaras, mėginio komentaras.

    - Laboratorinių tyrimų instrumentų pajungimas

      - Prie sistemos turi būti galima pajungti laboratorinių tyrimų instrumentus per TCP/IP, RS232 arba lygiavertes jungtis.

      - Sistema turi būti suderinama su visais laboratorijoje naudojamais analizatoriais, kurie turi duomenų perdavimo sąsają.

      - Visi analizatoriai turi būti prijungti į sistemą ir neriboti vienu metu dirbančių analizatorių skaičiaus.

      - Sistemoje turi būti galimybė komunikuoti su analizatoriais vienkrypčiu, dvikrypčiu, užklausos režimais (angl. unidirectional, bidirectional, query).

      - Sistema iš analizatoriaus turi priimti pakartotinai atliktus tyrimų rezultatus, jeigu rezultatai nebuvo patvirtinti.

      - Iš analizatoriaus turi būti priimami ir su rezultatais perduodami informaciniai pranešimai ar vėliavėlės.

      - Tyrimų rezultatai turi būti priimami skaitine bei raidine forma taip pat turi būti priimami ir tyrimui įvertinti reikalingi vaizdai (histogramas, skaterogramas ir t. t.).

      - Turi būti galimybė įvesti komentarą.

    - Laboratorninių tyrimų rezultatų validavimas

  - Rezultatų patvirtinimo būklė turi būti matoma vartotojo sąsajoje.

  - Sistemoje turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti komentarus:

    - komentaro tekstą pasirenkant iš anksto paruoštų šablonų sąrašo,

    - laisvą tekstą.

  - Sistemoje turi būti galimybė įvesti tyrimo rezultatus rankiniu būdu.

  - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai tikrinti rezultato reikšmes su prieš tai buvusia reikšme, nustatytame laiko intervale, pagal aprašytas laboratorijos taisykles (Delta Check funkcija).

    - Laboratorinių tyrimų rezultatų peržiūra

      - Sistema turi užtikrinti analičių paiešką pagal įvairius parametrus.

      - Vartotojas turi turėti galimybę rankiniu būdu peržiūrėti rezultatus.

      - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paciento prieš tai buvusius tyrimų rezultatus gydymo metu, pagal laboratorijos nustatytą istorijos laikotarpį.

      - Tyrimo rezultatų spausdinimo peržiūra.

      - Galimybė eksportuoti tyrimo rezultatus.

      - Peržiūrėti tyrimo užsakovo informaciją.

      - Peržiūrėti pacientų diagnozes.

      - Sistemoje turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų dublikatą.

      - Sistema turi turėti galimybę stebėti pasirinkto paciento tyrimo rezultatų kitimą laike.

      - Sistema turi turėti galimybę stebėti pasirinkto paciento tyrimo rezultatų kitimą laike kreive.

      - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti visus tyrimus pagal pasirinktą datą.

      - Sistemoje turi būti galimybė rankiniu būdu užsakyti tyrimo pakartojimą ir tyrimo pakartojimą su skiedimu.

      - Sistemoje turi būti galimybė stebėti kiekvieno mėginio atlikimo laiką (angl. TAT) ir nustatyti skirtingas atlikimo laikų taisykles skirtingiems mėginiams (kaip pvz. cito, rutininiai, skirtingos disciplinos ir kt.).

    - Laboratorinių tyrimų užsakymas naudojantis laboratorinių tyrimų užsakymų moduliu

      - Sistema turi turėti galimybę užsakyti tyrimus, įvykdžius paciento paiešką pagal pasirenkamus kriterijus:

        - paciento pavardę, vardą,

        - paciento asmens kodą,

        - automatiškai užsipildo užsakymo forma paciento demografiniais duomenimis arba ranka suvedami paciento duomenys (kai įvedamas pacientas nerandamas sistemoje).

      - Papildomai galima įvesti informaciją:

        - gydytoją,

        - skyrių,

        - diagnozę,

        - skubus.

      - Užregistravus pacientą, užsakomi tyrimai iš tyrimų sąrašo;

      - Sistemoje turi būti galimybė filtruoti užsakymus:

        - atliktų ir laukiančių patvirtinimo užsakymų sąrašas;

        - registruotų, bet dar neatliktų užsakymų sąrašas:

        - dienos užsakymų sąrašas:

        - ankstesnių užsakymų sąrašas.

      - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti atliktų tyrimų rezultatus;

    - Laboratorijos informacinės sistemos administravimas

      - Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis apie mėginius, kokybės kontrolės rezultatus, duomenų mainus tarp sistemos ir instrumentų.

      - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti laboratorinio tyrimo mėginio ištyrimo pilną istoriją.

      - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti duomenų mainus tarp sistemos ir ligoninės informacinės sistemos.

      - Sistemoje turi būti galimybė įvesti ir redaguoti analičių aprašymus, nurodant analitės kodą, pavadinimą, trumpinį, gydymo įstaigos informacinės sistemos kodą, matavimo vienetus ir kitus duomenis.

      - Sistemoje turi būti galimybė nustatyt ir valdyti vartotojų teises.

      - Sistemoje turi būti galimybė suteikti naudotojams mažiausiai tris prieigos lygius.

      - Sistemos administratorius turi galėti valdyti naudotojų prisijungimo slaptažodžius.

      - Sistema periodiškai pagal nustatytas taisykles turi ištrinti nenaudojamus duomenis.

    - Reikalavimai laboratorijos informacinės sistemos atitikties standartams

      - Sistema turi atitikti šiuos standartus:

        - EN ISO/IEC 27001:2015 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos.

        - EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

      - Sistema turi užtikrinti ir veikti pagal galiojančius BDAR reikalavimus.

    - Reikalavimai laboratorijos informacinės sistemos saugumui ir nuotoliniam prisijungimui

      - Sistemos komunikacija tarp pagrindinio serverio ir klientinių kompiuterių turi būti šifruojama.

      - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN sujungimą tarp perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. B2B VPN sujungimą turi diegti, konfigūruoti ir palaikyti tiekėjas.

      - Tiekėjo nuotolinis prisijungimas prie sistemos turi būti šifruotas ne prastesniu nei TLS (angl. “Transport Layer Security”) protokolu.

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad prie nutolusios valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių.

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus.

    - Laboratorinės informacinės sistemos (LIS) techninės priežiūros ir administravimo paslaugos

Sistemos administratorius privalo teikti šias paslaugas:

      - Pranešimai apie LIS gedimus registruojami tiekėjo gedimų registravimo sistemoje ir telefonu.

      - Programinės įrangos perinstaliavimas, esant būtinybei.

      - Naujų programinės įrangos versijų diegimas ir administravimas. Personalo apmokymas dirbti su naujais instaliuotais funkcionalumais.

      - Kokybės kontrolės modulio diegimas ir administravimas. Sukuriama galimybė registruoti ir sekti kiekvieno analizatoriaus kasdienius kokybės kontrolės (toliau - KK) rezultatus. Jeigu yra techninės galimybės, KK

rezultatų registravimas privalo vykti automatiškai. Jeigu analizatorius KK rezultatų į LIS nesiunčia, sukuriama galimybė KK rezultatus registruoti ranka.

      - Tyrimų užsakymo modulio administravimas.

      - Dalyvavimas ir konsultavimas jungiant prie LIS kitas naudotojo naudojamas programinės įrangos sąsajas, modulius. Pavyzdžiui, integracija su gydymo įstaigos informacine sistema.

      - Laboratorijai įsigijus naują analizatorių, įsipareigoja pajungti analizatorių prie LIS. Pajungiant analizatorių į LIS, suderina analites (jeigu reikia prideda arba, jeigu reikia, pašalina), suderina apsikeitimo kodus tarp LIS ir analizatoriaus, jeigu reikia redaguoja tyrimų normas.

      - LIS įvykių žurnalų tikrinimas, integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis priežiūra.

      - Įvykių žurnalų ir sistemos darbo ataskaitų peržiūra ir analizė.

      - Laikinų bylų pašalinimas, LIS duomenų bazių valdymo sistemos procesų optimizavimas, siekiant maksimalaus našumo

      - Darbuotojų konsultacijos/apmokymai dirbti su programine įranga.

      - Vartotojų klaidų taisymas.

      - Naujų analičių ir tyrimų įvedimas bei redagavimas, tyrimų parametrų įvedimas ir taisymas.

      - Naujų vartotojų įvedimas ir teisių administravimas.

      - Nustatymas duomenų saugojimo laikotarpių apie mėginius, kokybės kontrolės rezultatus, duomenų mainus tarp sistemos ir instrumentų.

      - Peržiūra laboratorinio tyrimo mėginio ištyrimo istorijos.

      - Peržiūra duomenų mainų tarp sistemos ir gydymo įstaigos informacinės sistemos

      - įvedimas ir redagavimas analičių aprašymų, nurodant analites kodą, pavadinimą, trumpinį, gydymo įstaigos informacinės sistemos kodą, matavimo vienetus ir kitus duomenis.

      - Vartotojo teisių nustatymas ir valdymas.

      - Naudotojų prisijungimo slaptažodžių valdymas — naujų slaptažodžių sukūrimas, pamiršus arba pametus slaptažodį.

      - Visų naudotojo veiksmų administravimas — vartotojų sistemos pakeitimų atsekamumas ir analizė.

      - Periodinis nenaudojamų duomenų ištrynimas pagal nustatytas taisykles.