{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Radiodažnuminis aparatas skausmo gydymui"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Radiodažnuminis generatorius skausmo gydymui","1","vnt."]
["1.1.1.","Lėtinio skausmo gydymas radiodažninės energijos pagalba atliekant nervų termokoaguliaciją"]
["1.1.2.","Lietimui jautrus, spalvotas, ekranas"]
["1.1.3.","Gydymo režimai: 1. Nuolatinis (angl. „lesion“); 2. Pulsinis; 3. Monopolinis; 4. Dvipolinis."]
["1.1.4.","Testiniai režimai: 1. Sensorinių nervų stimuliavimo; 2. Motorinių nervų stimuliavimo."]
["1.1.5.","Nuolatinio gydymo režimo keičiami parametrai: 1. Signalo dažnis intervale 470-500 kHz; 2. Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30°C iki 90 °C; 3. Laikmačio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30 s - 30 min."]
["1.1.6.","Pulsinio gydymo režimo keičiami parametrai: 1. Signalo dažnis intervale 470-500 kHz; 2. Signalo pulsacijų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 1 iki 10 Hz; 3. Pulso pločio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 3 iki 40 ms; 4. Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30°C iki 90 °C; 5. Laikmačio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30 s - 30 min;"]
["1.1.7.","Motorinės stimuliacijos dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1-30 Hz"]
["1.1.8.","Sensorinės stimuliacijos dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 50-180 Hz"]
["1.1.9.","Impulso pločio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1 iki 3 ms"]
["1.1.10.","Galimybė sistemoje išsaugoti  ne mažiau kaip 4 iš anksto pasirinktų parametrų protokolus"]
["1.1.11.","Duomenys eksportuojami į USB arba lygiavertę atmintinę"]
["1.1.12.","Aparatas turi automatinio savitestavimo funkciją"]
["1.1.13.","Vizualinis ir garsinis aliarmo signalai, suveikiantys sistemos funkcionavimo sutrikimo ir neleistino kontroliuojamų parametrų pakitimo atvejais"]
["1.1.14.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["1.1.15.","Komplektuojamas su: 1. Nuotolinio valdymo pultas - 1 vnt.; 2. Visais reikalingais kabeliais ir laidais, užtikrinti pilną sistemos veikimą ir funkcionalumą;"]
["1.2.","Neutralus paviršinis elektrodas, skirtas naudoti su monopoliariniais elektrodais","50","vnt."]
["1.2.1.","Vienkartinio naudojimo"]
["1.2.2.","Aktyvaus paviršiaus plotas ≥ 120 cm2"]
["1.3.","Elektrodas naudojamas lėtinio skausmo gydymui ","2","vnt."]
["1.3.1.","Elektrodo ilgis 98 ± 5 mm"]
["1.3.2.","Daugkartinio naudojimo"]
["1.4.","Elektrodas maudojamas lėtinio skausmo gydymui","1","vnt."]
["1.4.1.","Elektrodo ilgis 148 ± 5 mm"]
["1.4.2.","Daugkartinio naudojimo"]
["1.5.","Adata radiodažnuminei destrukcijai ","40","vnt."]
["1.5.1.","Vienkartinio naudojimo, tiesi"]
["1.5.2.","Ilgis 98 ± 5 mm"]
["1.5.3.","Storis 22G"]
["1.5.4.","Aktyvios adatos dalies ilgis 5 ± 2 mm"]
["1.6.","Adata radiodažnuminei destrukcijai","10","vnt."]
["1.6.1.","Vienkartinio naudojimo, tiesi"]
["1.6.2.","Ilgis 148 ± 5 mm"]
["1.6.3.","Storis 20G"]
["1.6.4.","Aktyvios adatos dalies ilgis 5 ± 2 mm"]