Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

LUBINĖS KONSOLĖS

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu „CE“ ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei EN ISO 11197 standarto „Medicininiai maitinimo blokai (Medical supply units)“ reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas, įrangos tvirtinimo taškus (tvirtinimas kiaurai per perdangą neleistinas) bei kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos įrangos montavimo  brėžinį/ius su nurodytais atstumais tarp konstrukcijos elementų ir grindų. Siūloma įranga turi tikti nurodytoms patalpoms. Siūlomos konsolės turi būti sumontuotos patalpoje, kurios preliminarūs matmenys pateikti Priede Nr. 1.

2.5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Siūlomų prekių paviršiai nebūtinai turi būti dažyti,  tačiau negalima siūlyti nei tamsių, nei ryškių spalvų. Medicininių konsolių paviršiai turi būti neutralių atspalvių, spalvos suderinamos su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. Siūlomų medicininių konsolių paviršių atspalviai turi būti vienodi.

2.8. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

2.9. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių.

„LUBINĖS KONSOLĖS (REANIMACINĖJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2. | Konsolės konstrukcijos tipas | Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo ir apšvietimo įrengimai. |  |
| 3. | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, su galimybe montuoti vieną šalia kito arba sujungti tarpusavyje. |  |
| 4. | Horizontalaus balkio matmenys | - Gylis ≤ 60 cm. - Aukštis ≤ 22 cm. |  |
| 5. | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu | 1. Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. 2. Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojantis visu balkio ilgiu. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. |  |
| 6. | Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona | 1 vnt. |  |
| 6.1. | Minimalus horizontalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 120 kg. |  |
| 6.2. | Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su horizontalia kolona linijinių judesių ribojimui. | Būtini. |  |
| 6.3. | Reikalavimai horizontaliai kolonai | 1. Prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 1500 mm ±200 mm, stovų diametras 38 mm ±2 mm. 2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥180°. 3. Kolonoje sumontuoti medicininių dujų, elektros, tinklo įvadai ir stabdžių valdymo įrengimai. 4. Galimybė įrengti ≥ 25 įvadus. |  |
| 6.4. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės horizontalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 6.4.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.4.2. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.4.3. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.5 | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 8 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 6.6. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 3 vnt. |  |
| 6.7. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.8. | Maitinimo šakos | Horizontali kolona turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.9. | Tarp konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinamos lentynos | 1. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys 430x480 mm ± 20 mm. 2. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 20 mm. 3. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi-1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 20 mm. e) Po lentyna įrengtas stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 150 mm. |  |
| 6.10. | Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg. |  |
| 6.11. | Konsolės horizontalios kolonos stabdžių valdymas | Konsolėje integruotu sensoriniu jutikliu ir rankena su bevieliu stabdžių valdymu arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos su mygtukais pagalba. |  |
| 7. | Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu | Stovo ilgis ≥ 1400 mm. |  |
| 7.1 | Minimalus stovo išlaikomas svoris | ≥ 60 kg. |  |
| 7.2 | Stovo diametras | 38 mm ±2 mm. |  |
| 7.3. | Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu teikiami priedai. | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2) Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg. |  |
| 8. | Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai | Įvadai montuojami virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu. |  |
| 8.1. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės horizontaliame balkyje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 8.1.2. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.1.3. | Vakuumas | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.1.4. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.2. | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais | ≥ 5 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 8.3. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | ≥ 2 vnt. |  |
| 8.4. | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 9. | Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio. | Būtina |  |
| 10. | Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Lengvai valomas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubinės konsolės (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje) |  | 7 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Techninės specifikacijos „Lubinės konsolės (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje)“ priedėlis Nr. 1.

Atkreiptinas dėmesys, kad priede nurodyti patalpų matmenys yra preliminarūs, nes Skubios pagalbos skyriuje vykdomi remonto darbai.

Patalpos Nr. S165, S166:

Patalpos Nr. S165: Ilgis  - 13,5 m; Plotis  - 7,5 m.

Patalpos Nr. S166: Ilgis  - 8 m; Plotis  - 3,5 m.

Aukštis  nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų  - 255 ±5 cm.