BVPŽ kodas 33192100-3

Reguliuojama lova (automatiškai reguliuojama su mediniu lovadugniu)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu |  |
|  | lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra arba oru, žemiausia padėtis nuo grindų paviršiaus 400 mm±20 mm, aukščiausia – 800 mm±20 mm |  |
|  | lovadugnis medinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų |  |
|  | galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai |  |
|  | šoniniai užtvarai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos |  |
|  | galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru |  |
|  | kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis ne mažiau 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos |  |
|  | su čiužinio laikikliais |  |
|  | lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą |  |
|  | ne mažiau kaip 5 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu |  |
|  | ne mažiau kaip 5 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvarų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis |  |
|  | ne mažiau kaip 10 lovų turi būti sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine lova |  |

Reguliuojama lova (automatiškai reguliuojama su metaliniu lovadugniu) BVPŽ-33192100-3

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011arba arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu |  |
|  | lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra arba oru, žemiausia padėtis nuo grindų paviršiaus 400 mm±20 mm, aukščiausia – 800 mm±20 mm |  |
|  | lovadugnis metalinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų |  |
|  | galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai |  |
|  | šoniniai užtvarai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos |  |
|  | galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru |  |
|  | kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis ne mažiau 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos |  |
|  | su čiužinio laikikliais |  |
|  | lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą |  |
|  | ne mažiau kaip 5 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu |  |
|  | ne mažiau kaip 5 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvarų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis |  |
|  | ne mažiau kaip 10 lovų turi būti sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine lova |  |

Pastaba- preliminarus kiekis  150-200 vnt.