## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
5. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% priemonių galiojimo termino.
6. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | Numat. PVM tarifas ٪ | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge*
1 | Aukšto biosuderinamumo oksigenatoriai kūdikiams (iki 10 kg svorio) | Oksigenatorius membraninis (kapiliarinis); Maksimali kardiotominio kraujo tėkmė ne mažiau 1,3 L/min; Minimali kardiotominio kraujo tėkmė – 0.1 L/min; Inkorporuotas nerūdijančio plieno šilumos keitiklis; Veninio-kardiotominio rezervuaro tūris ne mažiau 0,8 ltr.; Membranos paviršiaus plotas ne mažiau 0,5 m² Atšaka oksigenatoriuje kraujo kardioplegijai; Kardiotominis indas kieto korpuso. Statinis oksigenatoriaus užpildymo tūris ne daugiau 50 ml; Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas). Arterinis filtras integruotas į oksigenatorių Integruoto arterinio filtro paviršiaus plotas ne mažiau 100 kv. cm. Pateikiami laikikliai oksigenatoriaus bei kardioplegijos tvirtinimui prie DKA aparato; Modulio magistralės pateikiamos pagal Užsakovo schemas su rinkiniu šalto kraujo kardioplegijai 4: 1 (Schema „Kardioplegija nuo 5 kg“). Oksigenatoriaus komplekto schema „Kūdikiams iki 10 kg“ 1 lapas ir 2 lapas. | vnt. | 120 |  | 5
2 | Aukšto biosuderinamumo vaikiškas oksigenatorius (iki 25 kg svorio) | Oksigenatorius membraninis (kapiliarinis); Inkorporuotas nerūdijančio plieno šilumos keitiklis; Veninio-kardiotominio rezervuaro tūris ne daugiau 4.0 l; Membranos paviršiaus plotas 1,5 m² Maksimali kardiotominio kraujo tėkmė ne mažiau 4.0 L/min; Minimali kardiotominio kraujo tėkmė – 0.5 L/min; Atšaka kraujo kardioplegijai; Kardiotominis indas kieto korpuso Statinis oksigenatoriaus užpildymo tūris ne daugiau 150ml.; Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas). Arterinis filtras integruotas į oksigenatorių Integruoto arterinio filtro paviršiaus plotas ne mažiau 300 cm²; Pateikiami laikikliai oksigenatoriaus bei kardioplegijos tvirtinimui prie DKA aparato. Modulio magistralės pateikiamos pagal Užsakovo schemas su rinkiniu šalto kraujo kardioplegijai 4: 1 (Schema „Kardioplegija nuo 5 kg“). Oksigenatoriaus komplekto schema „Vaikams nuo 10 iki 25 kg“ 1 ir 2 lapai. | vnt. | 40 |  | 5
3 | Aukšto biosuderinamu-mo vaikiškas oksigenatorius (nuo 25 kg iki 60 kg svorio) | Oksigenatorius membraninis (kapiliarinis); Maksimali kardiotominio kraujo tėkmė ne mažiau 5.0 L/min; Minimali kardiotominio kraujo tėkmė – 0.5 L/min; Inkorporuotas nerūdijančio plieno šilumos keitiklis; Veninio-kardiotominio rezervuaro tūris ne daugiau 4.0 l; Atšaka kraujo kardioplegijai; Kardiotominis indas kieto korpuso Statinis oksigenatoriaus užpildymo tūris ne daugiau 150ml.; Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas). Arterinis filtras integruotas į oksigenatorių Integruoto arterinio filtro paviršiaus plotas ne mažiau 300 cm²; Pateikiami laikikliai oksigenatoriaus bei kardioplegijos tvirtinimui prie DKA aparato. Modulio magistralės pateikiamos pagal Užsakovo schemas su rinkiniu šalto kraujo kardioplegijai 4: 1 (Schema „Kardioplegija nuo 5 kg“). Oksigenatoriaus komplekto schema „Vaikams nuo 25 iki 60 kg“. | vnt. | 20 |  | 5
4 | Hemokoncentratorius vaikams (iki 20 kg svorio) | Membranos paviršiaus plotas ne mažiau 0,1 ± 0,01 m² Užpildymo tūris ne didesnis nei 10 ml Maksimalus transmembraninis spaudimas ne daugiau 600 mmHg Ultrafiltrato produkcija ne mažesnė nei 25 ml/min esant transmembraniniam gradientui 300 mmHg ir kraujo tėkmės greičiui 300 ml/min Komplekte vamzdelių rinkinys su priedais, prijungti prie DKA sistemos. | vnt. | 40 |  | 5
5 | Hemokoncentratorius vaikams (virš 20 kg svorio) | Membranos paviršiaus plotas ne mažiau 0,3 m² Užpildymo tūris ne didesnis nei 40 ml Kontūro užpildymo tūris su hemokoncentratoriumi ne daugiau 80 ml Maksimalus transmembraninis spaudimas 600 mmHg Ultrafiltrato produkcija ne mažesnė nei 60 ml/min esant transmembraniniam gradientui 300 mmHg ir kraujo tėkmės greičiui 400 ml/min Komplekte vamzdelių rinkinys su priedais, prijungti prie DKA sistemos. | vnt. | 15 |  | 5
6 | DKA monitoravimo sistema | In line tipo, nuolatiniam monitoravimui, tinkama dirbti su CDI 500 monitoriumi. Skirtas monitoruoti arterinį ir veninį kraują. Monitoruojami parametrai: pH, pO2, pCO2, K, temperatūra, sO2, Htc, Hgb, BE. Vamzdeliai prijungti arteriniam sensoriui prie monitoravimo sistemos. | vnt. | 40 |  | 5
7 | Lipdukas | Skirtas kraujo lygio oksigenatoriuje daviklio fiksavimui, naudojamam su dirbtinės kraujotakos aparatu „Terumo“. | vnt. | 500 |  | 5
8 | Hemokoncentratorius | Membranos paviršiaus plotas ne mažiau 1,35m². Statinis užpildymo tūris ne didesnis nei 80 ml. Kontūro užpildymo tūris su hemokoncentratoriumi ne daugiau 150 ml. Maksimalus transmembraninis spaudimas ne daugiau 66 kPa. Ultrafiltrato produkcija ne mažesnė nei 350 ml/min esant transmembraniniam gradientui 500 mmHg ir kraujo tėkmės greičiui 400 ml/min. Komplekte vamzdelių rinkinys su priedais, prijungti prie DKA sistemos pagamintos pagal pridedamą schemą („Hemokoncentratoriu schema“). | vnt. | 50 |  | 5
9 | Aukšto biosuderinamumo oksigenatoriai, skirti prailgintos trukmės perfūzijoms | Maksimali kraujotaka ne mažiau 8 l/min. Oksigenatorius membraninis (kapiliarinis). Yra integruotas šilumos keitiklis. Veninio-kardiotominio rezervuaro tūris ≥ 3,5 l. Veninio įtekėjimo anga 1/2". Veninių magistralių diametras 1/2". Integruota recirkuliacinė magistralė. Mažas statinis oksigenatoriaus užpildymo tūris (ne daugiau 270 ml) derinyje su dideliu membraninio paviršiaus plotu (ne mažiau 1,7 kv.m.). Dinaminis tūris ne daugiau 600 ml. Lizdas temperatūros davikliui. Kraujo mėginių paėmimo įrenginys. Atšaka koronarinei perfūzijai. Veninis-kardiotominis žiedas nuimamas pooperaciniam drenažui. Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas). Modulio ir kardioplegijos magistralės turi būti pagamintos pagal pridedamą schemą, komplektuojama su: Kardioplegijos šilumokaičiu (1 vnt.) su integruota burbulų gaudykle ir magistralėmis. Maksimali kraujotaka iki 2500 ml/min, statinis užpildymo tūris ne daugiau 30 ml. Oksigenatoriaus lygio daviklio laikikliu (1 vnt.) tinkančiu S5 dirbtinės kraujo apytakos aparatui. Vienkartiniu kupolu MEDEX MX 560 LogiCal tipo invazinio spaudimo davikliams (2 vnt.). Pridedama schema "Auksto biosuderinamumo oks vamzdynas". | vnt. | 996 |  | 5
10 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistema suaugusiems su integruotais spaudimo davikliais. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistema suaugusiems: 1. Centrifuginė pompa, speciali sujungimo magistralė; 2. Membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (≥ 14 d.) su gamintojo sertifikatu visai sistemai; 3. Arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis; 4. Šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 5. Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos heparinu ar kita lygiaverte kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga; 6. Integruoti spaudimo davikliai ( ≥ 3 vnt); 7. Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo "Medos Medizintechnik AG" aparatu "DeltaStream MDC". | vnt. | 45 |  | 5
11 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos sistema | Oksigenatorius, skirtas atlikti ekstrakorporinei membraninei oksigenacijai suaugusiens. Sertifikuota maksimali naudojimo trukmė pajungus prie paciento - ne mažiau kaip 30 dienų. Oksigenatorius turi būti seertifikuotas naudojimui transporto priemonėse transportavimui tarp ligoninų. Maksilamus kraujo srautas ≥ 7 l/min. Maksimalus pompos sukimosi greitis ≥ 5000 apsisukimų per minutę. Integruoti matavimo sensoriai: SvO2; Hct; Hb; TVen. Difuzinės membranos tipas: PMP. Dujų apykaitos paviršiaus plotas ≥ 1,8 m2. Modulio užpildymo tūris ≥ 270 ml. Oksigenacijos aparatas "Cardiohelp". | vnt. | 10 |  | 5