TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KANIULĖMS IR VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS, SKIRTOMS KARDIOCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS ĮSIGYTI

| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Galima siūlyti kaniules, kurių charakteristikos (techniniai duomenys) artimos nurodytoms specifikacijos techniniuose reikalavimuose, t. y. diametras gali skirtis nuo nurodyto ±1F arba ±1mm (kaniulėms nuo 14 F). - Visos priemonės turi būti sterilios (simbolis ant pakuotės), vienkartinės (pažymėta simboliu), su numatyta pakuotės atidarymo vieta ir ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data bei galiojimo laikas mėnesiais, kuris negali būti trumpesnis nei 2 metai. - Tiekėjas, siūlydamas prekę, privalo pateikti siūlomos prekės pavyzdį, o jei siūlomi analogiškos prekės keli dydžiai, tiekėjas gali pateikti tik vieną dydį. - Sterilumui užtikrinti būtinos dvigubos (vokelis/dėžutė) pakuotės. Antroje dėžutėje turi būti ne daugiau nei 40 vnt. pirminių pakuočių. - Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą ir sertifikatus (pateikti CE sertifikatus ar jiems lygiaverčius dokumentus). |  |  |  |
| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Privalomieji techniniai reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| Arterinės kaniulės |  |  |  |
| 1. | Tiesios arterinės kaniulės | - Užsilenkimui atspari vientisa kaniulė; - viela sutvirtintomis plonomis sienelėmis; - su kūgio formos, tiesiu, nuožulniai nupjautu kietu atraumatiniu galu bei nejudančiu siūlės fiksatoriumi; - turi krypties nustatymo žymę; - išorinė kaniulės jungtis 3/8" su Luer tipo ar lygiaverte atšaka ir kamšteliu, leidžiančiu kaniulei automatiškai užsipildyti; - kaniulių dydžiai turi būti 20F, 22F, 24F; - ilgis 20-35 cm; - slėgio kritimas turi būti ne didesnis: esant 20F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei - iki 50 mmHg, esant 22F dydžiui ir 4 l/min. tėkmei - iki 30 mmHg, esant 24F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 20 mmHg. | 2 000 |
| 2. | Pediatrinė, arterinė/veninė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari, vientisa; - su viela sutvirtintomis plonomis sienelėmis; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - jungties dydis 1/4"; - įvedimo būdas: perkutaninis, naudojant "Sedlinger" metodiką; - ilgis 20-25 cm; - kaniulės dydis 8F (slėgio kritimas iki 60 mmHg, esant 0,5 l/min tėkmei) ir 10F (slėgio kritimas iki 65 mmHg, esant 1 l/min tėkmei). | 20 |
| 3. | Arterinė kaniulė | - Vientisa, užsilenkimui atspari; - su viela sutvirtintomis plonomis sienelėmis; - tiesiai nupjautu galiuku ir slankiojančiu, rentgenui kontrastiniu siūlės žiedu; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - išorinė kaniulės jungtis 3/8" su Luer tipo ar lygiaverte atšaka ir kamšteliu; - įvedimo būdas: punkcinis, perkutaniškai įvedama naudojant "Sedlinger" metodiką; - ilgis 28-35 cm; - kaniulės dydžiai 18F, 20F, 22F, 24F; - slėgio kritimas, esant 4 l/min tėkmei, turi būti: 18F dydžiui - iki 80 mmHg, 20F dydžiui - iki 60 mmHg, 22F dydžiui - iki 40 mmHg, 24F dydžiui - iki 20 mmHg; - komplektuojama su sterilia, 90-110cm įvedimo styga. | 100 |
| Veninės kaniulės |  |  |  |
| 4. | Vienos pakopos veninė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - viela sutvirtintomis sienelėmis ir nuožulniai nupjautu 90o kampu; - sulenktu atraumatiniu metaliniu antgaliu, bei daugybinėmis skylutėmis antgalio šonuose; - kaniulė - su pažymėta užlenkimo krypties linija; - kaniulių dydžiai turi būti: 12F, 14F, 16F (su 1/4" jungtimi), 18F , 20F , 22F , 24F , 28F , 31F (su 3/8" jungtimi); - kaniulės ilgis 30-40 cm; - slėgio kritimas, esant 5 l/min tėkmei, turi būti: 20F dydžiui - iki 85 mmHg, 22F dydžiui - iki 50 mmHg, 24F dydžiui - iki 35 mmHg, 28F dydžiui - iki 20 mmHg. | 740 |
| 5. | Vienos pakopos veninė kaniulė | - Vientisa, lanksti, užsilenkimui atspari; - viela sutvirtintomis sienelėmis ir atraumatiniu galiuku su daugybinėmis skylutėmis; - iš anksto suformuotu 90 laipsnių kampu; - kaniulė su pažymėtomis įvedimo gylio linijomis; - kaniulės ilgis 30-40 cm; - kaniulių dydžiai turi būti: 12F, 14F, 16F (su 1/4" jungtimi), 18F, 20F, 22F, 24F, 28F, 31F (su 3/8" jungtimi), 36F, 38F, 40F (su 1/2" jungtimi). | 40 |
| 6. | Dviejų pakopų nutekėjimo (dešiniojo prieširdžio ir apatinės tuščiosios venos) veninė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - armuota, vientisa žemo profilio (ovali); - kūgio formos atraumatiniu galiuku su daugybinėmis skylutėmis ir spindį uždarančiu uždarikliu; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - kaniulių dydžiai turi būti: 32/40F, 34/46F, 36/46F, 36/51F; - ilgis 35-45 cm; - išorinės jungties dydis 1/2". | 1 800 |
| 7. | Bi-kavalinė femoralinė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - diametras 24/29 F ir 30/33 F, konektorius 1/2"; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - ilgis 65-75 cm. | 10 |
| Antegradinės kardiopleginės kaniulės |  |  |  |
| 8. | Aortos šaknies kaniulė | - Tiesi, skaidri, lanksti; - kaniulė turi turėti minkštą, atraumatinį su sklylutėmis šonuose, rentgeno kontrastinį galiuką ir siūlės fiksatorių su įpjovomis bei skylutėmis; - kaniulė turi turėti sandarią drenavimo atšaką su spaustuku ant kiekvienos atšakos, aštrų adatos tipo pravediklį; - kaniulės jungtis - Luer tipo, arba lygiavertė; - kaniulių dydis turi būti 9F ir 11F; - ilgis 10-20 cm; - slėgio kritimas esant 9F dydžiui ir 500 ml/min tėkmei, turi būti ne didesnis, kaip 25 mmHg. esant 11F dydžiui - ne didesnis kaip 20 mmHg. | 2 000 |
| 9. | Didelės tekmės koronarinių žiočių perfuzinė kaniulė (įkišama, ne prispaudžiama) | - Plieninė ar lygiavertė; - lankstoma; - kieta rankenėle; - 45º kampu lenktu kietu antgaliu, kuris baigiasi minkštu, smailėjančio krepšelio formos atraumatiniu rentgeno kontrastiniu galiuku, kuris nesukietėja atliekant kardioplegiją šaltu tirpalu; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė; - kaniulės dydis - 12F; - ilgis 16-22 cm; - slėgio kritimas iki 20 mmHg, esant 250 ml/min tėkmei. | 600 |
| 10. | Prispaudžiama koronarinių žiočių perfuzinė kaniulė | - Plieninė ar lygiavertė; - lengvai lankstoma; - 45º kampu lenktu, išgaubtu į išorę („convex“ tipo ar lygiaverčiu) minkštu silikoniniu ar lygiavertės medžiagos galiuku; - kieta rankenėle; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė; - kaniulės ilgis 14-20 cm; - kaniulės dydis 12F; - slėgio kritimas iki 20 mmHg, esant 150 ml/min tėkmei. | 600 |
| 11. | Didelės tekmės koronarinių žiočių perfuzinė kaniulė (įkišama, ne prispaudžiama) | - Plieninė ar lygiavertė; - lankstoma; - kieta rankenėle; - 90º kampu lenktu kietu antgaliu, kuris baigiasi minkštu, smailėjančio krepšelio formos atraumatiniu rentgeno kontrastiniu galiuku, kuris nesukietėja atliekant kardioplegiją šaltu tirpalu; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė; - kaniulės dydis - 10F ir 12F; - ilgis 16-22 cm; - slėgio kritimas iki 35 mmHg, esant 250 ml/min tėkmei. | 600 |
| 12. | Kraujagyslinė permatoma, plastikinė kaniulė | - Diametras 2-3-4 mm; - minkštas atraumatinis kūgio formos galas; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė. | 80 |
| Kaniulės asistuojančiai kraujotakai |  |  |  |
| 13. | Universali perkutaninė vientisa, femoralinė arterinė / juguliarinė veninė kaniulė | - Su pravedėju ir slankiojančiu rengteno kontrastiniu siūlės fiksatoriumi, turinčiu siūlės briauną; - užsilenkimui atspari kaniulė, plonomis sienelėmis ir armuotu, su daugybinėmis skylutėmis šonuose, galiuku; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - išorinė kaniulės jungtis 3/8"; - ilgis 20-35 cm; - kaniulės dydis 15F, 17F, 19F, 21F, 23F, 25F; - slėgio kritimas, esant 4 l/min tėkmei, turi būti ne didesnis: 15F dydžiui - iki 200 mmHg, esant 17F dydžiui - iki 110 mmHg, esant 19F dydžiui - iki 70 mmHg, esant 21F dydžiui - iki 45 mmHg, 23F dydžiui - iki 30 mmHg, esant 25F dydžiui - iki 25 mmHg. | 10 |
| 14. | Kardiotominis rezervuaras pooperacinio kraujo surinkimui | - Turi būti išlaikomas sandarumas naudojant neigiamo slėgio drenažą iki -40mmHg; - vietų drenams pajungti (diametras 1/4'') skaičius: ne mažiau 4. | 50 |
| 15. | Perkutaninė, vientisa, femoralinė arterinė kaniulė | - Su užsilenkimui atspariomis plonomis, viela sutvirtintomis sienelėmis, su daugybinėmis skylutėmis kaniulės šonuose ir galiuke; - su pravedėju; - žymos ant kaniulės įvedimo gyliui nustatyti; - išorinė kaniulės jungtis 3/8" su Luer tipo ar lygiaverte atšaka ir kamšteliu; - ilgis 30-55 cm; - kaniulių dydžiai turi būti 15F, 17F, 19F, 21F; - slėgio kritimas turi būti ne didesnis: esant 15F dydžiui ir 3,5 l/min tėkmei - iki 180 mmHg, esant 17F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 120 mmHg, esant 19F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 70 mmHg, esant 21F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 40 mmHg, | 10 |
| 16. | Perkutaninė, vientisa, femoralinė veninė kaniulė | - Užsilenkimui atspariomis plonomis, viela sutvirtintomis sienelėmis, su daugybinėmis skylutėmis kaniulės galiuke; - su pravedėju; žymos ant kaniulės įvedimo gyliui nustatyti; - išorinė kaniulės jungtis 3/8" ir 1/2" (kaniulėms 23F, 25F); - ilgis 55-90 cm; - kaniulių dydžiai turi būti: 19F, 21F, 23F, 25F; - slėgio kritimas turi būti ne didesnis: esant 15F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 120 mmHg, esant 21F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 70 mmHg, esant 23F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 45 mmHg, esant 25F dydžiui ir 4 l/min tėkmei - iki 35 mmHg. | 10 |
| 17. | Plėtikliai kūgio formos galiukais | - Ne mažiau 5 skirtingų dydžių (8Fr-26Fr); - styga komplektacijoje ne trumpesnė nei 180 cm. | 10 |
| 18. | Plėtikliai kūgio formos galiukais, | - Ne mažiau 3 skirtingų dydžių (8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr); - styga komplektacijoje 90-110 cm. | 10 |
| 19. | Kairiojo skilvelio drenavimo kateteris | - Silikoninis arba lygiavertės medžiagos; - su daugybinėmis angomis antgalyje bei lanksčiu pravedėju spindyje (ištraukiamas); - žymos ant kateterio įvedimo gylio nustatymui; - ilgis 35-45 cm; - kateterio dydis turi būti: 20F. | 840 |
| 20. | Intrakardinis/perikardinis drenavimo kateteris | - Silikoninis ar lygiavertis; - viela sutvirtinta distaline dalimi, turi papildomą svorį kateterio gale; - ilgis 35-45 cm; - kateterio dydis turi būti: 20F. | 120 |
| 21. | Koronarinis siurblys suaugusiems | - Kietas; - kampinis (30o), su sustorėjusiu galu („bulb“ tipo arba lygiavertis), su angomis šonuose; - be vakuumo kontrolės angos rankenoje; - išorinė siurblio jungtis 1/4"; - vidinis įsiurbimo angos diametras turi būti 4,0 ± 0,2 mm; - įsiurbtas turinys visame siurblio ilgyje turi būti matomas (visas siurblys turi būti pagamintas iš skaidraus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos). | 2 000 |
| 22. | Kraujo kūnelių atskyrimo sistema | - Turi įeiti centrifuga, vamzdeliai, plastikinės ar lygiavertės medžiagos talpos ir kt. būtinos priemonės; - sistema turi būti pritaikyta naudojimui su "XTRA" aparatu. | 200 |
| 23. | Davikliai nuolatinio monitoravimo sistemai dirbtinės kraujo apytakos metu suaugusiems | - Davikliai turi būti skirti sistemai, matuojančiai ne mažiau 3 parametrų (būtini matavimo parametrai pO2 ir Hb, arba Ht); - davikliai turi būti skirti arteriniam ar veniniam kraujui (pasirinktinai); - davikliai turi būti vienkartiniai (pažymėta simboliu); - davikliai tur būti sterilūs (simbolis ant pakuotės); - neintegruoti į magistrales, tačiau turi būti galimybė juos integruoti operacinėje į bet kurio gamintojo magistrales; - davikliai turi būti pritaikyti dirbti su "Data master" sistema, arba jos tiekėjas privalo panaudai 4 monitoravimo sistemas, kurios skirtos naudoti su pateikiamais davikliais. | 40 |
| 24. | Hemokoncentratoriai (kolonėlės hemokoncentracijai suaugusiems) | - Membranų paviršius ne mažiau 0,5 m2 ; - su vamzdeliais, kurių galai Luer tipo ar lygiaverčiai; | 60 |
| 25. | Perkutaninė, femoralinė arterinė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - su pravedėju; - skirta antegradinei kojos kraujotakai užtikrinti esant veno-arterinės EKMO femoralinei kaniuliacijai; - dydžiai: 7Fr, 8Fr; - turinti Luer male tipo ar lygiavertę jungtį pajungimui prie kaniulės; - slėgio kritimas esant 0,8 l/min tėkmei turi būti iki 120 mmHg. | 40 |
| 26. | Arteriotominis šuntas | - Dydis: 1,25mm, 1,50mm, 1,75mm, 2,0mm, 2,25mm, 2,50mm, 2,75mm, 3,0mm. | 40 |
| Retrogradinės kardiopleginės kaniulės |  |  |  |
| 27. | Retrogradinė kardiopleginė kaniulė | - Silikoninė ar lygiavertės medžiagos; - armuota; - su slėgio matavimo linija; - su tiesiu, nuožulniai nupjautu minkštu atraumatiniu, turinčiu kelias skylutes, galiuku bei integruotu kraneliu ir rankiniu būdu išpučiama nelygia manžete; - kaniulė turi turėti judantį fiksatorių su siūlės briauna; - pravediklis su kieta rankenėle; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė; - ilgis 30-35 cm; - kaniulės dydžiai 13F ir 15 F; - esant 400 ml/min tėkmei, slėgio kritimas 13F kaniulei - iki 45 mmHg, o 15F kaniulei - iki 15 mmHg. | 120 |
| 28. | Retrogradinė kardiopleginė kaniulė | - Silikoninė ar lygiavertės medžiagos; - armuota; - su slėgio matavimo linija; - su tiesiu, nuožulniai nupjautu minkštu atraumatiniu, turinčiu kelias skylutes, galiuku bei automatiškai išsipučiančia lygia manžete; - kaniulė turi turėti judantį fiksatorių su siūlės briauna; - kietas, lengvai lankstomas pravediklis; - kaniulės jungtis - Luer tipo ar lygiavertė; - kaniulės dydis 15F; - ilgis 30-35 cm; - slėgio kritimas iki 40 mmHg, esant 400 ml/min tėkmei. | 50 |
| 29. | Vienmomentinis aortos šaknies ir 3-4 veninių šuntų kardiopleginis rinkinys | - Su spaustukais ant kiekvienos atšakos; - nesukietėja atliekant kardioplegiją šaltu tirpalu; - atšakų ilgiai 15-26 cm. | 40 |
| 30. | Kraujo kūnelių atskyrimo sistema | - Skirta darbui su Haemonetics CellSaver Elite; - turi įeiti centrifuga, vamzdeliai, plastikinės ar lygiavertės medžiagos talpos ir kt. būtinos priemonės (pilnas priemonių rinkinys); - centrifūginio indo talpa 225 ml. | 40 |
| 31. | Ekstrakorporinis citokinų absorberis | - Iš kraujo turi absorbuoti: naujuosius antiagregantus tikagrelorą, rivaroksabaną; citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, bilirubiną, mioglobiną ir kitus metabolitus; - turi būti galimybė jungti prie DKA, EKMO, ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, arba kaip atskirą prietaisą prie išorinio kraujo apytakos rato; - absorberio bendras tūris 300 ml +/- 1 ml; - ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml +/- 1 ml; - kraujo tėkmės greitis ne siauresnėse ribose nei 100 - 700 ml/min.; - maksimalus spaudimo lygis ne mažesnis nei 760 mmHg; - turi būti pagamintas iš biologiškai suderinamų polimerinių rutuliukų arba lygiavertės medžiagos; - absorbcijos plotas ne mažiau nei 40000 m2; - turi absorbuoti hidrofobines medžiagas iki 55 kDa, neaktyvinti krešėjimo ir nepašalinti imunoglobulinų ar krešėjimo faktorių; - maksimali absorberio panaudojimo trukmė ne mažiau nei 24 valandos; - gamintojo deklaruojama maksimali tęstinio gydymo trukmė ne mažiau nei 7 paros. | 30 |