Nešiojamųjų jonų mainų spektrometrų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis

NEŠIOJAMŲJŲ JONŲ MAINŲ SPEKTROMETRŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Nešiojamas jonų mainų spektrometras |
| --- | --- |
|  | Nešiojamas prietaisas, skirtas aptikti ir kontroliuoti toksines pramonines chemines medžiagas (TIC) (angl. „Toxic Industrial Chemical“) ir cheminio ginklo medžiagas (CWA) (angl. „Chemical Warfare Agent“) aplinkos ore. |
| 2. | Veikimo principas: jonų mobilumo spektrometrija (IMS) (angl. „Ion Mobility Spectrometry“). |
| 3. | Nustatomų medžiagų bibliotekos: I biblioteka: standartinės cheminio ginklo medžiagos (CWA): tabunas, zarinas, ciklozarinas, sieros ir azoto „garstyčių“ dujos, cianogen chloridas, levisitas, fosgenas, VX, VXR. II biblioteka: standartinės pramoninės cheminės medžiagos (TIC): boro trichloridas, anglies disulfidas, chloras, diboranas, fluoras, formaldehidas, vandenilio bromidas, vandenilio chloridas, vandenilio cianidas, vandenilio fluoridas, vandenilio sulfidas, metilhidrazinas, azoto rūgštis, sieros dioksidas, tionilo chloridas. Galimybė naudoti kitas suderinamas su spektrometru bibliotekas. |
|  | Spektrometro savybės: 1. įmontuotas ekranas; 2. ekrane rodoma matuojamų medžiagų pavadinimai ir jų koncentracijos stulpelis, suteikiantis galimybę vertinti nustatytos medžiagos koncentraciją; 3. individualus prisitaikymas prie vykdomų matavimų pasirenkant skirtingas medžiagas (cheminio ginklo medžiagas (CWA) ar toksines pramonines chemines (TIC) iš integruotos įrenginyje bibliotekos. |
|  | Reikalavimai ekranui ir jo funkcijoms: 1. turi būti matavimų rezultatų rodymas; 2. turi būti prietaiso darbo būklės rodymas; 3. turi būti rodomas pasirinktas aptikimo režimas. |
|  | Pavojaus perspėjimo signalai: garsinis ir šviesos, kai aptinkama matuojama medžiaga. |
|  | Spektrometro darbo režimai: 1. kontrolinis režimas naudojamas atlikti prietaiso kontrolinį patikrinimą; 2. aptikimo režimas naudojamas išmatuoti cheminio ginklo ar toksines pramonines chemines medžiagas (priklausomai nuo pasirinktos bibliotekos); 3. užterštumo pavojaus signalo funkcija naudojama nustatyti matuojamų medžiagų pokyčius ore. |
|  | Spektrometro darbo tikrinimas: prieš naudojant nereikia kalibruoti. |
|  | Mėginių paėmimo sistema: turi būti įmontuota oro mėginių paėmimo sistema apsaugota nuo atmosferinių kritulių (lietaus, sniego). |
|  | Prietaiso svoris: ne didesnis nei 2 kg. |
|  | Darbo laikas: prietaisas su įkraunamomis baterijomis nepertraukiamai turi dirbti ne mažiau kaip 8 val. Kartu su spektrometru turi būti pateikiami 3 komplektai įkraunamų baterijų ir baterijų įkroviklis. |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį: turi būti USB ir/arba Bluetooth sąsaja arba analogiškas duomenų perdavimo būdas. |
|  | Eksploatavimo sąlygos: darbo temperatūros intervalas, ne mažesnis kaip -30°C +50°C. santykinė drėgmės intervalas ne mažesnis kaip 0 - 90%. |
|  | Atsparumas dulkėms ir vandeniui: Nešiojama prietaisas turi būti atsparus dulkėms, vandeniui, smūgiams, temperatūros svyravimams. Nešiojamas prietaisas turi atitikti ne žemesnę kaip IP 67 atsparumo klasę arba lygiaverčius standartus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją. |
|  | Priedai: 1. turi būti transportavimo lagaminas ar krepšys; 2. turi būti eksploatacinių dalių ir medžiagų komplektas ne trumpesniam kaip 2 metų spektrometro darbui. |
|  | Dokumentacija: Spektrometro darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti pateiktos elektronine forma. |
|  | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 4 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 2 val. Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti sertifikuoti atstovai. Mokymų vieta – patikslinta priėmimo metu. |
|  | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: 1. Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalba) arba kitus lygiaverčius įrodymus; 2. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Ženklinimas: Nešiojamas prietaisas turi būti ženklintas CE atitikties ženklu ir turėti atitikties deklaraciją, pateikiamą su pasiūlymu. |
|  | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn. |
|  | Nešiojamas jonų mainų spektrometras turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |
|  | Nešiojamas jonų mainų spektrometras turi būti tvirtas, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |

_____________________