Kompiuterinio tomografo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams. Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas bendrajai radiologijai (krūtinė-pilvas-dubuo), veido-kaklo, kaulų-sąnarių-minkštųjų audinių, neuro-profilio skenavimui, KT angiografijai, kardiologiniams tyrimams. |
| 2. | Kompiuterinio tomografo bazinė skenavimo dalis: |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas; - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; - Topogramos; - Perfuzijos tyrimai; - Prospektyvinio ir retrospektyvinio sinchronizavimo su EKG režimai širdies tyrimams. |
| 2.2. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | Ne mažiau kaip 38 mm (KT aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas, t. y. bendras efektyvus detektorių matricos plotis turi būti ≥ 38 mm). |
| 2.3 | Tyrimų skiriamoji geba |  |
| 2.3.1 | Skiriamoji geba prie ≥ 2 % MTF, X-Y plokštumose, lp/cm | ≥16 |
| 2.3.2 | Skiriamoji geba prie ≥ 50 % MTF, X-Y plokštumose, lp/cm | ≥10 |
| 2.4 | Maksimalus tyrimo matymo laukas (FOV) | ≥ 50 cm |
| 2.5. | Kompiuterinės tomografijos vaizdo rekonstrukcijos matrica | ≥ (1024 x 1024) elementų arba bendras elementų skaičius ≥1048576 |
| 2.6 | Rentgeninio tankio diferenciacija | ≥ 30000 HU |
| 2.7. | Kieto kūno detektoriai | - Tinkami dviejų arba daugiau energijų skenavimui; - Bendras detektoriaus elementų skaičius ≥ 53000. |
| 2.8. | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas (trumpiausia skenavimo trukmė vienam pilnam (360o) apsisukimui) | ≤ 0,35 s |
| 2.9. | Paciento angos diametras | ≥ 70 cm |
| 2.10. | Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova | ≥ 220 kg |
| 2.11. | Maksimalus tyrimo nuskaitymo ilgis | ≥ 195 cm |
| 2.12. | Maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu daugiapjūvio ašinio skenavimo režime | ≥ 128 |
| 2.13. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 70 kW |
| 3. | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos: |  |
| 3.1. | Rentgeno šaltinio architektūra | Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema |
| 3.2. | Įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 135 kV |
| 3.3. | Rentgeno vamzdžio (-ių) fokuso taškų kiekis | Jei siūlomas KT aparatas komplektuojamas su vienu rentgeno vamzdžiu - ne mažiau kaip 2 fokuso taškai, jei komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip po 2 fokuso taškus kiekvienam rentgeno vamzdžiui |
| 3.4. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | - Dozės moduliacija – automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė; - Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D arba lygiavertis algoritmas); - Apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo protokolai/darbo režimai. |
| 4. | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos: |  |
| 4.1. | Vaizdų rekonstrukcijos atlikimas | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu |
| 4.2. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |
| 4.3. | DICOM funkcionalumas: | - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM MPPS; - DICOM Radiation Dose Structured Report. |
| 5. | Spektrinis vaizdinimas | KT aparatas turi dviejų arba daugiau energijų (ang. dual arba multi-energy) skenavimą, funkciją |
| 6. | Tyrimo eigos automatizavimas | Tyrimo eigos automatizavimas naudojant 3D kamerą, veikiančią dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu, apimantis automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą |
| 7. | Serverinio tipo radiologo darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei | Komplektuojama su gamintojo reikalavimus atitinkančiu personaliniu kompiuteriu, diagnostiniu radiologo darbo vietos monitoriumi ir kompiuterį bei monitorių (-ius) nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų saugančiu UPS tipo arba lygiaverčiu nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniu |
| 7.1. | Reikalavimai diagnostiniam radiologo darbo vietos monitoriui | - Monitoriaus tipas – spalvoto vaizdo monitorius; - Ekrano įstrižainė ≥30"; - Maksimali raiška ≥ 6 megapikseliai; - Maksimalus skaistis ≥ 1000 cd/m2; - Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1; - Kalibracinis daviklis bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti (arba lygiavertis technologinis sprendimas); - DICOM kalibracija. |
| 7.2. | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 7.3. | Tyrimų programinė įranga: | - Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos (su galimybe naudoti 3-jose darbo vietose vienu metu); - Automatizuotos KT-perfuzijos vertinimo programos (galvos smegenų, kepenų, inkstų, minkštųjų audinių, kaulų ir kt. organų); - Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; - Specializuotos dauginių energijų programos; - Automatizuota širdies tyrimų vertinimo programa - Programinė įranga koronarinių arterijų kalcifikacijos nustatymui. |
| 8. | Reikalavimai komplekte su KT aparatu pateikiamam automatiniam boliusiniam kontrastinio tirpalo injektoriui: |  |
| 8.1. | Injektoriaus tipas | Vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų |
| 8.2. | Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 100 iki 200 ml |
| 9. | Komplekte su KT aparatu pateikiami priedai: | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai); - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis užtikrinantis pagrindinės įrangos dalies - KT aparato darbą pilna apkrova ne mažiau kaip 5 min. |
| 10. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |
| 11. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |
| 12. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijas) |
| 14. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 16. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |