VIEŠOJI ĮSTAIGA DRUSKININKŲ LIGONINĖ

Sveikatos g. 30, LT-66251, Druskininkai, tel.: +370 313 59 130, el.p. ligonine@druskininkai.lt, duomenys kaupiami ir saugomi  juridinių asmenų registre,  kodas 152114650

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos 2025-02-10 protokolu Nr. SPI-4

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICINOS ĮRANGA“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	19

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	31

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	33

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų forma“	34

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	46

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	51

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	52

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	53

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Druskininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 152114650, adresas Sveikatos g. 30, darbo laikas darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti perkančiosios organizacijos atstovai:

    - dėl pirkimo procedūrų: specialistė Inga Balčiūnienė – tel. +370 630 10862; el. paštas i.balciuniene@druskligonine.lt.

    - dėl pirkimo objekto – Techninės ir ūkinės tarnybos vedėjas Gintautas Salatka, el. paštas g.salatka@druskligonine.lt, tel. +370 616 32623.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra prekių, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius.

  - Perkančioji organizacija įgyvendina Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Druskininkų ligoninės skubios medicinos pagalbos ir intensyvios terapijos paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. 09-029-P-002.

1.5.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.6. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu – pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų sąlygų 10 priede – Sutarties projekte.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultacijas susijusias su šiuo pirkimu. Informacija apie vykdytas rinkos konsultacijas skelbiama:

    - Dėl Anestezijos aparato – senoje CVP IS, Pirkimo Nr. 745520, Skelbimo prieiga: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-689258 ;

    - Dėl Centrinės monitoravimo stoties su monitoriais – senoje CVP IS, Pirkimo Nr. 748058, Skelbimo prieiga: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-627465;

    - Dėl Automatinio krūtinės ląstos paspaudimų prietaiso – naujoje CVP IS, Pirkimo Nr. 338274, Skelbimo prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=338274.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Medicinos įrangą (toliau – Prekė). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 10 prieduose.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis:

    - Pirma pirkimo objekto dalis – Anestezijos aparatas;

    - Antra pirkimo objekto dalis – Centrinė monitoravimo stotis su monitoriais;

    - Trečia pirkimo objekto dalis – Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas.

  - Pirkimo objekto dalių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2.	Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8, 9 prieduose. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;

    - prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus, reikalaujamus pateikti pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą.

    - Tiekėjo prekių pavyzdžiai (jeigu reikalaujami).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2.skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3.Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4.Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

1 pirkimo objekto dalis. ANESTEZIJOS APARATAS.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su įvairių amžių grupių pacientais |  |
| 2. | Ergonomika |  |  |  |
| 2.1. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.2. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 38 cm |  |
| 2.3. | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 220V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas. 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 90 min. 3. Ne mažiau kaip 2 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,25 iki 15 l/min |  |
| 6. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas, padavimo ribos ne siauresnės už nurodytas | ≥ 25 l/min |  |
| 7. | CO2 aborberio kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L |  |
| 8. | Ventiliavimo režimai: | 1. Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija. 2. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV). 3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG). 4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV). 5. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV). 6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV). |  |
| 9. | Papildomos anestezijos aparato funkcijos, gerinačios paciento plaučių būklę („Recruitment maneuvers“) |  |  |  |
| 9.1 | Vienkartinis, plaučių tūrio užlaikymas ventiliacijos metu. | 1. Pagal nustatytą slėgį (reguliuojamas). 2. Pagal nustatytą užlaikymo laiką (reguliuojamas). |  |
| 9.2 | Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas, pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos. | 1. Ne mažiau kaip 1 pakopa. 2. Plaučių tamprumo monitoravimas po kiekvieno ciklo ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane. |  |
| 10. | Automatinė ventiliacijos kontrolė pagal nustatytas tikslines įkvėpiamo arba iškvėpiamo deguonies koncentraciją ir iškvėpiamo anestetiko koncentracijos vertes. | Būtina |  |
| 11. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 11.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime ribose ne siauresnėse už nurodytas | 20-1500 ml |  |
| 11.2 | Ventiliacijos dažnis ribose ne siauresnėse už nurodytas | 5-80 k/min |  |
| 11.3 | Reguliuojamas tekmės trigerio jautrumas | Būtina |  |
| 12. | Garintuvų tipas | 1. Elektroninis garintuvo valdymas. 2. Elektroniniu būdu kontroliuojama anestetiko koncentracija šviežių dujų mišinio sraute. |  |
| 13. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu. 2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės. 3. Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą. 4. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus. |  |
| 14. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui | 1. ≥ 38 cm įstrižainės. 2. ≥12 kreivių ekrane vienu metu. |  |
| 15. | Monitoriaus valdymas | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas |  |
| 16. | Monitoruojamieji parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas. 2. Kvėpavimas. 4. ST segmento analizė. 5. Neinvazinis kraujospūdis. 6. SpO2. 7. Temperatūra – 2 kanalai. 8. Tiesioginis spaudimo matavimas. 9. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT). 10. Sąmonės būklės įvertinimas. 11. Skausmo monitoravimas (modulis arba atskiras monitorius). |  |
| 17. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 18. | Invazinio spaudimo matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo –40 iki +300 mmHg |  |
| 19. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 20. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 15 iki 250 mmHg |  |
| 21. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 22. | SpO2 matavimo matavimo paklaida suaugusiems ribose nuo 70 iki 100% | ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu |  |
| 23. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |  |
| 23.1 | Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriaus ekrane. |  |
| 23.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, ST, PTC |  |
| 24. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas, samonės būklės vertinimui |  |
| 25. | Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška, naudojant atskirą monitorių arba integruotą modulį į paciento monitorinę sistemą | Gyvybinių funkcijų: SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui |  |
| 26. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. 2. ≥ 50 įvykių išsaugojimas atmintyje. 3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje. 4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu. |  |
| 27. | Reikalavimai hemodinaminių parametrų moduliui |  |  |  |
| 27.1 | Konstrukcija | 1. Mobilus. 2. Tvirtinamas ant įkrovimo stotelės arba monitoriuje tam skirtoje vietoje, arba monitoriaus. |  |
| 27.2 | Reikalavimai hemodinaminių parametrų modulio ekranui | 1. Spalvotas. 2. Įstrižainė ≥ 15 cm. 3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ne mažiau kaip 3. 4. Lietimui jautrus ekranas („Touchscreen“), funkcijų pasirinkimui ir valdymui. 5. Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių. |  |
| 28. | Anestezijos aparato ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacija: |  |  |  |
| 28.1 | EKG kabelis 5 elektrodų | 1 vnt. |  |
| 28.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 28.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |  |
| 28.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. daugkartinio naudojimo odos temperatūros matavimo jutiklis ir 1 vnt. daugkartinio naudojimo ertminis temperatūros matavimo jutiklis. Viso 2 vnt. komplektui |  |
| 28.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 28.6 | Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |
| 28.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 28.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 25 vnt. |  |
| 29. | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 30. | Garantijos laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |
| 31. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |

2 pirkimo objekto dalis. CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS SU MONITORIAIS.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Modulinis paciento monitorius reanimacijos skyriui | 3 vnt. |  |
| 1.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen). 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus. 3. Ekrano įstrižainė ≥ 17 colių. 4. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų. 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 12 kreivių. 6. Stebėjimo kampas ≥ 1700. |  |
| 1.2 | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje | ≥ 4 pozicijos |  |
| 1.3 | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus | Būtina |  |
| 1.4 | Galimi registruoti parametrai | EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O., CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂, PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂ |  |
| 2. | Transportinis paciento monitorius | 3 vnt. |  |
| 2.1 | Ekranas | 1. Lietimui jautrus. 2. ≥ 5 colių įstrižainės. |  |
| 2.2 | Registruojami parametrai | - EKG. - Kvėpavimas. - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). - SpO2. - Temperatūra. - Neinvazinis kraujospūdis. - Invazinis kraujospūdis. |  |
| 2.3 | Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis: | 1. ST pokyčio grafinis atvaizdavimas arba ST segmento žemėlapis/atvaizdavimas. 2. 12 kanalų EKG registravimas. 3. Komplekte pateikiami 3 ir 10 elektrodų EKG laidai. |  |
| 2.4 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; |  |
| 2.5 | Temperatūros matavimo kanalai | ≥ 2 |  |
| 2.6 | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10 % - 100 % |  |
| 2.7 | Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida | ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
| 2.8 | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 30 – 300 k./min |  |
| 2.9 | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 2.10 | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei -40 – +340 mmHg |  |
| 2.11 | Baterija | 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); 2. Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos. |  |
| 3. | Bendri reikalavimai paciento monitoriams |  |  |
| 3.1 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | - Maitinimo indikatorius. - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius. - Baterijos krovimo indikatorius. |  |
| 3.2 | Monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 3.3 | Budėjimo režimas | Išlaikomi paciento duomenys ir nustatymai, tačiau monitoravimas nevykdomas, garsai užtildyti |  |
| 3.4 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 4. | Bendri priedai paciento monitoriams: |  |  |
| 4.1 | Širdies minutinio tūrio termodiliucijos (C.O.) matavimo modulis su priedais | 1 vnt. |  |
| 4.2 | Širdies minutinio tūrio (PiCCO) matavimo modulis su priedais | 1 kompl. |  |
| 4.4 | CO2 modulis (šalutinio srauto) | 2 vnt. |  |
| 4.5 | 3 elektrodų EKG kabelis | 6 vnt. |  |
| 4.6 | 10 elektrodų EKG kabelis | 6 vnt. |  |
| 4.7 | Daugkartinio naudojimo SpO₂ matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 6 vnt. |  |
| 4.8 | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 6 vnt. |  |
| 4.9 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele standartinio dydžio | 6 vnt. Standartinis dydis |  |
| 4.10 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele L dydžio | 6 vnt. L dydis |  |
| 4.11 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele vaikiško dydžio | 6 vnt. Vaikiškas dydis |  |
| 4.12 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele, dedamos ant šlaunies | 6 vnt. Manžetės, tinkamos uždėti ant šlaunies |  |
| 5. | Centrinės monitoravimo stotis |  |  |
| 5.1 | Centrinės monitoravimo stoties paskirtis | Iš šiame pirkime perkamų paciento monitorių gaunamų duomenų priėmimas ir valdymas. |  |
| 5.2 | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu. 2. Pacientų įvedimas, administravimas, išrašymas. 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku. |  |
| 5.3 | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | ≥ 72 valandų |  |
| 5.4 | Stoties programinė įranga pritaikyta būti valdoma lietimui jautriu ekranu | Būtina |  |
| 5.5 | Centrinė monitoravimo stotis turi aliarmų sistemą | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
| 5.6 | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane | ≥ 12 įrenginių |  |
| 5.7 | Centrinei monitoravimo stočiai naudojamas kompiuteris | 1. Kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų – 1 vnt. 2. Klaviatūra ir pelė – 1 kompl. |  |
| 5.8 | Centrinės stoties kompiuteris su papildomu video išėjimu išoriniam dubliuojančiam ekranui | 1. ≥ 32 colių įstrižainės ekranas, kabinamas ant sienos – 1 vnt. 2. Tiekėjas įsipareigoja suinstaliuoti ekraną. |  |
| 5.9 | Yra galimybė prie centrinės monitoravimo stoties prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus: | 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas. 2. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus. 3. Anestezijos aparatus. |  |
| 6. | Garantijos laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |

3 pirkimo objekto dalis. AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ### Elektromechaninis prietaisas | Būtina |  |
|  | ### Veikimo principas. | Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos), veikiantis nuo integruotos baterijos |  |
|  | ### Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų | - Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). - Pastovios kompresijos režimai. |  |
|  | ### Reguliuojamas paspaudimų gylis | Maksimalus galimas paspaudimų gylis ne platesnėse ribose kaip 5 – 6 cm |  |
|  | ### Reguliuojamas paspaudimų dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip 100 – 120 k./min |  |
|  | ### Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo | Būtina |  |
|  | ### Baterija | - Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė. - Išimama/įdedama be papildomų įrankių. - Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ekrane. - Tarnauja pilnai pakrovus, įprastinėmis sąlygomis ≥ 45 min. - Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso. |  |
|  | ### Aliarmų sistema | Vizualiniai LED arba ekrane vaizduojami aliarmai ir garsiniai aliarmai |  |
|  | Duomenų archyvavimas | Prietaiso vidinė atminti ≥ 4 GB arba komplektuojama su SD kortele |  |
|  | Prietaiso svoris su baterija | ≤ 8 kg |  |
|  | ### Komplektacija | 1. Dvi baterijos su reikalingais priedais pakrovimui. 2. Transportavimo krepšys, talpinantis visus priedus. |  |
|  | ### Apsaugos klasė | ≥ IPX3 |  |
|  | Turi būti paženklintas CE ženklu | Būtina |  |
|  | ### Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | ≥24 mėnesiai |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

  - Atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

_____

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ DRUSKININKŲ LIGONINEI

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI ,,ANESTEZIJOS APARATAS“

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo (įmonės) kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki ………….

1. Siūloma prekė ir jos kaina (A):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anestezijos aparatas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais)  (

PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

2. Siūlomi Techninių privalumų kriterijai (B):

| Parametrai vertinami balais | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas ir paciento monitorius to paties gamintojo | Yra/nėra |  |
| 2. | Sinchronizuota intermituojant priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuotu vienkartiniu tūriu. | Yra/nėra |  |
| 3. | Anestezijos aparatas automatiškai sureguliuoja tiekiamų dujų sudėtį ir visą srautą, kad palaikytų nustatytas tikslines EtO2 ir EtAA reikšmes. | Yra/nėra |  |
| 4. | Nustatomas tekmės trigerio jautrumas nuo 0,2 L/min | Yra/nėra |  |
| 5. | Anestezijos proceso vertinimas realiu laiku, remianatis Entropijos arba BIS matavimais ir skausmo matavimu, rodoma grafinė vertė monitoriaus ekrane | Yra/nėra |  |

# 3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

3.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3.2. Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeigu tiekėjas neužpildo 3 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

4. Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

| Kvalifikacijos reikalavimo punktas | Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

| Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ DRUSKININKŲ LIGONINEI

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI ,,CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS SU MONITORIAIS“

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo (įmonės) kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki ………….

1. Siūloma prekė ir jos kaina (A):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrinė monitoravimo stotis su monitoriais | 1 kompl. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais)  (

PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

2. Siūlomi Techninių privalumų kriterijai (B):

| Parametrai vertinami balais | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensyvios terapijos skyriui skirti paciento monitoriai komplektuojami su kliniškai asistuojančia programine įranga invazinės hemodinamikos monitoravimui (širdies minutiniam tūriui) 1. Fiziologinių parametrų grafinis vaizdavimas nurodant susijusių parametrų tarpusavio ryšį; 2. Pasyvaus kojų pakėlimo testas (PLR); 3. Frank-starling kreivės vaizdavimas. | Yra/nėra |  |
| 2. | Su moduliniu paciento monitoriumi komplektuojamas netiesioginės kalorimetrijos įstatomų modulių komplektas 1 komplektas | Yra/nėra |  |
| 3. | Į centrinę stotį galima jungti infuzines tūrines, švirkštines pompas. Infuzinės pompos priskiriamos prie paciento lovos. Medicininė įranga, paciento monitoriai ir infuzinės pompos, atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monitoravimo sistemos stoties ekrane. | Yra/nėra |  |
| 4. | 12 EKG derivacijų registravimas, naudojant 5 kabelių komplektą | Yra/nėra |  |
| 5. | Galimybė rodyti piktogramą su paciento būkle realiuoju laiku. Paciento piktogramą galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimo dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, kvėpavimo tūrio, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, nervų ir raumenų reakcijos | Yra/nėra |  |

# 3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

3.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3.2. Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeigu tiekėjas neužpildo 3 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

4. Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

| Kvalifikacijos reikalavimo punktas | Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

      - Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

      - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

| Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ DRUSKININKŲ LIGONINEI

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI ,,AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS“

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo (įmonės) kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki ………….

1. Siūloma prekė ir jos kaina (A):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais)  (

PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

2. Siūlomi Techninių privalumų kriterijai (B):

| Parametrai vertinami balais | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paspaudėjas vienaašis, tvirtinamas prie lentos, pasukamas 360° kampu. | Yra/nėra |  |
| 2. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 90 min. | Yra/nėra |  |
| 3. | Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4 | Yra/nėra |  |

# 3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

3.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3.2. Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeigu tiekėjas neužpildo 3 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

4. Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

| Kvalifikacijos reikalavimo punktas | Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

      - Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

      - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

| Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1 pirkimo objekto daliai. ANESTEZIJOS APARATAS.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Tiekėjo pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti 57.430,00 Eur be PVM, 69.490,30 Eur su PVM. Tiekėjo, kuris pasiūlys didesnę kaip 57.430,00 Eur be PVM, 69.490,30 Eur su PVM kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina ir toks pasiūlymas bus atmetamas.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 80 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 20 |
| 2.1. | Anestezijos aparatas ir paciento monitorius to paties gamintojo | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 2 balai |
| 2.2. | Sinchronizuota intermituojant priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuotu vienkartiniu tūriu. | Y2 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.3. | Anestezijos aparatas automatiškai sureguliuoja tiekiamų dujų sudėtį ir visą srautą, kad palaikytų nustatytas tikslines EtO2 ir EtAA reikšmes. | Y3 = 6 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 6 balai |
| 2.4. | Nustatomas tekmės trigerio jautrumas nuo 0,2 L/min | Y4 = 4 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 4 balai |
| 2.5. | Anestezijos proceso vertinimas realiu laiku, remianatis Entropijos arba BIS matavimais ir skausmo matavimu, rodoma grafinė vertė monitoriaus ekrane | Y5 = 6 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 6 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

2 pirkimo objekto daliai. CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS SU MONITORIAIS.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Tiekėjo pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti 45.450,00 Eur be PVM, 54.994,50 Eur su PVM. Tiekėjo, kuris pasiūlys didesnę kaip 45.450,00 Eur be PVM, 54.994,50 Eur su PVM kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina ir toks pasiūlymas bus atmetamas.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 80 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 20 |
| 2.1. | Intensyvios terapijos skyriui skirti paciento monitoriai komplektuojami su kliniškai asistuojančia programine įranga invazinės hemodinamikos monitoravimui (širdies minutiniam tūriui) 1. Fiziologinių parametrų grafinis vaizdavimas nurodant susijusių parametrų tarpusavio ryšį; 2. Pasyvaus kojų pakėlimo testas (PLR); 3. Frank-starling kreivės vaizdavimas. | Y1 = 3 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 3 balai |
| 2.2. | Su moduliniu paciento monitoriumi komplektuojamas netiesioginės kalorimetrijos įstatomų modulių komplektas 1 komplektas | Y2 = 6 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -6 balai |
| 2.3. | Į centrinę stotį galima jungti infuzines tūrines, švirkštines pompas. Infuzinės pompos priskiriamos prie paciento lovos. Medicininė įranga, paciento monitoriai ir infuzinės pompos, atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monitoravimo sistemos stoties ekrane. | Y3 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |
| 2.4. | 12 EKG derivacijų registravimas, naudojant 5 kabelių komplektą | Y4 = 3 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 3 balai |
| 2.5. | Galimybė rodyti piktogramą su paciento būkle realiuoju laiku. Paciento piktogramą galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimo dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, kvėpavimo tūrio, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, nervų ir raumenų reakcijos | Y5 = 3 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 3 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

3 pirkimo objekto daliai. AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Tiekėjo pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti 13.223,00 Eur be PVM, 15.999,83 Eur su PVM. Tiekėjo, kuris pasiūlys didesnę kaip 13.223,00 Eur be PVM, 15.999,83 Eur su PVM kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina ir toks pasiūlymas bus atmetamas.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 80 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 20 |
| 2.1. | Paspaudėjas vienaašis, tvirtinamas prie lentos, pasukamas 360° kampu. | Y1 = 10 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 10 balų |
| 2.2. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 90 min. | Y2 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.3. | Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4 | Y3 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ___________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedamas atskiras dokumentas „Word“ formatu)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.

Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.

Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.