## TS_10122
VšĮ VUL Santaros klinikos
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI, RINKINIAI OPERACIJOMS
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis 24 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Maksimali planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali planuojama pirkimo suma Eur su PVM | BPVŽ kodas | Pastabos
1 | Valvulotomas Nr.1 | Valvulotomas. Vienkartinis, sterilus, išorė padengta hidrofiline danga, vidus - silikonine danga. Gylio žymos kas 10 cm, žalios saugumo žymos 40 mm, 33 mm ir 22 mm nuo ašmenų, kanalas irigacijai. Valvulotomo keturi ašmenys reguliuojasi automatiškai nuo 1,5 mm iki 6 mm, priklausomai nuo kraujagyslės spindžio, nereikia mauti ant pravedėjo. Darbinis ilgis 98-99cm. | vnt. | 5 |  | 1400 | 5 | 1470 | 7000 | 7350 | 33141000-0
2 | Valvulotomas Nr.2 | Valvulotomas. Vienkartinis, sterilus, „over the wire“ tipo valvulatomas. Valvulatomo keturi ašmenys reguliuojasi automatiškai nuo 2 mm iki 6 mm, priklausomai nuo kraujagyslės spindžio. Tinkamas naudoti su 0.035 colių viela pravedėju. Rinkinyje kartu su vienkartiniu retrogradiniu LeMills valvulotomu. Darbinis ilgis 100-101cm. | vnt. | 8 |  | 1400 | 5 | 1470 | 11200 | 11760 | 33141000-0
3 | Disektoriaus rinkinys | "Vollmar Ring" tipo disektoriaus rinkinys 6, 7, 8.5, 10 ir 12 mm žiedai ir rankena. | vnt. | 2 |  | 441 | 5 | 463.05 | 882 | 926.1 | 33141000-0
4 | Rinkinys išvaržos tinkleliui fiksuoti laparoskopiniu būdu | Rinkinį sudaro klijai, aplikatorius ir švirkštas. Klijai sterilūs, skysti, sintetiniai, pagaminti iš n-butyl-2-cyanoakrylato. Tūris 0,5 ml. Aplikatorius vienkartinis, sterilus su skaidriu galiuku ir plastikine stumdoma mova. Švirkštas sterilus 2 ml tūrio. | rink. | 20 |  | 60 | 5 | 63 | 1200 | 1260 | 33141000-0
5 | Viela kilpoms tonzilių šalinimui | Pakuotėje 2 x 0,5 ml klijų ir 1 x Laparoskopinis aplikatorius klijams | m | 200 |  | 1.1 | 5 | 1.155 | 220 | 231 | 33141000-0
6 | Vidinis nosies įtvaras | Vidinis nosies įtvaras, vienkartinis, sterilus, neperforuotas, dydis 39-41mm x 24-26mm, storis 0,19-0,21mm. Komplekte 2 vnt. | kompl. | 2000 |  | 6.7 | 5 | 7.035 | 13400 | 14070 | 33141000-0
7 | Rinkinys koronarinėms chirurgijos operacijoms | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Sustiprintas apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 190 cm ± 5 cm, skysčių sugėrimo zona 75 x190 cm ± 5 cm – 1 vnt. 2. Krūtinės apklotas T formos 200/300 x 330 cm ± 5 cm, su lipnia anga 32 x 40 cm ± 3 cm krūtinės plote, dengta incizine plėvele. Padidintos skysčių sugėrimo zonos dydis ne mažiau 50 x 140 cm. Apklote integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, dvi skaidrios kišenės apkloto šonuose 28 x 70 cm ± 3 cm, skirtos instrumentams. Pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 40 μm. Padidinto skysčių sugėrimo zona iš neaustinės viskozės, poliesterio medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) -1 vnt. 3. Apklotas 200 x260 cm ± 5 cm, su U formos plyšiu 20 cm ±2cm × 100 cm ± 5 cm ir tarpvietės izoliacijos “kelnaitėmis” su tampriomis gumelėmis, tvirtinamos integruotu lipniu kraštu. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 23 g/m², vidurinis iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 40 μm, apatinis apsauginis iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m². Tarpvietės dalis pagaminta iš ne mažiau 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 40 μm. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm ± 5cm, absorbuojanti zona 65 x 85 cm ±2 cm - 1 vnt. 5. Chirurginis padidintos apsaugos chalatas, XL-L dydžio, ilgis 145 cm ± 5 cm, krūtinės plotis ( priekio siauriausioje dalyje ) 60 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 59 cm ± 3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi antspaudą nurodantį dydį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Absorbuojanti zona priekyje 100 cm ± 5cm ilgio, absorbuojanti zona rankovių dalyje 40 cm ± 3 cm. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 4.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 150 cm H₂O- 2 vnt. 6. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, L-L dydžio, ilgis 130 cm ± 5 cm , krūtinės plotis ( priekio siauriausioje dalyje ) 55 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 56 cm ± 3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi antspaudą nurodantį dydį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 4.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 20 cm H₂O - 1 vnt. 7. Apklotas lipniu kraštu 75 x 75 cm ± 2 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 23 g/m², vidurinis iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 40 μm, apatinis apsauginis iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m². Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 8. Maišas kauteriui ir diatermijai ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu, dviejų dalių 40 x 35 cm ± 2 cm - 1vnt. 9. Pėdų apdangalai 35 x 30 cm ± 2 cm ( pora ). Pagaminti iš neaustinės viskozės medžiagos, nepermatomi, bato formos, sulankstyti taip, kad būtų saugu užmauti, nepažeidžiant sterilaus lauko. Turi po lipnią juostelę apdangalo tvirtinimui - 2 vnt. 10. Lipni juosta 9 cm x 50 cm ± 2 cm - 2 vnt. 11. Neaustinė skara 10 x 20 cm ± 2 cm , 8 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu - 10 vnt. 12. Siurblio antgalis Yankauer tipo, lenktas, apvaliu Bulb tipo galiuku, 22CH, 26 cm ilgio - 1 vnt. 13. Siurbimo vamzdelis 30 CH diametro, 300 cm ilgio - 1vnt. 14. Indas inksto formos, pagamintas iš skaidraus plastiko, ne mažiau 800 ml talpos - 1vnt. 15. Adatų konteineris 20-iai adatų su skalpelių nuėmimu, magnetiniu ir priklijuojamu putų paviršiumi - 1 vnt. 16. Marlinės skaros 10 x 20 cm, 24 sluoksnių, su rentgenokontrastiniu siūlu – 10 vnt. 17. Apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 190 cm ± 5 cm, sustiprintas, skirtas rinkinio komponentų supakavimui - 1vnt. P.S. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L-L dydžio supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje. | vnt. | 200 |  | 78.8 | 5 | 82.74 | 15760 | 16548 | 39518200-8
8 | Laparoskopinis ginekologinis-onkologinis rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Dėl didelės apimties pridedamas atsiras dokumentas su 8 dalies techniniais reikalavimais. | vnt. | 100 |  | 240 | 5 | 252 | 24000 | 25200 | 39518200-8
[8 empty] | Viso: | 73662 | 77345.1