1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis |  |
|  | Paskirtis | Žmogaus viso kūno tyrimams |
|  | Pagrindiniai skenavimo režimai: 1. Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos; 4. Perfuzijos. | Būtina |
|  | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, ašinio skenavimo režime | ≥ 160 |
|  | Detektoriaus eilių skaičius Z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius sumuojamas) | ≥ 64 |
|  | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre Z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas) | ≥ 38 mm |
|  | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10-420 mA |
|  | Skenavimo įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei 70-135 kV |
|  | Detektoriaus elementų X-ašies kryptimi (skersinis) | ≥ 850 |
|  | Bendras detektoriaus elementų skaičius | ≥ 58000 |
|  | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm |
|  | Maksimali stalo apkrova | ≥ 220 kg |
|  | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 1800 mm |
|  | Trumpiausias skenavimo laikas prie 360° apsisukimo | ≤ 0.5 s |
|  | Adaptyvus automatinis nuskaitymo mA ir kV parametrų nustatymas pagal topogramą | Būtina |
|  | Fizinis arkos pasvyrimas kampu | Būtina |
|  | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui; - Komplektuojama su klaviatūra, optine pele; - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19"; - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print; - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas – DICOM Send); - Modality WorkList funkcija – DICOM Modality Worklist; - Apšvitos pateikimo funkcija – DICOM Radiation Dose Structured Report. |
|  | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos ir kitos charakteristikos |  |
|  | Erdvinė rezoliucija, esant 50% MTF reikšmei | ≥ 8,0 lp/cm |
|  | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje |
|  | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu | Būtina |
|  | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje |
|  | Vaizdų rekonstrukcijų greitis | ≥ 30 vaizdų/s |
|  | Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas turi turėti galimybę atlikti 3.8 – 3.18 punktuose nurodytus tyrimus | 1 vnt. Būtina |
|  | Radiologo darbo stočių aparatinės įrangos komplektai (kompiuteris, pelė, klaviatūra, diagnostinis monitorius ir monitorius pacientų sąrašui). Radiologo darbo vietos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus | ≥1 |
|  | Darbo stoties medicininio monitoriaus įstrižainė | ≥ 27" |
|  | Darbo stoties medicininio monitoriaus šviesumas | ≥ 350 cd/m² |
|  | Darbo stoties medicininio monitoriaus Dicom kalibracija | Būtina |
|  | Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai | ≥ 24" |
|  | Papildomo monitoriaus maksimalus skaistis | ≥ 500 cd/m2 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | ≥ 1 vnt. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi užtikrinti ≥15 min darbą nutrūkus elektros energijos tiekimui. |
|  | Skenuotos srities tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos | Būtina |
|  | Abdominalinių tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Muskoloskeleto tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Inkstų tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Urogramų tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Aortos tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Karotidžių tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Vilio rato tyrimų analizės paketas | Būtina |
|  | Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa | Būtina |
|  | Automatinis kaulinio audinio pašalinimas panaudojant 2 skirtingų skenavimo režimų vaizdus (dviejų energijų arba subtrakcijos technologijos) | Būtina |
|  | Dicom palaikymas: Dicom Print, Dicom storage, Dicom Q/R, Dicom CD/DVD įrašymas | Būtina |
|  | Automatinis vienos arba dviejų galvų boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius | 1 vnt. |
|  | Injekcinio preparato aktyvus pašildymas ir temperatūros palaikymas | Būtina |
|  | Kiti reikalavimai |  |
|  | Kompiuterinio tomografo nuotolinio valdymo ir monitoringo sistema (informavimas apie klaidas elektroniniu paštu, nuotolinė prieiga ir valdymas) | Būtina |
|  | Rentgeno diagnostikos įranga ir kartu su ja pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nustatytus reikalavimus. | Būtina |
|  | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant radiacinės saugos projekto paruošimą bei jo ekspertizę, ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ reikalavimus. | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |
|  | Tiekėjas arba įrangos gamintojo atstovas, sumontavęs ir suderinęs įrangą, privalo atlikti kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina |
|  | Perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su įranga | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |
|  | Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekę |
|  | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekę |
|  | Perkančiosios organizacijos turimo rentgeno kompiuterinio tomografo Light Speed VCT Select 32 išmontavimo paslaugos | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |
|  | Siūloma įranga turi atitikti EEC93/42 direktyvos reikalavimus (CE ženklinimas) | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas |
|  | Garantinis terminas ir sąlygos | Garantinis terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn. po Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu prietaiso apkrova turi būti neribojama. |