Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL DVIEJŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINOS

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome prekes už šią kainą:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, proc. | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nauja dviejų endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: __________________________________________

- Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nauja dviejų talpyklų endoskopų plovimo – dezinfekcijos mašina | 1 vnt. | Modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 2. | Mašina vienu metu gali plauti ≥ 4 mažesnių endoskopų | 1. Bronchoskopai 2. Cistoskopai 3. Laringoskopai 4. Choledochoskopai |  |  |
| 3. | Endoskopų tipai | - Lankstūs - Kieti |  |  |
| 4. | Asinchroninis endoskopų plovimo - dezinfekcijos talpyklų darbas | Endoskopų talpyklos veikia nepriklausomai viena kuo kitos. Galimybė skirtingu metu pakrauti talpyklas ar paleisti plovimo ciklus |  |  |
| 5. | Endoskopų kanalų prijungimo prie mašinos kasečių sistema | Kasečių sistema naudojama: 1. Transportavimui 2. Prijungimui prie mašinos 3. Laikymui aktyviose endoskopų spintose |  |  |
| 6. | Endoskopų jungtys | 1. Viena bendra jungtis prijungti endoskopą prie plovimo mašinos 2. Ta pati jungtis naudojama prijungti endoskopą prie aktyvios endoskopų laikymo spintos |  |  |
| 7. | Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais | 1. Fujifilm 2. Pentax 3. Olympus 4. Karl Storz |  |  |
| 8. | Galia | ≥ 1000 W |  |  |
| 9. | Dubens dydis | ≥ 48 x 43 cm |  |  |
| 10. | Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui | Būtina |  |  |
| 11. | Endoskopo sandarumo testas | 1. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą 2. Viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą |  |  |
| 12. | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę | Pagal EN ISO 15883 (arba lygiaverčio standarto) mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 7 kanalų |  |  |
| 13. | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 35 min |  |  |
| 14. | Nuotolinis prisijungimas prie mašinos diagnostikai, valdymui, programinės įrangos atnaujinimui ir servisui | Būtina |  |  |
| 15. | Duomenų atsekamumui mašina kaupia ir gali eksportuoti duomenis | 1. Paciento duomenys 2. Endoskopo ruošėjo vardas pavardė 3. Endoskopo modelio pavadinimas su serijiniu numeriu 4. Plovimo ciklo informacija |  |  |
| 16. | Mašinoje naudojamos dezinfekcijos priemonės | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje naudojama neperdirbamos dezinfekcijos priemones (angl. single-shot, vienkartinė chemija). |  |  |
| 17. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė | Peracto rūgštis arba lygiavertė |  |  |
| 18. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonei reikalinga temperatūra | 200 – 400 C diapazone |  |  |
| 19. | Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą | ≤ 450 ml |  |  |
| 20. | Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą | ≤ 20 ml |  |  |
| 21. | Vandens sunaudojimas per ciklą | 1. Pilnas plovimo-dezinfekcijos ciklas ≤ 50 L 2. Dezinfekcijos fazėje ≤ 20 L |  |  |
| 22. | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | Būtina |  |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai | ≥ 12 mėn. |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |