TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos

I pirkimo dalis. LOR darbo vieta su būtina otorinolaringologijos kabineto įranga ir papildomais priedais

| Parametrai, komplektacija | Parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Įranga LOR gydytojo darbo vietai įrengti | - visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietas; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno apsauga kojų srityje, skirta apsaugoti modulį nuo susidėvėjimo; |  |  |  |
| 2.Pagrindinis modulis |  |  |  |  |
| 2.1. Siurbimo sistema: |  |  |  |  |
| 2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min; - vakuumas ne mažiau -91kPa - vakuumo indikatorius; - vakuumo reguliatorius; - automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbumo šlangelę; - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - dviguba skysčio išbėgimo kontrolė; - lengvai keičiamos autoklavuojamos šlangelės; - antibakterinis oro filtras - galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - siurbimo vamzdžio adapteris pagamintas iš nerūdijančio plieno, keičiamas - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; |  |  |  |
| 2.2. Suspausto oro sistema |  |  |  |  |
| 2.2.1. Oro kompresorius | - reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 4,0 bar; - slėgio indikatorius; - slėgio reguliatorius; - oro kompresoriaus rankena paruošta darbui su Politzer‘io antgaliais - suspausto oro sistema su slėgio rezervuaru - chromuoto plieno rankena |  |  |  |
| 2.2.2. Medikamentų buteliukai | - 3 skaidraus stiklo buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų - nerūdijančio plieno dangteliai, apsaugantys skystį nuo saulės šviesos ir kristalizacijos - keičiamos kaniulės |  |  |  |
| 2.3. Ausies plovimo sistema |  |  |  |  |
| 2.3.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 37ºC; - automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje kristalų susidarymo prevencijai; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min; - autoklavuojama metalinė plovimo rankena ir šlangelė - keičiamas, daugkartinis, Luer formos nerūdijančio plieno antgalis - apsauga nuo apsitaškymo; - filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra. - daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras(porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų. - vandens sistemą prijungta prie vandentiekio; |  |  |  |
| 2.4. Darbo vietos apšvietimas |  |  |  |  |
| 2.4.1. Integruoti į pagrindinį modulį LED šviesos šaltiniai | - ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių - šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui - ne mažiau dviejų šviesos indikatorių - CRI indeksas ne mažiau 95% - LED ryškumas ne mažiau 1800 liumenų |  |  |  |
| 2.4.2. LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k - šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux - galvos apimties ir aukščio reguliavimas - priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas oda - įkraunamas akumuliatorius su krovikliu - akumuliatoriaus tipas - ličio-polimerų - darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 4 val. - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies - galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g. |  |  |  |
| 2.5. Pagrindinio modulio komplektacija |  |  |  |  |
| 2.5.1. Pagrindinį modulį sudaro | - siurblys įmontuotas į darbo vietą - suspausto oro sistema - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis - lentyna skirta instrumentams pasidėti - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 2 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; |  |  |  |
| 3. Video endoskopinė sistema |  |  |  |  |
| 3.1. Video endoskopinė sistema su integruotu lietimui jautriu ekranu | - rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1200 pikselių - vidinė SSD atmintis ne mažiau 128GB; - galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas - duomenys gali būti saugomi taip pat USB rakte - ne mažiau 2 LAN jungčių - galimybė pajungti papildomai ne mažiau 2 monitorių - galimybė pajungti tiek ladinę, tiek belaidinę klaviatūrą su pelytę - lietimui jautrus ekranas - ekrano dydis ne mažesnis kaip 15 colių - ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m² - būtina LED pašvietimas - kontrastas ne mažesnis kaip 650:1 - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; - ekrano lenkimo kampas reguliuojamas ne mažiau 40º - kamera ne mažiau 2 megapikselių - lęšis ne mažiau 40mm, greito fokusavimo - kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti; - pasukamas laikiklis video sistemai |  |  |  |
| 3.2. Lankstus endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3.2 ± 0.3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 30mm; - matymo laukas: 75° ± 10°; - fokusavimo reguliavimas; - užlenkimo kampas: 135° ± 10°; - šviesolaidis; |  |  |  |
| 3.3. Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 190 mm ± 20 mm; - matymo kampas: 0° ± 10°; - storis: 2.6 mm ± 0.2 mm; - autoklavuojamas |  |  |  |
| 3.4. Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 190 mm ± 20 mm; - matymo kampas: 70° ± 10°; - storis: 2.6 mm ± 0.2 mm; - autoklavuojamas |  |  |  |
| 4. Diagnostinis timpanometras | - diagnostinis timpanometras - Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz - Signalo intensyvumas 85 dB± 1dB - Slėgio ribos ne blogiau kaip nuo +350 iki – 550 dPa - Tūrio ribos ne blogiau kaip nuo 0.2 ml iki 7,5 ml - Reflekso tyrimas - Tyrimo metodas - Ipsi - integruotas terminis spausdintuvas - integruotas spalvotas ekranas ne mažiau 4 colių |  |  |  |
| 5. Diagnostinis audiometras | - orinė audiometrija - kaulinė audiometrija - maskavimo stimuliavimas - automatinis klausos slenksčio tyrimas modifikuotu Hughson-Westlake metodu - integruotas terminis spausdintuvas - integruotas spalvotas ekranas ne mažiau 4 colių - terminis popierius 4 vnt. - apsauginis uždangalas nuo dulkių |  |  |  |
| 6. Audiologinė kabina | - Skirta paciento izoliacijai nuo aplinkos triukšmo audiometrinio tyrimo metu. - modulinė konstrukcija - Išorinė ir vidinė apdaila turi būti pagaminta iš itin atsparios ir nedegios medžiagos - Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas ir tinkamas dezinfekuoti - Plaunamas, antistatinis, nedegus, kilimas - Kabina sumontuota ant reguliuojamų antivibracinių kojelių - Ventiliacijos sistema - Triukšmo izoliacija: - Prie 125 Hz: 15±1dB; - Prie 250 Hz: 25±1dB; - Prie 500 Hz: 31±1dB; - Prie 1000: 38±1dB; - Prie 2000: 35±1dB; - Prie 3150: 37±1dB; - Prie 4000: 40±1dB; - Prie 6300: 44±1dB; - Prie 8000: 41±1dB; - Durys turi atsidaryti iš vidaus - Dvigubas langas, užtikrinantis gerą paciento matomumą. - Langas pagamintas iš dvigubo stiklo - Lango išmatavimai (plotis x aukštis) ne mažiau kaip 50 x 80 cm - Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 135±5cm x 135±5cm x 230±30cm; - LED kabinos apšvietimas - Lentynėlė audiometrui - Kabinos konstrukcija pagaminta iš aliuminio rėmo. |  |  |  |
| 6. Frenzel akiniai | - su apšvietimu - laikiklis baterijoms |  |  |  |
| 7. Paciento kėdė | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimas - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimas, - atlošo pasvirimo kampo reguliavimas - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti dirbtine oda; |  |  |  |
| 8. Gydytojo kėdė | - turi būti ant ratukų; - aukščio reguliavimas; - su nugaros atlošu; |  |  |  |
| 9. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 9.1. Garantija | - ne mažiau 24 mėnesių |  |  |  |
| 9.2. Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | - tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga |  |  |  |
| 9.3. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | - pristatoma kartu su įranga |  |  |  |

II pirkimo dalis. Ultragarsinės diagnostikos sistema kardiologo kabinete

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |  |  |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB. |  |  |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 1. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; |  |  |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. cm. |  |  |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike. |  |  |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |  |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |  |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG, AVI arba lygiaverčius formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |  |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200; |  |  |  |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Konveksinis daviklis skirtas pilvo tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 70°, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |  |  |
| 8.3 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |  |  |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui. |  |  |  |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga | - DICOM send arba DICOM store; - DICOM query & retrieve; - DICOM worklist. |  |  |  |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 21 colio įstrižainė. |  |  |  |
| 12. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG; |  |  |  |
| 13. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |  |  |
| 14. | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |  |  |  |
| 15. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |  |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |  |

III pirkimo dalis. Holterio sistema

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Holteris | 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Holterio kanalų skaičius | 12 kanalų |  |  |  |
| 2. | Ekranas | Ne mažiau nei 1.9“ LED ekranas. |  |  |  |
| 3. | Kabelis | Jungiasi 10 vienkartinių elektrodų. |  |  |  |
| 4. | Įrašymo trukmė | 24, 48, iki 7 dienų |  |  |  |
| 5. | Įrašo paklaida | Ne daugiau nei 30s per 24 valandas. |  |  |  |
| 6. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtina. |  |  |  |
| 7. | Rezoliucija | ≥16 bit |  |  |  |
| 8. | Svoris | ≤ 85g. |  |  |  |
| 9. | Išmatavimai | Ilgis ≤95 mm Plotis ≤ 60mmx Aukštis ≤20 mm |  |  |  |
| 10. | Maitinimas | 3x AAA LR03 baterijomis. |  |  |  |
| 11. | Veikimo trukmė nuo baterijų | ≥ 48 valandų. |  |  |  |
| 12. | Duomenų nuskaitymo dažnis | 200 mėgin./sek./kanalui |  |  |  |
| 13. | Jautrumas | ≥ 0,15uV/bit |  |  |  |
| 14. | CMRR | ≥80dB |  |  |  |
| 15. | Licencija (1 vnt.) programinei įrangai Holterio duomenų apdorojimui. | Būtina. |  |  |  |
| 16. | Programinės įrangos funkcijos ir analizė | Ritmo analizė, HRT turbulencija, TWA T-Wave, QT/QTC dispersijoss analizė, SAP Miego apnėjos analizė Vektorkardiograma VLP-SAECG analizė DC ritmo deceleracijos analizė |  |  |  |
| 17 | Stacionaraus kompiuterio komplektacija | Su integruotu monitoriumi („All-in-one“ tipo) su Windows operacine sistema Pelė, klaviatūra. |  |  |  |
| 18 | CE atitikties sertifikatas | Būtina. |  |  |  |
| 19 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |  |

IV pirkimo dalis. Ultragarsinė diagnostikos sistema echoskopijų kabinete

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |  |  |
| 2.3. | MSK | Būtina |  |  |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |  |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |  |  |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 2.7. | Akušeriniai | Būtina |  |  |  |
| 2.8. | Ginekologiniai | Būtina |  |  |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę |  |  |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |  |  |  |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.4 cm (23") |  |  |  |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |  |  |
| 3.7. | Centrinis stabdys | Būtina |  |  |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1’) |  |  |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |  |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz |  |  |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |  |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.2. | M režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |  |  |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |  |  |  |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |  |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |  |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |  |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |  |  |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |  |  |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |  |  |  |
| 7.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | Būtina |  |  |  |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |  |  |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º |  |  |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |  |  |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |  |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz |  |  |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm |  |  |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |  |  |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.6 MHz iki ne mažiau 8.1 MHz |  |  |  |
| 9.3.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 170º |  |  |  |
| 9.3.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |  |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |  |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |  |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |  |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |  |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |  |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |  |  |
| 16. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |  |