TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Anestezijos aparatai su paciento monitoriumi, 10 vnt.

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (anglų arba lietuvių kalba) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Anestezijos aparatas su gyvybinių funkcijų monitoriumi ir moduliais pritaikytas visų amžiaus grupių ligoniams | Įrašyti gamintoją, modelį |  |
| 2 | Reikalavimai anestezijos aparatui |  |  |  |
| 2.1 | Anestezijos aparato su gyvybinių funkcijų monitoriumi konstrukcija | Su integruotu mobiliu vežimėliu su keturiais blokuojamais ratais, ištraukiama arba atlenkiama lentyna ir mažiausiai vienu stalčiumi. |  |  |
| 2.2 | Anestezijos aparato maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220V±10%, 50 Hz, |  |  |
|  |  | 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 90 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas. |  |  |
| 2.3 | Potencialų išlyginimo kabelis | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai |  |  |
| 2.4 | Aparate integruotas dujų maišytuvas | Elektroninis |  |  |
| 2.5 | Anestezijos aparato naudojamos dujos: suspaustas oras tiekiamas iš magistralinio vamzdyno, O2 ir N2O tiekiama iš magistralinio vamzdyno arba dujų balionų | Pajungimai turi būti suderinami su ligoninės/poliklinikos turima dujų sistema. Tikslūs pajungimai su ligoninės/poliklinikos naudojama dujų sistema bus derinami įrangos užsakymo metu. |  |  |
| 2.6 | Greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys ir dujų tiekimo žarnos (O2, suspaustas oras) | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai, ≤ 5 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys. Tikslūs jungčių tipai su ligoninės/poliklinikos naudojama dujų sistema bus derinami įrangos užsakymo metu. |  |  |
| 2.7 | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | ≥ 3 m, pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinta su ligoninės/poliklinikos naudojama sistema (AGFS, AGSS lizdams) |  |  |
| 2.8 | Apsauga nuo neteisingo dujų pajungimo | Būtina |  |  |
| 2.9 | Aparatas pritaikytas mažos ir minimalios tėkmės srauto anestezijai | Šviežių dujų minimalus tiekimas ne didesnis kaip 0,25 l/min |  |  |
| 2.10 | Dujų mišinio, cirkuliuojančio kvėpavimo sistemoje, tūris (įskaitant absorberio tūrį, bet neįskaitant rankinės ventiliacijos maišo tūrio) priverstinės ventiliacijos režimuose | ≤ 3,5 l |  |  |
| 2.11 | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | 1. Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms, |  |  |
|  |  | 2. Procentinė O2 reikšmės pacientui tiekiamų dujų mišinyje indikacija, |  |  |
|  |  | 3. Matavimo ribos ne blogiau kaip 0,1 – 15 l/min. diapazone. |  |  |
| 2.12 | Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 280 – 600 kPa |  |  |
| 2.13 | Apsauga nuo hipoksinio dujų mišinio tiekimo pacientui | Būtina, ne mažiau nei 21% O2 pacientui teikiamų dujų mišinyje |  |  |
| 2.14 | Apsauga nuo per didelio tiekiamų dujų slėgio | Būtina |  |  |
| 2.15 | Aliarmo sistema informuojanti apie žemą O2 koncentraciją įkvėpime | Būtina |  |  |
| 2.16 | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |  |
| 2.17 | CO2 absorberio talpa | Ne mažiau 700 ml ir ne daugiau 1500 ml |  |  |
| 2.18 | Galimybė prijungti sevoflurano ir desflurano garintuvus | Būtina. Abiejų tipų garintuvai vienu metu naudojami nebus |  |  |
| 2.19 | Apsauga nuo dviejų anestetikų naudojimo vienu metu | Būtina |  |  |
| 2.20 | Galimybė išvengti aparato testo skubiais atvejais | Būtina |  |  |
| 2.21 | Būtini ventiliavimo režimai ir jų kombinacijos (arba lygiaverčiai) | 1. Kontroliuojama ventiliacija valdoma tūriu, |  |  |
|  |  | 2. Kontroliuojama ventiliacija valdoma slėgiu, |  |  |
|  |  | 3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu, |  |  |
|  |  | 4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija valdoma tūriu, |  |  |
|  |  | 5. Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu, |  |  |
|  |  | 6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup (apnėjos rezervinė kopija) funkcija, |  |  |
|  |  | 7. Spontaninis / rankinis, |  |  |
|  |  | 8. Pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose su slėgio palaikymu ventiliacija. |  |  |
| 2.22 | Anestezijos aparato ventiliacijos funkcijos, gerinančios plaučių būklę, ilgų operacijų metu | 1. Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas, pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos, |  |  |
|  |  | 2. Pacientų atvėrimo funkcija (angl. Recruitment maneuvers), |  |  |
|  |  | 3. Plaučių tamprumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane. |  |  |
| 2.23 | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus | 1. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris tūrinės ventiliacijos režime - ne siauresnėse kaip 20 – 1500 ml ribose, |  |  |
|  |  | 2. Kvėpavimo dažnis (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 4-100 k/min ribose, |  |  |
|  |  | 3. PEEP ribos - ne siauresnėse kaip 4 – 30 cmH2O ribose, |  |  |
|  |  | 4. Tėkmės trigerio jautrumo diapazonas (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 0,3 – 10 l/min. ribose arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą. |  |  |
| 2.24 | Maksimalus minutinis tūris | ≥ 60 l/min |  |  |
| 2.25 | Įkvėpimo slėgio nustatomos ribos | Ne siauresnės kaip 7 – 50 cmH2O ribose |  |  |
| 2.26 | Ventiliacijos proceso ir dujų analizės atvaizdavimas spalvotame lietimui jautriame anestezijos aparate integruotame ekrane kreivėmis ir skaitmeninėmis reikšmėmis | Būtina |  |  |
| 2.27 | Galimybė ekrane stebėti slėgio/tūrio arba tūrio/srauto kilpinius grafikus arba slėgio/srauto kilpinius grafikus (galima pasiūlyti vieną iš nurodytų reikalavimų) | Būtina |  |  |
| 2.28 | Automatinis arba pusiau automatinis aparato patikrinimas | Būtina |  |  |
| 2.29 | Monitoruojami parametrai: | 1. Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris, |  |  |
|  |  | 2. Iškvepiamo oro tūris per minutę, |  |  |
|  |  | 3. Oro srauto slėgis, |  |  |
|  |  | 4. Kvėpavimo dažnis, |  |  |
|  |  | 5. PEEP, |  |  |
|  |  | 6. Plato slėgis % arba cmH2O, |  |  |
|  |  | 7. O2 /CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime, |  |  |
|  |  | 8. MAC kalkuliacija atsižvelgiant į paciento amžiaus korekciją, |  |  |
|  |  | 9. Naudojamų anestetinių dujų rūšies ir koncentracijos atvaizdavimas ventiliatoriaus ekrane, |  |  |
|  |  | 10. Integruotas slėgio kvėpavimo takuose monitoravimas, leidžiantis įvertinti slėgį kvėpavimo takuose atliekant rankinę ventiliaciją, |  |  |
| 2.30 | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema (aliarmas) su aliarmo pranešimais | Būtina |  |  |
| 2.31 | Anestezijos aparate integruotų duomenų perdavimo ir maitinimo jungčių tipai (arba lygiaverčiai): | 1. USB ≥ 1 vnt, |  |  |
|  |  | 2. RS232 ≥ 1 vnt, |  |  |
|  |  | 3. Kompiuterinio tinklo RJ45 ≥ 1 vnt, |  |  |
|  |  | 4. Integruoti elektros prijungimo lizdai išorinių įrenginių maitinimui ≥ 4 vnt. |  |  |
| 2.32 | Susikaupusios drėgmės šalinimo iš kvėpavimo sistemos funkcija arba techniniai prevenciniai sprendimai (pvz. mechaninis priedas susikaupusios drėgmės šalinimui iš kvėpavimo sistemos) neleidžiantys kauptis drėgmei anestezijos kvėpavimo sistemoje | Būtina |  |  |
| 3 | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo moduliui |  |  |  |
| 3.1 | Ekrano maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 220V ± 10 %, 50 Hz, |  |  |
|  |  | 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min, |  |  |
|  |  | 3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai. |  |  |
| 3.2 | Monitoriaus ekranas: | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus, |  |  |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 15", |  |  |
|  |  | 3. Skiriamoji monitoriaus geba ≥ 1024 x 768 taškų, |  |  |
|  |  | 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6, |  |  |
|  |  | 5. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių. |  |  |
| 3.3 | EKG monitoravimas | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V), |  |  |
|  |  | 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos, |  |  |
|  |  | 3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min. |  |  |
| 3.4 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas, |  |  |
|  |  | 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min, |  |  |
|  |  | 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone. |  |  |
| 3.5 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C, |  |  |
|  |  | 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C, |  |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška. |  |  |
| 3.6 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %, |  |  |
|  |  | 2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu, |  |  |
|  |  | 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška. |  |  |
| 3.7 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg, |  |  |
|  |  | 2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min, |  |  |
|  |  | 3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis, |  |  |
|  |  | 4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis. |  |  |
| 3.8 | Invazinio ≥ 2-jų kanalų kraujospūdžio matavimas | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 iki 300 mmHg, |  |  |
|  |  | 2. Matavimo paklaida ne daugiau ± 1,5 mmHg arba ± 3 %. |  |  |
| 3.9 | Raumenų relaksacijos matavimas | Stimuliacijos režimai: TOF, ST, PTC. |  |  |
| 3.10 | Anestezijos gylio matavimas | 1. EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas specialiu algoritmu, |  |  |
|  |  | 2. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu, |  |  |
|  |  | 3. Būtina skaitmeninė parametrų išraiška, |  |  |
|  |  | 4. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai, ne mažiau 25 vnt. aparatui. |  |  |
| 3.11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina |  |  |
| 3.12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina |  |  |
| 3.13 | Gamykliškai sukurti parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonai | ≥ 4-ių variantų |  |  |
| 3.14 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina |  |  |
| 3.15 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100 |  |  |
| 3.16 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę | Būtina |  |  |
| 3.17 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.; |  |  |
|  |  | 2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) . |  |  |
| 3.18 | Monitoriaus ekranas tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe | Būtina |  |  |
| 4 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis |  |  |  |
| 4.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę, |  |  |
|  |  | 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 3 val. |  |  |
| 4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus, |  |  |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 6“, |  |  |
|  |  | 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3, |  |  |
|  |  | 4. Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus. |  |  |
| 4.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Grafinis ir skaitmeninis; |  |  |
|  |  | 2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį; |  |  |
|  |  | 3. Intervalų atvaizdavimas grafine arba skaitine išraiška, ne mažiau kaip nuo 1 iki 24 val. |  |  |
| 4.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V), |  |  |
|  |  | 2. Kvėpavimas, |  |  |
|  |  | 3. Širdies susitraukimų dažnis, |  |  |
|  |  | 4. Temperatūra, |  |  |
|  |  | 5. Neinvazinis kraujospūdis, |  |  |
|  |  | 6. SpO2, |  |  |
|  |  | 7. Invazinis kraujospūdis ≥ 2-jų kanalų. |  |  |
| 5 | Komplektacija (vieno anestezijos prietaiso) | 1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, |  |  |
|  |  | 2. SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - 2 kompl., |  |  |
|  |  | 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - po 2 komplektus kiekvienam aparatui skirtingų dydžių, |  |  |
|  |  | 4. Stemplinis / rektalinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, |  |  |
|  |  | 5. Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio - 2 kompl., |  |  |
|  |  | 6. Odos paviršinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, |  |  |
|  |  | 7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis arba išorinis monitorius su visais priedais reikalingais šiam matavimui atlikti - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 8. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 9. Anestezijos gylio matavimo modulis arba išorinis monitorius - 1 vnt, |  |  |
| 6 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | Pildoma pasiūlymo formoje |  |
| 7 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga (Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.) | Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas. |  |  |