2. priedas Techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Adatinis profilometras Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38300000-8 Matuokliai.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2025-12-31 (imtinai).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 pirkimo dalis: Adatinis profilometras

| Eil. Nr. | Parametras | Techninis reikalavimas | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Adatinis profilometras 2. Profilometro zondas (adata) 3. Programinė įranga 4. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1 | Adatinis profilometras. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis | (nurodyti gamintoją, modelį) |  |
| 1.2 | Mėginio dydis | Ne mažiau 45 mm aukščio ir 200 mm diametro |  |
| 1.3 | Maksimalus matuojamų struktūrų aukštis | Ne mažiau 1 mm |  |
| 1.4 | Aukščio matavimo skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1 nm |  |
| 1.5 | Matavimų atsikartojamumas (1 σ) 30 kartų matuojant 1 µm aukščio skirtumo laiptelį | Ne daugiau 0,45 nm |  |
| 1.6 | Adatos spaudimo į bandinį jėga | 1. Ne siauresniame kaip nuo 1 mg iki 14 mg intervale 2. su spec. priedais ne daugiau kaip nuo 0,05 mg |  |
| 1.7 | Brėžiamos matavimo linijos ilgis | Brėžiamas vienu matavimu ne trumpesnis kaip 50 mm, sujungiant kelis matavimus ne trumpesnis kaip 150 mm. |  |
| 1.8 | Bandinio staliukas | 1. Motorizuotas, valdomas programine įranga. 2. Eiga X ir Y kryptimis ne mažiau 120 mm. 3. Sukimas ne mažesniu kaip 360° kampu. |  |
| 1.9 | Bandinio paviršiaus stebėjimo kamera | Būtina, spalvota |  |
| 1.10 | Matavimo zondai (adatos) | 1. galimybė rinktis iš ne siauresnio ruožo kaip nuo 75 nm iki 20 µm; 2. komplektacijoje turi būti bent vienas zondas (adata), su smaigalio kreivumo spinduliu ne mažesniu nei 11 µm ir ne didesniu nei 13 µm |  |
| 1.11 | Adatų keitimas | 1. Greitas ir patogus 2. Savaiminis adatos sulygiavimas |  |
| 1.12 | Būtini priedai | 1. Specializuotas kompiuteris su programine įranga; 2. Programinė įranga prietaiso valdymui, automatizuotam matavimui, 2D aukščio profilio matavimui, 3D paviršiaus žemėlapio kūrimui; 3. Aukščio kalibravimo standartas su sertifikatu 0,9-1,1 µm ribose; 4. Akustinė apsauga / gaubtas; 5. Vibracijų apsauga, atitinkamos kojelės |  |
| 1.13 | Elektros maitinimas | 1 fazės 220/240 V, 50 Hz |  |
| 1.14 | Dydis su akustine apsauga | 1. Ne daugiau 600 x 600 x 500 mm; 2. Masė ne daugiau 40 kg |  |
| 1.15 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 1.16 | Pristatymo ir paslaugų atlikimo laikas | Ne vėliau kaip per 14 sav. po sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 1.17 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. nuo instaliavimo datos |  |
| 1.18 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |

2 pirkimo dalis: Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | 1. Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius 2. Prietaiso valdymas ir programinė įranga 3. Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1. | Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius |  |  |
| 1.1 | Matavimo būdas | Dinaminės šviesos sklaidos (angl. Dynamic Light Scattering, DLS) ir elektroforetinės šviesos sklaidos (angl. Electrophoretic Light Scattering, ELS) technologijos integruotos viename įrenginyje. Matavimai atliekami vienkartinio arba daugkartinio naudojimo kiuvetėse. |  |
| 1.2 | Matavimo kampas | Privaloma galimybė atlikti dalelių dydžių analizę nepriklausomai nuo matavimo kampo. Taip pat privalo turėti galimybę pasirinkti atlikti matavimus tik su vienu pasirinktu kampu: priekinio atspindžio (12°±10%), šoninio atspindžio (90°±10%) arba atgalinio atspindžio (180°±10%). Sistema turi automatiškai pasirinkti tinkamiausią matavimo padėtį ir šviesos silpninimą. |  |
| 1.3 | Matuojami parametrai | Dalelių dydis, Zeta potencialas, koncentracija ir molekulinė masė |  |
| 1.4 | Detektorius | Fotodiodinis APD (angl. Avalanche Photodiode) arba lygiavertis detektorius. |  |
| 1.5 | Optinė sistema ir optiniai filtrai | Įrenginys privalo turėti fluorescencijos ir poliarizacijos filtrus bei ateniuatorių. |  |
| 1.6 | Lazeris | Helio-neono (He-Ne) lazeris arba lygiavertis. Galia 10±10% mW. |  |
| 1.7 | Dalelių dydžio matavimo intervalas | Ne siauresnis nei 0,5 nm – 12 μm |  |
| 1.8 | Dalelių dydžio intervalas matuojant Zeta potencialą | Ne siauresnis nei 5 nm – 80 μm |  |
| 1.9 | Molekulinės masės intervalas | Ne siauresnis nei 500 Da – 18 MDa |  |
| 1.10 | Minimalus mėginio tūris dalelių dydžio matavimams | Ne daugiau 10 μl |  |
| 1.11 | Minimalus mėginio tūris Zeta potencialo matavimams | Ne daugiau 50 μl |  |
| 1.12 | Mėginio koncentracijos intervalas dalelių dydžio, molekulinės masės ir Zeta potencialo matavimams | Ne siauresnis nei 1 - 40% w/v |  |
| 1.13 | Mėginio temperatūros kontrolės intervalas | Ne siauresnis nei 0 – 110 °C |  |
| 1.14 | Galimybė prijungti suderinamą automatinį pH titratorių | Privaloma |  |
| 1.15 | Galimybė prijungti suderinamą automatinį mėginių asistentą | Privaloma |  |
| 1.16 | Standartų atitikmenys | Analizatorius privalo atlikti matavimus atitinkančius ISO 22412 arba lygiavertį standartą. |  |
| 2 | Prietaiso valdymas ir programinė įranga |  |  |
| 2.1 | Prietaiso valdymas | Prietaisas valdomas stacionariu arba nešiojamu kompiuteriu. Operacinė sistema ne senesnė nei Windows 10 64bit arba lygiavertė; ne mažiau 8 RAM. |  |
| 2.2 | Programinė įranga | Programinė įranga privalo turėti galimybę įvertinti matavimo rezultatus ir pateikti aiškias rekomendacijas bei patarimus tolimesnių matavimų optimizavimui. |  |
| 3. | Pristatymas ir instaliavimas |  |  |
| 3.1 | Tiekiama komplektacija | 1. Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius 2. Specializuotas kompiuteris su Windows operacine sistema 3. Programinė įranga analizatoriaus valdymui 4. Etaloninės medžiagos dalelių dydžio ir Zeta potencialo validacijai |  |
| 3.2 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 36 mėnesiai |  |
| 3.3 | Paslaugos | Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas/instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 3.4 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą. |  |