Mobilus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas priėmimo skyriui

Techninė specifikacija

1.  Pirkimo objektas - dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas ( turi būti naujas ir nenaudotas).

2. Garantinis laikotarpis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui ne mažiau kaip 3 metai. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

3. Garantinis laikotarpis turbinai, jei dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas veikia nuo integruotos turbinos, ne mažiau kaip 5 metai. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

4. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu, t.y. siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Pirkėjo nurodytu adresu, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

7.Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą tinklapyje) arba kitus dokumentus.

8. Pristatymo terminas – 3 mėnesiai.

9. Pristatymo adresas- Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |  |
| 1. | Aparatas pritaikytas vaikų ir suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai | Būtina |  |  |
| 2. | Dujų tiekimas | 1. Tik deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos arba deguonies balionų |  |  |
|  |  | 2. Aparato veikimas užtikrinamas integruotos turbinos dėka |  |  |
| 3. | Maitinimo šaltiniai | 1. 220 10 V, 50Hz elektros tinklas; |  |  |
|  |  | 2. Vidinė baterija/-jos užtikrinanti/-ios aparato veikimą ≥ 30 min. |  |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai: |  |  |  |
| 4.1. | Kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina |  |  |
| 4.2. | Kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina |  |  |
| 4.3. | Kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti privaloma ventiliacija | Būtina |  |  |
| 4.4. | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina |  |  |
| 4.5. | Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose ventiliacija | Būtina |  |  |
| 4.6. | Spontaninio kvėpavimo su nuolatiniu teigiamu slėgiu | Būtina |  |  |
| 5. | Neinvazinė ventiliacija | Būtina |  |  |
| 5.1. | Dujų nuotėkio kompensavimas | Būtina |  |  |
| 6. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos parametrai: |  |  |  |
| 6.1. | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos | ne blogiau kaip 2 - 80 k/min |  |  |
| 6.2. | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | ne mažesnės kaip 20 – 2000 ml |  |  |
| 6.3. | Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos | ne blogiau kaip 5 - 60 cm H2O |  |  |
| 6.4. | Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos | ne mažesnės kaip 0 – 35 cm H2O |  |  |
| 6.5. | Srauto trigerio nustatymo ribos | ne mažesnės kaip 1 – 15 l/min |  |  |
| 6.6. | Deguonies koncentracijos nustatymo ribos | ne mažesnės kaip 21 – 100 % |  |  |
| 6.7. | Maksimalus (pastovus) srautas įkvėpime | ≥ 210 L/min |  |  |
| 6.8. | Slėgio palaikymo nustatymo ribos | ne blogiau kaip 0 – 50 cmH2O |  |  |
| 6.9. | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos | ne blogiau kaip 0,2 – 10.0 sek. |  |  |
| 6.10. | Srauto kapnografija (etCO2) | Būtina |  |  |
| 7. | Kitos funkcijos ir savybės: |  |  |  |
| 7.1. | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtina |  |  |
| 7.2. | Integruotas vaistų purkštuvas su automatine vaistų įpurškimo įkvėpime sinchronizacija | Būtina |  |  |
| 7.3. | Atsiurbimo asistavimo funkcija, automatiškai aktyvuojanti pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimą | Būtina |  |  |
| 7.4. | Atodūsis | Būtina |  |  |
| 7.5. | Apnėjos ventiliacija | Būtina |  |  |
| 7.6. | Neinvazinė ventiliacija | Būtina |  |  |
| 8. | Ekranas | Spalvotas, ne mažesnės kaip 30 cm įstrižainės monitorius su sensoriniu valdymu („touch screen“ -prisilietimui jautriu ekranu); |  |  |
| 8.1. | Galimybė vartotojui savarankiškai susikurti ir išsisaugoti parametrų, kreivių, kilpinių grafikų, trendų išdėstymo ekrane nustatymus arba naudotis gamykliškai sukurtais nustatymais/formatais | Būtina |  |  |
| 8.2. | Dienos/nakties ekrano apšvietimo režimas | Būtina |  |  |
| 8.3. | Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3-is pasirenkamus grafinius ventiliacijos parametrų vaizdavimus | Būtina |  |  |
| 8.4. | Atvaizdavimo galimybės: | 1.kreivės, |  |  |
|  |  | 2.kilpiniai grafikai |  |  |
|  |  | 3.trendų, įspėjimų (aliarmų) istorija |  |  |
| 9. | Matuojami/apskaičiuojami parametrai: |  |  |  |
| 9.1. | Didžiausias įkvėpimo slėgis (PIP) | Būtina |  |  |
| 9.2. | Plato slėgis (Pplato) | Būtina |  |  |
| 9.3. | Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) | Būtina |  |  |
| 9.4. | Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP) | Būtina |  |  |
| 9.5. | Auto PEEP | Būtina |  |  |
| 9.6. | Įkvėpiamo O2 koncentracija | Būtina |  |  |
| 9.7. | Minutinio tūrio matavimai: bendro, spontaninio | Būtina |  |  |
| 9.8. | Vienkartinis tūris, iškvėpiamas vienkartinis tūris, spontaninio kvėpavimo vienkartinis tūris ir vienkartinis tūris kilogramui kūno svorio (VT/IBW) | Būtina |  |  |
| 9.9. | Kvėpavimo dažnis ir spontaninio kvėpavimo dažnis | Būtina |  |  |
| 9.10. | Įkvėpimo iškvėpimo (I:E) santykis | Būtina |  |  |
| 9.11. | Minutinio tūrio nuotėkis | Būtina |  |  |
| 9.12. | Tamprumas (C) | Būtina |  |  |
| 9.13. | Pasipriešinimas (R) | Būtina |  |  |
| 9.14. | Dažno paviršinio kvėpavimo indeksas (RSB) | Būtina |  |  |
| 10. | Kreivės: |  |  |  |
| 10.1. | Slėgio-laiko | Būtina |  |  |
| 10.2. | Srauto-laiko | Būtina |  |  |
| 10.3. | Įkvėpimo tūrio-laiko | Būtina |  |  |
| 10.4. | etCO2 | Būtina |  |  |
| 11. | Kilpinės kreivės: |  |  |  |
| 11.1. | Slėgio-tūrio | Būtina |  |  |
| 11.2. | Tūrio-srauto | Būtina |  |  |
| 11.3. | Tūrio-slėgio | Būtina |  |  |
| 11.4. | Tūrio-CO2 | Būtina |  |  |
| 12. | Apsaugos (aliarmo) sistema | Garsinė bei vaizdinė apsaugos aliarmo sistema |  |  |
| 13. | Dirbtinės palučių ventiliacijos aparato matuojamų parametrų perdavimas ir nuotolinis valdymas | 1. Būtina užtikrinti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų išmatuotų kvėpuojamųjų parametrų ir kreivių perdavimą į centrinę stebėjimo stotį“. Perkančioji organizacija šiuo metu neturi centrinės monitoriavimo stoties, tačiau ketina ją įsigyti ateityje ir šiuo pirkimu siekia įsigyti tokią įrangą, kurią galėtų integruoti į šią sistemą ateityje. |  |  |
|  |  | 2. Būtina, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato generuojami aliarmai realiuoju laiku būtų atkartojami centrinėje pacientų stebėjimo stotyje. |  |  |
| 14. | Aparatas komplektuojamas: |  |  |  |
| 14.1. | Paciento kontūro laikiklių sistema | Būtina 1 vnt. |  |  |
| 14.2. | Prietaiso vežimėlis | Būtina 1 vnt. |  |  |
| 14.3. | Drėkintuvo tvirtinimo įtaisas | Būtina |  |  |
| 14.4. | Paciento kontūru su drėgmės ir bakteriocidiniais filtrais | Ne mažiau kaip 1 komplektai |  |  |
| 14.5. | Dujų padavimo žarnelėmis su DIN standarto sieninėmis jungtimis | Ne mažiau kaip 1 komplektai |  |  |
| 14.6. | Maitinimo kabelis | Būtina 1 vnt.. |  |  |
| 14.7. | Iškvėpimo vožtuvas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 14.8. | Prie aparato prijungiamas etCO2 daugiakartinio naudojimo jutiklis. | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 14.9. | Daugkartinio naudojimo kiuvetės etCo2 prijungimui prie kvėpavimoo kontūro. | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 15. | Jungčių kiekis ir tipai: |  |  |  |
| 15.1. | RS232 jungtys | Ne mažiau kaip 1 vnt. RS232 jungtis |  |  |
| 16. | Vartotojo instrukcija Anglų ir Lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga) | Būtina |  |  |