## TS
VšĮ VUL Santaros klinikos
Priemonės vaikų ir suaugusių neurochirurgijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Siūlomas preliminarus vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Siūlomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Tiekėjų Pastabos/siūlymai
1 | Hemostatinis veltinis 3 x 5 cm | Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos skaidulų, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu, pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. Išmatavimai 3 x 5 x 0,5 ± 0,3 cm. | vnt. | 300 | [6 empty] | 33141500-5
2 | Hemostatinis veltinis 5 x 8 cm | Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos skaidulų, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu, pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. Išmatavimai 5 x 8 x 0,5 ± 01 cm. | vnt. | 200 | [6 empty] | 33141500-5
3 | Neuroendoskopo introduseris | Skirtas saugiam neuroendoskopo ar trokaro įvedimui. Steriliam įpakavime. 10 Fr, su atraumatiniu obturatoriumi ir įmova. Vidinis skersmuo 3,2±0,2 mm, išorėje pažymėta gylio gradacija kas centimetrą iki 12 cm arba daugiau, su šoninėmis rankenėlėmis lengviau atskyrimui. Pakuotėje 5 vnt. techniškai suderinamas su ligoninės turima neuroendoskopine sistema PaediScope. | vnt. | 10 | [6 empty] | 33140000-3
4 | Grąžtelis kraniotomui 10 mm | Tiesus grąžtelis kraniotomui . Darbinės dalies ilgis 10+-1mm .Vienkartinio naudojimo . Sterilus .Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu (gamintojas Bien Air Surgery SA). | vnt. | 30 | [6 empty] | 33140000-3
5 | Grąžtelis kraniotomui 15 mm | Tiesus grąžtelis kraniotomui . Darbinės dalies ilgis 15+-1mm .Vienkartinio naudojimo. Sterilus. Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu(gamintojas Bien Air Surgery SA). | vnt. | 30 | [6 empty] | 33140000-3
6 | Irigacijos sistema kraniotomui | Vienkartinio naudojimo. Sterili. Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu (gamintojas Bien Air Surgery SA). | vnt. | 40 | [6 empty] | 33140000-3
7 | Darbinis 1.6 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 1.6 mm ilgas, lenktas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu. Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10 | [6 empty] | 33140000-3
8 | Darbinis 1.1 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 1.1 mm trumpas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu . Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10 | [6 empty] | 33140000-3
9 | Darbinis 25 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 25 mm, buka geležtė komplektuojama su irigaciniu vamzdeliu. Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10 | [6 empty] | 33140000-3
10 | Irigacijos sistema chirurginei konsolei | Vienkartinio naudojimo. Sterili. Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 15 | [6 empty] | 33140000-3
11 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 10 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 10+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3 | [6 empty] | 33140000-3
12 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 20 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 20+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3 | [6 empty] | 33140000-3
13 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 30 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 30+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3 | [6 empty] | 33140000-3
14 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, plotis 6 mm | Tiesus. Darbinės dalies plotis 6+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 2 | [6 empty] | 33140000-3
15 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, plotis 10 mm | Tiesus. Darbinės dalies plotis 10+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 2 | [6 empty] | 33140000-3
16 | Kolageno kempinėlė | 7,6 cm x 10,2 cm (±1cm); pakuotėse po 10 vnt. | vnt. | 500 | [6 empty] | 33140000-3
17 | "BoneScalpel" ultragarsinio aparato antgaliai ir priedai | [9 empty] | 33140000-3
17.1 | Darbinis antgalis mikro šeiverio kabliuko tipo | Darbinis ilgis 60 mm (± 2 mm ), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm ), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 80
17.2 | Darbinis antgalis makro šeiverio kabliuko tipo | Darbinis ilgis 50 mm ( ± 2 mm ), makro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 3,0 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 2,2 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 40
17.3 | Darbinis antgalis, ilgis 40 mm | Darbinis ilgis 40 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm ( ± 0,1 mm) , plotis 6,4 mm( ± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm ) | vnt. | 40
17.4 | Darbinis antgalis, ilgis 34 mm | Darbinis ilgis 34 mm (±1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (±0,1 mm) , plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 20
17.5 | Darbinis antgalis, ilgis 45 mm | Darbinis ilgis 45 mm (± 1,0 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 25 mm (± 0,1 mm) , plotis 6,5 mm (± 0,1) mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 20
17.6 | Darbinis antgalis, ilgis 145 mm | Darbinis ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm) , plotis 5 mm (± 0,01 mm ), storis 0,5 mm (± 0,01 mm ) | vnt. | 30
17.7 | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 144 mm | Lenktas, darbinis ilgis 144 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm ), plotis 5,0 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 30
17.8 | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 145 mm | Lenktas, bendras ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm ), plotis 6,4 mm (± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 100
17.9 | Darbinis antgalis dantyta kraštine | Darbinis ilgis 40 mm (± 1 mm) mm, geležtė buka, ilgoji kraštinė dantyta, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm ) , plotis 6,4 mm (± 0,01 mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm | vnt. | 20
17.10 | Darbinis antgalis deimantine galvute | Darbinis ilgis 52 mm (± 1 mm), šeiverio tipo, deimantine galvute, galvutės diametras 4,4 mm | vnt. | 20
17.11 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai su lenkta prailginimo detale | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, su lenkta prailginimo detale, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (±0,1 mm ) | vnt. | 20
17.12 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, ilgis 100 mm | Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, Darbinis ilgis 100 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1) mm, plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01) mm | vnt. | 20
17.13 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai mikro šeiverio kabliuko tipo | Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, darbinis ilgis 140 mm (± 2 mm ), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 40
17.14 | Irigacijos vamzdelių rinkinys | Irigacijos vamzdelių rinkinys, skirtas BoneScalpel irigacijos funkcijai užtikrinti | rink. | 100
18 | Ventrikuloperitoniniai šuntai ir priedai | Šunto kateteriai iš dalies arba pilnai rentgeno kontrastiniai. Vožtuvas ir kitos šunto dalys netrukdo atlikti MRT. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). Vožtuvų vidiniai paviršiai ir detalės pagaminti taip, kad užtikrinti ilgalaikį funkcionalumą bei sumažintų paviršių sulipimo riziką. Programuojamiems vožtuvams pateikiamas atitinkamas programatorius. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja iki 3T magnetiniame lauke. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja nuo mobilaus telefono poveikio. Vožtuvo rezervuaras kietu pagrindu, tinkamas daugkartinėms jo punkcijoms. Ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), įvedėjąs įeina iki pat kateterio galo. Visos sudėtinės vieno šunto, rezervuaro, kateterių rinkinio dalys to paties gamintojo. | [8 empty] | 33140000-3
18.1 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Vožtuvas – programuojamas, su užrakinimo mechanizmu. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H₂O (ne mažiau 20 pozicijų). Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas 4 skirtingų slėgių nuo 25 iki 35 cm H₂O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. Gravitacinio įtaiso diametras 4,2±0,2mm. | rink. | 14
18.2 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Vožtuvas cilindrinis su integruotu/prijungiamu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas prijungiamas ar integruotas su 20 mm reservuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas 4 skirtingų slėgių nuo 25 iki 35 cm H₂O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. Gravitacinio įtaiso diametras 4,2±0,2mm. | rink. | 20
18.3 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono medžiagos. Rezervuaro diametras 20±0,2mm, aukštis 5,6±0,1mm, su kateteriu 6±0,5 cm. Atskiras ventrikulinis kateteris 18±0,2 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. | rink. | 30
19 | Intraoperacinio doplerio daviklis | Suderinami su turimu intraoperaciniu dopleriu, sterilūs, vienkartiniai, bajonetinio tipo. | [8 empty] | 33140000-3
19.1 | Tipas Nr.1 | Darbinis ilgis 104 ± 5 mm Bendras ilgis 273 ± 5 mm Galiuko diametras 2 ± 0,5 mm | vnt. | 32
19.2 | Tipas Nr.2 | Darbinis ilgis 115 ± 5 mm Bendras ilgis 233 ± 5 mm Galiuko diametras 2 ± 0,5 mm | vnt. | 80
19.3 | Tipas Nr.3 | Darbinis ilgis 115 ± 5 mm Bendras ilgis 233 ± 5 mm Galiuko diametras 0,8 ± 0,5 mm | vnt. | 32
19.4 | Tipas Nr.4 | Darbinis ilgis 75 ± 5 mm Bendras ilgis 199 ± 5 mm Galiuko diametras 0,8 ± 0,5 mm | vnt. | 16
|  |  |  | 1972 |  |  |  | Viso: | 0 | 0
PASTABOS: 1) Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turės teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. 2) Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki keturių skaičių po kablelio, o kiekvienos pirkimo dalies bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).