Techninė specifikacija Plyšinė lempa 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oftalmologinė plyšinė lempa | 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |  |
|  | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis |  |
|  | Padidinimai | Ne mažiau kaip 4 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x, 32±1x |  |
|  | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm; Prie 32±1x - ≥7 mm |  |
|  | Okuliarai | ≥12x |  |
|  | Ametropijos kompensacija | ± 8 D |  |
|  | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-15 mm, nuosekliai keičiamas |  |
|  | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-15 mm, nuosekliai keičiamas |  |
|  | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-15 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/ribose(1÷3)±0,1mm /5±0,5mm /ribose (8÷10)±1mm /15±1mm |  |
|  | Plyšio sukimas | ±900 su horizontalia skenavimo galimybe |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED |  |
|  | Priedėlis | Binokuliarų pakreipimui ribose(13÷ 20)° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu |  |
|  | Filtrai | Būtini: mėlynas, žalias, sugeriantis šiluma ir beraudis |  |
|  | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Staliukas būtina. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Iš ~230V 50Hz elektros tinklo |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |