Techninė specifikacija  Ultragarsinis aparatas reanimacijai 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Parametro atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, plaučių, arterijų, venų, nervų, stuburo, muskuloskeletiniai tyrimai. |  |
|  | Ekranas | 1. Jutiklinis, lietimui jautrus: 2. Įstrižainė ne mažiau 30 cm. |  |
|  | Darbo rėžimai | 1 2D; 2. M; 3. Spalvinis dopleris; 4. Pulsinės bangos dopleris. |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 2 iki 14 MHz |  |
|  | Audinių harmoninio vaizdavimo programa | Būtina |  |
|  | Plačiajuostis linijinis daviklis | Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 6 iki 12,5 MHz. |  |
|  | Plačiajuostis konveksinis daviklis | Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 2 iki 5 MHz. |  |
|  | Plačiajuostis fazinės gardelės daviklis | Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 5 MHz. |  |
|  | Programa nervų blokams atlikti | 1. Speciali programa skirta nervų blokams ir kateterio įvedimui atlikti su adatos vietos išryškinimui audiniuose; 2. Centrinės linijos markeris linijiniam davikliui. |  |
|  | Įmontuotos daviklių jungtys | Ne mažiau dviejų, siūlomiems davikliams prijungti. |  |
|  | Kadrų atmintis | Ne mažiau 250 peržiūrimų vaizdų arba ne mažiau kaip 60 s. |  |
|  | Vaizdų archyvas | Būtinas |  |
|  | Lengvai pernešamas | Aparato svoris su akumuliatoriumi ne daugiau 6,5 kg. |  |
|  | Vaizdų perdavimas į USB išorinius įrenginius | Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai MPEG-4, JPEG |  |
|  | Vaizdo didinimo funkcija | Būtina |  |
|  | Išorinės jungtys | 1.Eterneto; 2. HDMI (galima siūlyti ir adapterį į HDMI jungtį); 3. Ne mažiau dvejų USB |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Kompaktiškas vežimėlis su krepšiu ir stalčiumi priedams | 1. Pagrindo dydis ne daugiau 60cm x 60cm; 2. Spyruoklinis aukščio reguliavimas nuo 100 ± 5cm iki 140 ± 10cm. |  |
|  | Galimybė tvirtinti echoskopą ant vertikalaus laikiklio | VESA standarto tvirtinimas |  |
|  | Maitinimas iš akumuliatorių | Darbas iš integruotų į prietaisą ličio jonų akumuliatorių, ne mažiau dviejų valandų |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |